INFORME EVALUACIÓN REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

MP2,5

ESTACIÓN ALERCE

DFZ-2017-6043-X-NC-IA

Diciembre 2017

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisador | Isabel Leiva C. |  |
| Elaborador | Valeska Muñoz T. |  |

TABLA RESUMEN

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN	5

2.1.	Antecedentes Generales	5

2.2.	Ubicación y Layout	6

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.	8

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.	9

4.1.	Motivo de la Actividad.	9

4.2.	Materia Específica Objeto de la Actividad.	9

4.3.	Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.	9

4.4.	Aspectos relativos a la verificación	10

5.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL	11

5.1.	Evaluación de los requerimientos específicos.	11

6.	CONCLUSIONES.	23

7.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.	25

8.	ANEXOS.	26

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de la evaluación de la representatividad poblacional por Material Particulado fino respirable MP2,5, realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la estación de calidad del aire denominada “Alerce”, en virtud de la solicitud efectuada mediante el oficio N° 172450 del 20 de junio de 2017, por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

La actividad consideró la visita a la estación Alerce, la cual se ubica en la comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, de la X Región de Los Lagos, y es administrada por el Ministerio de Medio Ambiente. La inspección ambiental se realizó el día 31 de agosto de 2017, y consideró la verificación del cumplimiento de la norma de calidad del aire para MP2,5, D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el cumplimiento del D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud (MINSAL) y el cumplimiento de la Resolución N° 106/2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Adicionalmente, se realizó el examen de los antecedentes técnicos remitidos por el Ministerio del Medio Ambiente.

La norma primaria de calidad ambiental para Material Particulado fino respirable MP2,5, establecida en el D.S. N° 12/2011 del MMA, es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo, de acuerdo al Artículo 1° del mencionado decreto, es proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos de dicho contaminante, con un nivel de riesgo aceptable. Para efectos de evaluar esta norma se considerarán las mediciones registradas en estaciones de monitoreo que sean de representatividad poblacional, las que para contar con esta calificación deben cumplir con lo establecido en el Artículo 2°, letra k) del D.S. N° 12/2011 del MMA.

De acuerdo al artículo 8° del D.S. N°12/2011 del MMA, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante resolución fundada, aprobar la calificación de las estaciones como de representatividad poblacional EMRP2,5, así como velar por que las mediciones provengan de estaciones de monitoreo con la debida representatividad. Para establecer los criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de Material Particulado fino (MP2,5) como de representatividad, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°106/2013 SMA.

Las principales materias evaluadas incluyeron Metodología/Instrumento de medición de Material Particulado fino respirable MP2,5, emplazamiento de la estación de monitoreo, condiciones de exposición, fuentes de combustión, distancia a calles y la documentación requerida de acuerdo al D.S. N° 61/2008, modificado por D.S. N° 30/2009 de MINSAL.

Entre los principales hallazgos constatados en la evaluación para calificar como estación de monitoreo con representatividad poblacional por MP2,5 a la estación Alerce, se encuentran:

- Se constató que la estación de calidad del aire Alerce, se encuentra emplazada en un área urbana, utiliza un equipo de medición de Material Particulado fino MP2,5 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA, cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera y mantiene una distancia adecuada a fuentes de emisiones, equipos y obstrucciones, de acuerdo a lo que indica la normativa. Además, el informe de fiscalización da cuenta de la correcta operación, mantención y calibración del equipo de medición de MP2,5

- Se revisaron las últimas calibraciones del equipo, constatándose que antes de la calibración realizada el 25 de agosto de 2017, los sensores presentaban desviaciones por sobre el 30% respecto del patrón de referencia, sin embargo, posterior a sus calibraciones, el valor ajustado se presenta dentro del rango aceptable en cada caso. Por lo tanto, el equipo quedó operando en óptimas condiciones posterior a la calibración y las mediciones son válidas a partir de esa fecha.

- Con respecto a los registro de las calibraciones se constató que no incluyen la siguiente información, exigida por el artículo 12° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL: hora de inicio y término de cada calibración y una descripción de las condiciones ambientales.

- Por último, las fichas en las que se registran las mantenciones realizadas carecen de la siguiente información que exige dicho artículo: hora de inicio y término de las mantenciones, especificar si la mantención es una causa de pérdida de datos, incluir, complementando los valores de las mediciones, un diagnóstico preliminar y final del equipo y describir el detalle del trabajo efectuado.

De acuerdo a los hallazgos mencionados, se determinó que existen desviaciones asociadas a la correcta implementación de los registros de calibraciones y mantenciones, sin embargo, éstas no influyen en la representatividad de la estación Alerce, pero deben ajustarse a las exigencias del reglamento (D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL). Por lo anterior, se concluye que la estación Alerce da cumplimiento a los criterios de emplazamiento para calificar con representatividad poblacional a las estaciones de monitoreo de Material Particulado fino (MP2,5).

# IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Estación: Estación Alerce |  |
| --- | --- |
| Región: de Los Lagos | Ubicación específica de la estación: La estación se ubica al interior de un recinto deportivo, en la población Alerce, ubicada al norte de la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. |
| Provincia: Llanquihue |  |
| Comuna: Puerto Montt |  |
| Dirección: Victor Jara s/n, Población Alerce (esquina Calle Los Ciruelos) |  |
| Titular de la estación: Ministerio del Medio Ambiente | RUT o RUN: 61.979.930-5 |
| Domicilio titular: San Martin N°73, Santiago | Correo electrónico: mcorral@mma.gob.cl |
|  | Teléfono: 02-25735600 |
| Identificación del representante legal: Ministerio del Medio Ambiente | RUT o RUN: 61.979.930-5 |
| Domicilio representante legal: San Martin N°73, Santiago. | Correo electrónico: mcorral@mma.gob.cl |
|  | Teléfono: 02-25735600 |

## Ubicación y Layout

Figura 1. Mapa de Ubicación Regional (Fuente: Google Earth, 2016).

| Figura 2. Mapa de Ubicación Local, radio de 2 kilómetros (Fuente: Google Earth, 2016). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia (En DATUM WGS 84) |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 | UTM N: 5.414.794m | UTM E: 675.589m |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente evaluada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | D.S. N°12/2011 del MMA. Establece norma primaria de calidad ambiental para MP2,5. | D.S. N°12 | 2011 | MMA | Evaluación para declaración de EMRP por MP2,5 | Sin modificaciones | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.

## Motivo de la Actividad.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: El Ministerio del Medio Ambiente, solicita mediante el oficio N°172450 del 20 de junio de 2017 (Anexo 1) la declaración de representatividad poblacional para MP2,5 de la estación Alerce. Por lo anterior, se incluye en el Programa de Fiscalización Ambiental de Normas de Calidad Ambiental para el año 2017, defindo en la R.E. N° 1198 de 2016. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Actividad.

Para la calificación de estaciones de monitoreo como de Representatividad Poblacional (EMRP) por Material Particulado fino respirable MP2,5 se consideran las siguientes materias objeto en la inspección: - Norma de calidad D.S. N°12/2011 del MMA - Resolución Exenta N°106/2013 del MMA. - D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

## Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.

### Descripción de verificación

| Fecha de realización: 31/08/2017 | Hora de inicio: 15:30 |  | Hora de finalización: 16:40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Valeska Muñoz Torres |  |  | Órgano: SMA |
| Fiscalizadores participantes: |  |  | Órgano(s): |
| Instalaciones Inspeccionadas: |  | - Estación Alerce |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: SI |  | Entrega de acta: SI (Anexo 2) |  |

## Aspectos relativos a la verificación

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(es) revisado(s) | Elaborado por: | Fecha de recepción documento | Materia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes a presentar para calificar estación de monitoreo como de representatividad poblacional para Material Particulado (EMRP) para MP2.5 OF.ORD.N°173423 (Anexo 3) | Ministerio del Medio Ambiente | 21-08-2017 | Envía antecedentes para evaluar calificación de representatividad poblacional de estaciones Mirasol y Alerce | No aplica |
| Antecedentes complementarios en respuesta a Of. Ord 2431 del 17 de octubre de 2017 de la SMA OF.ORD.N°174698 (Anexo 5) | Ministerio del Medio Ambiente | 07-11-2017 | Envía antecedentes complementarios para otorgamiento de EMRP | No aplica |

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

## Evaluación de los requerimientos específicos.

Documentación entregada:

El titular envió ficha con antecedentes para evaluar la calificación de la estación Alerce como de representatividad poblacional para MP2,5, adjuntando los siguientes antecedentes:

- Informe técnico de últimas mantenciones del equipo MP2,5

- Fichas de las últimas calibraciones de flujo

- Fichas de las últimas calibraciones de sensores meteorológicos

- Fichas de registro del último chequeo de señales

- Certificado de patrón utilizado en calibraciones

- Currículos del personal de instrumentación

| N° | Exigencia Asociada | Resultado(s) Obtenidos : |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 6° del D.S. N°12/2011 del MMA, norma de calidad primaria para Material Particulado fino MP2,5. Emplear instrumentos de medición de concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos incluidos en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA), o que cuenten con certificación de alguna de las agencias de los países miembros de la Comunidad Europea, que implementan las directrices del Comité Europeo para Estandarizaciones o que cuenten con la certificación que de cumplimiento a los estándares de calidad exigidos en el país de origen, entregada por algún ente acreditado por el gobierno de ese país. D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 5° y artículo 6°. | En la inspección realizada el 31 de agosto de 2017, se constató que el equipo utilizado para el monitoreo de MP2,5 es Marca MetOne modelo BAM1020 y se encuentra dentro del listado de métodos con aprobación EPA, Dic. 2016. (ver Fotografía N°1). Fotografía N°1 El equipo utilizado en la estación Alerce se describe a continuación: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Método de Referencia o Equivalente EPA. Monitor MP2,5; MetOne; BAM1020; T 21082; EQPM-0308-170. Cabezal; MetOne; BX-802; N 8996; EQPM-0308-170. Ciclón (MP2,5); MetOne; BX-808 VSCCTM- A PM2,5 BGI Inc; 250613-184; EQPM-0308-170. De acuerdo al Certificado de Calibración del 24 de mayo de 2016, se verificó que el equipo BAM1020 N/S T21082 instalado en la estación para medir MP2,5 posee aprobación EPA para dicho contaminante (ver Fotografía N°2). Fotografía N°2 Para que el equipo modelo BAM1020 N/S T21082 sea considerado como equipo de monitoreo EPA debe cumplir con todos los componentes por los cuales se le otorgó esta condición, los que se encuentran descritos en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA) para el método de referencia EQPM- 0308- 170. A continuación se detallan los componentes del equipo verificados en terreno: - El ciclón verificado en la inspección corresponde a un equipo VSCCTM-A PM2.5 BGI Inc (Ver Fotografía N°3), el cual corresponde al indicado por el método de referencia. Fotografía N°3 - Se constató en terreno que el equipo de MP2,5 está equipado con un sensor combinado “Ambient Temp/Baro Sensor”, BX-596 S/N T23089, de marca Met One Instruments, Inc, de acuerdo a lo indicado por el método de referencia (ver Fotografía N°4). FotografÍa N°4 - El equipo debe operar con un flujo de 16,67 Lpm (ver Fotografía N°5), lo cual fue verificado en la inspección a través de una medición de flujo realizada por el fiscalizador, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Equipo; Marca/modelo/N° serie; Fecha; Calibrador; Flujo (Lpm). Monitor MP2,5; BAM1020 N/S T21082; 31/08/2017; BGI Tetracal, Mesalabs N/S 144457; 16,72. FotografÍa N°5 - Se verificó que al momento de la inspección, el equipo de MP2,5 se encontraba equipado y operando con un 230 Vac Intel heater BX-830 (S/N: N/A), en concordancia con lo indicado en el método de referencia. En la inspección se solicitó al operador de la estación extraer los datos de seteo o configuración del equipo de MP2,5; así como los datos de concentración almacenados en el equipo. De la revisión del reporte de configuraciones del equipo BAM1020 N/S N10807, se pudo constatar que el Smart Inlet Heater modelo BX-830, está configurado a un 35% de humedad relativa y posee el control de temperatura Delta-T desactivado, de acuerdo a lo establecido para el método de referencia en análisis. - Respecto del tiempo de muestreo, el equipo está configurado adecuadamente para MP2,5, con el SAMPLE 42 minutos y COUNT TIME 8 minutos. Adicionalmente, se puede señalar que la configuración respecto del flujo es FLOW TYPE ACTUAL, y, respecto del cálculo de la concentración, es CONC TYPE ACTUAL, estando correctamente configurado para el cálculo de concentración de MP2,5. La verificación en terreno del tipo de equipo utilizado da cuenta de que cumple con los requisitos establecidos en el método de referencia. |
| 2 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 1) Localización en área urbana. La estación debe ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, en la que exista al menos un área edificada habitada, en un círculo de radio de 2 kilómetros, medidos desde el punto de ubicación de la estación. Además, se debe considerar lo señalado en el artículo 7º del D.S. Nº 12/2011 del MMA, que establece la norma primaria de calidad ambiental para Material Particulado fino respirable (2,5). Se deben evitar lugares limítrofes de sectores urbanos o de otro tipo, así como lugares que limiten con otro tipo de uso de suelo, especialmente lugares como el borde de la ciudad, pueblo o localidad. | Respecto de la ubicación de la estación, ésta se encuentra localizada dentro de un área urbana, inserta en un sector principalmente residencial. A partir de la revisión del plan regulador de Puerto Montt aprobado mediante la Resolución Afecta N° 95 del 19 de agosto de 2009 del Gobierno Regional de Los Lagos, y publicada en el Diario Oficial con fecha 12 de noviembre de 2009, se verificó que la estación se encuentra dentro del límite urbano. Por otro lado, se constató que la estación se ubica en un área habitada en un círculo de radio de 2 kilómetros medidos desde el punto de ubicación de la estación (Fotografía N°6). Fotografía N°6 En función de dichos antecedentes, fue posible establecer que la estación se encuentra localizada en un lugar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Resolución Exenta N° 106/2013 de la SMA. |
| 3 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 2) Exposición. La estación debe tener una exposición óptima a la atmósfera de la zona que se va a monitorear, teniendo cielo despejado sobre ella, considerando las características meteorológicas y el régimen de vientos. Debe evitar lugares con obstrucciones a la circulación del viento, como la presencia de árboles, edificios o topografía compleja (condiciones de valle, quebradas, bruscos cambios en la pendiente o altura), buscando la correcta representación de la concentración predominante de MP2,5. | Se observa en la Fotografía N°7 la exposición de la estación en los 8 puntos cardinales, donde no se aprecian obstáculos que puedan interferir en la libre circulación de los vientos. Fotografía N°7 Se constató que al momento de la inspección la estación presentaba una exposición óptima a la atmósfera, sin obstáculos, en los 8 puntos cardinales presentados en la Fotografía N°7. Se verificó que no existen árboles ni topografía compleja en las inmediaciones de la estación que puedan comportarse como obstrucciones a la circulación del viento. Se identificó la presencia de zonas residenciales en torno a la estación, las cuales se ubican por sobre los 21 metros de distancia medidos desde el cabezal, por lo que no constituyen un obstáculo que pueda interferir en los resultados de las mediciones. A 60 metros medidos desde el cabezal en dirección sur se localiza una edificación utilizada como camarines del recinto deportivo en el cual se localiza la estación, la cual, por sus dimensiones y su distancia a la estación, no se considera como una obstrucción a la circulación de los vientos. |
| 4 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 3) Distancia de fuentes emisoras de Material Particulado. Se debe evitar la instalación de la estación contigua a fuentes que distorsionen la medición de la norma de calidad específica, como el área contigua a carreteras, acopios de material, fuentes industriales y/o megafuentes, o sitios emisores de polvo. En el caso de fuentes de combustión en base a carbón, leña o petróleo, y otras fuentes fijas similares, la estación se debe emplazar a más de 50 metros de ellas. | Durante la inspección se corroboraron las distancias a calles, fuentes de emisión de Material Particulado y obstrucciones, proporcionadas en la ficha elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente. En la siguiente Tabla N° 1 se verifican las distancias correctas levantadas en terreno por el fiscalizador de la Superintendencia: Tabla N°1 Distancia desde el cabezal de MP2,5 a fuentes emisoras de Material Particulado, calles y obstrucciones. De la Tabla N° 1 se observa que la calle aledaña más cercana a la estación se ubica a una distancia de 11 metros medidos desde el cabezal en dirección Nor-Oeste. Además, se aprecia que la distancia a la zona residencial es de 21 metros en la dirección Este. Se verificó que en el lugar existe un recinto deportivo, el que consiste en una cancha de fútbol de pasto sintético localizada a 50 metros al Sur del cabezal, y junto a ella una edificación que forma parte del equipamiento del recinto y es utilizada como camarines, ubicada a 60 metros en esta misma dirección. De acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3) del Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 de la SMA, estos elementos no contribuyen a una posible distorsión sobre la medición. Por otro lado, el conjunto de viviendas localizadas al Norte, Nor-Oeste y Oeste del cabezal disponen de sistema de calefacción a leña, sin embargo las chimeneas no se encontraban en funcionamiento al momento de la inspección, ubicándose la más cercana a 50 metros en dirección Nor-Oeste del cabezal, cumpliendo con la distancia mínima establecida. |
| 5 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 4) Distancia del cabezal. La distancia del cabezal a las calles deberá ser mayor a 10 metros para calles internas de pueblos y localidades, mayor a 15 metros para avenidas o calles principales y mayor a 50 metros para autopistas urbanas y carreteras. | La estación Alerce se localiza cercana a la intersección de las calles Victor Jara y Los Ciruelos, las cuales, según lo que se constató en la inspección, son calles internas dentro de la localidad, ubicándose a 11 y 12 metros medidos desde el cabezal, respectivamente, cumpliendo con el criterio definido en el numeral 4) del Artículo 1° de la Res. Ex N° 106/2013 de la SMA, que establece como distancia mínima 10 metros desde el cabezal a este tipo de calles. |
| 6 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 5) Distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos. La distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos deberá ser mayor a 1 metro respecto a toma de muestras de gases a alturas similares, y mayor a 2 metros respecto a cabezales de equipos de alto volumen. | Se verificó durante la inspección que existe otro equipo de monitoreo de calidad del aire en la estación, modelo Thermo 5014i, el cual registra mediciones de MP10, encontrándose su cabezal a una distancia de 1 metro medido desde el cabeza del equipo MP2,5 analizado, BAM1020 N/S T21082 (ver Fotografía N° 8), cumpliendo con la distancia mínima establecida en el numeral 5) del Artículo 1° de la Res. Ex. N° 106/2013 de la SMA. Fotografía N°8. Distancia entre cabezales |
| 7 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 6) Distancia del cabezal respecto a obstrucciones espaciales. La distancia del cabezal respecto a obstrucciones espaciales debe ser mayor a 2 metros para muros u obstáculos verticales; y debe mantener una distancia en la horizontal de, a lo menos, 2 veces la diferencia de altura entre la toma de muestra y la altura máxima de un obstáculo. El flujo de aire no debe tener obstrucciones a lo menos en un arco de 270°. La distancia debe ser mayor a 20 metros de la línea de goteo de un grupo de árboles. | La Fotografía N°7, presentada más arriba, muestra las inmediaciones de la estación en los 8 puntos cardinales, lo que evidencia que el cabezal de MP2,5 se ubica libre de obstrucciones, edificios, muros u otros. En el punto de exposición de la estación de monitoreo se aprecia el entorno y el flujo de aire sin obstrucciones. |
| 8 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título Disposiciones Generales: artículo 2°, literal t) Zona Horaria. | El equipo de monitoreo de calidad del aire de MP2,5 se mantiene sincronizado, como corresponde, a la hora oficial de Chile continental de invierno (GMT-4). |
| 9 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 4°. | La estación cumple con los requisitos de estar construida en material sólido y resistente a las condiciones climáticas imperantes del lugar. La estación Alerce se ubica al interior de un recinto deportivo, con un cerco perimetral que impide el acceso de terceros. |
| 10 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 7°. | En la estación se mantiene un registro de los parámetros operacionales básicos del equipo de MP2,5, así como de los sensores y los subsistemas contenidos en la estación. |
| 11 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 8°. | En la estación se mantiene una bitácora, la que es completada en cada visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del D.S. N° 61/2008 de MINSAL, modificado por el D.S. N° 30/2009 de MINSAL. Con respecto a los contenidos que se incluyen en las fichas de la bitácora, se verificó que éstas cumplen con la información mínima requerida: nombre del operador que visita la estación, fecha y hora de inicio y término de la visita, hora de intervención a equipos, conclusiones de los chequeos, descripción del trabajo realizado, de las condiciones meteorológicas del entorno y de situaciones fuera de lo común que puedan afectar las mediciones. Fotografía N°9 |
| 12 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 9°. | La estación se encuentra climatizada por un sistema de aire acondicionado (ver fotografía N° 10), el que al momento de la visita registraba 25°C en su interior. Cabe señalar que para el correcto funcionamiento del equipo se debe mantener siempre una temperatura al interior de la estación entre los 20°C y 30°C, por lo tanto, se encuentra dentro del rango establecido por este criterio. FotografÍa N°10 |
| 13 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 10° y 11°. | A partir de la revisión de la documentación enviada por el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Of. Ord N° 174674, en respuesta a la solicitud indicada en el Of. Ord N° 1898 del 2017 de la SMA, se verificó que la última mantención y calibración del equipo se realizó el 25 de agosto de 2017. El registro da cuenta de la calibración análoga, obteniendo como resultado lo siguiente: Fecha y Hora; Parámetro; Señal equipo (ug/m3); Dato Logger (ug/m3). 20170825*; MP2,5 (µg/m3); 2000; 2000,339. Fecha y Hora; Parámetro; Valor teórico; Valor real. 20170825*; Equipo; Volt; 0,100; 0,1. 0,500; 0,497. 1,000; 0,996. Data Logger; 0,100; 0,1. 0,500; 0,497. 1,000; 0,996. *No se indica hora El registro identifica el tester utilizado, que corresponde a FLUKE 298, con certificado de calibración vigente (27 de marzo de 2017), y se observó que los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites aceptados. Se revisó el registro de la última calibración de flujo del equipo y el certificado del calibrador de flujo utilizado, constatándose que la calibración se realizó con un flujómetro Deltacal, número de serie 141780, el cual se encontraba con su calibración vigente al momento de la calibración del equipo de MP2,5. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Equipo; Marca/modelo/N° serie; Fecha; Calibrador; Flujo (Lpm). MP2,5; BAM1020 N/S T21082; 25/08/2017; BGI Deltacal Mesalabs N/S 141780; 16,68. La calibración del flujo obtenida fue de 16,68 Lpm, valor dentro del rango aceptable (±10%, valor ref. 16,67 Lpm). A partir de esta información, también se revisaron los registros de calibración de los sensores meteorológicos y los certificados de los patrones con los cuales se calibró, los que a su vez se encontraban calibrados al momento de la medición, constatándose lo siguiente: Fecha de calibración; Sensor (unidad de valores); Valor sin calibrar; Valor de ref.; % Error; Valor ajustado; % Error final; Patrón. 25/08/2017; T° Externa (°C); 16,53; 16,67; 0,84; 16,68; 0,06; Deltacal NS 141780. T° Filtro (°C); 19,2; 13,5; 42,2; 13,5; 0,0; VAISALA NS M3440049. H. Relativa Filtro (%); 32,4; 48,0; 32,5; 48,0; 0,0; VAISALA NS M3440049. Presión Filtro (mmHg); 752; 752; 0; 752; 0; VAISALA NS P3320014. Del registro de calibraciones presentado en la tabla anterior, se constató que antes de la calibración realizada el 25 de agosto de 2017, los sensores presentaban valores con grandes desviaciones respecto del patrón de referencia (ver tabla), sin embargo, posterior a sus calibraciones, el valor ajustado se presenta dentro del rango aceptable en cada caso. Por lo tanto, el equipo quedó operando en óptimas condiciones posterior a la calibración y las mediciones son válidas a partir de dicha fecha. |
| 14 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados (con los contenidos que indica) | De acuerdo a la revisión de las fichas en las que se mantiene registro de las calibraciones, se constató que estas cuentan con la siguiente información: identificación del equipo calibrado, nombre del personal que realiza la calibración, identificador del operador, descripción del patrón utilizado, cuadro comparativo con los valores patrones y cálculo de la exactitud del equipo calibrado, de acuerdo a lo requerido por el Artículo 12° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Sin embargo, en las fichas no se incluye la siguiente información también requerida en dicho artículo: Hora de inicio y término de cada calibración y una descripción de las condiciones ambientales. Las fichas en las que se registran los detalles de las mantenciones realizadas, según lo que se constató en terreno, contienen la siguiente información: nombre del personal que realiza la mantención, fecha de realización, se especifica si la mantención es preventiva o correctiva, calibración preliminar del equipo y los resultados de la calibración final. Sin embargo, falta incluir la hora de inicio y término de las mantenciones, especificar si la mantención es una causa de pérdida de datos, incluir, complementando los valores de las mediciones, un diagnóstico preliminar y final del equipo y describir el detalle del trabajo efectuado. |
| 15 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título III De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 15°. El personal de instrumentación debe pertenecer a alguna de las siguientes tres áreas y poseer la calificación que, en cada caso, se indica: - Supervisor de operación y mantención - Instrumentista especializado - Operador | Los currículos del personal relacionado directamente con la supervisión, operación y mantención de la estación Alerce, proporcionados por el MMA, se resumen en la siguiente tabla: Cargo; Estudios; Experiencia; Descripción. Supervisor de operación y mantención; Ingeniero Civil Industrial; >5 años; El supervisor se desempeña como Profesional de la SEREMI Región de Los Lagos, específicamente en operación de redes de monitoreo, elaboración de pronósticos, implementación de PPDA, programa de recambio de calefactores, evaluación sectorial de proyectos en el SEIA y apoyo en otros temas ambientales. Docente de la carrera Ing. Ambienta en U. de Los Lagos. Anteriormente se ha desempeñado como consultor en modelaciones de calidad del aire.. Instrumentista especializado; Técnico Profesional Electrónico; >3 años; Operación, mantención, manejo y monitoreo de equipos de calidad del aire y meteorología,. Operador; Ingeniero Ejecución en Electricidad (Mención: Automatización).; >3 años; Operación y mantención de equipos de calidad del aire y meteorología a nivel usuario.. De acuerdo al Artículo 4° del D.S. N° 38/2013 del MMA, en el cual se establecen los requisitos para la autorización de los Inspectores Ambientales, se realizó de manera referencial la revisión de cada currículo y su función, por lo cual se puede concluir que el personal a cargo de la estación en las diferentes labores en cuanto a su experiencia y nivel académico es adecuado acorde a las exigencias. No obstante lo expuesto, y mientras no se encuentre desarrollado el alcance para calidad del aire como parte del proceso de autorización de entidades técnicas, se aceptará como operadores de estaciones de monitoreo a profesionales con la calificación técnica sobre la materia. |

# CONCLUSIONES.

La actividad de verificación de la estación Alerce como EMRP para MP2,5, consideró las exigencias asociadas a la norma de calidad primaria para Material Particulado fino respirable MP2,5, D.S. N°12/2001 MMA, la Resolución Exenta N° 106/2013 de la SMA y el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL, en relación al cumplimiento de las condiciones para otorgar la Representatividad Poblacional para la estación de monitoreo de Material Particulado respirable fino (MP2,5).

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes resultados:

| N° | Exigencia asociada | Resultados Obtenidos: |
| --- | --- | --- |
| 13 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 10° y 11°. | A partir de la revisión de la documentación enviada por el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Of. Ord N° 174674, en respuesta a la solicitud indicada en el Of. Ord N°1898 del 2017 de la SMA, se verificó que la última mantención y calibración del equipo se realizó el 25 de agosto de 2017. El registro da cuenta de la calibración análoga, la cual se realizó con un téster FLUKE 298, con certificado de calibración vigente (27 de marzo de 2017), y se observó que los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites aceptados. La última calibración de flujo del equipo se realizó con un flujómetro Deltacal, número de serie 141780, el cual se encontraba con su calibración vigente al momento de la calibración del equipo de MP2,5, y se obtuvo un flujo de 16,68 Lpm, valor dentro del rango aceptable (±10%, valor ref. 16,67 Lpm). Además, el fiscalizador realizó una medición de flujo con un patrón vigente y obtuvo un valor del flujo de 16,72 Lpm. Finalmente, se revisaron los registros de calibración de los sensores meteorológicos y sus respectivos certificados de los patrones, los cuales a su vez se encontraban calibrados al momento de la medición. A partir de esto se constató que antes de la calibración realizada el 25 de agosto de 2017, los sensores presentaban desviaciones, por sobre el 30% respecto del patrón de referencia, sin embargo, posterior a sus calibraciones, el valor ajustado se presenta dentro del rango aceptable en cada caso. Por lo tanto, el equipo quedó operando en óptimas condiciones posterior a la calibración y las mediciones son válidas a partir de dicha fecha. |
| 14 | D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados (con los contenidos que indica) | De acuerdo a la revisión de los registros de las calibraciones, se constató que en ellos no se incluye la siguiente información que exige este punto: hora de inicio y término de cada calibración y una descripción de las condiciones ambientales. Mientras que las fichas en las que se registran las mantenciones carecen de la siguiente información que exige este punto: hora de inicio y término de las mantenciones, especificar si la mantención es una causa de pérdida de datos, incluir, complementando los valores de las mediciones, un diagnóstico preliminar y final del equipo y describir el detalle del trabajo efectuado. De acuerdo a lo anterior, es necesario implementar todos los criterios y exigencias establecidos en el artículo 12° y de esta manera dar cumplimiento por completo a esta exigencia. |

La evaluación de la EMRP por MP2,5, constató que la estación de calidad del aire denominada “Alerce”, se encuentra emplazada en un área urbana, utiliza un equipo de medición de Material Particulado fino MP2,5 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA, cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera y mantiene una distancia adecuada a fuentes de emisiones, equipos y obstrucciones. Además, el informe de fiscalización da cuenta de la correcta operación, mantención y calibración del equipo de medición de MP2,5, no obstante, existen observaciones asociados a la correcta implementación de los registros de calibraciones y mantenciones, las que, si bien, no influyen en la representatividad de la estación Alerce, deben ajustarse a las exigencias del reglamento (D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL). De acuerdo a lo revisado, se concluye que la estación da cumplimiento a los criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de Material Particulado fino (MP2,5) como de Representatividad Poblacional.

En virtud de lo anterior, el informe de evaluación de la Representatividad Poblacional para MP2,5 de la estación Alerce debe ser aprobado a partir del día 26 de agosto de 2017, de acuerdo a la última calibración e intervención realizada al equipo de MP2,5, el que presentaba antes de la calibración desviaciones respecto de la temperatura y la humedad relativa en el filtro.

Se debe señalar que los datos de MP2,5 medidos en la estación Alerce, con anterioridad a la fecha de otorgamiento de la representatividad poblacional por MP2,5, podrán ser sujeto de un proceso de validación y auditoría en función del cumplimiento de la norma de MP2,5 D.S. N°12/2011 del MMA.

Cabe señalar que la representatividad poblacional para MP2,5 podrá ser reevaluada en el caso de que se verifiquen desviaciones de los criterios establecidos, que afecten la veracidad de los datos medidos para MP2,5, según esto la estación podrá perder su calidad de EMRP por MP2,5.

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.

| N° | N° de Documento y Fecha | Documentos solicitados/recibidos | Plazo de entrega | Documento/ Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antecedentes a presentar para calificar estación de monitoreo como de representatividad poblacional para Material Particulado (EMRP) para MP2.5 OF.ORD.N°173423 | Ministerio del Medio Ambiente | 21-08-2017 | Envía antecedentes para evaluar calificación de representatividad poblacional de estaciones Mirasol y Alerce | No aplica |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. N° 172450 del MAA, del 20 de junio de 2017, informa priorización de estaciones de monitoreo para calificación de representatividad poblacional. |
| 2 | Acta de inspección estación Alerce. |
| 3 | Oficio ORD. N° 173423 del MAA, del 21 de agosto de 2017, envía antecedentes para evaluar calificación de representatividad poblacional de estaciones Mirasol y Alerce. |
| 4 | Oficio ORD. N° 2431 de la SMA, del 17 de octubre de 2017, solicita antecedentes complementarios para otorgar representatividad poblacional para MP2,5 a las estaciones Alerce y Mirasol. |
| 5 | Oficio ORD. N° 174698 del MAA, del 7 de noviembre de 2017, envía antecedentes complementarios para evaluar calificación de representatividad poblacional de estaciones Mirasol y Alerce. |