INFORME EVALUACIÓN REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

MP10

ESTACIÓN CHIU CHIU

DFZ-2018-2269-II-NC

NOVIEMBRE 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Revisador | Isabel Leiva C. |  |
| Elaborador | Valeska Muñoz T. |  |

TABLA RESUMEN

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN	5

2.1.	Antecedentes Generales	5

2.2.	Ubicación y Layout	6

3.	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.	8

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.	9

4.1.	Motivo de la Actividad.	9

4.2.	Materia Específica Objeto de la Actividad.	9

4.3.	Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.	9

4.4.	Aspectos relativos a la verificación	10

5.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL	11

5.1.	Evaluación de los requerimientos específicos.	11

6.	CONCLUSIONES.	25

7.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.	28

8.	ANEXOS.	29

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de la evaluación de la representatividad poblacional por material particulado respirable MP10, realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la estación de calidad del aire Chiu-Chiu, en virtud de la solicitud efectuada mediante el oficio N°180273 del 22 de enero de 2018, por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

La actividad consideró una inspección a la estación Chiu-Chiu, ubicada en la Provincia de El Loa de la Región de Antofagasta, y que es administrada por CODELCO División Chuquicamata. La inspección se realizó entre los días 14 y 15 de mayo de 2018, y consideró la verificación del cumplimiento del D.S. N° 59/1998 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (MINSEGPRES), que establece la norma de calidad primaria para material particulado respirable MP10, el cumplimiento del D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud (MINSAL), que aprueba el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, y el cumplimiento de la Resolución Exenta N° 744/2017 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que establece criterios para calificar estaciones de monitoreo de material particulado respirable (MP10) como de representatividad poblacional. Adicionalmente, se realizó el examen de los antecedentes técnicos, relativos a la estación evaluada, remitidos a la SMA por CODELCO División Chuquicamata.

La Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Respirable MP10, establecida en el D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES, es un instrumento de carácter ambiental cuyo objetivo, es proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos de dicho contaminante, con un nivel de riesgo aceptable. Para efectos de evaluar esta norma se considerarán las mediciones registradas en estaciones de monitoreo que sean de representatividad poblacional (EMRP), las que para contar con esta calificación deben cumplir con lo establecido en el artículo 1°, letra f) del D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES.

Las principales materias evaluadas incluyeron el instrumento y su metodología de medición de Material Particulado Respirable MP10, emplazamiento de la estación de monitoreo, condiciones de exposición, fuentes de combustión, distancia a calles y la documentación requerida de acuerdo al D.S. N° 61/2008, modificado por D.S. N° 30/2009 de MINSAL.

Entre los principales aspectos constatados en la evaluación para calificar como estación de monitoreo con representatividad poblacional por MP10 a la estación Chiu-Chiu, se encuentran:

- Se constató que la estación de calidad del aire “Chiu Chiu” se encuentra emplazada en un área rural, utiliza un equipo de medición de material particulado MP10 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA, cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera, mantiene una distancia adecuada a equipos y obstrucciones

- Sin embargo, la distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 a fuentes emisoras de material particulado no se cumple, debido a que éste se localiza a menos de 10 metros de un camino de tierra, no ajustándose al criterio de contar con una distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades, establecido en el artículo 3° de la R.E. N° 744/2017 de la SMA y con la distancia mínima de 15 metros establecida en la letra f) del D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES.

- La inspección y revisión de antecedentes da cuenta de que el equipo se encontraba operando en correctas condiciones al momento de la inspección, y sus mantenciones y calibraciones son realizadas con la periodicidad adecuada según el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Sin embargo, se constató que a partir del día 13 de marzo de 2018, el equipo utilizado como patrón para las calibraciones se encuentra con su certificado de calibración vencido.

- Finalmente, de acuerdo a lo constatado en terreno, en la estación no se mantiene copia física de las fichas de calibración y mantención realizadas al equipo y a los sensores meteorológicos, como se exige en el artículo 12° D.S. N°61/2008 MINSAL.

De acuerdo a lo anterior, se determinó que la estación de calidad del aire “Chiu Chiu” no cumple con las distancias mínimas a fuentes de emisiones de material particulado, de acuerdo a las exigencias establecidas en la letra f) del D.S. N°59/1998 del MINSEGPRES y en el artículo 3° de la R. E. N°744/2017 de la SMA.

Por lo tanto, el Informe de evaluación de la representatividad poblacional para MP10 concluye que no es posible otorgarle la representatividad poblacional por MP10 a la estación Chiu Chiu.

# IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Estación: Estación Chiu-Chiu |  |
| --- | --- |
| Región: de Antofagasta | Ubicación específica de la estación: La estación se localiza en la localidad San Francisco de Chiu-Chiu, accediendo por la Ruta 21 desde Calama, al este del Río Loa. |
| Provincia: El Loa |  |
| Comuna: Calama |  |
| Dirección: Esmeralda N°542 |  |
| Titular de la estación: CODELCO | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio titular: Avda. 11 Norte Nº 1291 Villa Exótica Calama, II Región | Correo electrónico: mrive034@codelco.cl |
|  | Teléfono: 956599657 |
| Identificación del representante legal: Jorge Lagos Rodriguez. | RUT o RUN: 10.502.232-8 |
| Domicilio representante legal: Huérfanos 1270 Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: -- |

## Ubicación y Layout

Figura 1. Mapa de Ubicación Regional (Fuente: Google Earth, 2018).

| Figura 2. Mapa de Ubicación Local, radio de 2 kilómetros (Fuente: Google Earth, 2018). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia (En DATUM WGS 84) |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 S | UTM N: 7.529.230 m | UTM E: 535.953 m |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | D.S. N°59/1998 del MINSEGPRES. Establece norma de calidad primaria ambiental para material particulado respirable MP10. | D.S. N°59 | 1998 | MINSEGPRES | Evaluación para declaración de EMRP por MP10 | Sin modificaciones | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.

## Motivo de la Actividad.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: El Ministerio del Medio Ambiente solicita la declaración de representatividad poblacional por MP10 para la estación de calidad del aire Chiu-Chiu, actividad que se enmarca dentro del Programa de Fiscalización Ambiental de Normas de Calidad Ambiental para el año 2018, definido en la R.E. N° 1527 del 26 de diciembre de 2017. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Actividad.

Para la calificación de estaciones de monitoreo como de Representatividad Poblacional (EMRP) por Material Particulado Respirable MP10, se consideran las siguientes materias objeto en la inspección: - Cumplimiento de la norma de calidad D.S. N°59/1998 del MINSEGPRES en lo relativo a EMRP. - Cumplimiento de la Resolución Exenta N°744/2017 de la SMA. - Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

## Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.

### Descripción de verificación

| Fecha de realización: 14/05/2018 y 15/05/2018 | Hora de inicio: 08:00 |  | Hora de finalización: 17:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Valeska Muñoz Torres |  |  | Órgano: SMA |
| Fiscalizadores participantes: Rubén Verdugo, Juan Pablo Rodríguez |  |  | Órgano(s): SMA |
| Instalaciones Inspeccionadas: |  | - Estación Chiu Chiu |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: SI |  | Entrega de acta: SI (Anexo 1 y 2) |  |

## Aspectos relativos a la verificación

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(es) revisado(s) | Elaborado por: | Fecha de recepción documento | Materia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes remitidos por Carta GACS-DN N°191/2018 | CODELCO | 29/05/2018 | Envía documentos técnicos en respuesta a solicitudes realizadas a través de actas de fiscalización del 14 y 15 de mayo de 2018. | No aplica |
| Antecedentes remitidos por correo electrónico | CODELCO | 03/07/2018 | Envía documentos técnicos en respuesta a solicitudes realizadas a través de correo electrónico por SMA | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

## Evaluación de los requerimientos específicos.

| N° | Exigencia Asociada | Resultado(s) Obtenidos : |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES, Art. 1°, Letra f) Estación de monitoreo de material particulado respirable MP10 con representatividad poblacional (EMRP): Una estación de monitoreo podrá clasificarse como EMRP si se cumplen simultáneamente los siguientes criterios: i) que exista al menos un área edificada habitada en un círculo de radio de 2 km, contados desde la ubicación de la estación; | De acuerdo a lo constatado en terreno, la estación Chiu Chiu se emplaza a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama, en la localidad de Chiu Chiu. La estación se encuentra inserta en una zona habitacional de baja densidad poblacional, lo que se presenta con mayor detalle en la Fotografía N°1, donde se aprecia la ubicación de la estación y su radio de 2 kilómetros demarcado, además se puede observar que gran parte de la superficie demarcada corresponden a zonas no habitadas. Sin embargo, existe al menos un área edificada habitada en un círculo de radio de 2 km, por lo que se cumple con el requisito señalado. |
|  |  | Fotografía N° 1 |
|  | ii) que esté colocada a más de 15 m de la calle o avenida más cercana, y a más de 50 m de la calle o avenida más cercana que tenga un flujo igual o superior a 2.500 vehículos/día; | Se constató la existencia de un camino interno no pavimentado al Oeste (O) de la estación, a 6 metros medidos desde el cabezal del equipo de MP10, por lo que se concluye que las concentraciones de MP10 se ven directamente influenciadas por el camino ubicado al Oeste (O) del cabezal y no cumple con lo que indica el criterio como distancia mínima de 15 metros. |
|  | iii) que esté colocada a más de 50 m de la salida de un sistema de calefacción (que utilice carbón, leña o petróleo equivalente a petróleo-2 o superior) o de otras fuentes fijas similares. | En la visita se constató que la estación se encuentra ubicada en un sector que no se aprecian sistemas de calefacción, (que utilicen carbón, leña o petróleo equivalente a petróleo-2 o superior), o de otras fuentes fijas similares. Por lo que se concluye que se cumple con el criterio establecido que la estación debe estar a más de 50 metros de un sistema de calefacción. |
| 2 | D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES Art. 7º Para efectos del monitoreo del Material Particulado Respirable MP10, los métodos de medición serán: - Método gravimétrico de muestreador de alto volumen equipado con cabezal PM-10; - Método gravimétrico de muestreador de bajo volumen equipado con cabezal PM-10; - Método por transducción gravimétrica de oscilaciones inducidas. Microbalanza de oscilación de sensor en voladizo con cabezal PM-10; - Métodos basados en el principio de atenuación beta. | El equipo posee un método gravimétrico de muestreador de alto volumen equipado con cabezal PM-10, cumpliendo con uno los métodos listados en este punto. Además, el método de medición del instrumento se encuentra incluido en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA). |
| 3 | R. E. N°744/2017 SMA. Art. Segundo Criterios Generales - Se deberá evitar el emplazamiento en zonas con topografía compleja, considerando las condiciones del valle, quebradas, bruscos cambios de pendiente o altura; | La estación se encuentra emplazada en una superficie plana y sin cambios en su topografía. (Ver Fotografía N° 2), conforme a lo expuesto la estación cumple con lo establecido en este punto. |
|  | - La estación de monitoreo deberá tener cielo despejado sobre ella y una exposición óptima a la atmósfera de la zona que se va a monitorear, considerando las características meteorológicas y el régimen de vientos. En el caso particular de zonas con vientos predominantes, se deberá considerar la velocidad y dirección del viento si existen fuentes emisoras cercanas que pudiesen afectar las mediciones; | De la Fotografía N°2, se observa la exposición de la estación en los 8 puntos cardinales sin obstáculos que puedan interferir en la libre circulación de los vientos, y árboles ubicados a una distancia y altura, que al momento de la inspección, no alteran la libre exposición del cabezal del equipo de MP10 (Para mayor detalle en cuanto a las distancias ver Tabla N°1). Fotografía N°2 De acuerdo a lo anterior, se verifica conformemente que la estación tiene una exposición óptima a la zona a monitorear, sin obstáculos que impidan la correcta representación de la concentración predominante de MP10, de acuerdo a lo exigido en el artículo 2° de la Res. Ex. N°744/2017 de la SMA. |
|  | - Se deberá evitar la ubicación de la estación en lugares con obstrucciones a la circulación del viento, como la presencia de árboles, edificios, muros o vegetación frondosa, buscando la correcta representación de la concentración de MP10; | La Fotografía N°2, muestra las inmediaciones de la estación en los 8 puntos cardinales, lo que evidencia que el cabezal de MP10 se ubica libre de obstrucciones, edificios, muros u otros. En el punto de exposición de la estación de monitoreo se aprecia el entorno y el flujo de aire sin obstrucciones. |
|  | - La estación deberá estar emplazada en zonas donde la población pasa gran parte del tiempo, principalmente cercana a áreas con edificaciones habitacionales o mixtas (residencial y comercial). | La estación se encuentra emplazada en un sector de baja densidad poblacional. |
| 4 | R. E. N°744/2017 SMA. Artículo Tercero. Distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 a fuentes emisoras de material particulado. …deberá emplazarse a una distancia mayor o igual a 50 metros, medidos desde fuentes de combustión en base a carbón, leña o petróleo, y otras fuentes fijas similares. No obstante lo anterior, en el caso de fuentes residenciales que utilicen como combustible leña o biomasa se podrán aceptar distancias menores, siempre y cuando la fuente no impacte en la estación, considerando la dirección del viento predominante medida en dicha estación. Para la ubicación del cabezal del instrumento de medición se deberá considerar que éste debe emplazarse a una distancia mayor o igual a 10 metros, de calles internas de pueblos y localidades; mayor o igual a 15 metros, de avenidas o calles principales; y mayor o igual a 50 metros de distancia entre la ubicación del cabezal del instrumento y autopistas urbanas y carreteras. | En la ficha que se muestra en la Tabla N°1 se registraron los datos levantados en terreno por esta Superintendencia, respecto a distancias a calles, fuentes de emisión de material particulado y obstrucciones: Tabla N°1 Distancia desde el cabezal de MP10 a fuentes emisoras de material particulado, calles y obstrucciones. En la dirección Este (E) de la estación se encuentra una pequeña zona residencial a 5 metros de distancia, con construcciones de baja altura, que no impiden la correcta exposición del cabezal. Por otro lado al Oeste (O) de la estación, a 6 metros medidos desde el cabezal, se extiende un camino de tierra, el cual consiste en un sitio emisor de polvo contiguo a la localización de la estación. Al Noroeste (NO) a aproximadamente 130 metros de la estación se encuentra la Ruta 21, la cual proviene desde Calama, superando la distancia mínima que exige la Res. Ex. N°744/2017 de la SMA para carreteras de estas características (50 metros). De acuerdo a lo anterior, se verificó que la estación no cumple con la distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 a fuentes emisoras de material particulado, y en este caso en particular no se cumple con la distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades, establecido en el artículo 3° de la R.E. N° 744/2017 de la SMA. |
| 5 | R. E. N°744/2017 SMA. Artículo Cuarto. Instrumentos de medición. Para la medición de Material Particulado Respirable MP10, con equipos continuos o discretos, se deberán emplear instrumentos de medición de concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos incluidos en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica {USEPA), o que cuenten con certificación de alguna de las agencias de los países miembros de la Comunidad Europea, que implementan las directrices del Comité Europeo para estandarizaciones o que cuenten con la certificación que dé cumplimiento a los estándares de calidad exigidos en el país de origen, entregada por algún ente acreditado por el gobierno de ese país. Para considerar como válido el instrumento de medición, se deberá asegurar que el certificado de fábrica exprese de manera clara el criterio por el cual se le otorgó aprobación al método, identificación del número de referencia del equipo y un certificado de calibración de flujo emitido de fábrica. Este último deberá asegurar que los resultados de las mediciones sean trazables a patrones de referencia, calibrados según estándares internacionales por alguna entidad con competencia y reconocida en este ámbito, con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, tales como BIPM, NIST u otra entidad. Respecto del rango de medición del equipo, este debe ser adecuado para medir tanto las concentraciones establecidas en la norma, así como las concentraciones registradas en el lugar de medición. | En la inspección realizada el 14 y 15 de mayo de 2018, se constató que el equipo utilizado para el monitoreo de MP10 es: Thermo Scientific, modelo G10557PM10-1, número de serie 1114607, número de ventury P5856, y se encuentra dentro del listado de métodos con aprobación EPA de junio de 2018. (Ver Fotografía N°3). Fotografía N°3 El equipo utilizado en la estación Chiu-Chiu se describe a continuación: Tabla N°2 Descripción del equipo de monitoreo inspeccionado Equipo; Marca; Modelo; Serie; Método de Referencia o Equivalente EPA. Monitor MP10; Thermo Scientific (Ex. Graseby Andersen); G10557PM10-1; 1114607/P5856; RFPS-1287-063. Para que el equipo Thermo Scientific, modelo G10557PM10-1, sea considerado como equipo de monitoreo EPA debe cumplir con todos los componentes por los cuales se le otorgó esta condición, los que se encuentran descritos en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA) para el método de referencia RFPS-1287-063. El equipo de MP10 consta con la entrada o cabezal correspondiente al modelo y método de referencia utilizado, al igual que el resto de las piezas que lo conformaban al momento de la inspección, las cuales se encontraban en buen estado Por otro lado, el material de los filtros utilizados en el equipo es de cuarzo y, de acuerdo a lo señalado por CODELCO, el laboratorio que realiza pesaje de los filtros y análisis químico de éstos, corresponde al laboratorio de SGS Chile, el cual cuenta con acreditación ISO 17025. De acuerdo a las mediciones realizadas en terreno por parte del fiscalizador de la SMA, a través del calibrador marca TISCH, número de serie 3084 (Fotografía N°4), se determinó que el flujo con el cual estaba operando el equipo era de 1,134 m3/min, a través de los siguientes resultados del chequeo multipunto: Tabla N°3 Parámetros calculados para calibración de flujo por parte de la SMA Punto; DH2O; DPs; P0=Pa-DPs; P0/Pa; Qa(orificio)b. [inH2O]; [inH2O]; [mmHg]; [mmHg]; [m3/min]. 1; 2,4; 17,4; 32,57; 0,942; 1,098. 2; 2,4; 19,0; 35,49; 0,937; 1,098. 3; 2,4; 21,2; 39,63; 0,930; 1,098. 4; 2,4; 22,1; 41,18; 0,927; 1,098. 5; 2,4; 23,1; 43,22; 0,924; 1,098. Flujo con Filtro limpio; 17,4; 32,5; 0,943. Por lo tanto, considerando que la temperatura registrada en el momento de la medición de flujo fue de 17°C y la presión 768 mmHg, además de los parámetros del calibrador utilizado (m=0,975; b=0,049; r=0,9996) y la tabla Look Up correspondiente al ventury P5856, se constató que la desviación con respecto al flujo de diseño fue menor al 10%. Tabla N°4 Calibración de flujo por parte de la SMA Calibración de Flujo. Equipo; Marca/modelo/N° serie; Fecha; Calibrador; Flujo muestra (m3/min); % Dif flujo diseño. MP10; Thermo Scientific/ G10557PM10-1/ 1114607; 15 mayo 2018; TISCH S/N 3084; 1,134; 0,39. FotografÍa N°4 Por lo tanto, se verifica que el tipo de equipo utilizado para medir MP10 cumple con los requisitos establecidos en el método de referencia. |
| 6 | R. E. N°744/2017 SMA Artículo Quinto. Ubicación del instrumento de medición en la estación de monitoreo. Para la ubicación del instrumento de medición en la estación de monitoreo, se deberán considerar los siguientes criterios: a) El cabezal del instrumento de medición de MP10 debe ubicarse a una distancia mayor o igual a diez metros de la línea de goteo de un grupo de árboles, y mayor o igual a veinte metros cuando un grupo de árboles actúen como obstrucción de la libre circulación del flujo de aire; | El cabezal del instrumento de medición de MP10 se ubica en un sitio que no presenta árboles a menos de 20 metros. Por lo que se verifica el cumplimiento de este criterio. |
|  | b) El cabezal del instrumento de medición de MP10 no debe tener obstrucciones al flujo de aire a lo menos en un arco de 270°; | El cabezal del instrumento de medición de MP10 se ubica en un sitio que no presenta obstrucciones en un arco de 270°. (Fotografía N°2). Por lo que se verifica el cumplimiento de este criterio. |
|  | c) La distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 respecto a obstrucciones espaciales debe ser mayor o igual a dos metros para muros u obstáculos verticales; | El cabezal del instrumento de medición de MP10 se ubica en un sitio que no presenta obstrucciones espaciales (Fotografía N°2). Por lo que se verifica el cumplimiento del criterio. |
|  | d) Se deberá mantener una distancia en la horizontal de, a lo menos, dos veces la diferencia de altura entre el cabezal del instrumento de medición de MP10 y la altura máxima de un obstáculo; | No se observan edificios o vegetación en altura (Fotografía N°2). Por lo que se verifica el cumplimiento del criterio. |
|  | e) La distancia horizontal del cabezal del instrumento de medición de MP10 respecto a cabezales de otros equipos deberá ser mayor o igual a un metro para el caso de toma de muestras de gases a alturas similares, y mayor o igual a dos metros respecto a cabezales de equipos de alto volumen; | En la estación existen 4 equipos instalados que monitorean MP2,5, MP10 y SO2. Según lo constatado en terreno, el cabezal del equipo se localiza a más de 2 metros del cabezal del analizador de gases y del cabezal del equipo dicotómico TEOM1405, mientras que la distancia al cabezal del equipo PQ200 es de 3,2 metros, cumpliendo con el requisito que establece las distancias mínimas respecto a otros cabezales de equipos midiendo en la estación. |
|  | f) El cabezal del instrumento de medición de MP10 se deberá ubicar a una altura mayor o igual a dos metros y menor o igual a quince metros sobre el nivel del suelo. La altura del cabezal del instrumento de medición dependerá de la altura de las edificaciones u obstáculos circundantes, considerando una mayor altura del cabezal o tomamuestra cuando existan construcciones en altura alrededor de la estación de monitoreo. | Durante la inspección se midieron las alturas del cabezal del equipo sobre el techo de la caseta y desde el suelo, las que correspondieron a 1,6m y 4,3m, respectivamente. De acuerdo a lo constatado se verifica el cumplimiento del punto f) del artículo 5° de la Res. Ex. N° 744/2017 de la SMA. |
| 7 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título I Disposiciones Generales: artículo 2°. | El equipo de monitoreo de calidad del aire de MP2,5 se mantiene sincronizado, de acuerdo a la hora oficial de Chile continental de invierno (GMT-4). En la visita a la estación se confirma la hora del equipo instalado. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 8 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 4°. | La estación cumple con los requisitos de estar construida en material sólido y resistente a las condiciones climáticas imperantes del lugar. Por otra parte, se constató que la estación Chiu-Chiu cuenta con un cerco perimetral que impide el acceso de terceros. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 9 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 7°. | En la estación se mantiene un registro de los parámetros operacionales del equipo de MP10, el registro es completado en cada visita por el operador, en una bitácora destinada para este fin. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 10 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 8°. | En la estación se mantiene un libro foliado o bitácora (Fotografía N°5), la que es completada en cada visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del D.S. N° 61/2008 de MINSAL, modificado por D.S. N° 30/2009. Fotografía N°5 De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 11 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 9°. | La estación se encuentra climatizada por un sistema de aire acondicionado, que al momento de la inspección registraba 20°C. Cabe mencionar que el artículo 9° del D.S. N° 61/2008 de MINSAL exige que la temperatura del aire acondicionado dentro de la caseta se mantenga entre los 20 y 30°C, por lo que se verifica conforme el criterio. |
| 12 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 10°. A lo menos una vez al año debe realizarse un chequeo de señales de transmisión de los sistemas y subsistemas contenidos en las estaciones de monitoreo… | No Aplica. Para los equipos de tipo discreto no es posible verificar señales de transmisión. |
| 13 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. a) Calibración de flujos y presiones en los analizadores de gases, muestreadores de material particulado y en los sistemas de calibración de gases, a lo menos una vez al año y cada vez que se realice una intervención mayor que implique desarme o reemplazo de partes de estos equipos, utilizando para tal efecto un patrón con certificación vigente. La exactitud máxima permitida entre el patrón y el equipo calibrado es de un 10%. Un porcentaje mayor obliga a hacer ajustes. En todo caso, si las calibraciones antes señaladas tienen una frecuencia mayor, definida por el fabricante, se deberán observar dichas frecuencias. | A partir de la revisión de la documentación enviada por CODELCO, se constató que la última mantención y calibración del equipo se realizó el día 25 de abril de 2018. A través de su registro se pudo constatar que la calibración se realizó con un flujómetro marca Tisch, modelo TF-5028A, número de serie 3321, el cual se encontraba con su calibración vencida. El equipo utilizado como patrón tenía fecha de vencimiento de la calibración el 13 de marzo de 2018 (ver Fotografía N°6). Los resultados obtenidos en la calibración fueron los siguientes: Tabla N°5 Resultados última calibración de flujo por operadores Chequeo de Flujo. Equipo; Marca/modelo/N° serie; Fecha; Calibrador; Flujo muestra (m3/min); % Dif flujo diseño. MP10; Thermo Scientific/ G10557PM10-1/ 1114607; 25 de abril de 2018; TISCH S/N 3084; 1,141; 1,0. De los antecedentes presentados, se verificó que el equipo monitor de MP10 se encontraba operando con un flujo dentro del rango de desviación aceptable de ±10%, sin embargo, el patrón utilizado para calibrar el flujo se encontraba vencido. Fotografía N°6 |
| 14 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. b) Calibración de medidores y/o sensores meteorológicos, con una frecuencia no superior a un año. Si las condiciones ambientales a las que dichos sensores están expuestos son muy desfavorables para el buen funcionamiento de los medidores, se deberá hacer la calibración a intervalos menores, según determine la autoridad sanitaria, sobre la base de las condiciones concretas existentes. | De acuerdo a lo revisado en los registros de las calibraciones remitidos por CODELCO, la última calibración realizada a los sensores meteorológicos de la estación se llevó a cabo el día 27 de junio de 2017, es decir, al momento de la inspección estas calibraciones se encontraban vigentes de acuerdo a la periodicidad exigida en el artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Un resumen de las calibraciones a los sensores meteorológicos se presenta a continuación en la Tabla N°6. Tabla N°6 Calibración de sensores meteorológicos Sensor; Sensor Marca/ Modelo/ N°serie; Patrón Marca/ Modelo/ N°serie; Error; Medida. Velocidad del viento; MetOne/ 010C/N8708; MetOne/ 010C/ U16561; 0,15 m/s; Se ajusta valor. Dirección del viento; MetOne/ 020C/N8621; MetOne/ 020C/ W12298; 1,00°; No requiere ajuste. Temperatura; MetOne/ 83E-593A/ N9835; VAISALA/ HMP60/ M4830239; 0,42°C; No requiere ajuste. Humedad Relativa; MetOne/ 83E-593A/ N9835; VAISALA/ HMP60/ M4830239; 4,34%; No requiere ajuste. Presión Barométrica; MetOne/092/N08068; SETRA/278/ 7028310; 2,44 mbar; Se ajusta valor. Radiación Solar; MetOne/096-2/ PY78037; NOVALYNX/ SP-212/8197; 2,25%; No requiere ajuste. Por otro lado, de acuerdo a esta misma información remitida por CODELCO, la última mantención a los sensores meteorológicos se llevó a cabo el día 6 de mayo de 2018. Esta mantención se realizó a los sensores de velocidad del viento y temperatura (MetOne/010C-593A/N8708- N9835), y consistió en la limpieza del sensor y posteriormente la verificación de él por medio de una brújula y notebook en línea con CR-1000. En conclusión, se verificó que las calibraciones y mantenciones, así como sus registros son desarrollados conforme a lo indicado en el artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL |
| 15 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. a) Ficha de calibraciones: - Identificación del equipo calibrado. - Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la calibración. - Fecha de realización. - Hora de inicio y de término de la calibración. - Identificación del operador. - Definición del patrón utilizado, de acuerdo al artículo 2º. - Condiciones ambientales, como mínimo la temperatura ambiental. - Cuadro comparativo con valores patrones o nominales. - Cálculo de la exactitud del equipo calibrado | En la inspección se solicitó al operador los registros de las calibraciones realizadas al equipo, así como los correspondientes certificados de los patrones respectivos, éstos últimos se encontraban en la estación, sin embargo, las fichas de las calibraciones fueron enviadas posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. Con respecto a los contenidos que figuran en las fichas utilizadas para el registro de las calibraciones, se constató lo siguiente: Tabla N° 7 Verificación del contenido de la Ficha de Calibración Contenido exigido Art. 12° D.S. N°61/2008 MINSAL; Observación al cumplimiento. Identificación del equipo calibrado; Conforme. Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la calibración; Conforme.. Fecha de realización; Conforme.. Hora de inicio y de término de la calibración; Conforme.. Identificación del operador; Conforme.. Definición del patrón utilizado, de acuerdo al artículo 2º; Conforme. Condiciones ambientales, como mínimo la temperatura ambiental; Conforme. Cuadro comparativo con valores patrones o nominales; Conforme.. Cálculo de la exactitud del equipo calibrado; Conforme.. De acuerdo a lo constatado en terreno, las calibraciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo. 12° del D.S. N°61/2008 de MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantiene una copia física de las fichas de calibración de acuerdo a lo requerido en este punto. |
| 16 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. b) Ficha de mantención: - Identificación del equipo al cual se le realizó la mantención. - Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la mantención. - Fecha de realización. - Hora de inicio y de término de la mantención. Especificar si la mantención es causa de pérdida de datos. - Definición de si la manutención es preventiva o correctiva. - Calibración preliminar del equipo (cuando es posible utilizar estos datos para el diagnóstico preliminar o para ajuste de datos anteriores a la mantención). - Diagnóstico preliminar del equipo. - Detalle del trabajo efectuado con el equipo. - Resultados de la calibración final del equipo, para lo cual se deben adjuntar todos los datos que correspondan de la letra a), anterior. - Diagnóstico final del equipo. | En la inspección se solicitó al operador los registros de las mantenciones realizadas al equipo, los que fueron enviados posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. Con respecto a los contenidos que figuran en las fichas utilizadas para el registro de las mantenciones, se constató lo siguiente: Tabla N° 8 Verificación del contenido de la Ficha de Mantención Contenido exigido Art. 12° D.S. N°61/2008 MINSAL; Observación al cumplimiento. Identificación del equipo al cual se le realizó la mantención; Conforme. Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la mantención; Conforme. Fecha de realización; Conforme. Hora de inicio y de término de la mantención. Especificar si la mantención es causa de pérdida de datos; Conforme. Definición de si la mantención es preventiva o correctiva; Conforme. Calibración preliminar del equipo; Conforme. Diagnóstico preliminar del equipo.; Conforme. Detalle del trabajo efectuado con el equipo; Conforme. Resultados de la calibración final del equipo; Conforme. Diagnóstico final del equipo.; Conforme. De acuerdo a lo constatado en terreno, las mantenciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 de MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de mantención de acuerdo a lo requerido en este punto. |
| 17 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título III De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 15°. El personal de instrumentación debe pertenecer a alguna de las siguientes tres áreas y poseer la calificación que, en cada caso, se indica: Supervisor de operación y mantención: capaz de establecer programas y procedimientos de trabajo en conjunto con instrumentistas y operadores, con el objetivo de mantener los analizadores, muestreadores, sensores y cada subsistema operando en óptimas condiciones para garantizar que el dato sea correctamente medido desde el punto de vista técnico. - Instrumentista especializado: profesional o técnico especializado en la mantención preventiva y correctiva de los analizadores, muestreadores, sensores y cada subsistema de una estación de monitoreo. - Operador: Persona calificada o entrenada para la utilización de todos los componentes de una estación a nivel de usuario, por lo que debe ser capaz de determinar el buen funcionamiento de estos componentes y detectar fallas en terreno para comunicarlas al instrumentista especializado o supervisor. Además de calificación técnica, el operador debe estar calificado para la revisión del entorno de la estación y determinar la influencia de situaciones externas que puedan afectar el monitoreo. | La revisión de currículos, enviados por CODELCO, correspondientes al personal que tiene directa relación con la supervisión, operación y mantención de la estación Chiu-Chiu, se resume en la siguiente tabla: Tabla N° 9: Descripción del personal encargado de la operación de la estación Cargo; Estudios; Experiencia; Descripción. Supervisor de operación y mantención; Ingeniero de Ejecución Metalurgia Extractiva; Magister en Medio Ambiente; 20 años; El supervisor se ha desempeñado como administrador de contrato de la Red División Chuquicamata Distrito Norte (desde 2003), además de haber realizado labores de control y supervisión de proyectos.. Instrumentista especializado; - Técnico Electrónico - Técnico de nivel medio en Electricidad - Técnico Sonido y Acústica; >3 años; Operación, mantención, manejo y monitoreo de equipos de calidad del aire y meteorología.. Operador; - Ingeniero de Ejecución en Sonido. - Ingeniero en Informática; >3 años; Operación y mantención de equipos de calidad del aire y meteorología a nivel usuario.. De acuerdo al artículo 4° del D.S. N° 38/2013 del MMA, en el cual se establecen los requisitos para la autorización de los Inspectores Ambientales, se realizó de manera referencial la revisión de cada currículo y su función, a través de lo que se pudo concluir que la experiencia y nivel académico del Supervisor, del instrumentista especializado y del operador está de acuerdo a los requisitos establecidos. No obstante lo expuesto, y mientras no se encuentre desarrollado el alcance para calidad del aire como parte del proceso de autorización de entidades técnicas, se aceptará como operadores de estaciones de monitoreo a profesionales con la calificación técnica sobre la materia. |

# CONCLUSIONES.

La actividad de verificación de la estación Chiu Chiu como EMRP para MP10, consideró las exigencias asociadas a la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10, el D.S. N°59/1998 del MINSEGPRES, la Resolución Exenta N° 744/2017 de la Superintendencia del Medio Ambiente y el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL, en relación al cumplimiento de las condiciones para otorgar la Representatividad Poblacional para la estación de monitoreo de material particulado respirable (MP10).

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° | Exigencia asociada | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES, Art. 1°, Letra f) Estación de monitoreo de material particulado respirable MP10 con representatividad poblacional (EMRP): Una estación de monitoreo podrá clasificarse como EMRP si se cumplen simultáneamente los siguientes criterios: ii) que esté colocada a más de 15 m de la calle o avenida más cercana, y a más de 50 m de la calle o avenida más cercana que tenga un flujo igual o superior a 2.500 vehículos/día; | En la inspección se constató que al costado Oeste (O) de la estación Chiu-Chiu y a 6m del cabezal del equipo de MP10 se ubica un camino no pavimentado (tierra). De acuerdo a los antecedentes recabados y lo corroborado por el fiscalizador, no se cumple con el criterio establecido en este punto, el cual indica que la estación de monitoreo debe ubicarse a más de 15m de una calle. |
| 4 | R. E. N°744/2017 SMA. Artículo Tercero. Distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 a fuentes emisoras de material particulado. …deberá emplazarse a una distancia mayor o igual a 50 metros, medidos desde fuentes de combustión en base a carbón, leña o petróleo, y otras fuentes fijas similares. No obstante lo anterior, en el caso de fuentes residenciales que utilicen como combustible leña o biomasa se podrán aceptar distancias menores, siempre y cuando la fuente no impacte en la estación, considerando la dirección del viento predominante medida en dicha estación. Para la ubicación del cabezal del instrumento de medición se deberá considerar que éste debe emplazarse a una distancia mayor o igual a 10 metros, de calles internas de pueblos y localidades; mayor o igual a 15 metros, de avenidas o calles principales; y mayor o igual a 50 metros de distancia entre la ubicación del cabezal del instrumento y autopistas urbanas y carreteras. | Se constató que al Oeste (O) de la estación, a 6 metros medidos desde el cabezal, se extiende un camino de tierra, el cual consiste en un sitio emisor de polvo contiguo a la localización de la estación. De acuerdo a lo anterior, se verificó que la estación no cumple con la distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 a fuentes emisoras de material particulado, y en este caso en particular no se cumple con la distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades, establecido en el artículo 3° de la R.E. N° 744/2017 de la SMA. |
| 13 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. a) Calibración de flujos y presiones | De los antecedentes presentados, se verificó que el equipo monitor de MP10 se encontraba operando con un flujo dentro del rango de desviación aceptable del ±10%, sin embargo, el patrón utilizado para calibrar el flujo se encontraba con su calibración vencida desde el 13 de marzo de 2018, situación que debe ser corregida por el titular para futuras calibraciones. De todas formas, el fiscalizador realizó una medición de flujo utilizando un patrón propio de la SMA con calibración vigente, y se constató que el equipo monitor de MP10 se encontraba operando en las condiciones exigidas por el fabricante y el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. |
| 15 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. Letra a) | En la inspección se solicitó al operador los registros de las calibraciones realizadas al equipo, así como los correspondientes certificados de los patrones respectivos, éstos últimos se encontraban en la estación, sin embargo, las fichas de las calibraciones fueron enviadas posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. De acuerdo a lo constatado en terreno, las calibraciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 de MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de calibración de acuerdo a lo requerido en este punto. |
| 16 | Artículo Transitorio R. E. N°744/2017 SMA Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. Letra b) | En la inspección se solicitó al operador los registros de las mantenciones realizadas al equipo, los que fueron enviados posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. De acuerdo a lo constatado en terreno, las mantenciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 de MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de mantención de acuerdo a lo requerido en este punto. |

La evaluación de la EMRP por MP10, constató que la estación de calidad del aire “Chiu-Chiu” se encuentra emplazada en un área rural, utiliza un equipo de medición de material particulado MP10 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA, cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera y mantiene una distancia adecuada a equipos y obstrucciones. No obstante, la distancia del cabezal del instrumento de medición de MP10 a fuentes emisoras de material particulado no se cumple, debido a que éste se localiza a menos de 10 metros de un camino de tierra, no ajustándose al criterio de contar con una distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades, establecido en el artículo 3° de la R.E. N° 744/2017 de la SMA y con la distancia mínima de 15 metros establecida en la letra f) del D.S. N° 59/1998 del MINSEGPRES.

En virtud de lo anterior, se concluyó que la estación Chiu-Chiu no cumple con los requisitos de un emplazamiento óptimo para las mediciones de material particulado MP10 y no es representativa de las condiciones ambientales de la zona. Por lo que el Informe de evaluación de la representatividad población para MP10, concluye que no es posible otorgarle la representatividad poblacional por MP10 a la estación Chiu Chiu.

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.

| N° | N° de Documento y Fecha | Documentos solicitados | Plazo de entrega | Documento/ Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitado por correo electrónico el día 26 de junio de 2018 | - Currículos del personal que tiene directa relación con la supervisión, operación y mantención de las estaciones |  | Remitido por correo electrónico el día 03 de julio 2018 | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |
| 2 | Solicitado por correo electrónico el día 27 de junio de 2018 | - Fichas de las calibraciones realizadas en el último año para todos los equipos de las estaciones inspeccionadas los días 14 y 15 de mayo 2018 y los sensores meteorológicos que operan para cada uno de ellos |  | Remitido por correo electrónico el día 03 de julio 2018 | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |
| 3 | Solicitado por correo electrónico el día 27 de junio de 2018 | - Fichas de las mantenciones realizadas en el último año para todos los equipos de las estaciones inspeccionadas los días 14 y 15 de mayo 2018 y los sensores meteorológicos que operan para cada uno de ellos |  | Remitido por correo electrónico el día 03 de julio 2018 | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección Día 1 |
| 2 | Acta de inspección Día 2 |