INFORME EVALUACIÓN REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

MP2,5

ESTACIÓN CHIU CHIU

DFZ-2018-1324-II-NC

NOVIEMBRE 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Revisado | Isabel Leiva C. |  |
| Elaborado | Valeska Muñoz T. |  |

TABLA RESUMEN

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN	5

2.1.	Antecedentes Generales	5

2.2.	Ubicación y Layout	6

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.	8

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.	9

4.1.	Motivo de la Actividad.	9

4.2.	Materia Específica Objeto de la Actividad.	9

4.3.	Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.	9

4.4.	Aspectos relativos a la verificación	10

5.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL	11

5.1.	Evaluación de los requerimientos específicos.	11

6.	CONCLUSIONES.	23

7.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.	25

8.	ANEXOS.	26

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de la evaluación de la representatividad poblacional por material particulado fino respirable MP2,5, realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la estación de calidad del aire Chiu-Chiu, en virtud de la solicitud efectuada mediante el oficio N°180273 del 22 de enero de 2018, por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

La actividad consideró una inspección a la estación Chiu Chiu, ubicada en la localidad de Chiu Chiu (a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama), en la Provincia de El Loa de la Región de Antofagasta, y que es administrada por CODELCO División Chuquicamata. La inspección se realizó entre los días 14 y 15 de mayo de 2018, y consideró la verificación del cumplimiento del D.S. N° 12/2011 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que establece la norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino respirable MP2,5, el cumplimiento del D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud (MINSAL), que aprueba el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, y el cumplimiento de la Resolución Exenta N° 106/2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que establece criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino (MP 2,5) como de representatividad poblacional. Adicionalmente, se realizó el examen de los antecedentes técnicos, relativos a la estación evaluada, remitidos a la SMA por CODELCO División Chuquicamata.

La Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, establecida en el D.S. N° 12/2011 del MMA, es un instrumento de carácter ambiental, cuyo objetivo es proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos de dicho contaminante, con un nivel de riesgo aceptable. Para efectos de evaluar esta norma se considerarán las mediciones registradas en estaciones de monitoreo que sean calificadas como de representatividad poblacional, las que para contar con dicha calificación deben cumplir lo establecido en el artículo 2°, letra k) del D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

De acuerdo al artículo 8° del D.S. N°12/2011 del MMA, corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente, mediante resolución fundada, aprobar la calificación de una estación monitora de material particulado respirable MP2,5 como una  EMRP, así como velar por que las mediciones provengan de estaciones de monitoreo con la debida representatividad poblacional. Para establecer los criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino (MP2,5) como de representatividad poblacional, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°106/2013 de la SMA.

Las principales materias evaluadas incluyeron el instrumento y su metodología de medición de Material Particulado Fino Respirable MP2,5, el emplazamiento de la estación de monitoreo, las condiciones de exposición, existencia de fuentes de combustión cercanas, distancias a calles y la documentación requerida de acuerdo al D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

Entre los principales aspectos constatados en la evaluación para calificar como estación de monitoreo con representatividad poblacional por MP2,5 a la estación Chiu-Chiu se encuentran:

- Durante la visita se verificó que la estación de calidad del aire “Chiu-Chiu” utiliza un equipo de medición de material particulado fino MP2,5 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA y cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera, sin embargo, se encuentra emplazada en un área rural y no cumple con el artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA, que establece que “la estación debe ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial”.

- Se constató la existencia de un camino interno no pavimentado al Oeste (O) de la estación, a 4 metros medidos desde el cabezal del equipo de MP2,5. De acuerdo a lo levantado en terreno se concluyó que las concentraciones de MP2,5 se ven directamente influenciadas por el camino ubicado al Oeste (O) del cabezal  del equipo de MP2,5 y  no se cumple con la distancia mínima establecida en el numeral 4 del artículo 1 de la R.E. N°106/2013 de la SMA, la cual debe ser mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades.

- Por otro lado, de acuerdo a lo constatado en terreno, en la estación no se mantiene copia física de las fichas de calibración y mantención realizadas al equipo y los sensores meteorológicos, como se exige en artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL.

De acuerdo a lo anterior, se determinó que la estación de calidad del aire “Chiu-Chiu” no cumple con el criterio de ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, de acuerdo a lo descrito en el numeral 1 del artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA. Por otra parte, se constató que el cabezal del equipo no cumple con el numeral 4 del artículo 1° que establece que el cabezal del equipo de MP2,5 deberá ubicarse a una distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades.

Por lo tanto, el Informe de evaluación de la representatividad poblacional para MP2,5, concluye que no es posible otorgarle la representatividad poblacional por MP2,5 a la estación Chiu Chiu.

# IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Estación: Chiu Chiu |  |
| --- | --- |
| Región: de Antofagasta | Ubicación específica de la estación: La estación se localiza en la localidad San Francisco de Chiu Chiu, a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama, accediendo por la Ruta 21, al este del Río Loa. |
| Provincia: El Loa |  |
| Comuna: Calama |  |
| Dirección: Esmeralda N°542 |  |
| Titular de la estación: CODELCO | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio titular: Avda. 11 Norte Nº 1291 Villa Exótica Calama, II Región | Correo electrónico: mrive034@codelco.cl |
|  | Teléfono: 956599657 |
| Identificación del representante legal: Jorge Lagos Rodriguez. | RUT o RUN: 10.502.232-8 |
| Domicilio representante legal: Huérfanos 1270 Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: -- |

## Ubicación y Layout

Figura 1. Mapa de Ubicación Regional (Fuente: Google Earth, 2018).

| Figura 2. Mapa de Ubicación Local (Fuente: Google Earth, 2018). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia (En DATUM WGS 84) |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19S | UTM N: 7.529.230 | UTM E: 535.953 m |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | D.S. N°12/2011 del MMA. Establece norma primaria de calidad ambiental para MP2,5. | D.S. N°12 | 2011 | MMA | Evaluación para declaración de EMRP por MP2,5 | Sin modificaciones | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.

## Motivo de la Actividad.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: El Ministerio del Medio Ambiente solicita la declaración de representatividad poblacional por MP2,5 para la estación de calidad del aire Chiu Chiu, actividad que se enmarca dentro del Programa de Fiscalización Ambiental de Normas de Calidad Ambiental para el año 2018, definido en la R.E. N° 1527 del 26 de diciembre de 2017. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Actividad.

Para la calificación de estaciones de monitoreo como de Representatividad Poblacional (EMRP) por Material Particulado Fino Respirable MP2,5 se consideran las siguientes materias objeto en la inspección: - Cumplimiento del artículo 6 de la norma de calidad D.S. N°12/2011 del MMA en lo relativo a EMRP. - Cumplimiento de la Resolución Exenta N°106/2013 de la SMA. - Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

## Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.

### Descripción de verificación en Terreno

| Fecha de realización: 14/05/2018 y 15/05/2018 | Hora de inicio: 8:00 |  | Hora de finalización: 17:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Valeska Muñoz Torres |  |  | Órgano: SMA |
| Fiscalizadores participantes: Rubén Verdugo, Juan Pablo Rodríguez |  |  | Órgano(s): SMA |
| Instalaciones Inspeccionadas: |  | - Estación Chiu-Chiu |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: SI |  | Entrega de acta: SI (Anexo 1 y 2) |  |

## Aspectos relativos a la verificación

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(s) revisado (s) | Elaborado Por: | Fecha de recepción documento | Materia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes remitidos por Carta GACS-DN N°191/2018 | CODELCO | 29/05/2018 | Envía documentos técnicos en respuesta a solicitudes realizadas a través de actas de fiscalización del 14 y 15 de mayo de 2018. | No aplica |
| Antecedentes remitidos por correo electrónico | CODELCO | 03/07/2018 | Envía documentos técnicos en respuesta a solicitudes realizadas a través de correo electrónico por SMA | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

## Evaluación de los requerimientos específicos.

| N° | Exigencia Asociada | Resultado(s) Obtenidos : |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 6° del D.S. N°12/2011 del MMA, norma de calidad primaria para material particulado fino MP2,5. Emplear instrumentos de medición de concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos incluidos en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA), o que cuenten con certificación de alguna de las agencias de los países miembros de la Comunidad Europea, que implementan las directrices del Comité Europeo para Estandarizaciones o que cuenten con la certificación que de cumplimiento a los estándares de calidad exigidos en el país de origen, entregada por algún ente acreditado por el gobierno de ese país. Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 5° y artículo 6°. | En la inspección realizada los días 14 y 15 de mayo de 2018 se constató que en la estación se encontraba monitoreando MP2,5, un equipo BGI PQ-200, número de serie 755 (Fotografía N°1), dicho equipo se encuentra dentro del listado de métodos con aprobación EPA de junio de 2018, y se describe a continuación en la Tabla N°1: Tabla N°1 Detalles del equipo de monitoreo Equipo; Marca; Modelo; Serie; Método de Referencia o Equivalente EPA. Monitor MP2,5; BGI; PQ-200; 755; RFPS-0498-116. Ciclón; MetOne; VSCCTM- B PM2,5 BGI Inc; 060109-41; RFPS-0498-116. Fotografía N°1 Para que el equipo modelo BGI PQ-200; N/S 755 sea considerado equipo de monitoreo EPA debe cumplir con lo establecido en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA) para el método de referencia RFPS-0498-116. El análisis de los requisitos se presentan a continuación: Se constató en terreno que el equipo de MP2,5 cuenta con ciclón BGI Very Sharp Cut Cyclone (VSCC™), y se encuentra configurado para un período de muestreo continuo de 24 horas, de acuerdo a lo establecido por el método de referencia. El número de serie del ciclón de corte corresponde a 060109-41 (ver Fotografía N°2). Fotografía N°2 Se constató en terreno que el equipo de MP2,5 opera de acuerdo con los requisitos y los filtros de recolección de muestras especificados en manual del equipo de monitoreo PQ-200. (Bajo la Regulación CFR 40 Parte 50, apéndice L). Cabe señalar, el material de los filtros utilizados en el equipo es de teflón (47mm) y, de acuerdo a lo señalado por CODELCO, el laboratorio que realiza pesaje de los filtros y análisis químico de éstos, corresponde al laboratorio de SGS Chile, el cual cuenta con acreditación ISO 17025. El sistema de toma de muestra se ubica a 2 metros de altura sobre el techo de la estación y a 4,7 metros sobre el suelo, cumpliendo con lo que establece el D.S. N°61/2008 del MINSAL El equipo debe estar configurado para operar con un flujo de 16,67 Lpm, lo cual fue verificado conforme en la inspección, con una desviación dentro del rango aceptable (±10%), a través de una medición de flujo realizada por el fiscalizador, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Tabla N°2 Calibración de flujo por parte de la SMA Equipo; Marca/modelo/N° serie; Fecha; Calibrador; Flujo (Lpm); Desviación (%). Monitor MP2,5; BGI PQ200 S/N 755; 15/05/2018; BGI Tetracal, Mesalabs N/S 144457; 16,74; 0,4. El manual del equipo indica que en casos de que el valor no se encuentre en ±2% de 16,67 Lpm (16,34 a 17,00 Lpm), se deberá verificar si existe alguna fuga, y si es el caso, corregir. Lo anterior no fue necesario debido a que el equipo se encontraba operando con un flujo con desviación de 0,4% respecto al valor óptimo. De acuerdo a lo anterior, el valor se encuentra dentro del rango exigido (±10%) por el artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. Por los antecedentes expuestos, se verificó que el tipo de equipo utilizado para medir MP2,5 cumple con los requisitos establecidos en el método de referencia. |
| 2 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 1) Localización en área urbana. La estación debe ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, en la que exista al menos un área edificada habitada, en un círculo de radio de 2 kilómetros, medidos desde el punto de ubicación de la estación. Además, se deben considerar los factores señalados en el artículo 7º del decreto supremo Nº 12, de 18 de enero de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino respirable (2,5). Se deben evitar lugares limítrofes de sectores urbanos o de otro tipo, así como lugares que limiten con otro tipo de uso de suelo, especialmente lugares como el borde de la ciudad, pueblo o localidad. | Respecto de la ubicación de la estación, ésta se encuentra localizada fuera del área urbana de la comuna, específicamente a 27 kilómetros del límite urbano establecido en el Plan Regulador de Calama, aprobado y publicado en el Diario Oficial el año 2004 (Resolución Nº 38 de 2004 del Gobierno Regional de Antofagasta). En la Fotografía N°3 se puede observar la ubicación de la estación con respecto al límite urbano de la comuna de Calama. 27 km Fotografía N°3 En función de dichos antecedentes, es posible establecer que la estación Chiu Chiu no cumple con el criterio de localización en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, de acuerdo al numeral 1 del artículo 1° de la Resolución Exenta N° 106/2013 de la SMA. |
| 3 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 2) Exposición. La estación debe tener una exposición óptima a la atmósfera de la zona que se va a monitorear, teniendo cielo despejado sobre ella, considerando las características meteorológicas y el régimen de vientos. Debe evitar lugares con obstrucciones a la circulación del viento, como la presencia de árboles, edificios o topografía compleja (condiciones de valle, quebradas, bruscos cambios en la pendiente o altura), buscando la correcta representación de la concentración predominante de MP2,5. | De la Fotografía N°4, se observa la exposición de la estación en los 8 puntos cardinales sin obstáculos que puedan interferir en la libre circulación de los vientos, y árboles ubicados a una distancia y altura, que al momento de la inspección, no alteran la libre exposición del cabezal del equipo de MP2,5 (Para mayor detalle en cuanto a las distancias ver Tabla N°3). Fotografía N°4 De acuerdo a lo anterior, se verifica que la estación tiene una exposición óptima a la zona a monitorear, sin obstáculos que impidan la correcta representación de la concentración predominante de MP2,5, de acuerdo a lo exigido en el numeral 2 del artículo 1° de la Res. Ex. N°106/2013 de la SMA. |
| 4 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 3) Distancia de fuentes emisoras de material particulado. Se debe evitar la instalación de la estación contigua a fuentes que distorsionen la medición de la norma de calidad específica, como el área contigua a carreteras, acopios de material, fuentes industriales y/o megafuentes, o sitios emisores de polvo. En el caso de fuentes de combustión en base a carbón, leña o petróleo, y otras fuentes fijas similares, la estación se debe emplazar a más de 50 metros de ellas. | En la ficha que se muestra en la Tabla N°3 se registraron los datos levantadas en terreno por esta Superintendencia, respecto a distancias a calles, fuentes de emisión de material particulado y obstrucciones: Tabla N°3 Distancia desde el cabezal de MP2,5 a fuentes emisoras de material particulado, calles y obstrucciones. En la dirección Este (E) de la estación se encuentra una pequeña zona residencial a 7 metros de distancia, con construcciones de baja altura, que no impiden la correcta exposición del cabezal. Por otro lado al Oeste (O) de la estación, a 4 metros medidos desde el cabezal, se extiende un camino de tierra, el cual consiste en un sitio emisor de polvo contiguo a la localización de la estación. Al Noroeste (NO) a aproximadamente 130 metros de la estación se encuentra la Ruta 21, la cual proviene desde Calama, superando la distancia mínima que establece el artículo 1° de la Res. Ex. N°106/2013 de la SMA para carreteras de estas características (50 metros). De acuerdo a lo anterior, se verificó que la estación no cumple con lo expuesto en el artículo 1° de la Res. Ex. N°106/2013 de la SMA, respecto a que se debe evitar la instalación de la estación contigua a fuentes que distorsionen la medición de la norma de calidad específica, debido a su ubicación a 4 metros de un camino de tierra. |
| 5 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 4) Distancia del cabezal. La distancia del cabezal a las calles deberá ser mayor a 10 metros para calles internas de pueblos y localidades, mayor a 15 metros para avenidas o calles principales y mayor a 50 metros para autopistas urbanas y carreteras. | Se constató la existencia de un camino interno no pavimentado al Oeste (O) de la estación, a 4 metros medidos desde el cabezal del equipo de MP2,5. De acuerdo a lo levantado en terreno se concluyó que las concentraciones de MP2,5 se ven directamente influenciadas por el camino ubicado al Oeste (O) del cabezal del equipo de MP2,5 y no se cumple con la distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades, establecidas en el numeral 4 del artículo 1 de la R.E. N°106/2013 de la SMA. |
| 6 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 5) Distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos. La distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos deberá ser mayor a 1 metro respecto a toma de muestras de gases a alturas similares, y mayor a 2 metros respecto a cabezales de equipos de alto volumen. | En la estación existen 4 equipos instalados que monitorean MP2,5, MP10 y SO2. Según lo constatado en terreno, el cabezal del equipo modelo BGI PQ-200; N/S 755 se localiza a más de un metro del cabezal del analizador de gases y del cabezal del equipo dicotómico TEOM1405, mientras que la distancia al cabezal del equipo de alto volumen es de 3,5 metros, cumpliendo con el requisito que establece las distancias mínimas respecto a otros cabezales de equipos midiendo en la estación. |
| 7 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 6) Distancia del cabezal respecto a obstrucciones espaciales. La distancia del cabezal respecto a obstrucciones espaciales debe ser mayor a 2 metros para muros u obstáculos verticales; y debe mantener una distancia en la horizontal de, a lo menos, 2 veces la diferencia de altura entre la toma de muestra y la altura máxima de un obstáculo. El flujo de aire no debe tener obstrucciones a lo menos en un arco de 270°. La distancia debe ser mayor a 20 metros de la línea de goteo de un grupo de árboles. | La Fotografía N°4, muestra las inmediaciones de la estación en los 8 puntos cardinales, lo que evidencia que el cabezal de MP2,5 se ubica libre de obstrucciones, edificios, muros u otros. En el punto de exposición de la estación de monitoreo se aprecia el entorno y el flujo de aire sin obstrucciones. |
| 8 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título I Disposiciones Generales: artículo 2°. | El equipo de monitoreo de calidad del aire de MP2,5 se mantiene sincronizado, de acuerdo a la hora oficial de Chile continental de invierno (GMT-4). En la visita a la estación se confirma la hora del equipo instalado. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 9 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 4°. | La estación cumple con los requisitos de estar construida en material sólido y resistente a las condiciones climáticas imperantes del lugar. Por otra parte, se constató que la estación Chiu-Chiu cuenta con un cerco perimetral que impide el acceso de terceros. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 10 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 7°. | En la estación se mantiene un registro de los parámetros operacionales del equipo de MP2,5, el registro es completado en cada visita por el operador, en una bitácora destinada para este fin. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 11 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 8°. | En la estación se mantiene un libro foliado o bitácora (Fotografía N°5), la que es completada en cada visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del D.S. N° 61/2008 del MINSAL, modificado por D.S. N° 30/2009. Fotografía N°5 De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 12 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 9°. | La estación se encuentra climatizada por un sistema de aire acondicionado, que al momento de la inspección registraba 20°C. Cabe mencionar que el artículo 9° del D.S. N° 61/2008 del MINSAL exige que la temperatura del aire acondicionado dentro de la caseta se mantenga entre los 20 y 30°C, verificándose el cumplimiento del criterio. |
| 13 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. a) Calibración de flujos y presiones en los analizadores de gases, muestreadores de material particulado y en los sistemas de calibración de gases, a lo menos una vez al año y cada vez que se realice una intervención mayor que implique desarme o reemplazo de partes de estos equipos, utilizando para tal efecto un patrón con certificación vigente. La exactitud máxima permitida entre el patrón y el equipo calibrado es de un 10%. Un porcentaje mayor obliga a hacer ajustes. En todo caso, si las calibraciones antes señaladas tienen una frecuencia mayor, definida por el fabricante, se deberán observar dichas frecuencias. | Según lo indicado por el operador y en la bitácora, las calibraciones cumplen con la frecuencia mínima de un año exigida en este punto, se revisan los parámetros una vez a la semana, y se ajustan cuando es necesario (cuando el desvío del flujo medido con respecto al valor óptimo recomendado por el fabricante supera el 10% de diferencia). De acuerdo a lo constatado en los registros, el día 13 de mayo de 2018 se llevó a cabo la última calibración de flujo al equipo BGI PQ-200; N/S 755. Se indica que éste se encontraba operando, según el patrón, con un flujo de 16,65 Lpm, mientras que el flujo observado fue de 16,7 Lpm. Por lo tanto, la desviación habría sido de 0,28%, valor dentro del rango aceptable (±10%) según el D.S. N°61/2008 del MINSAL. La calibración se realizó con el patrón BGI AIR CALIBRATOR modelo TETRACAL, número de serie 650, para el cual se verificó que su certificado de calibración se encontraba vigente y se mantenía una copia de él en la estación (última calibración del patrón 11 de mayo de 2017, Fotografía N°6). En conclusión, se verificó que las calibraciones y sus registros son desarrollados conformemente de acuerdo a lo indicado en el artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. Fotografía N°6 |
| 14 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. b) Calibración de medidores y/o sensores meteorológicos, con una frecuencia no superior a un año. Si las condiciones ambientales a las que dichos sensores están expuestos son muy desfavorables para el buen funcionamiento de los medidores, se deberá hacer la calibración a intervalos menores, según determine la autoridad sanitaria, sobre la base de las condiciones concretas existentes. | De acuerdo a lo revisado en los registros de las calibraciones remitidos por CODELCO, la última calibración realizada a los sensores meteorológicos de la estación se llevó a cabo el día 27 de junio de 2017, es decir, al momento de la inspección estas calibraciones se encontraban vigentes de acuerdo a la periodicidad exigida en el artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. Un resumen de las calibraciones a los sensores meteorológicos se presenta a continuación en la Tabla N°4. Tabla N°4 Calibración de sensores meteorológicos Sensor; Sensor Marca/ Modelo/ N°serie; Patrón Marca/ Modelo/ N°serie; Error; Medida. Velocidad del viento; MetOne/ 010C/N8708; MetOne/ 010C/ U16561; 0,15 m/s; Se ajusta valor. Dirección del viento; MetOne/ 020C/N8621; MetOne/ 020C/ W12298; 1,00°; No requiere ajuste. Temperatura; MetOne/ 83E-593A/ N9835; VAISALA/ HMP60/ M4830239; 0,42°C; No requiere ajuste. Humedad Relativa; MetOne/ 83E-593A/ N9835; VAISALA/ HMP60/ M4830239; 4,34%; No requiere ajuste. Presión Barométrica; MetOne/092/N08068; SETRA/278/ 7028310; 2,44 mbar; Se ajusta valor. Radiación Solar; MetOne/096-2/ PY78037; NOVALYNX/ SP-212/8197; 2,25%; No requiere ajuste. Por otro lado, de acuerdo a esta misma información remitida por CODELCO, la última mantención a los sensores meteorológicos se llevó a cabo el día 6 de mayo de 2018. Esta mantención se realizó a los sensores de velocidad del viento y temperatura (MetOne/010C-593A/N8708- N9835), y consistió en la limpieza del sensor y posteriormente la verificación de la dirección del viento por medio de una brújula y notebook en línea con CR- 1000. En conclusión, se verificó que las calibraciones y mantenciones, así como sus registros son desarrollados conforme a lo indicado en el artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. |
| 15 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. a) Ficha de calibraciones: - Identificación del equipo calibrado. - Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la calibración. - Fecha de realización. - Hora de inicio y de término de la calibración. - Identificación del operador. - Definición del patrón utilizado, de acuerdo al artículo 2º. - Condiciones ambientales, como mínimo la temperatura ambiental. - Cuadro comparativo con valores patrones o nominales. - Cálculo de la exactitud del equipo calibrado. Se deberá registrar todos los datos utilizados para dicho cálculo, los cuales deben, a lo menos, incluir los flujos del gas patrón y dilución para el caso de los equipos monitores de gases; los valores obtenidos para los filtros pre-masados en el caso de los equipos medidores de material particulado basados en el principio de transducción gravimétrica de oscilaciones inducidas; la curva del calibrador de los equipos medidores de material particulado de alto volumen. | En la inspección se solicitó al operador los registros de las calibraciones realizadas al equipo, así como los correspondientes certificados de los patrones respectivos, éstos últimos se encontraban en la estación, sin embargo, las fichas de las calibraciones fueron enviadas posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. Con respecto a los contenidos que figuran en las fichas utilizadas para el registro de las calibraciones, se constató lo siguiente: Tabla N° 5 Verificación del contenido de la Ficha de Calibración Contenido exigido Art. 12° D.S. N°61/2008 MINSAL; Observación al cumplimiento. Identificación del equipo calibrado; Conforme. Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la calibración; Conforme.. Fecha de realización; Conforme.. Hora de inicio y de término de la calibración; Conforme.. Identificación del operador; Conforme.. Definición del patrón utilizado, de acuerdo al artículo 2º; Conforme. Condiciones ambientales, como mínimo la temperatura ambiental; Conforme. Cuadro comparativo con valores patrones o nominales; Conforme.. Cálculo de la exactitud del equipo calibrado; Conforme.. De acuerdo a lo constatado en terreno, las calibraciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de calibración de acuerdo a lo requerido en este punto. |
| 16 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. b) Ficha de mantención: - Identificación del equipo al cual se le realizó la mantención. - Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la mantención. - Fecha de realización. - Hora de inicio y de término de la mantención. Especificar si la mantención es causa de pérdida de datos. - Definición de si la mantención es preventiva o correctiva. - Calibración preliminar del equipo (cuando es posible utilizar estos datos para el diagnóstico preliminar o para ajuste de datos anteriores a la mantención). - Diagnóstico preliminar del equipo. - Detalle del trabajo efectuado con el equipo. - Resultados de la calibración final del equipo, para lo cual se deben adjuntar todos los datos que correspondan de la letra a), anterior. - Diagnóstico final del equipo. | En la inspección se solicitó al operador los registros de las mantenciones realizadas al equipo, los que fueron enviados posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. Con respecto a los contenidos que figuran en las fichas utilizadas para el registro de las mantenciones, se constató lo siguiente: Tabla N° 6 Verificación del contenido de la Ficha de Mantención Contenido exigido Art. 12° D.S. N°61/2008 MINSAL; Observación al cumplimiento. Identificación del equipo al cual se le realizó la mantención; Conforme. Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la mantención; Conforme. Fecha de realización; Conforme. Hora de inicio y de término de la mantención. Especificar si la mantención es causa de pérdida de datos; Conforme. Definición de si la mantención es preventiva o correctiva; Conforme. Calibración preliminar del equipo; Conforme. Diagnóstico preliminar del equipo.; Conforme. Detalle del trabajo efectuado con el equipo; Conforme. Resultados de la calibración final del equipo; Conforme. Diagnóstico final del equipo.; Conforme. De acuerdo a lo constatado en terreno, las mantenciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de mantención de acuerdo a lo requerido en este punto. |
| 17 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título III De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 15°. El personal de instrumentación debe pertenecer a alguna de las siguientes tres áreas y poseer la calificación que, en cada caso, se indica: Supervisor de operación y mantención: capaz de establecer programas y procedimientos de trabajo en conjunto con instrumentistas y operadores, con el objetivo de mantener los analizadores, muestreadores, sensores y cada subsistema operando en óptimas condiciones para garantizar que el dato sea correctamente medido desde el punto de vista técnico. Instrumentista especializado: profesional o técnico especializado en la mantención preventiva y correctiva de los analizadores, muestreadores, sensores y cada subsistema de una estación de monitoreo. Operador: Persona calificada o entrenada para la utilización de todos los componentes de una estación a nivel de usuario, por lo que debe ser capaz de determinar el buen funcionamiento de estos componentes y detectar fallas en terreno para comunicarlas al instrumentista especializado o supervisor. Además de calificación técnica, el operador debe estar calificado para la revisión del entorno de la estación y determinar la influencia de situaciones externas que puedan afectar el monitoreo. | La revisión de currículos, enviados por CODELCO, correspondientes al personal que tiene directa relación con la supervisión, operación y mantención de la estación Chiu-Chiu, se resume en la siguiente tabla: Tabla N° 7: Descripción del personal encargado de la operación de la estación Cargo; Estudios; Experiencia; Descripción. Supervisor de operación y mantención; Ingeniero de Ejecución Metalurgia Extractiva; Magister en Medio Ambiente; 20 años; El supervisor se ha desempeñado como administrador de contrato de la Red División Chuquicamata Distrito Norte (desde 2003), además de haber realizado labores de control y supervisión de proyectos.. Instrumentista especializado; - Técnico Electrónico - Técnico de nivel medio en Electricidad - Técnico Sonido y Acústica; >3 años; Operación, mantención, manejo y monitoreo de equipos de calidad del aire y meteorología.. Operador; - Ingeniero de Ejecución en Sonido. - Ingeniero en Informática; >3 años; Operación y mantención de equipos de calidad del aire y meteorología a nivel usuario.. De acuerdo al artículo 4° del D.S. N° 38/2013 del MMA, en el cual se establecen los requisitos para la autorización de los Inspectores Ambientales, se realizó de manera referencial la revisión de cada currículo y su función, a través de lo que se pudo concluir que la experiencia y nivel académico del Supervisor, del instrumentista especializado y del operador está de acuerdo a los requisitos establecidos. No obstante lo expuesto y mientras no se encuentre desarrollado el alcance para calidad del aire como parte del proceso de autorización de entidades técnicas, se aceptará como operadores de estaciones de monitoreo a profesionales con la calificación técnica sobre la materia. |

# CONCLUSIONES.

La actividad de verificación de la estación Chiu-Chiu como EMRP para MP2,5, consideró las exigencias asociadas a Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, D.S. N°12/2011 del MMA, la Resolución Exenta N° 106/2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente y el D.S.N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL, en relación al cumplimiento de las condiciones para otorgar la Representatividad Poblacional para la estación de monitoreo de material particulado respirable fino (MP2,5).

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° | Exigencia asociada | Hallazgos Obtenidos: |
| --- | --- | --- |
| 2 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 1) Localización en área urbana. La estación debe ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, en la que exista al menos un área edificada habitada, en un círculo de radio de 2 kilómetros, medidos desde el punto de ubicación de la estación. Además, se deben considerar los factores señalados en el artículo 7º del decreto supremo Nº 12, de 18 de enero de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino respirable (2,5). Se deben evitar lugares limítrofes de sectores urbanos o de otro tipo, así como lugares que limiten con otro tipo de uso de suelo, especialmente lugares como el borde de la ciudad, pueblo o localidad. | Respecto de la ubicación de la estación, a pesar de que se encuentra en una zona habitada dentro de su radio de 2 kilómetros, ésta se localiza fuera del área urbana de la comuna, específicamente a 27 kilómetros del límite urbano establecido en el Plan Regulador de Calama. En función de dichos antecedentes, es posible establecer que la estación no cumple con el criterio de localización, que establece que debe estar ubicada en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, de acuerdo al artículo 1° de la Resolución Exenta N° 106/2013 de la SMA. |
| 4 | Artículo 1° Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 3) Distancia de fuentes emisoras de material particulado. Se debe evitar la instalación de la estación contigua a fuentes que distorsionen la medición de la norma de calidad específica, como el área contigua a carreteras, acopios de material, fuentes industriales y/o megafuentes, o sitios emisores de polvo. En el caso de fuentes de combustión en base a carbón, leña o petróleo, y otras fuentes fijas similares, la estación se debe emplazar a más de 50 metros de ellas. | En la inspección a la estación se corroboraron las distancias a calles, fuentes de emisión de material particulado y obstrucciones, mediante lo cual se constató que al Oeste (O) de la estación, a 4 metros medidos desde el cabezal, se extiende un camino de tierra, el cual consiste en un sitio emisor de polvo contiguo a la localización de la estación. De acuerdo a lo anterior, se verificó que la estación no cumple con lo expuesto en el artículo 1° de la Res. Ex. N°106/2013 de la SMA, respecto a que se debe evitar la instalación de la estación contigua a fuentes que distorsionen la medición de la norma de calidad específica. |
| 5 | Artículo 1°. Res. Ex. N°106/2013 SMA. Numeral 4) Distancia del cabezal. La distancia del cabezal a las calles deberá ser mayor a 10 metros para calles internas de pueblos y localidades, mayor a 15 metros para avenidas o calles principales y mayor a 50 metros para autopistas urbanas y carreteras. | Se constató la existencia de un camino interno no pavimentado al Oeste (O) de la estación, a 4 metros medidos desde el cabezal. De acuerdo a lo levantado en terreno se concluyó que las concentraciones de MP2,5 se ven directamente influenciadas por el camino ubicado al Oeste (O) del cabezal del equipo de MP2,5 y no se cumple con la distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades, establecidas en el numeral 4 del artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. |
| 15 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. a) Ficha de calibraciones | En la inspección se solicitó al operador los registros de las calibraciones realizadas al equipo, así como los correspondientes certificados de los patrones respectivos, éstos últimos se encontraban en la estación, sin embargo, las fichas de las calibraciones fueron enviadas posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. De acuerdo a lo constatado en terreno, las calibraciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de calibración de acuerdo a lo requerido en este punto. |
| 16 | Cumplimiento de D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. b) Ficha de mantención | En la inspección se solicitó al operador los registros de las mantenciones realizadas al equipo, los que fueron enviados posteriormente en formato digital por el titular, ya que no se encontraban físicamente en la estación. De acuerdo a lo constatado en terreno, las mantenciones son registradas en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL, sin embargo, en la estación no se mantenía una copia física de las fichas de mantención de acuerdo a lo requerido en este punto. |

La evaluación de la EMRP por MP2,5 constató que la estación de calidad del aire “Chiu Chiu” utiliza un equipo de medición de material particulado fino MP2,5 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA y cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera, sin embargo, se encuentra emplazada en un área rural y no cumple con el numeral 1 del artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA, que establece que “la estación debe ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial”. Adicionalmente, se constató que el cabezal del equipo no cumple con el numeral 4 del artículo 1° que establece que el cabezal del equipo de MP2,5 deberá ubicarse a una distancia mayor o igual a 10 metros de calles internas de pueblos y localidades.

Por lo tanto, el Informe de evaluación de la representatividad poblacional para MP2,5, concluye que no es posible otorgarle la representatividad poblacional por MP2,5 a la estación Chiu Chiu.

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.

| N° | N° de Documento y Fecha | Documentos solicitados | Plazo de entrega | Documento/ Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitado por correo electrónico el día 26 de junio de 2018 | - Currículos del personal que tiene directa relación con la supervisión, operación y mantención de las estaciones |  | Remitido por correo electrónico el día 03 de julio 2018 | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |
| 2 | Solicitado por correo electrónico el día 27 de junio de 2018 | - Fichas de las calibraciones realizadas en el último año para todos los equipos de las estaciones inspeccionadas los días 14 y 15 de mayo 2018 y los sensores meteorológicos que operan para cada uno de ellos |  | Remitido por correo electrónico el día 03 de julio 2018 | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |
| 3 | Solicitado por correo electrónico el día 27 de junio de 2018 | - Fichas de las mantenciones realizadas en el último año para todos los equipos de las estaciones inspeccionadas los días 14 y 15 de mayo 2018 y los sensores meteorológicos que operan para cada uno de ellos |  | Remitido por correo electrónico el día 03 de julio 2018 | La información ha sido entregada por CODELCO a la SMA mediante correo electrónico, a la espera de que dichos antecedentes sean remitidos de manera formal en respuesta a requerimiento de información emitido por la SMA. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección Día 1 |
| 2 | Acta de inspección Día 2 |