INFORME EVALUACIÓN REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

MP2,5

INSPECCIÓN AMBIENTAL

ESTACIÓN HUASCO

SECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

DFZ-2019-449-III-NC

JULIO 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Revisado | Isabel Leiva C. |  |
| Elaborado | Karen Beltrán S. |  |

TABLA RESUMEN

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN	5

2.1.	Antecedentes Generales	5

2.2.	Ubicación y Layout	6

3.	INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.	8

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.	9

4.1.	Motivo de la Actividad.	9

4.2.	Materia Específica Objeto de la Actividad.	9

4.3.	Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.	9

4.4.	Aspectos relativos a la verificación	10

5.	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL	11

5.1.	Evaluación de los requerimientos específicos.	11

6.	CONCLUSIONES.	26

7.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.	28

8.	ANEXOS.	29

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de la evaluación de la representatividad poblacional por material particulado fino respirable MP2,5 realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la estación de calidad del aire Huasco, en virtud de la solicitud efectuada mediante el oficio N°190225 del 23 de enero de 2019 (Anexo 1) del Ministerio del Medio Ambiente.

La actividad consideró una inspección a la estación “Huasco”, ubicada en la provincia de Huasco de la región de Atacama, la cual es administrada por el Ministerio del Medio Ambiente. La inspección se realizó el día 7 de marzo de 2019, y consideró la verificación del cumplimiento del D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, el cumplimiento del D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud (MINSAL), que aprueba el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, y el cumplimiento de la Resolución Exenta N° 106/2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que establece criterios para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino respirable (MP2,5) como de representatividad poblacional. Adicionalmente, se realizó el examen de los antecedentes técnicos, relativos a la estación evaluada, remitidos a la SMA por el Ministerio del Medio Ambiente.

La Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, establecida en el D.S. N° 12/2011 del MMA, es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo, de acuerdo a su artículo 1°, es proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos de dicho contaminante, con un nivel de riesgo aceptable. Para efectos de evaluar esta norma se considerarán las mediciones registradas en estaciones de monitoreo que sean de representatividad poblacional, las que para contar con esta calificación deben cumplir con lo establecido en el artículo 2°, letra k) del D.S. N° 12/2011 del MMA.

De acuerdo al artículo 8° del D.S. N°12/2011 del MMA, corresponde a la Superintendencia de Medio Ambiente, mediante resolución fundada, aprobar la calificación de una estación monitora de material particulado fino respirable MP2,5 como una EMRP, así como velar por que las mediciones provengan de estaciones de monitoreo con la debida representatividad poblacional. Para establecer los criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino respirable (MP2,5) como de representatividad poblacional, la Superintendencia dictó la Resolución Exenta N°106/2013 de la SMA.

Las principales materias evaluadas incluyeron el instrumento y su metodología de medición de material particulado fino respirable MP2,5, emplazamiento de la estación de monitoreo, condiciones de exposición, fuentes de combustión, distancia a calles y la documentación requerida de acuerdo al D.S. N° 61/2008, modificado por D.S. N° 30/2009 del MINSAL.

Entre los principales aspectos constatados en la evaluación para calificar como estación de monitoreo con representatividad poblacional por MP2,5 a la estación Huasco, se destacan los siguientes:

- Se constató que la estación de calidad del aire Huasco, se encuentra emplazada en un área urbana, utiliza un equipo de medición de material particulado fino respirable MP2,5 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA, cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera y mantiene una distancia adecuada a fuentes de emisiones y obstrucciones. Además, el informe de fiscalización da cuenta de la correcta operación, mantención y calibración del equipo de medición de MP2,5.

- De acuerdo a la revisión de los registros de calibración de flujo, por parte del fiscalizador, las calibraciones cumplen con la frecuencia exigida de al menos una vez al año. Además, se constató que las calibraciones de flujo se mantuvieron de acuerdo a lo exigido (dentro del 10%), para el periodo evaluado, y tomando en consideración los antecedentes presentados en la Tabla N°6, se determinó que a partir del 2 de diciembre de 2015 los datos serán representativos para MP2,5.

- Se constató a través de la revisión de los registros de calibración de sensores de temperatura y presión, asociados al equipo BAM1020 serie M11091, que a partir del 2 de diciembre de 2015, se comenzaron a realizar las calibraciones de los sensores, los cuales se mantuvieron dentro  la desviación permitida por el manual del fabricante. Por lo tanto, a partir de dicha fecha los datos serán representativos para MP2,5.

Por lo anterior, se concluye que la estación da cumplimiento a los criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino respirable (MP 2,5) como de representatividad.

# IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA ESTACIÓN

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Estación: Estación Huasco |  |
| --- | --- |
| Región: Atacama | Ubicación específica de la estación: Ubicada al interior del terreno donde se ubica la sede propiedad de la Junta de Vecinos N°3 Patria Nueva |
| Provincia: Huasco |  |
| Comuna: Huasco |  |
| Dirección: Calle blanco Encalada esquina Yerbas Buenas |  |
| Titular de la estación: Ministerio del Medio Ambiente | RUT o RUN: 61.979.930-5 |
| Domicilio titular: San Martin N°73, Santiago | Correo electrónico: mcorral@mma.gob.cl |
|  | Teléfono: 02-25735600 |
| Identificación del representante legal: Ministerio del Medio Ambiente. | RUT o RUN: 61.979.930-5 |
| Domicilio representante legal: San Martín N°73, Santiago | Correo electrónico: mcorral@mma.gob.cl |
|  | Teléfono: 02-25735600 |

## Ubicación y Layout

Figura 1. Mapa de Ubicación Regional (Fuente: Google Earth, 2018).

| Figura 2. Mapa de Ubicación Local, radio de 2 kilómetros (Fuente: Google Earth, 2018). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia (En DATUM WGS 84) |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 S | UTM N: 6.848.703 m | UTM E: 282.684 m |

# INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ESTACIÓN.

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | Norma de Calidad Primaria Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP2,5 | D.S. N°12 | 2011 | MMA | Evaluación para declaración de EMRP por MP2,5 | Sin modificaciones | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN.

## Motivo de la Actividad.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: El Ministerio del Medio Ambiente solicita la declaración de representatividad poblacional por MP2,5 para la estación de calidad del aire Huasco, actividad que se enmarca dentro del Programa de Fiscalización Ambiental de Normas de Calidad Ambiental para el año 2019, definido en la R.E. N° 1638 del 28 de diciembre de 2018 |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Actividad.

Para la calificación de estaciones de monitoreo como de Representatividad Poblacional (EMRP) por material particulado fino respirable MP2,5, se consideran las siguientes materias objeto en la inspección: - Cumplimiento de Norma de calidad D.S. N° 12/2011 del MMA. - Cumplimiento de la Resolución Exenta N° 106/2013 de la SMA. - Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

## Aspectos relativos a la ejecución de la verificación.

### Descripción de verificación en Terreno

| Fecha de realización: 07/03/2019 | Hora de inicio: 11:00 |  | Hora de finalización: 12:10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Valeska Muñoz |  |  | Órgano: SMA |
| Fiscalizadores participantes: -- |  |  | Órgano(s): -- |
| Instalaciones Inspeccionadas: |  | - Estación Huasco |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: SI |  | Entrega de acta: SI (Anexo 2) |  |

## Aspectos relativos a la verificación

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(s) revisado (s) | Elaborado Por: | Fecha de recepción documento | Materia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antecedentes remitidos por correo electrónico | Ministerio del Medio Ambiente | 19-03-2019 | Envía documentos técnicos en respuesta a solicitud por acta de inspección | No aplica |

# VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAR REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL

## Evaluación de los requerimientos específicos.

| N° | Exigencia Asociada | Resultado(s) Obtenidos: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 6° del D.S. N°12/2011 del MMA, Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Fino Respirable MP2,5. Emplear instrumentos de medición de concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos incluidos en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA), o que cuenten con certificación de alguna de las agencias de los países miembros de la Comunidad Europea, que implementan las directrices del Comité Europeo para Estandarizaciones o que cuenten con la certificación que de cumplimiento a los estándares de calidad exigidos en el país de origen, entregada por algún ente acreditado por el gobierno de ese país. Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 5° y artículo 6°. | En la inspección realizada el día 7 de marzo de 2019 se constató que la estación se encontraba monitoreando MP2,5 con un equipo Met One modelo BAM-1020, número de serie M11091 (Fotografía N°1). Se verificó que dicho equipo se encuentra dentro del listado de métodos con aprobación EPA (actualizado en diciembre de 2018), y se describe a continuación en la Tabla N°1: Tabla N°1 Descripción del equipo de monitoreo inspeccionado Equipo; Marca; Modelo; Serie; Método de Referencia o Equivalente EPA. Monitor MP2,5; Met One; BAM-1020; M11091; EQPM-0308-170. Cabezal; Met One; BX-802; N9029; EQPM-0308-170. Ciclón; BGI Inc; BX-808 VSCCTM A PM2,5 BGI Inc.; 200411-68; EQPM-0308-170. Fotografía N°1 Para que el equipo Met One BAM1020 sea considerado equipo de monitoreo EPA debe cumplir con lo establecido en la lista de Métodos Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA), en este caso en particular el equipo debe cumplir con criterios para el método de equivalencia EQPM-0308-170 para el método de atenuación beta. El análisis de los requisitos se presenta a continuación: Se constató en terreno que el equipo se encuentra operando con un cabezal marca Met One Instruments, Inc. Sampling Inlet Part. BX-802 número de serie N9029 (Fotografía N°2), y con un separador de tamaño de partículas BGI VSCC ™ Very Sharp Cut Cyclone, número de serie 200411-68 (Fotografía N°3), operando a un promedio de 24 horas, conforme con lo que se establece en el método de equivalencia. Fotografía N°2 Fotografía N°3 Se constató en terreno que el equipo de MP2,5 está equipado con un sensor combinado “Temp/Barometric Pressure”, marca Met One (ver Fotografía N°4) el cual corresponde a un sensor meteorológico modelo BX-596, número de serie M7586, de acuerdo a lo establecido por el método de equivalencia. Fotografía N°4 En la inspección se solicitó al operador de la estación, perteneciente a la empresa Algoritmos, que pudiese extraer los datos de configuración del equipo de MP2,5; así como los datos de concentración. De la revisión del reporte de configuraciones del equipo BAM1020 número de serie M11091, se pudo constatar que el Smart Inlet Heater modelo BX-830, está configurado a un 35% de humedad relativa y posee el control de temperatura Delta-T desactivado, de acuerdo a lo establecido para el método de equivalencia. El equipo debe estar configurado para operar con un flujo de 16,7 Lpm, lo cual fue verificado conforme en la inspección, con una desviación dentro del rango aceptable (±10%), a través de una medición de flujo realizada por el fiscalizador, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Tabla N°2 Calibración de flujo por parte de la SMA Equipo; Marca/ modelo/N° serie; Fecha; Calibrador; Flujo (Lpm); Desviación (%). Monitor MP2,5; Met One/ BAM1020/ W19436; 07/03/2019; BGI Tetracal, Mesalabs N/S 144457; 16,81; 0,7. La medición de flujo en el equipo Met One BAM1020 indica que éste se encontraba operando con una desviación del 0,7% con respecto al valor óptimo que indica el fabricante. De acuerdo a lo anterior, el valor se encuentra dentro del rango especificado por la EPA al cual hace referencia el fabricante en el manual del equipo (± 5%), y dentro del rango exigido de ±10% de acuerdo al artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. El sistema de toma de muestra (cabezal) se ubica a 2,3 metros de altura sobre el techo de la caseta y a 5,0 metros sobre el suelo. 2,3 m 5,0 m Fotografía N°5 Además de acuerdo al método de equivalencia el equipo debe tener las siguientes configuraciones: - Tiempo de medición (COUNT TIME) de 8 minutos, junto con el tiempo de muestreo (BAM SAMPLE) de 42 minutos, lo cual fue verificado en las configuraciones del equipo conformemente (COUNT TIME= 8 y BAM SAMPLE=42). - Adicionalmente, debe estar configurado en la opción para muestrear e informar en condiciones actuales, lo cual fue verificado conformemente (FLOW TYPE=ACTUAL y CONC TYPE=ACTUAL) Por lo tanto, se verifica que el tipo de equipo utilizado para medir MP2,5 cumple con los requisitos establecidos en el método de referencia. |
| 2 | Artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. Numeral 1) Localización en área urbana. La estación debe ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial, en la que exista al menos un área edificada habitada, en un círculo de radio de 2 kilómetros, medidos desde el punto de ubicación de la estación. Además, se deben considerar los factores señalados en el artículo 7º del decreto supremo Nº 12, de 18 de enero de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino respirable (2,5). Se deben evitar lugares limítrofes de sectores urbanos o de otro tipo, así como lugares que limiten con otro tipo de uso de suelo, especialmente lugares como el borde de la ciudad, pueblo o localidad. | Respecto de la ubicación de la estación, ésta se encuentra localizada al interior de la sede de la Junta de Vecinos N°3 Patria Nueva, dentro del límite urbano de la comuna. Por otro lado, la estación Huasco se ubica en un área habitada en un radio de 2 kilómetros, medidos desde la ubicación de la estación (Fotografía N°6). Fotografía N°6 En función de dichos antecedentes, es posible establecer que la estación se encuentra localizada en un lugar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA. |
| 3 | Artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. Numeral 2) Exposición. La estación debe tener una exposición óptima a la atmósfera de la zona que se va a monitorear, teniendo cielo despejado sobre ella, considerando las características meteorológicas y el régimen de vientos. Debe evitar lugares con obstrucciones a la circulación del viento, como la presencia de árboles, edificios o topografía compleja (condiciones de valle, quebradas, bruscos cambios en la pendiente o altura), buscando la correcta representación de la concentración predominante de MP2,5. | De la Fotografía N°7, se observa la exposición de la estación en los 8 puntos cardinales sin obstáculos que puedan interferir en la libre circulación de los vientos y/o alterar la libre exposición del cabezal del equipo de MP2,5. Fotografía N°7 De acuerdo a lo anterior, se verifica que la estación tiene una exposición óptima a la zona a monitorear, sin obstáculos que impidan la correcta representación de la concentración predominante de MP2,5, de acuerdo a lo exigido en el numeral 2 del artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA. |
| 4 | Artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. Numeral 3) Distancia de fuentes emisoras de material particulado. Se debe evitar la instalación de la estación contigua a fuentes que distorsionen la medición de la norma de calidad específica, como el área contigua a carreteras, acopios de material, fuentes industriales y/o megafuentes, o sitios emisores de polvo. En el caso de fuentes de combustión en base a carbón, leña o petróleo, y otras fuentes fijas similares, la estación se debe emplazar a más de 50 metros de ellas. | En la ficha que se muestra en la Tabla N°3 se registraron los datos levantados en terreno por esta Superintendencia, respecto a distancias a calles, fuentes de emisión de material particulado y obstrucciones: Tabla N°3 Distancia desde el cabezal de MP2,5 a fuentes emisoras de material particulado, calles y obstrucciones. Al norte (N) del cabezal de MP2,5 se localiza la Escuela Básica José Miguel Carrera a 30 metros, consiste en una construcción de 2 pisos que por sus dimensiones no constituye un obstáculo en la exposición del cabezal a la atmósfera. Por otro lado, en esta misma dirección se localiza la calle Yerbas Buenas, a 17 metros, y un árbol de baja altura a 18 metros, ambos a una distancia mayor a la exigida. Al noreste (NE) de la estación a 12 y 25 metros del cabezal se extiende la continuación de la calle Yerbas Buenas y de la escuela, respectivamente, superando la distancia mínima establecida en el artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA. En dirección este (E) comienza una zona residencial a 7 metros medidos desde el cabezal, y se localiza una plaza con palmeras a 20 metros. Al sureste (SE) de la estación la zona residencial se ubica a 7 metros del cabezal y el árbol más cercano localizado a 6 metros, el cual al momento de la inspección se mantenía con una altura inferior al cabezal, sin embargo, por su cercanía, se debe controlar periódicamente que éste no sobrepase la línea del cabezal de manera que no se transforme en un obstáculo y/o interferencia en el flujo normal de vientos. Al sur (S), suroeste (SO) y oeste (O) de la estación se extiende una zona residencial a 15 metros, y un pasaje de bajo flujo vehicular a 10 metros. Finalmente, en dirección oeste (O) se localiza la calle principal Blanco Encalada, a 40 metros, en la cual al momento de la inspección se estaban realizando trabajos temporales (Fotografía N°8). Fotografía N°8 De acuerdo a los antecedentes recopilados al momento de la inspección, se constató que se cumplen los criterios establecidos en este punto. |
| 5 | Artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. Numeral 4) Distancia del cabezal. La distancia del cabezal a las calles deberá ser mayor a 10 metros para calles internas de pueblos y localidades, mayor a 15 metros para avenidas o calles principales y mayor a 50 metros para autopistas urbanas y carreteras. | Se constató que la calle más cercana es un pasaje de la zona residencial localizada al sur de la estación, el que se encuentra a 10 metros medidos desde el cabezal, cumpliendo con la distancia exigida en el numeral 4 contenido en el artículo 1° de la R.E. N° 106/2013 de la SMA. De acuerdo a los antecedentes recabados se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 6 | Artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. Numeral 5) Distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos. La distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos deberá ser mayor a 1 metro respecto a toma de muestras de gases a alturas similares, y mayor a 2 metros respecto a cabezales de equipos de alto volumen. | Se constató que en la estación no existían más equipos monitoreando al momento de la inspección. |
| 7 | Artículo 1° de la R.E. N°106/2013 de la SMA. Numeral 6) Distancia del cabezal respecto a obstrucciones espaciales. La distancia del cabezal respecto a obstrucciones espaciales debe ser mayor a 2 metros para muros u obstáculos verticales; y debe mantener una distancia en la horizontal de, a lo menos, 2 veces la diferencia de altura entre la toma de muestra y la altura máxima de un obstáculo. El flujo de aire no debe tener obstrucciones a lo menos en un arco de 270°. La distancia debe ser mayor a 20 metros de la línea de goteo de un grupo de árboles. | La Fotografía N°7, muestra las inmediaciones de la estación en los 8 puntos cardinales, lo que evidencia que el cabezal de MP2,5 se ubica libre de obstrucciones, edificios, muros u otros. |
| 8 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título I Disposiciones Generales: artículo 2°. | El equipo de monitoreo de calidad del aire de MP2,5 se mantiene sincronizado, de acuerdo a la hora oficial de Chile continental de invierno (GMT-4). En la visita a la estación se confirma la hora del equipo instalado. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 9 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 4°. | La estación cumple con los requisitos de estar construida en material sólido y resistente a las condiciones climáticas imperantes del lugar. La estación Huasco se ubica al interior del recinto de la Junta de Vecinos N°3 Patria Nueva, en la comuna de Huasco, y tiene un cerco perimetral que impide el acceso a terceros. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 10 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 7°. | En la estación se mantiene un registro de los parámetros operacionales del equipo de MP2,5 (Fotografía N°9), el registro es completado en cada visita por el operador, en una bitácora destinada para este fin. Fotografía N°9 De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 11 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 8°. | En la estación se mantiene un libro foliado o bitácora, la que es completada en cada visita de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del D.S. N° 61/2008 de MINSAL, modificado por D.S. N° 30/2009. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 12 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 9°. | La estación se encuentra climatizada por un sistema de aire acondicionado, que al momento de la inspección registraba 23°C. Cabe mencionar que el artículo 9° del D.S. N° 61/2008 de MINSAL exige que la temperatura del aire acondicionado dentro de la caseta se mantenga entre los 20 y 30°C, lo que se verifica conforme. |
| 13 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 10°. A lo menos una vez al año debe realizarse un chequeo de señales de transmisión de los sistemas y subsistemas contenidos en las estaciones de monitoreo… | Con respecto a las señales entre el equipo Met One BAM-1020 número de serie M11091, y el datalogger, se revisaron los registros en la estación en los que se evidenciaba que en cada visita a la estación se verifica la correspondencia de datos entre ambas, registrándose los siguientes resultados: Tabla N°4 Últimas verificaciones de correspondencia de datos Fecha y hora; Equipo (ug/m3); Datalogger. 26-02-2019 12:08; 12; 12,33. 20-02-2019 10:55; 9; 9,30. 12-02-2019 10:00; 11; 11. 07-02-2019 14:30; 5; 5. 30-01-2019 14:01; 4; 4,23. Además, se constató que el día 13 de febrero de 2019 se llevó a cabo por el operador la última calibración de las salidas análogas. Por otro lado, se solicitó mediante el acta de inspección (anexo 2) los datos extraídos del equipo y datalogger, los que se presentan gráficamente a continuación: Gráfico N°1 De acuerdo a lo anterior, se constató que existe concordancia entre los datos registrados por el equipo y los almacenados en el datalogger. De acuerdo a lo verificado en base a la información obtenida en la inspección y al posterior análisis de datos, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 14 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. a) Calibración de flujos y presiones en los analizadores de gases, muestreadores de material particulado y en los sistemas de calibración de gases, a lo menos una vez al año y cada vez que se realice una intervención mayor que implique desarme o reemplazo de partes de estos equipos, utilizando para tal efecto un patrón con certificación vigente. La exactitud máxima permitida entre el patrón y el equipo calibrado es de un 10%. Un porcentaje mayor obliga a hacer ajustes. En todo caso, si las calibraciones antes señaladas tienen una frecuencia mayor, definida por el fabricante, se deberán observar dichas frecuencias. | Según lo indicado por el operador y la revisión de la bitácora por parte del fiscalizador, las calibraciones cumplen con la frecuencia exigida de al menos una vez al año. Por su parte, los parámetros del equipo se revisan una vez a la semana, y son ajustados cuando es necesario de acuerdo a la exactitud máxima, equivalente a un 10%, permitida entre el patrón y el equipo calibrado según el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. El registro de la última verificación de flujo realizada al equipo BAM1020 número de serie M11091, fue con fecha 4 de marzo de 2019, en dicho registro se indica que el equipo se encontraba operando con un flujo de 16,74 Lpm, es decir, con una desviación de 0,2% con respecto al valor óptimo (16,7 Lpm). La calibración se realizó con el patrón BGI modelo DELTACAL, número de serie 1459, verificándose que fue calibrado con fecha de 14 de junio de 2018 con el patrón TSI 4146 número de serie 41461803013, el cual a su vez posee certificado de última calibración el día 17 de enero de 2018. De acuerdo a lo anterior, dicha calibración se encontraba vigente al momento de la medición. A continuación, en la Tabla N°5 se presenta un resumen de las calibraciones realizadas al equipo BAM1020 número de serie M11091 desde la fecha a partir de la cual el fiscalizador pudo constatar en terreno que el flujo se mantuvo, conforme a lo indicado por el fabricante y el D.S. N°61/2008 MINSAL, con un error de desviación inferior al 10%. Tabla N°5 Calibraciones de flujo (Lpm) Fecha; Hora inicio; Flujo deseado (Lpm); Flujo sin calibrar (Lpm); Error (%); Hora calib.; Flujo calibrado (Lpm); Error (%). 04-03-19; 16:15; 15; 15,04; 0,2; --; --; --. 16:18; 18,4; 18,41; 0,05; --; --; --. 16:21; 16,7; 16,74; 0,2; --; --; --. 12-02-19; 10:50; 15; 15,24; 1,6; --; --; --. 10:54; 18,4; 18,54; 0,7; --; --; --. 10:58; 16,7; 16,86; 0,9; --; --; --. 23-01-19; 13:10; 15; 15,06; 0,4; --; --; --. 13:16; 18,4; 18,44; 0,2; --; --; --. 13:20; 16,7; 16,72; 0,1; --; --; --. 10-01-19; 15:10; 15,0; 15,04; 0,4; --; --; --. 15:14; 18,4; 18,42; 0,1; --; --; --. 15.19; 16,7; 16,67; 0,1; --; --; --. 04-07-18; 12:05; 15; 14,9; 0,6; --; --; --. 12:10; 18,4; 18,3; 0,5; --; --; --. 12:16; 16,7; 16,6; 0,5; --; --; --. 04-01-18; 11:55; 15; 15,0; 0,0; --; --; --. 11:58; 18,4; 18,4; 0,0; --; --; --. 12:02; 16,7; 16,7; 0,0; --; --; --. 02-10-17; 15:03; 15,0; 15,0; 0,0; --; --; --. 15:08; 18,4; 18,4; 0,0; --; --; --. 15:12; 16,7; 16,7; 0,0; --; --; --. 05-07-17; 12:30; 15,0; 15,0; 0,0; --; --; --. 12:38; 18,4; 18,4; 0,0; --; --; --. 12:45; 16,7; 16,7; 0,0; --; --; --. 27-01-17; 12:11; 15; 15,08; 0,5; --; --; --. 12:13; 18,4; 18,42; 0,1; --; --; --. 12:16; 16,7; 16,72; 0,11; --; --; --. 13-07-16; 12:43; 15; 14,27; 4,9; 12:55; 15,0; 0. 13:08; 18,4; 18,25; 0,8; 13:29; 18,4; 0. 13:37; 16,7; 16,35; 2,1; 13:51; 16,7; 0. 13-01-16; 11:19; 15; 14,95; 0,3; 11:24; 15,0; 0. 11:26; 18,4; 18,39; 0,05; --; --; --. 11:33; 16,7; 16,42; 1,6; 11:36; 16,69; 0,05. 02-12-15; 11:55; 15,0; 15,06; 0,4; 11:57; 15,0; 0. 11:58; 18,4; 18,40; 0; --; --; --. 12:02; 16,7; 16,69; 0,05; 12:05; 16,7; 0. 03-11-15; 12:11; 15,0; 14,90; 0,6; 12:14; 15,01; 0,06. 12:16; 18,4; 18,39; 0,05; --; --; --. 12:21; 16,7; 16,64; 0,3; 12.30; 16,69; 0,05. 07-10-15; 11:24; 15,0; 14,99; 0,06; 11:26; 15,0; 0. 11:28; 18,4; 18,41; 0,05; 11:29; 18,4; 0. 11:29; 16,7; 16,7; 0,0; 11:31; 16,7; 0. 29-09-15; 11:40; 15,0; 15,2; 1,3; 11:47; 15,0; 0. 11:48; 18,4; 18,3; 0,5; 11:49; 18,4; 0. 11:50; 16,7; 16,7; 0,0; 11:51; 16,7; 0. 08-07-15; 13:42; 15,0; 15,1; 0,6; 13:43; 15,0; 0. 13:44; 18,4; 18,4; 0,0; 13:45; 18,4; 0. 13:46; 16,7; 16,71; 0,05; 13:47; 16,7; 0. 18-02-15; 14:32; 15,0; 15,06; 0,4; 14:36; 15,0; 0. 14:38; 18,4; 18,33; 0,3; 14:41; 18,4; 0. 14:44; 16,7; 16,69; 0,05; 14:47; 16,7; 0. 29-01-15; 13:54; 15,0; 14,9; 0,6; --; --; --. s/i; 18,4; 18,36; 0,2; --; --; --. s/i; 16,7; 16,64; 0,3; --; --; --. De los antecedentes presentados en la Tabla N° 5, se pudo concluir que las calibraciones de flujo se mantuvieron de acuerdo a lo exigido (dentro del 10%), para el periodo evaluado, y tomando en consideración los antecedentes presentados en la Tabla N°6, se determinó que a partir del 2 de diciembre de 2015 los datos serán representativos para MP2,5. |
| 15 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. b) Calibración de medidores y/o sensores meteorológicos, con una frecuencia no superior a un año. Si las condiciones ambientales a las que dichos sensores están expuestos son muy desfavorables para el buen funcionamiento de los medidores, se deberá hacer la calibración a intervalos menores, según determine la autoridad sanitaria, sobre la base de las condiciones concretas existentes. | De acuerdo a lo revisado en los registros de las calibraciones, la última calibración a los sensores meteorológicos, fue realizada por la empresa Algoritmos S.A. y se llevó a cabo el día 4 de marzo de 2019, es decir, al momento de la inspección estas calibraciones se encontraban vigentes de acuerdo a la periodicidad exigida en la letra b) del artículo 11° del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. La ficha de calibración (Fotografía N°10) indica que ésta se realizó con el patrón BGI modelo DELTACAL, número de serie 1459, verificándose que fue calibrado con fecha de 14 de junio de 2018 con el patrón TSI 4146 número de serie 41461803013, el cual a su vez posee certificado de última calibración el día 17 de enero de 2018, por lo tanto, se encontraba vigente al momento de la última calibración de los sensores meteorológicos. Fotografía N°10 Un resumen de las calibraciones a los sensores meteorológicos se presenta a continuación en la Tabla N°6. Tabla N°6 Calibración de sensores meteorológicos asociados al instrumento de medición de MP2,5 Fecha; Sensor; Patrón Marca/ Modelo/ N° Serie; Valor deseado; Valor sin calibrar; Error; Valor calibrado; Error final. 04-03-2019; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1459; 22,6 °C; 22,6 °C; 0%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1459; 753,5 mmHg; 754 mmHg; 0,06%; No se realiza ajuste; --. 12-02-2019; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 148603; 20,6; 20,8; 0,9%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 148603; 755 mmHg; 754,5; 0,07%; No se realiza ajuste; --. 23-01-2019; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 149329; 22,8 °C; 22,5 °C; 1,3%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 149329; 756 mmHg; 755 mmHg; 1,3%; No se realiza ajuste; --. 04-07-2018; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1460; 20,8 °C; 20,5 °C; 1,4%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1460; 756 mmHg; 755 mmHg; 0,1%; No se realiza ajuste; --. 10-01-2018; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 148603; 24,7 °C; 24,5 °C; 0,81%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 148603; 755 mmHg; 755 mmHg; 0,0%; No se realiza ajuste; --. 04-01-2018; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 141153; 20,8 °C; 21,4 °C; 2,8%; 20,8 °C; 0,0%. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 141153; 756 mmHg; 756 mmHg; 0,0%; No se realiza ajuste; --. 05-07-2017; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1459; 20,2 °C; 19,6 °C; 2,9%; 20,2; 0,0%. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1459; 758 mmHg; 758 mmHg; 0,0%; No se realiza ajuste; --. 27-01-2017; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1459; 28,0 °C; 28,5 °C; 1,7%; 28,0; 0,0%. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1459; 755 mmHg; 754 mmHg; 0,13%; 755; 0,0%. 13-07-2016; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1459; 15,4 °C; 16,3 °C; 5,8%; 15,4; 0,0%. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1459; 758 mmHg; 758 mmHg; 0,0%; No se realiza ajuste; --. 13-01-2016; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1459; 22,0 °C; 21,9 °C; 0,4%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1459; 757 mmHg; 756 mmHg; 0,1%; No se realiza ajuste; --. 02-12-2015; Temperatura; BGI/ DELTACAL/ 1459; 20,3 °C; 20,2 °C; 0,4%; No se realiza ajuste; --. Presión Barométrica; BGI/ DELTACAL/ 1459; 757 mmHg; 757 mmHg; 0,0%; No se realiza ajuste; --. De los antecedentes presentados en la Tabla N° 6, se observó que a partir del 2 de diciembre de 2015, se comenzaron a realizar las calibraciones de los sensores de presión y temperatura asociados al equipo BAM1020, serie M11091, las cuales se mantuvieron dentro la desviación permitida por el manual del fabricante, por lo tanto, a partir de dicha fecha los datos serán representativos para MP2,5. De acuerdo a lo verificado en terreno, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |
| 16 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. a) Ficha de calibraciones | En la inspección se solicitó al operador los registros de las calibraciones realizadas al equipo, así como los correspondientes certificados de los patrones utilizados, los cuales se encontraban en la estación y fueron revisados por el fiscalizador. Con respecto a los contenidos que figuran en las fichas utilizadas para el registro de las calibraciones, se constató lo siguiente: Tabla N° 7 Verificación del contenido de la Ficha de Calibración Contenido exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL; Observación al cumplimiento. Identificación del equipo calibrado; Conforme. Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la calibración; Conforme. Fecha de realización; Conforme. Hora de inicio y de término de la calibración; Conforme. Identificación del operador; Conforme. Definición del patrón utilizado, de acuerdo al artículo 2º; Conforme. Condiciones ambientales, como mínimo la temperatura ambiental; Conforme. Cuadro comparativo con valores patrones o nominales; Conforme. Cálculo de la exactitud del equipo calibrado; Conforme. De acuerdo a lo constatado en terreno, en la estación se mantiene registro de las calibraciones realizadas al equipo, las cuales contienen todos los parámetros exigidos en la letra a) del artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL. |
| 17 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 12°. Con el objeto de asegurar el correcto registro y seguimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10 y 11, precedentes, se deberá mantener, en la estación de monitoreo, una ficha de calibración y una ficha de mantención para los elementos allí regulados. b) Ficha de mantención: | En la inspección se solicitó al operador los registros de las mantenciones realizadas al equipo, las cuales se encontraban archivadas en la estación. Con respecto a los contenidos que figuran en las fichas utilizadas para el registro de las mantenciones, se constató lo siguiente: Tabla N° 8 Verificación del contenido de la Ficha de Mantención Contenido exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL; Observación al cumplimiento. Identificación del equipo al cual se le realizó la mantención; Conforme. Nombre de la empresa, laboratorio o personal que realiza la mantención; Conforme. Fecha de realización; Conforme. Hora de inicio y de término de la mantención. Especificar si la mantención es causa de pérdida de datos; Conforme. Definición de si la mantención es preventiva o correctiva; Conforme. Calibración preliminar del equipo; Conforme. Diagnóstico preliminar del equipo.; Conforme. Detalle del trabajo efectuado con el equipo; Conforme. Resultados de la calibración final del equipo; Conforme. Diagnóstico final del equipo.; Conforme. De acuerdo a lo constatado en terreno, los registros de las mantenciones se encuentran debidamente archivados en la estación en sus respectivas fichas de acuerdo al contenido mínimo exigido en el artículo 12° del D.S. N°61/2008 del MINSAL. |
| 18 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título III De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 15°. El personal de instrumentación debe pertenecer a alguna de las siguientes tres áreas y poseer la calificación que, en cada caso, se indica: - Supervisor de mantención y operación. - Instrumentista especializado - Operador | La revisión de currículos, enviados por el MMA, correspondientes al personal que tiene directa relación con la supervisión, operación y mantención de la estación Huasco, se resume en la siguiente tabla: Tabla N° 9: Descripción del personal encargado de la operación de la estación Cargo; Estudios; Experiencia; Descripción. Supervisor de operación y mantención; Ingeniero en Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente; >3 años; Jefe Zonal Centro Norte. Instrumentista especializado; Técnico Instrumentista; 7 años; Operación, mantención, manejo y monitoreo de equipos de calidad del aire y meteorología. Operador; Técnico en electrónica; >2 años; Mantención, Operación y Calibración de las estaciones de monitoreo de Calidad del Aire y Monitoreo Continuo de Emisiones.. De acuerdo al artículo 4° del D.S. N° 38/2013 del MMA, en el cual se establecen los requisitos para la autorización de los Inspectores Ambientales, se realizó de manera referencial la revisión de cada currículo y su función, a través de lo que se pudo concluir que la experiencia y nivel académico del Supervisor, del instrumentista especializado y del operador está de acuerdo a los requisitos establecidos. No obstante, lo expuesto y mientras no se encuentre desarrollado el alcance para calidad del aire como parte del proceso de autorización de entidades técnicas, se aceptará como operadores de estaciones de monitoreo a profesionales con la calificación técnica sobre la materia. |

# CONCLUSIONES.

La actividad de verificación de la estación Huasco como EMRP para MP2,5, consideró las exigencias asociadas a la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Fino Respirable MP2,5, D.S. N°12/2011 del MMA, la Resolución Exenta N° 106/2013 de la SMA y el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 del MINSAL, en relación al cumplimiento de las condiciones para otorgar la Representatividad Poblacional para la estación de monitoreo de material particulado fino respirable (MP2,5).

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° | Exigencia asociada | Hallazgos: |
| --- | --- | --- |
| 14 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. a) Calibración de flujos y presiones en los analizadores de gases, muestreadores de material particulado y en los sistemas de calibración de gases, a lo menos una vez al año y cada vez que se realice una intervención mayor que implique desarme o reemplazo de partes de estos equipos, utilizando para tal efecto un patrón con certificación vigente. La exactitud máxima permitida entre el patrón y el equipo calibrado es de un 10%. Un porcentaje mayor obliga a hacer ajustes. En todo caso, si las calibraciones antes señaladas tienen una frecuencia mayor, definida por el fabricante, se deberán observar dichas frecuencias. | De acuerdo a la revisión de los registros de calibración de flujo, por parte del fiscalizador, las calibraciones cumplen con la frecuencia exigida de al menos una vez al año. De los antecedentes presentados en la Tabla N° 5, se pudo concluir que las calibraciones de flujo se mantuvieron de acuerdo a lo exigido (dentro del 10%), para el periodo evaluado, y tomando en consideración los antecedentes presentados en la Tabla N°6, se determinó que a partir del 2 de diciembre de 2015 los datos serán representativos para MP2,5. |
| 15 | Cumplimiento del D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N°30/2009 del MINSAL. Título II De las Instalaciones, Instrumental e Insumos: artículo 11°. b) Calibración de medidores y/o sensores meteorológicos, con una frecuencia no superior a un año. Si las condiciones ambientales a las que dichos sensores están expuestos son muy desfavorables para el buen funcionamiento de los medidores, se deberá hacer la calibración a intervalos menores, según determine la autoridad sanitaria, sobre la base de las condiciones concretas existentes. | La revisión de los registros de temperatura y presión asociado al equipo BAM10, serie M11091, constato que calibraciones se iniciaron el 2 de diciembre de 2015, de acuerdo a la Tabla N°6, las cuales se mantuvieron dentro la desviación permitida por el manual del fabricante, para todo el periodo evaluado. Por lo anterior, se concluyó que a partir de dicha fecha los datos serán representativos para MP2,5. De acuerdo a lo constatado, se da por conforme el requisito establecido en este punto. |

La evaluación de la EMRP por MP2,5, constató que la estación de calidad del aire Huasco, se encuentra emplazada en un área urbana, utiliza un equipo de medición de material particulado fino respirable MP2,5 que se encuentra dentro del listado de métodos de la EPA, cuenta con una exposición óptima del cabezal del equipo a la atmósfera y mantiene una distancia adecuada a fuentes de emisiones, equipos y obstrucciones. Además, el informe de fiscalización da cuenta de la correcta operación, mantención y calibración del equipo de medición de MP2,5. Por lo anterior, se concluye que la estación da cumplimiento a los criterios de emplazamiento para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino respirable (MP 2,5) como de representatividad.

En virtud de lo anterior, la representatividad poblacional para MP2,5 de la estación Huasco deberá ser otorgada a partir del día 2 de diciembre de 2015, de acuerdo a que a partir de dicha fecha se pudo constatar que las calibraciones de flujo se mantuvieron de acuerdo a lo exigido.

Cabe señalar que la representatividad poblacional para MP2,5 podrá ser reevaluada en el caso de que se verifiquen desviaciones de los criterios establecidos, y que afecten la veracidad de los datos medidos para MP2,5, por lo anterior la estación podría perder su calidad de EMRP por dicho contaminante.

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y RECEPCIONADA.

| N° | N° de Documento y Fecha | Documentos solicitados | Plazo de entrega | Documento/ Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitado por acta de inspección el 7 de marzo de 2017 | Datos del equipo y datalogger 2018 completo a la fecha. | -- | Remitido por correo electrónico el día 19 de marzo de 2019 | -- |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio N°190225 del 2 de enero de 2019 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). |
| 2 | Acta de inspección |

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-12/documents/amtic_list_dec_2018_update_1.pdf