INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONS (CEMS)”

PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES

NORACID S.A.

DFZ-2019-1739-II-RCA

Unidad Fiscalizable: NORACID.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez |  |
| Elaborado | Francisco Alegre D. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN.

La Planta de Ácido Sulfúrico Mejillones, (PAM) perteneciente a la empresa NORACID S.A., se encuentra afecta al cumplimiento de la RCA N° 110/2008 de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la II Región de Antofagasta, la cual califica ambientalmente el proyecto “Planta de Ácido Sulfúrico Mejillones”. El numeral 4.2.1 de dicha RCA señala que “Durante la etapa de operación la PAM generará emisiones de gases de azufre, SO2 y neblina ácida. Los sensores de la PAM permitirán un monitoreo operacional continuo de las emisiones de azufre con el objeto de asegurar que las emisiones se ajusten a las cifras declaradas”.

Con fecha del 12 de Julio de 2016, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 627 que establece el “Protocolo Técnico para Validación de CEMS requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”, considerando las especificaciones técnicas establecidas en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

En base a lo anterior, el titular de la fuente ingresa a la oficina de partes de la SMA el Informe de Resultados de Ensayos de Validación (IREV), donde somete los CEMS al proceso de validación inicial ante la SMA cumpliendo para ello con los respectivos ensayos de validación que se establecen en el mencionado protocolo de validación de CEMS. El proceso llevado a cabo por el titular fue el siguiente:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 29/09/2016 | La empresa NORACID S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe Previo de Validación” (IPV) de la PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES. |
| 14/11/2018 | La empresa NORACID S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de Ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) a cargo de la aplicación de los Métodos de Referencia. |
| 04/01/2019 | La empresa NORACID S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACION (IREV) de la PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES, entregando los resultados finales de los ensayos de validación realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los Ensayos de VALIDACIÓN así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) JHG. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Desviación de la Calibración (DC). CEMS Principal y Respaldo | SO2 y O2 |
| Error de Linealidad (EL) Principal y Respaldo | SO2 y O2 |
| Tiempo de Respuesta (TR). Principal y Respaldo | SO2 y O2 |
| Exactitud Relativa (ER). Principal y Respaldo | SO2 y O2 |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE CEMS SO2 Y O2”  de la Planta de Acido Mejillones, perteneciente a la empresa NORACID S.A. debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: NORACID | Fuente: Planta de Acido Mejillones |
| --- | --- |
| Región: Región del Antofagasta | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avenida Tercera Industrial 850, Barrio industrial Mejillones |
| Provincia: Mejillones |  |
| Comuna: Mejillones |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: NORACID S.A. | RUT o RUN: 76.858.530-k |
| Domicilio Titular: Avenida Tercera Industrial 850, Barrio industrial Mejillones | Correo electrónico: amariano@noracid.cl |
| Identificación del Representante Legal: José Thomsen Queirolo | RUT o RUN: 7.322.423-3 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Tercera Industrial 850, Barrio industrial Mejillones | Correo electrónico: amariano@noracid.cl |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación |  |
| Tipo de fuente: Existente | Combustibles utilizados: Azufre |
| CEMS Instalados Chimenea Principal: se dispone de CEMS de SO2 y O2 principales y de respaldo |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA):

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - JHG Servicios Ambientales LTDA. | RUT o RUN: - 77.264.620-8 |
| --- | --- |
| Región: - Metropolitana | Ubicación de la Entidad de Técnica de Fiscalización Ambiental: - Jose Domingo Cañas 2802, Ñuñoa, Santiago |
| Correo Electrónico: - jhgambiental@jhg.cl | Teléfono: - 56 2 22744377 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Res. Ex. N° 627/16 de la Superintendencia del Medio Ambiente que “Aprueba Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) exigidos por RCA y/o PPDA”. |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

| x | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: | Resoluciones de Calificación Ambiental Nº 110/2008 COREMA II Región de Antofagasta. |
| --- | --- | --- |
|  | Norma (s) de Emisión, especificar: |  |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACION (IREV) DE CEMS SO2 Y O2 | 04-01-2019 |

## Hechos constatados y observaciones del “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACION DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS) PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES, NORACID.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Desviación de la Calibración (DC): Parámetros SO2 y O2. CEMS principal y de respaldo | Sin Observaciones. |
| 5 | Tiempo de Respuesta (TR): Parámetros SO2 y O2. CEMS principal y de respaldo | Sin Observaciones. |
|  | Error de Linealidad (EL): Parámetros SO2 y O2. CEMS principal y de respaldo | Sin Observaciones. |
| 6 | Exactitud Relativa (ER): Parámetros SO2 y O2. CEMS principal y de respaldo | Sin Observaciones. |
| 7 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS) PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES” de la empresa NORACID S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 627/16 de la SMA, sobre Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) exigidos por RCA y/o PPDA. Del total de exigencias verificadas, no se constataron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos realizados, los resultados obtenidos tanto para el CEMS principal como para el CEMS de respaldo se ajustaron a las metodologías y cumplieron con limites especificados en el protocolo de validación de CEMS, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS) PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES” de la empresa NORACID S.A., debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Medido | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde | Hasta |
| Analizador Principal GMS 810: SO2 (Rango Alto y Rango bajo) y O2 | Aprobado | 14-12-2018 | 14-12-2019 |
| Analizador Respaldo SIDOR: SO2 y O2 | Aprobado | 14-12-2018 | 14-12-2019 |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (según ficha técnica del analizador), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada (herméticamente) y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Equipo | Marca | Modelo | Número de Serie | Parámetro | Escala Utilizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizador Principal | Sick | GMS810 | 14460005 | Dióxido de Azufre (SO2) | 0-1000 ppm 0-16% |
|  |  |  |  | Oxigeno (O2) | 0 – 21% |
| Analizador Respaldo | Sick | Sidor | 761577 | Dióxido de Azufre (SO2) | 0-1000 ppm |
|  |  |  |  | Oxigeno (O2) | 0 – 21% |
| Sonda de Muestreo | Bühler Technologies | GAS 222.17 | 1000 39584 028707 001 | N/A | N/A |
| Acondicionador de Muestra | Bühler Technologies | PKE 522 | PKE 522 | N/A | N/A |
| DAHS | PI System | PI Process Book 2015 | S/I | N/A | N/A |