ANTECEDENTES A PRESENTAR PARA CALIFICAR

ESTACION DE MONITOREO COMO DE REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL PARA

MATERIAL PARTICULADO (EMRP MP2.5/MP10)

CONTENIDO

1	Ficha estación de Monitoreo	4

1.1	Antecedentes Generales de la Estación	4

1.2	Antecedentes Origen del Monitoreo	5

1.3	Antecedentes del propietario de la estación	5

1.3.1	Nombre Propietario o Titular: (Empresa o Institución)	5

1.4	Antecedentes Operador de la estación	6

1.4.1	Nombre Operador: (Empresa o Institución)	6

1.4.2	Antecedentes del Responsable de la operación de la estación (supervisor):	7

Nombre:	7

1.4.3	Antecedentes del instrumentista a cargo de la mantención de los equipos de la estación:	7

1.4.4	Antecedentes del técnico u operador de la estación:	7

1.5	Descripción de la estación	8

1.5.1	Material de construcción de la estación	8

1.5.2	Dimensiones de la estación	8

1.5.3	Cerco perimetral	8

1.6	Antecedentes del equipo de monitoreo MP10/MP2.5	9

1.6.1	Metodología de Medición	9

1.6.2	Equipo (Monitor/muestreador) MP10	9

1.6.3	Descripción de Otras Componentes del equipo MP10	10

1.6.4	Equipo (Monitor/muestreador) MP2,5	10

1.6.5	Descripción de Otras Componentes del equipo MP2,5	10

1.6.6	Fotografía del equipo de MP10	11

1.6.7	Fotografía del equipo de MP2.5	12

2	Requisitos Resolución N°106/2013 del MMA	13

2.1	Localización en área urbana.	13

2.1.1	Mapa Entorno lejano a la ubicación de la estación	13

2.1.2	Mapa entorno cercano a la ubicación de la estación	14

2.2	Exposición de la Estación de Monitoreo	15

2.3	Distancia de fuentes emisoras de material particulado y obstrucciones	16

2.4	Distancia Cabezal a Calles, Autopistas.	17

2.5	Distancia horizontal del Cabezal respecto de obstrucciones espaciales.	18

2.5.1	Disposición de equipos (MP10)	18

2.5.2	Disposición de equipos (MP2,5)	19

2.6	Distancia del Cabezal respecto a obstrucciones espaciales	20

3	Lista de verificación criterios representatividad (USO INTERNO)	21

4	Anexo. Lista de Documentos	22

5	Referencias	23

ANTECEDENTES A PRESENTAR PARA CALIFICAR

ESTACION DE MONITOREO COMO DE REPRESENTATIVIDAD POBLACIONAL MATERIAL PARTICULADO (EMRP MP10/MP2.5)

# Ficha estación de Monitoreo

| ## Antecedentes Generales de la Estación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Red: SIVICA Red de Vigilancia de Calidad del Aire |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Estación: COYHAIQUE 1 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de instalación de estación de monitoreo: 01/03/2007 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio mediciones (efectiva para MP2,5): 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: Avenida Simpson N°1169 |  |  |  |  |  |  |
| Región: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  |  |  |  |  |
| Provincia: Coyhaique |  |  | Comuna: Coyhaique |  |  |  |
| Ubicación Coordenadas (UTM) Datum WGS84: 4948420 N (m) 729272 E (m) 482 Altitud (m) |  |  |  |  |  | X HUSO 18 19 |
| Contaminantes para declarar EMRP: MP10 X MP2,5 | X X X X Otros Contaminantes medidos en la estación: Parámetros Meteorológicos: MP10 O3 NO2 Vel. Temp. HR Prec. X X MP2,5 CO SO2 Dir Evap. RS Presión Otro Especificar: Otro Especificar: |  |  |  |  |  |
| ## Antecedentes Origen del Monitoreo |  |  |  |  |  |  |
| Indicar con X el origen de estación de monitoreo. En caso que el origen no corresponda a ninguno de las alternativas seleccionar Otro. |  |  |  |  |  |  |
| RCA |  | PPDA/PDA |  |  | x Zona Saturada/Latente |  |
| Estudio/Diagnóstico |  | Vigilancia |  |  | Otro |  |
| Nombre, N° y fecha del instrumento que da origen: D.S. N º33 del 28 de Noviembre de 2012, Declara Zona Saturada por Material Particulado Respirable MP10, como Concentración Diaria y Anual, a la ciudad de Coyhaique y su zona circundante, en conformidad al poligono que se indica. |  |  |  |  |  |  |
| ## Antecedentes del propietario de la estación |  |  |  |  |  |  |
| ### Nombre Propietario o Titular: (Empresa o Institución) SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE AYSEN |  |  |  |  |  |  |
| RUN o RUT: 61.979.930-5 |  |  |  | Teléfono: 67-2451463 |  |  |
| Dirección: BAQUEDANO Nº1212, COYHAIQUE |  |  |  |  |  |  |
| Región: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  |  |  |  |  |
| Provincia: Coyhaique |  |  | Comuna: Coyhaique |  |  |  |
| Correo electrónico: sfigueroa@mma.gob.cl |  |  |  |  |  |  |
| Nombre Representante Legal de la Empresa o Institución: Ministerio del Medio Ambiente |  |  |  |  |  |  |
| RUN o RUT: 61.979.930-5 |  |  |  | RUN o RUT: 61.979.930-5 |  |  |
| Dirección: San Martin N°73, Santiago. |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: No Informado |  |  |  |  |  |  |

| ## Antecedentes Operador de la estación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Nombre Operador: (Empresa o Institución) ASESORÍAS ALGORITMOS S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  | Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: SEMINARIO Nº 180, PROVIDENCIA, SANTIAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Región: METROPOLITANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comuna: PROVIDENCIA |  |  |  |  | Comuna: PROVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: mbecerra@asesoriasalgoritmos.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre Representante Legal de la Empresa o Institución: CLAUDIO SEGUEL OLIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  | Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: SEMINARIO Nº 180, PROVIDENCIA, SANTIAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: cseguel@algoritmos.cl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Antecedentes del Responsable de la operación de la estación (supervisor): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Nombre: Dominique Senler Olivera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUN o RUT: No Informado |  |  |  |  | Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: SEMINARIO Nº 180, PROVIDENCIA, SANTIAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Región: METROPOLITANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provincia: SANTIAGO |  |  |  |  | Comuna: PROVIDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: dsenler@algoritmos.cl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Antecedentes del instrumentista a cargo de la mantención de los equipos de la estación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: HUGO GUERRA STEFFENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUN o RUT: No Informado |  |  |  |  | Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: hsteffens@algoritmos.cl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Antecedentes del técnico u operador de la estación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: DAVID ESQUIVEL PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUN o RUT: No Informado |  |  |  |  | Teléfono: 02-22316600 |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: No Informado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Descripción de la estación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Material de construcción de la estación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x Posee Estación No posee Estación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x Concreto Metálica Andamio Otro Especificar_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Dimensiones de la estación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo 3,3(m) Ancho 2,33(m) Altura 2,2(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Cerco perimetral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x Cerco perimetral Sí No Dimensiones Largo 6,6(m) Ancho 4,1(m) Altura 2,0(m) Maerial del cerco perimetral Reja Metalica ________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Antecedentes del equipo de monitoreo MP10/MP2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Metodología de Medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicar con una X el método de medición MP10 MP2,5 MP10 MP2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravimetría High-Volume Otro: Especificar_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravimetría Low-Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X X | Transducción Gravimétrica de Oscilaciones inducidas. Microbalanza de oscilación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos basados en principio de atenuación beta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Equipo (Monitor/muestreador) MP2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  | MetOne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  | BAM1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Serie: |  | M7449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de referencia o equivalente: |  | EQPM-0308-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolución (tiempo mínimo de medición seteado en el equipo): |  | 1 hora | Rango de medición: |  |  |  | 0-1000 (µg/m3) | Unidad de medición: |  | µg/m3 |  |
| Frecuencia monitoreo: |  | x Continuo Discontinuo cada_______(días) |  |  |  |  |  | Flujo de Operación: |  | 16,67LPM |  |
| ### Descripción de Otras Componentes del equipo MP2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Completar sólo si aplica) |  | Marca |  |  |  | Modelo |  |  | Serie |  |  |
| Monitor/Muestreador |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  |
| Balanza |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  |
| Cabezal |  | MetOne |  |  |  | BX-802 |  |  | N3792 |  |  |
| Ciclón |  | BGI |  |  |  | BX-808 Particle size separator VCCTM- A PM2,5 BGI Inc |  |  | 260811-149 |  |  |
| Filtro FDMS |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  |

| ### Fotografía del equipo de MP2.5 |  |
| --- | --- |
| Fotografía Anterior del equipo, tamaño de 5 cm x 10cm Apróx. | Fotografía Posterior del equipo (visualice serie del equipo) 5 cm x 10 cm Apróx. |

# Requisitos Resolución N°106/2013 del MMA

## Localización en área urbana.

| ### Mapa Entorno lejano a la ubicación de la estación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de Referencia |  |  |  |  |
| Datum WGS84 | Huso: 18 | UTM N(m): 4948420 | UTM E(m): 729272 | Altitud (m): 482 |

Figura 1. Mapa Entorno de la estación (aproximadamente 4x4 K entorno a la estación) (Fuente: indicar de dónde se obtuvo el mapa).

### Mapa entorno cercano a la ubicación de la estación

Figura 2. Mapa de Entorno cercano de la estación (Aproximadamente 400x400 (m) en torno a la estación) (Fuente: indicar de dónde se obtuvo el mapa

## Exposición de la Estación de Monitoreo

NOR-ESTE

NOR-OESTE

NORTE

ESTE

OESTE

SUR

SUR-ESTE

SUR-OESTE

Para ilustrar la representatividad espacial y constatar la existencia de obstáculos se debe incluir fotografías tomadas desde las estaciones hacia las direcciones cardinales Norte, Este, Sur y Oeste. Además se deben incluir las vistas a los sectores intermedios Noroeste, Noreste, Sureste y Suroeste.

## Distancia de fuentes emisoras de material particulado y obstrucciones

Indicar con una [X] una opción por dirección para describir la fuente u obstrucción. Si ninguna alternativa es representativa se puede agregar otro y señalar el elemento (chimenea, cancha de tierra, acopio, u otro). En cada caso indicar una opción colocar la distancia en metros al lado de la [X].

Importante: La distancia se debe medir desde el cabezal o tomamuestra a la fuente emisora u obstrucción (Industria, Árbol, etc.).

- Distancia desde el cabezal de MP2,5 a:

Norte Industria(s)[ ]_____Residencial[X] 28,7 m Caminos[ ]____ Calle[X] 11,4 m Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [X] 5,7 m Edificios[ ]____ Otros[ x ]Chimenea casa 28,7 m

Nor Este Industria(s)[X] 32 m Residencial[ ]____ Caminos[ ]_____ Calle[ X] 13 m Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [X] 9,6 m Edificios[ ]____ Otros[ x ]Chimenea casa 32 m

Este Industria(s)[ ]_____Residencial[X] 12,8 m Caminos[ ]____ Calle[ ]____ Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [ ]____ Edificios[ ]____ Otros[X]12,6 m Muro 9,9 m Poste

Sur Este Industria(s)[ ]_____Residencial[X] 27 m Caminos[ ]____ Calle[ ]____ Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [X] 19,5 m Edificios[ ]____ Otros[ ]____

Sur Industria(s)[ ]_____Residencial[X] 33,8 m Caminos[ ]____ Calle[ ]____ Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [X] 22,5 m Edificios[ ]____ Otros[X] 16,6 m Antenas

Sur Oeste Industria(s)[ ]_____Residencial[X] 13,5 m Caminos[ ]____ Calle[ ]____ Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [ ]____ Edificios[ ]____ Otros[X] 5,7 m Muro

Oeste Industria(s)[ ]_____Residencial[X]24,3 m Caminos[ ]____ Calle[ ]____ Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [X] 27,3 m Edificios[ ]____ Otros[ ]____

Nor Oeste Industria(s)[ ]_____Residencial[X] 28,7 m Caminos[ ]____ Calle[X] 13 m Avenida[[ ]____ Estacionamientos[ ]____ Árbol (s) [ ]____ Edificios[ ]____ Otros[X] 10,3 m Poste

## Distancia Cabezal a Calles, Autopistas.

|  | Requisito | MP2,5 Conforme/No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Distancia de cabezal a calles | Mayor a 10 m para calles de pueblos y localidades. | Conforme |
|  | Mayor a 15 m para calles principales de capitales regionales. | No Conforme |
|  | Mayor a 50 m para autopistas urbanas y carreteras. | Conforme |

## Distancia horizontal del cabezal respecto a otros cabezales de otros equipos.

| ### Disposición de equipos (MP2,5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotografía del techo de la caseta | Respecto al cabezal del toma muestra de MP2.5, indicar distancia en (m). |  |  |  |
|  |  | Altura sobre la estación |  | 1,96 |
|  |  | Altura sobre el suelo |  | 4,16 |
|  |  | Distancia de MP2.5 a otros toma muestras de MP10: |  | 1,84 |
|  |  | Distancia de MP2.5 a otros tomamuestras de gases |  | NA |
| - Diagrama con distancias entre equipos | Descripción de equipos: |  |  |  |
|  |  |  | Monitor de Material Particulado PM 2,5; Modelo BAM 1020, Nº Serie: M7449. |  |
|  |  |  | Monitor de Material Particulado PM 10; Modelo BAM 1020, Nº Serie: F8947. |  |
|  |  |  | Datalogger |  |
|  |  |  | Escritorio 1 |  |
|  |  |  | Extintor Base CO2 |  |
|  |  |  | Equipo Aire Acondicionado marca ANWO |  |
|  |  |  | Escritorio 2 |  |

## Distancia del Cabezal respecto a obstrucciones espaciales

|  | Requisito | MP2,5 Conforme/No Conforme |
| --- | --- | --- |
| Distancia Cabezal respecto a obstrucciones espaciales | Mayor a 2m para muros u obstáculos verticales. | Conforme |
|  | Mantener una distancia en la horizontal de a lo menos 2 veces la diferencia de altura entre la toma de muestra y la altura máxima un obstáculo. | Conforme |
|  | Flujo de aire sin obstrucciones a lo menos en un arco de 270°. | Conforme |

# Lista de verificación criterios representatividad (USO INTERNO)

Indicar Conforme (C) o No Conforme (NC), si Cumple o No Cumple con cada uno de los sub-criterios.

| Cumplimiento de Criterios de EMRPMP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio | Sub criterios | MP2,5 Conforme/ No Conforme |
| A. Localización área urbana | a.1) Ubicarse en un área calificada como urbana por los instrumentos de planificación territorial. | Conforme |
|  | a.2 ) Ubicarse en área en la exista al menos un área edificada habitada en un círculo de radio 2 km | Conforme |
|  | a.3) Evitar condiciones de borde | Conforme |
| B. Exposición | b.1) Evitar parques con árboles de gran altura. | Conforme |
|  | b.2) Evitar zonas de edificios de gran altura. | Conforme |
|  | b.3) Evitar zonas encajonadas. | Conforme |
| C. Distancia a fuentes emisoras de material particulado | c.1) Evitar área de influencia de megafuentes de material particulado. | Conforme |
|  | c.2) Evitar cercanía a sitios emisores de polvo | Conforme |
|  | c.3) Evitar cercanía a carreteras o autopistas urbanas. | Conforme |
| D. Distancia del cabezal a fuentes emisoras de MP | d.1) Ubicarse mínimo a 50 m de fuentes de combustión a carbón, leña o petróleo | No Conforme |
|  | d.2) Ubicarse mínimo a 10m de Chimeneas a leña | Conforme |
| E. Distancia de cabezal a calles | e.2) Mayor a 10 m para calles de pueblos y localidades. | Conforme |
|  | e.3) Mayor a 15 m para calles principales de capitales regionales. | No Conforme |
|  | e.4) Mayor a 50 m para autopistas urbanas y carreteras. | Conforme |
| F. Altura del Cabezal | f.1) A una altura superior a 3m e inferior a 10m sobre el nivel del piso. | Conforme |
|  | f.2) Mayor a 1m sobre estructura soportante. | Conforme |
| G. Distancia entre cabezales | g.1) Mayor a 1 m respecto a toma muestras de gases ( y otros cabezales de MP2.5) | Conforme |
|  | g.2) Mayor a 2 m respecto a cabezales de equipos de alto volumen. | Conforme |
| H. Distancia Cabezal respecto a obstrucciones espaciales | h.1) Mayor a 2m para muros u obstáculos verticales. | Conforme |
|  | h.2) Mantener una distancia en la horizontal de a lo menos 2 veces la diferencia de altura entre la toma de muestra y la altura máxima un obstáculo. | Conforme |
|  | h.3) Flujo de aire sin obstrucciones a lo menos en un arco de 270°. | Conforme |
| I. Distancia a arboles | i.1) Mayor a 20 m de la línea de goteo de un grupo de árboles. | Conforme |
| J. Equipo de monitoreo MP | k.1) Equipos con aprobación USEPA, C.E o certificación de estándares de calidad en país de origen. | Conforme |

# Anexo. Lista de Documentos

El solicitante deberá adjuntar la documentación descrita a continuación en formato PDF.

- Certificado de Informaciones Previas: documento que da a conocer antecedentes previos conforme al plano regulador y ordenanzas vigentes necesarias para construir. (Este informe incluye línea de edificación, línea de expropiación, usos de suelo y plancheta catastral). Para obtener un certificado de informaciones previas en una Municipalidad se debe elevar una solicitud de informaciones previas. Este certificado es requisito para cualquier permiso en el departamento de obras de cada municipalidad.

- Certificado de calibración de fábrica del equipo (por equipo): certificado entregado cuando se adquiere el equipo o instrumento de medición.

- Registro de última calibración del equipo (por equipo): documento que se encuentra establecido en los artículos N°11 y N°12, del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

- Certificado del instrumento patrón con el cual se realizó la calibración: certificado vigente del instrumento, equipo o gas, emitido por una entidad válida para estos efectos.

- Resolución de EMRP: enviar copia de Resolución de EMRP (material particulado) de la estación en caso de contar con ella.

- Poder: poder del representante legal del propietario y de la empresa a cargo de la operación de la estación de monitoreo.

- Currículos: enviar los currículos del personal involucrado directamente en la operación de la estación, de acuerdo al artículo N°15, del D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009 de MINSAL.

- Inventario: se debe adjuntar un inventario de los equipos instalados en la estación de los equipos de: material particulado, gases y meteorología. En el inventario se debe indicar: nombre equipo, marca, modelo y número de serie.

# Referencias

- D.S N°12/2011 de Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma primaria de calidad ambiental para MP2,5.

- Res. Ex. N° 106/2013 de Superintendencia de Medio Ambiente. Establece Criterios de Emplazamiento para Calificar Estaciones de Monitoreo de Material Particulado Fino (MP 2,5) como de Representatividad Poblacional y Fija Plazo para Fines que Indica.

- Criterios técnicos recomendados por CENMA. “Estudio de los criterios técnicos requeridos para calificar estaciones de monitoreo de material particulado fino respirable (MP2,5) como estaciones de monitoreo de representatividad poblacional (EMRP)”

- D.S. N°61/2008 MINSAL (modificado por D.S. N°30/2009) Reglamento Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos

- Guidance for network design and optimum site exposure for PM10 and PM 2.5. Office of Air Quality Planning and Standards, US EPA. December 1997.