## SO2
Fecha Culminación Primera validación CEMS (validación inicial) : | [8 empty] | 28 de junio de 2013 |  | N° Resolución |  | N° 140/2014
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARAMETRO SO2
N° | RESULTADOS ULTIMO MES DE PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION - SO2 | [22 empty] | RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - SO2 | [33 empty] | RESULTADOS ULTIMO ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span | [10 empty] | Nivel Bajo | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto | [10 empty] | Fecha Culminación del Ensayo | Promedio MR | Promedio CEMS | Desviación Estándar | Nivel de Confianza | CC | % ER
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL
1 | 2016-05-01 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
2 | 2016-05-02 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
3 | 2016-05-03 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
4 | 2016-05-04 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
5 | 2016-05-05 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
6 | 2016-05-06 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* |  | NA*: La Unidad TG1 de Candelaria queda eximida de validar CEMS de SO2 debido a que los rangos de medición son menores a los indicados en el protocolo (30 - 50 ppm) y el combustible utilizado califica como combustible de muy bajo contenido de azufre.
7 | 2016-05-07 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
8 | 2016-05-08 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
9 | 2016-05-09 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
10 | 2016-05-10 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
11 | 2016-05-11 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
12 | 2016-05-12 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
13 | 2016-05-13 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
14 | 2016-05-14 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
15 | 2016-05-15 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
16 | 2016-05-16 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
17 | 2016-05-17 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
18 | 2016-05-18 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
19 | 2016-05-19 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
20 | 2016-05-20 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
21 | 2016-05-21 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
22 | 2016-05-22 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
23 | 2016-05-23 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
24 | 2016-05-24 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
25 | 2016-05-25 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
26 | 2016-05-26 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
27 | 2016-05-27 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
28 | 2016-05-28 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
29 | 2016-05-29 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
30 | 2016-05-30 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
31 | 2016-05-31 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA*
* DSD: Unidad TG1 Candelaria, Detenida Sin despacho

## NOx
Fecha Culminación Primera validación CEMS (validación inicial) : | [8 empty] | 28 de junio de 2013 |  | N° Resolución |  | N° 140/2014
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARAMETRO NOx
N° | RESULTADOS ULTIMO MES DE PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION - NOX | [22 empty] | RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRALES DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - NOx | [33 empty] | RESULTADOS ULTIMO ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) - NOx
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span | [10 empty] | Nivel Bajo | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto | [10 empty] | Fecha Culminación del Ensayo | Promedio MR | Promedio CEMS | Desviación Estándar | Nivel de Confianza | CC | % ER ( ≤ 20% o ≤ 10% o ≤ 15ppm)
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje | Porcentaje (20 - 30 %) | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5% o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5% o ≤ 5 ppm)
1 | 2016-05-01 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD* | 2016-03-18 | CC472115 | 13:47 | 29.81 | 24.84% | (+/-) 0,9 | 2018-04-27 | 14:00 | 120 | 28.86 | 0.95 | 0.95 | CC4722129 | 13:55 | 69.92 | 58.27% | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 14:59 | 120 | 68.66 | 1.26 | 1.26 | CC472136 | 14:03 | 114.6 | 95.5% | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 15:09 | 120 | 114.19 | 0.41 | 0.41 | Carta GMA N° 37/2016 Aviso de Ejecución de Ensayos de Validación Anual ER GASES, FLUJO y REVALIDACIÓN MP (Desde el 17 al 31 Mayo de 2016)
2 | 2016-05-02 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD* | 2015-12-30 | CC472115 | 17:59 | 29.79 | 24.82% | (+/-) 0,9 | 2018-04-27 | 19:00 | 120 | 28.01 | 1.78 | 1.78 | CC4722129 | 18:08 | 69.92 | 58.27% | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 19:09 | 120 | 66.99 | 2.93 | 2.93 | CC472136 | 18:17 | 114.6 | 95.5% | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 19:18 | 120 | 112.12 | 2.48 | 2.48
3 | 2016-05-03 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
4 | 2016-05-04 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
5 | 2016-05-05 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
6 | 2016-05-06 | 4203791 | 14:56 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 15:02 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | CC472136 | 15:13 | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | 15:18 | 120 | 117.75 | -3.05 | -3.05
7 | 2016-05-07 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
8 | 2016-05-08 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
9 | 2016-05-09 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
10 | 2016-05-10 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
11 | 2016-05-11 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
12 | 2016-05-12 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
13 | 2016-05-13 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
14 | 2016-05-14 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
15 | 2016-05-15 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
16 | 2016-05-16 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
17 | 2016-05-17 | 4203791 | 13:05 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 13:09 | 120 | -0.16 | 0.16 | 0.16 | CC472136 | 13:10 | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | 13:15 | 120 | 112.8 | 1.9 | 1.9
18 | 2016-05-18 | 4203791 | 15:25 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 15:28 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 158953 | 15:37 | 110 | 91.67% | <2% | 2017-08-17 | 15:41 | 120 | 110.82 | -0.82 | -0.82
19 | 2016-05-19 | 4203791 | 9:18 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:22 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 158953 | 9:33 | 110 | 91.67% | <2% | 2017-08-17 | 9:36 | 120 | 110.87 | -0.87 | -0.87
20 | 2016-05-20 | 4203791 | 15:27 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 15:31 | 120 | -0.17 | 0.17 | 0.17 | 158953 | 15:38 | 110 | 91.67% | <2% | 2017-08-17 | 15:44 | 120 | 108.92 | 1.08 | 1.08
21 | 2016-05-21 | 4203791 | 14:13 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 14:16 | 120 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | 158953 | 14:22 | 110 | 91.67% | <2% | 2017-08-17 | 14:27 | 120 | 109.31 | 0.69 | 0.69
22 | 2016-05-22 | 4203791 | 14:39 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 14:42 | 120 | -0.19 | 0.19 | 0.19 | 158953 | 14:50 | 110 | 91.67% | <2% | 2017-08-17 | 14:55 | 120 | 107.86 | 2.14 | 2.14
23 | 2016-05-23 | 4203791 | 16:38 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 16:42 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 158953 | 16:55 | 110 | 91.67% | <2% | 2017-08-17 | 15:59 | 120 | 106.02 | 3.98 | 3.98
24 | 2016-05-24 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
25 | 2016-05-25 | 4203791 | 9:14 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:17 | 120 | 2.78 | -2.78 | -2.78 | CC472135 | 9:27 | 114.7 | 95.58% | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:32 | 120 | 114.68 | 0.02 | 0.02
26 | 2016-05-26 | 4203791 | 9:18 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:21 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | CC472136 | 9:21 | 114.7 | 95.58% | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:34 | 120 | 112.7 | 2 | 2
27 | 2016-05-27 | 4203791 | 9:01 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:04 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | CC467833 | 9:18 | 111.6 | 93% | (+/-) 0,8 | 2023-06-24 | 9:27 | 120 | 109.77 | 1.83 | 1.83
28 | 2016-05-28 | 4203791 | 17:57 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 18:01 | 120 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | CC467833 | 18:09 | 111.6 | 93% | (+/-) 0,8 | 2023-06-24 | 18:16 | 120 | 109.94 | 1.66 | 1.66
29 | 2016-05-29 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
30 | 2016-05-30 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | CC472136 | DSD* | 114.7 | 95.58% | (+/-) 1,4 | 2018-11-19 | DSD* | 120 | DSD* | DSD* | DSD*
31 | 2016-05-31 | 4203791 | 9:11 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:14 | 120 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | CC467833 | 9:21 | 111.6 | 93% | (+/-) 0,8 | 2023-06-24 | 9:25 | 120 | 110.15 | 1.45 | 1.45

## CO2
Fecha Culminación Primera validación CEMS (validación inicial) : | [8 empty] | 28 de junio de 2013 |  | N° Resolución |  | N° 140/2014
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARAMETRO CO2
N° | RESULTADOS ULTIMO MES DE PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION - CO2 | [22 empty] | RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRALES DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - CO2 | [33 empty] | RESULTADOS ULTIMO ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span | [10 empty] | Nivel Bajo | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto | [10 empty] | Fecha Culminación del Ensayo | Promedio MR | Promedio CEMS | Desviación Estándar | Nivel de Confianza | CC | % ER ( ≤ 10 % O ≤ 1 % )
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤1%) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤1%) |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL ( ≤ 5% O ≤0,5% ) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL ( ≤ 5% O ≤0,5% ) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL ( ≤ 5% O ≤0,5% )
1 | 2016-05-01 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 2016-03-18 | P191390 | 16:27 | 2.9 | 29% | <2% | 2017-12-14 | 17:07 | 10 | 3.25 | 0.35 | 0.35 | 332439 | 16:32 | 5.5 | 55% | <2% | 2017-12-15 | 17:13 | 10 | 5.57 | 0.07 | 0.07 | 35645 | 16:38 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 17:19 | 10 | 10.28 | 0.48 | 0.48 | Carta GMA N° 37/2016 Aviso de Ejecución de Ensayos de Validación Anual ER GASES, FLUJO y REVALIDACIÓN MP (Desde el 17 al 31 Mayo de 2016)
2 | 2016-05-02 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 2015-12-30 | P191390 | 16:14 | 2.9 | 29% | <2% | 2017-12-14 | 16:49 | 10 | 3.13 | 0.23 | 0.23 | 332439 | 16:19 | 5.2 | 52% | <2% | 2017-12-15 | 16:54 | 10 | 5.58 | 0.38 | 0.38 | 352645 | 16:25 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 16:59 | 10 | 9.77 | 0.03 | 0.03
3 | 2016-05-03 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
4 | 2016-05-04 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
5 | 2016-05-05 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
6 | 2016-05-06 | 4203791 | 14:56 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 15:02 | 10 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 35090 | 15:03 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 15:07 | 10 | 7.5 | 1 | 1
7 | 2016-05-07 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
8 | 2016-05-08 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
9 | 2016-05-09 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
10 | 2016-05-10 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
11 | 2016-05-11 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
12 | 2016-05-12 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
13 | 2016-05-13 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
14 | 2016-05-14 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
15 | 2016-05-15 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
16 | 2016-05-16 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
17 | 2016-05-17 | 4203791 | 12:58 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 13:02 | 10 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 35090 | 13:04 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 13:07 | 10 | 7.53 | 0.97 | 0.97
18 | 2016-05-18 | 4203791 | 15:25 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 15:28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35090 | 15:29 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 15:33 | 10 | 7.48 | 1.02 | 1.02
19 | 2016-05-19 | 4203791 | 9:18 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:22 | 10 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 35090 | 9:23 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 9:29 | 10 | 7.48 | 1.02 | 1.02
20 | 2016-05-20 | 4203791 | 15:27 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 15:31 | 10 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 35090 | 15:32 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 15:35 | 10 | 7.51 | 0.99 | 0.99
21 | 2016-05-21 | 4203791 | 14:13 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 14:16 | 10 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 35090 | 14:17 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 14:19 | 10 | 7.45 | 1.05 | 1.05
22 | 2016-05-22 | 4203791 | 14:39 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 14:42 | 10 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 35090 | 14:43 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 14:47 | 10 | 7.47 | 1.03 | 1.03
23 | 2016-05-23 | 4203791 | 16:38 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 16:42 | 10 | 0.07 | -0.07 | -0.07 | 35090 | 16:43 | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | 16:47 | 10 | 7.6 | 0.9 | 0.9
24 | 2016-05-24 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
25 | 2016-05-25 | 4203791 | 9:14 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:17 | 10 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 352645 | 9:18 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 9:23 | 10 | 9.42 | 0.38 | 0.38
26 | 2016-05-26 | 4203791 | 9:14 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:18 | 10 | 0.07 | -0.07 | -0.07 | 352645 | 9:27 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 9:34 | 10 | 9.43 | 0.37 | 0.37
27 | 2016-05-27 | 4203791 | 9:05 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:08 | 10 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | 352645 | 9:10 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 9:15 | 10 | 9.46 | 0.34 | 0.34
28 | 2016-05-28 | 4203791 | 17:57 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 18:01 | 10 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 352645 | 18:02 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 18:06 | 10 | 9.58 | 0.22 | 0.22
29 | 2016-05-29 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
30 | 2016-05-30 | 4203791 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD* | 35090 | DSD* | 8.5 | 85% | <2% | 2017-08-10 | DSD* | 10 | DSD* | DSD* | DSD*
31 | 2016-05-31 | 4203791 | 9:09 | 0 | 0 | <2% | 2017-08-07 | 9:12 | 10 | 0.07 | -0.07 | -0.07 | 352645 | 9:12 | 9.8 | 98% | <2% | 2017-09-25 | 9:18 | 10 | 9.43 | 0.37 | 0.37

## O2
| Fecha Culminación Primera validación CEMS (validación inicial) : | [8 empty] | 28 de junio de 2013 |  | N° Resolución |  | N° 140/2014
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARAMETRO O2
| N° | RESULTADOS ULTIMO MES DE PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION - O2 | [22 empty] | RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRALES DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - O2 | [33 empty] | RESULTADOS ULTIMO ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) - O2
|  | Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span | [10 empty] | Nivel Bajo | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto | [10 empty] | Fecha Culminación del Ensayo | Promedio MR | Promedio CEMS | Desviación Estándar | Nivel de Confianza | CC | % ER ( ≤ 10 % O ≤ 1 % )
|  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤1%) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤1%) |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL ( ≤ 5% O ≤0,5% ) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL ( ≤ 5% O ≤0,5% ) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL ( ≤ 5% O ≤0,5% )
| 1 | 2016-05-01 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD* | 2016-03-18 | 4190991 | 15:12 | 7.3 | 29.2% | <2% | 2017-09-24 | 15:54 | 25 | 7.38 | 0.07 | 0.07 | 791816 | 15:19 | 14.79 | 59.16% | <2% | 2017-09-24 | 16:01 | 25 | 14.88 | 0.09 | 0.09 | 4203791 | 15:26 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 16:07 | 25 | 21.48 | 0.16 | 0.16 | Carta GMA N° 37/2016 Aviso de Ejecución de Ensayos de Validación Anual ER GASES, FLUJO y REVALIDACIÓN MP (Desde el 17 al 31 Mayo de 2016)
| 2 | 2016-05-02 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD* | 2015-12-30 | 4190991 | 17:03 | 7.3 | 29.2% | <2% | 2017-09-24 | 17:43 | 25 | 7.29 | 0.02 | 0.02 | 791816 | 17:09 | 14.8 | 59.2% | <2% | 2017-09-24 | 17:49 | 25 | 14.75 | 0.04 | 0.04 | 4203791 | 17:15 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 17:55 | 25 | 21.32 | 0 | 0
| 3 | 2016-05-03 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 4 | 2016-05-04 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 5 | 2016-05-05 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 6 | 2016-05-06 | CC472136 | 15:13 | 0 |  | <2% | 2018-11-19 | 15:18 | 25 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 4203791 | 14:56 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 15:02 | 25 | 21.48 | -0.16 | -0.16
| 7 | 2016-05-07 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 8 | 2016-05-08 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 9 | 2016-05-09 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 10 | 2016-05-10 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 11 | 2016-05-11 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 12 | 2016-05-12 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 13 | 2016-05-13 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 14 | 2016-05-14 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 15 | 2016-05-15 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 16 | 2016-05-16 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 17 | 2016-05-17 | CC472136 | 13:10 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 13:15 | 25 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 4203791 | 12:59 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 13:03 | 25 | 21.46 | -0.14 | -0.14
| 18 | 2016-05-18 | CC472136 | 15:36 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 15:41 | 25 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 4203791 | 15:25 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 15:28 | 25 | 21.46 | -0.14 | -0.14
| 19 | 2016-05-19 | CC472136 | 9:33 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:36 | 25 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | 4203791 | 9:18 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 9:22 | 25 | 21.49 | -0.17 | -0.17
| 20 | 2016-05-20 | CC472136 | 15:37 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 15:44 | 25 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 4203791 | 15:27 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 15:31 | 25 | 21.49 | -0.17 | -0.17
| 21 | 2016-05-21 | CC472136 | 14:22 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 14:27 | 25 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 4203791 | 14:13 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 14:16 | 25 | 21.57 | -0.25 | -0.25
| 22 | 2016-05-22 | CC472136 | 14:50 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 14:55 | 25 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 4203791 | 14:39 | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | 14:42 | 25 | 21.48 | -0.16 | -0.16
| 23 | 2016-05-23 | CC472136 | 16:54 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 16:59 | 25 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 4203791 | 16:38 | 21.23 | 84.92% | <2% | 2017-08-07 | 16:42 | 25 | 21.45 | -0.22 | -0.22
| 24 | 2016-05-24 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 25 | 2016-05-25 | CC472136 | 9:27 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:32 | 25 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 4190995 | 9:14 | 20.4 | 81.6% | <2% | 2018-05-04 | 9:17 | 25 | 20.74 | -0.34 | -0.34
| 26 | 2016-05-26 | CC472136 | 9:27 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:34 | 25 | 0.24 | -0.24 | -0.24 | 4190995 | 9:14 | 20.4 | 81.6% | <2% | 2018-05-04 | 9:18 | 25 | 20.66 | -0.26 | -0.26
| 27 | 2016-05-27 | CC472136 | 9:17 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:27 | 25 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 4190995 | 9:05 | 20.4 | 81.6% | <2% | 2018-05-04 | 9:11 | 25 | 20.57 | -0.17 | -0.17
| 28 | 2016-05-28 | CC472136 | 18:09 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 18:16 | 25 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 4190995 | 17:56 | 20.4 | 81.6% | <2% | 2018-05-04 | 9:11 | 25 | 20.55 | -0.15 | -0.15
| 29 | 2016-05-29 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
| 30 | 2016-05-30 | CC472136 | DSD* | 0 | 0 | <2% | 2018-11-19 | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | 4203791 | DSD* | 21.32 | 85.28% | <2% | 2017-08-07 | DSD* | 25 | DSD* | DSD* | DSD*
31 | 31 | 2016-05-31 | CC472136 | 9:20 | 0 | 0 | (+/-) 0,8 | 2018-11-19 | 9:25 | 25 | 0.14 | -0.14 | -0.14 | 4190995 | 9:09 | 20.4 | 81.6% | <2% | 2018-05-04 | 9:12 | 25 | 20.57 | -0.17 | -0.17

## FLUJO
| Fecha Culminación Primera validación CEMS (validación inicial) : | [8 empty] | 28 de junio de 2013 |  | N° Resolución |  | N° 140/2014
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARAMETRO FLUJO
| N° | RESULTADOS ULTIMO MES DE PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION - FLUJO | [22 empty] | RESULTADOS ULTIMO ENSAYO DE EXACTITUD RELATIVA (ER) - FLUJO
|  | Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span | [10 empty] | Fecha Culminación del Ensayo | Promedio MR | Promedio CEMS | Desviación Estándar | Nivel de Confianza | CC | % ER ( ≤ 20 % O ≤ 10% O ≤ 0,6 M/S )
|  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | 0 | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %)
| 1 | 2016-05-01 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD* | Carta GMA N° 37/2016 Aviso de Ejecución de Ensayos de Validación Anual ER GASES, FLUJO y REVALIDACIÓN MP (Desde el 17 al 31 Mayo de 2016)
| 2 | 2016-05-02 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 3 | 2016-05-03 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 4 | 2016-05-04 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 5 | 2016-05-05 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 6 | 2016-05-06 | N/A | 6:30 | 0 | N/A | N/A | N/A | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6:35 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 6:38 | 1700000 | 1078384.72 | -78384.72 | -4.6109
| 7 | 2016-05-07 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 8 | 2016-05-08 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 9 | 2016-05-09 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 10 | 2016-05-10 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 11 | 2016-05-11 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 12 | 2016-05-12 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 13 | 2016-05-13 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 14 | 2016-05-14 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 15 | 2016-05-15 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 16 | 2016-05-16 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | N/A | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 17 | 2016-05-17 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:06 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1078807 | -78807 | -4.6357
18 | 18 | 2016-05-18 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:06 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1078624 | -78624 | -4.6249
| 19 | 2016-05-19 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1078201 | -78201 | -4.6001
| 20 | 2016-05-20 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1077806 | -77806 | -4.5768
| 21 | 2016-05-21 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1077047 | -77047 | -4.5322
| 22 | 2016-05-22 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1077761 | -77761 | -4.5742
| 23 | 2016-05-23 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1079053 | -79053 | -4.6502
| 24 | 2016-05-24 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1079777 | -79777 | -4.6928
| 25 | 2016-05-25 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1079982 | -79982 | -4.7048
| 26 | 2016-05-26 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1080700 | -80700 | -4.7471
| 27 | 2016-05-27 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1080445 | -80445 | -4.7321
| 28 | 2016-05-28 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 29 | 2016-05-29 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 30 | 2016-05-30 | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 0 | DSD* | DSD* | DSD* | N/A | DSD* | 0 | N/A | N/A | N/A | DSD* | 1700000 | DSD* | DSD* | DSD*
| 31 | 2016-05-31 | N/A | 7:00 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7:05 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | 7:08 | 1700000 | 1079354.97 | -79354.97 | -4.6679

## MP
Fecha Culminación Primera validación CEMS (validación inicial) : | [8 empty] | 29 Sep. 2014 |  | N° Resolución |  | 194/2015
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS MATERIAL PARTICULADO
N° | RESULTADOS ULTIMO MES DE PRUEBAS DIARIAS DE MARGEN DE ERROR (ME) | [16 empty] | Fecha | RESULTADOS ULTIMA AUDITORIA
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [7 empty] | Nivel Alto | [8 empty] | Tipo de auditoria ejecutada
|  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME |  |  |  |  | Señal Patrón |  |  | Resultados % ME | [5 empty] | RESULTADOS ULTIMA AUDITORIA (completar el resultado de la auditoria realizada)
|  | Hora | Valor de chequeo en Cero | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤2 %) | Hora | Valor de chequeo en Span | Porcentaje (50 - 100%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % ME ( ≤2 %) |  | Auditoria de correlación Absoluta (ACA) ( ≤ 10 % O ≤ 7,5 %) | Auditoria de Volumen de Muestra (AVM) ( ≤ 10 % O ≤ 20 %) | Auditoria de Correlación de Respuesta (ACR) | Auditoria de respuesta relativa (ARR)
1 | 2016-05-01 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD* | 2016-01-15 | Bajo: 1,6% medio: 0,83% Alto: 0,61% CUMPLE (<10%)
2 | 2016-05-02 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD* |  |  |  |  | Carta GMA N° 37/2016 Aviso de Ejecución de Ensayos de Validación Anual ER GASES, FLUJO y REVALIDACIÓN MP (Desde el 17 al 31 Mayo de 2016)
3 | 2016-05-03 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
4 | 2016-05-04 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
5 | 2016-05-05 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
6 | 2016-05-06 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
7 | 2016-05-07 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
8 | 2016-05-08 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
9 | 2016-05-09 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
10 | 2016-05-10 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
11 | 2016-05-11 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
12 | 2016-05-12 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
13 | 2016-05-13 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
14 | 2016-05-14 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
15 | 2016-05-15 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
16 | 2016-05-16 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
17 | 2016-05-17 | 10:35 | 0 | 0 | 10:37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 21 | 70% | 10:34 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
18 | 2016-05-18 | 10:42 | 0 | 0 | 10:44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 21 | 70% | 10:41 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
19 | 2016-05-19 | 10:46 | 0 | 0 | 10:48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 21 | 70% | 10:45 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
20 | 2016-05-20 | 10:48 | 0 | 0 | 10:50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 21 | 70% | 10:47 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
21 | 2016-05-21 | 12:33 | 0 | 0 | 12:35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 21 | 70% | 10:32 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
22 | 2016-05-22 | 12:35 | 0 | 0 | 12:37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 21 | 70% | 12:34 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
23 | 2016-05-23 | 12:27 | 0 | 0 | 12:39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 21 | 70% | 12:36 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
24 | 2016-05-24 | 7:06 | 0 | 0 | 7:08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | 21 | 70% | 7:05 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
25 | 2016-05-25 | 7:06 | 0 | 0 | 7:08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | 21 | 70% | 7:05 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
26 | 2016-05-26 | 7:06 | 0 | 0 | 7:08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | 21 | 70% | 7:05 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
27 | 2016-05-27 | 7:06 | 0 | 0 | 7:08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | 21 | 70% | 7:05 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238
28 | 2016-05-28 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
29 | 2016-05-29 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
30 | 2016-05-30 | DSD* | 0 | 0 | DSD* | 0 | 0 | 0 | 0 | DSD* | 21 | 70% | DSD* | 30 | DSD* | DSD* | DSD*
31 | 2016-05-31 | 7:06 | 0 | 0 | 7:08 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | 21 | 70% | 7:05 | 30 | 20.98 | 0.02 | -0.095238