## Desviacion de la calibracion
Ensayos de validación 2014
Colbún Los Pinos
Turbogenerador Nº1
ENSAYO DESVIACIÓN DE CALIBRACIÓN FLUJO
Nota: Los valores indicados corresponde a información extraída desde registrador de datos como promedios minutales, estos se pueden ver en anexo 7
1.0 | Valores de Referencia
Valor de Referencia
| CEMS |  | Nivel Cero | Nivel Alto |  | Span Equipo
| Flujo |  | 0 | 21 |  | 30
2.0 | Medición y Resultados de Flujo
Nota: El ensayo de DC de flujo se realizo en forma automática, sin embargo existe una diferencia temporal entre las 24 horas del registrador de datos y las 24 horas del CEMS de flujo, por lo que cada día se aprecia un adelanto en la realización del ensayo de aprox. 30 segundos.
| Día | Fecha | Carga Unidad 4 | Hora Incial | Hora Final | Respuesta CEMS a señal Cero | Respuesta CEMS a señal Span | % de Desviación Diaria
[8 empty] | Cero | Span
| 1 | 2016-04-28 | 59.9 | 10:50 | 10:54 | -0.06 | 20.89 | 0.2 | 0.36667
| 2 | 2016-04-29 | 59.3 | 10:49 | 10:53 | -0.05 | 20.91 | 0.16667 | 0.3
| 3 | 2016-04-30 | 59.1 | 10:49 | 10:53 | -0.04 | 20.57 | 0.13333 | 1.4333
| 4 | 2016-05-01 | 59.2 | 10:49 | 10:53 | -0.06 | 20.87 | 0.2 | 0.43333
| 5 | 2016-05-02 | 99.4 | 10:48 | 10:52 | -0.05 | 20.89 | 0.16667 | 0.36667
| 6 | 2016-05-03 | 59.8 | 10:48 | 10:52 | -0.06 | 20.9 | 0.2 | 0.33333
| 7 | 2016-05-04 | 60.8 | 10:47 | 10:51 | -0.05 | 20.9 | 0.16667 | 0.33333
|  |  |  | Limite Inferior | Limite Superior
|  |  | 2014-03-20 | -3 | 3
|  |  | 2014-03-21 | -3 | 3
|  |  | 2014-03-22 | -3 | 3
|  |  | 2014-03-24 | -3 | 3
|  |  | 2014-03-25 | -3 | 3
|  |  | 2014-03-26 | -3 | 3
|  |  | 2014-03-27 | -3 | 3

## Exactitud Relativa
ENSAYO EXACTITUD RELATIVA
Nota 1 : Los registros ya han sido correlacionados considerando un tiempo de respuesta instántaneo.
[7 empty] | n = | 9 | Coeficiente de confianza para t 0,025
| Corrida | fecha | Inicio | Fin | MR | CEMS | Delta | factor de uso | n-1 | t 0,025
| 1 | 2016-05-20 | 10:24 | 12:15 | 14.8358 | 14.0747 | 0.76117 | 1 | 8 | 2.306
| 2 | 2016-05-20 | 12:45 | 14:37 | 14.7062 | 14.1949 | 0.51133 | 1 | 9 | 2.262
| 3 | 2016-05-20 | 16:35 | 18:19 | 14.4098 | 14.2756 | 0.13421 | 1 | 10 | 2.228
| 4 | 2016-05-21 | 9:59 | 11:50 | 14.5572 | 14.1239 | 0.43329 | 1 | 11 | 2.201
| 5 | 2016-05-21 | 12:05 | 14:02 | 14.6335 | 14.3415 | 0.29199 | 1 | 12 | 2.179
| 6 | 2016-05-21 | 14:16 | 16:09 | 14.6031 | 14.7355 | -0.1324 | 1 | 13 | 2.16
| 7 | 2016-05-24 | 11:09 | 12:57 | 13.6726 | 14.3365 | -0.6639 | 1 | 14 | 2.145
| 8 | 2016-05-24 | 14:47 | 16:21 | 13.8354 | 14.3891 | -0.55369 | 1 | 15 | 2.131
| 9 | 2016-05-24 | 16:57 | 18:38 | 13.7734 | 14.3613 | -0.58798 | 1 | 16 | 2.12
| 10* | 2016-05-25 | 12:12 | 13:48 | 13.8186 | 14.804 | -0.98532 | 0 | 17 | 2.11
| 11* | 2016-05-25 | 15:30 | 17:05 | 13.7635 | 15.3059 | -1.5424 | 0 | 18 | 2.101
| Promedio | 14.3363 | Corridas Vál. | m/s |  |  |  | : Corridas Eliminadas
| đ | 0.021559 |  | m/s
| Sd | 0.52894
| CC | 0.40658
| ER | 2.986%
Note on J6: Jorge Becerra: 1 para las corridas que se desean utilizar y 0 para las que no se desean usar

## Hoja1 (hidden)
Corrida | Fecha | Hora | CEMS m/s | [19 empty] | PROM | PROM
1 | 2016-05-20 | 10:24-10:44 | 14.0273 | 14.0119 | 14.0635 | 14.0273 | 13.9713 | 14.1207 | 14.069 | 14.1305 | 13.9614 | 13.9867 | 14.0328 | 13.9559 | 13.9658 | 14.0482 | 14.1514 | 14.0438 | 13.9351 | 13.9351 | 14.0482 | 14.1053 | 14.0296 | 14.0747
|  | 10:51-11:11 | 14.0174 | 14.0592 | 13.9713 | 13.9351 | 14.0592 | 14.0273 | 14.0229 | 14.0383 | 14.0592 | 13.9867 | 13.9504 | 13.9614 | 14.0273 | 13.8582 | 14.1668 | 14.1767 | 14.0119 | 14.1668 | 14.0174 | 14.0789 | 14.0296
|  | 11:24-11:44 | 14.2393 | 14.2393 | 14.337 | 14.203 | 14.136 | 14.27 | 14.2338 | 14.1613 | 14.203 | 14.1459 | 14.1459 | 14.2953 | 14.2645 | 14.0899 | 14.1459 | 14.1207 | 14.1459 | 14.0021 | 14.0635 | 14.1097 | 14.1776
|  | 11:55-12:15 | 13.9867 | 14.0229 | 13.9768 | 13.9966 | 13.9966 | 14.0075 | 13.8626 | 14.1415 | 14.0021 | 14.136 | 14.1613 | 14.0229 | 14.0745 | 14.0943 | 14.0844 | 14.1415 | 14.1207 | 14.1822 | 14.0229 | 14.203 | 14.0618
2 | 2016-05-20 | 12:45-13:05 | 14.259 | 14.326 | 14.0745 | 14.3732 | 14.3063 | 14.203 | 14.2283 | 14.2085 | 14.1053 | 14.1261 | 14.1053 | 14.1207 | 14.136 | 14.1415 | 14.192 | 14.2799 | 14.1415 | 14.0789 | 14.1097 | 14.1053 | 14.1811 | 14.1949
|  | 13:14-13:34 | 14.1261 | 14.1305 | 14.0844 | 14.0943 | 14.1207 | 14.2129 | 14.1822 | 14.2437 | 14.2239 | 14.2645 | 14.326 | 14.2393 | 14.1415 | 14.1514 | 14.3008 | 14.2184 | 14.2184 | 14.1822 | 14.2393 | 14.1975 | 14.1949
|  | 13:46-14:06 | 14.2184 | 14.1723 | 14.2085 | 14.27 | 14.3161 | 14.27 | 14.326 | 14.2283 | 14.259 | 14.2129 | 14.1613 | 14.0998 | 14.1305 | 14.1613 | 14.1053 | 14.0745 | 14.1613 | 14.0943 | 14.1097 | 14.1207 | 14.185
|  | 14:17-14:37 | 14.136 | 14.1876 | 14.203 | 14.259 | 14.2854 | 14.3008 | 14.1514 | 14.2546 | 14.2184 | 14.1975 | 14.1459 | 14.4194 | 14.2491 | 14.1097 | 14.27 | 14.1975 | 14.1569 | 14.2184 | 14.1668 | 14.2437 | 14.2186
3 | 2016-05-20 | 16:35-16:55 | 14.203 | 14.2393 | 14.1305 | 14.1613 | 14.259 | 14.2909 | 14.3008 | 14.1822 | 14.27 | 14.2953 | 14.2491 | 14.3161 | 14.2129 | 14.1207 | 14.2437 | 14.2953 | 14.3414 | 14.3008 | 14.3985 | 14.337 | 14.2574 | 14.2756
|  | 17:03-17:23 | 14.2338 | 14.3161 | 14.3063 | 14.3161 | 14.4446 | 14.3216 | 14.3216 | 14.3315 | 14.3216 | 14.3063 | 14.3568 | 14.3732 | 14.337 | 14.2491 | 14.3469 | 14.2799 | 14.2645 | 14.3106 | 14.2129 | 14.2744 | 14.3112
|  | 17:31-17:51 | 14.2491 | 14.2393 | 14.2953 | 14.2491 | 14.326 | 14.337 | 14.3678 | 14.2909 | 14.3106 | 14.337 | 14.1876 | 14.2854 | 14.27 | 14.3414 | 14.3106 | 14.3161 | 14.2491 | 14.2744 | 14.3776 | 14.3414 | 14.2978
|  | 17:59-18:19 | 14.3008 | 14.2799 | 14.3161 | 14.1975 | 14.2799 | 14.259 | 14.2437 | 14.27 | 14.1261 | 14.2799 | 14.2645 | 14.1822 | 14.2085 | 14.1668 | 14.1415 | 14.1459 | 14.2909 | 14.2799 | 14.3008 | 14.1822 | 14.2358
4 | 2016-05-21 | 09:59-10:19 | 14.3106 | 14.2085 | 14.2338 | 14.2085 | 14.203 | 14.1876 | 14.1305 | 14.1459 | 14.0789 | 14.2239 | 14.2799 | 14.0844 | 14.1261 | 14.0592 | 14.0998 | 14.192 | 14.2546 | 14.0745 | 14.0789 | 14.0592 | 14.162 | 14.1239
|  | 10:28-10:48 | 14.0383 | 14.0328 | 13.9449 | 13.8318 | 13.9449 | 14.069 | 14.0328 | 14.0075 | 14.1053 | 14.1097 | 14.0075 | 13.9504 | 14.1097 | 14.069 | 13.9043 | 14.1207 | 14.0899 | 14.1822 | 14.0745 | 14.1668 | 14.0396
|  | 10:58-11:18 | 14.2744 | 14.3831 | 14.2546 | 14.1767 | 14.1668 | 14.1668 | 14.136 | 14.1097 | 14.1415 | 14.27 | 14.1975 | 14.2129 | 14.2546 | 14.2645 | 14.2085 | 14.2645 | 14.2546 | 14.2283 | 14.3008 | 14.404 | 14.2335
|  | 11:30-11:50 | 14.1975 | 14.1152 | 14.0482 | 14.0592 | 14.0899 | 14.0328 | 14.0844 | 14.0943 | 13.9966 | 14.0844 | 14.1305 | 14.1207 | 13.9812 | 13.9812 | 14.0174 | 13.9658 | 14.0482 | 14.0482 | 14.1415 | 13.9713 | 14.0604
5 | 2016-05-21 | 12:05-12:25 | 14.0482 | 14.0438 | 14.2129 | 14.192 | 14.2085 | 14.326 | 14.2393 | 14.192 | 14.2744 | 14.2184 | 14.2437 | 14.3524 | 14.1569 | 14.3161 | 14.3678 | 14.393 | 14.2909 | 14.3776 | 14.5017 | 14.471 | 14.2713 | 14.3415
|  | 12:36-12:56 | 14.2799 | 14.2799 | 14.2283 | 14.2129 | 14.192 | 14.1569 | 14.1261 | 14.0998 | 14.1152 | 14.0383 | 14.1261 | 14.0273 | 13.9252 | 13.9658 | 13.8944 | 13.9559 | 14.0537 | 14.0328 | 14.0899 | 14.1767 | 14.0989
|  | 13:10-13:30 | 14.5017 | 14.326 | 14.4556 | 14.4194 | 14.4139 | 14.4556 | 14.3985 | 14.4446 | 14.4347 | 14.326 | 14.4347 | 14.393 | 14.3985 | 14.3414 | 14.4347 | 14.4139 | 14.5061 | 14.5017 | 14.4446 | 14.5017 | 14.4273
|  | 13:42-14:02 | 14.5632 | 14.6203 | 14.5116 | 14.5632 | 14.5731 | 14.4907 | 14.5061 | 14.6203 | 14.5841 | 14.527 | 14.6665 | 14.6665 | 14.4962 | 14.5577 | 14.6818 | 14.5017 | 14.6039 | 14.4655 | 14.5687 | 14.6039 | 14.5686
6 | 2016-05-21 | 14:16-14:36 | 14.6401 | 14.6917 | 14.5424 | 14.6148 | 14.594 | 14.7378 | 14.6972 | 14.7642 | 14.728 | 14.7686 | 14.7335 | 14.8103 | 14.8411 | 14.9597 | 14.9234 | 14.7851 | 14.8466 | 14.8103 | 14.7335 | 14.9136 | 14.7568 | 14.7355
|  | 14:50-15:10 | 14.9136 | 14.7225 | 14.8048 | 14.7796 | 14.9136 | 14.7851 | 14.9333 | 14.8828 | 14.795 | 14.8356 | 14.8411 | 14.7741 | 14.7488 | 14.6862 | 14.8004 | 14.7027 | 14.7796 | 14.7851 | 14.728 | 14.6972 | 14.7954
|  | 15:20-15:40 | 14.7027 | 14.7642 | 14.6709 | 14.728 | 14.7181 | 14.6862 | 14.6917 | 14.8004 | 14.728 | 14.7181 | 14.7181 | 14.7796 | 14.8257 | 14.8048 | 14.7851 | 14.8872 | 14.7796 | 14.8202 | 14.8103 | 14.8312 | 14.7625
|  | 15:49-16:09 | 14.5116 | 14.5632 | 14.6357 | 14.5061 | 14.6247 | 14.4907 | 14.5479 | 14.6709 | 14.6247 | 14.538 | 14.6302 | 14.5632 | 14.5533 | 14.728 | 14.5116 | 14.728 | 14.8356 | 14.795 | 14.7225 | 14.7642 | 14.6273
15 | 2016-05-24 | 11:09-11:25 | 14.4347 | 14.3776 | 14.471 | 14.4194 | 14.2854 | 14.4962 | 14.5215 | 14.5479 | 14.5171 | 14.404 | 14.4238 | 14.3732 | 14.2953 | 14.4139 | 14.4292 | 14.337 |  |  |  |  | 14.4217 | 14.3365
|  | 11:38-11:54 | 14.2437 | 14.259 | 14.3414 | 14.203 | 14.2744 | 14.1975 | 14.2239 | 14.2338 | 14.2338 | 14.1767 | 14.2645 | 14.337 | 14.2184 | 14.203 | 14.3063 | 14.2953 |  |  |  |  | 14.2507
|  | 12:15-12:31 | 14.326 | 14.259 | 14.2909 | 14.393 | 14.192 | 14.3008 | 14.3008 | 14.3469 | 14.3063 | 14.2799 | 14.3414 | 14.3008 | 14.393 | 14.404 | 14.3831 | 14.3831 |  |  |  |  | 14.3251
|  | 12:41-12:57 | 14.2645 | 14.3469 | 14.259 | 14.3161 | 14.4238 | 14.2645 | 14.3568 | 14.2546 | 14.3568 | 14.3776 | 14.4292 | 14.3886 | 14.3469 | 14.5116 | 14.3623 | 14.3161 |  |  |  |  | 14.3485
16 | 2016-05-24 | 14:47-15:03 | 14.5325 | 14.4655 | 14.393 | 14.3678 | 14.3831 | 14.4962 | 14.393 | 14.4347 | 14.2909 | 14.3568 | 14.1723 | 14.3568 | 14.2909 | 14.2953 | 14.3678 | 14.3469 |  |  |  |  | 14.3715 | 14.3891
|  | 15:14-15:30 | 14.3776 | 14.4501 | 14.471 | 14.4655 | 14.4084 | 14.5325 | 14.3216 | 14.393 | 14.2854 | 14.3568 | 14.393 | 14.404 | 14.4754 | 14.337 | 14.3216 | 14.27 |  |  |  |  | 14.3914
|  | 15:38-15:54 | 14.4238 | 14.3886 | 14.5171 | 14.4501 | 14.3568 | 14.393 | 14.4556 | 14.3678 | 14.4194 | 14.5116 | 14.4084 | 14.4238 | 14.404 | 14.471 | 14.4347 | 14.4139 |  |  |  |  | 14.4275
|  | 16:05-16:21 | 14.4292 | 14.3623 | 14.3831 | 14.393 | 14.3776 | 14.3831 | 14.3678 | 14.4084 | 14.27 | 14.2491 | 14.3414 | 14.326 | 14.3216 | 14.3732 | 14.4084 | 14.46 |  |  |  |  | 14.3659
17 | 2016-05-24 | 16:57-17:13 | 14.2909 | 14.3106 | 14.4962 | 14.3315 | 14.2491 | 14.3831 | 14.2645 | 14.4238 | 14.2338 | 14.2854 | 14.3568 | 14.2546 | 14.3008 | 14.3008 | 14.203 | 14.3831 |  |  |  |  | 14.3168 | 14.3613
|  | 17:22-17:38 | 14.3008 | 14.3106 | 14.3216 | 14.2799 | 14.2239 | 14.3106 | 14.3216 | 14.3315 | 14.2239 | 14.2283 | 14.3008 | 14.3568 | 14.3568 | 14.3469 | 14.3623 | 14.4238 |  |  |  |  | 14.3125
|  | 17:57-18:13 | 14.4084 | 14.3776 | 14.3678 | 14.5215 | 14.4864 | 14.5061 | 14.3678 | 14.4556 | 14.4655 | 14.4655 | 14.4907 | 14.5731 | 14.4754 | 14.4556 | 14.393 | 14.4391 |  |  |  |  | 14.4531
|  | 18:22-18:38 | 14.393 | 14.3886 | 14.3414 | 14.337 | 14.4347 | 14.2645 | 14.326 | 14.3063 | 14.3063 | 14.4391 | 14.259 | 14.4139 | 14.4962 | 14.3414 | 14.326 | 14.4347 |  |  |  |  | 14.363
18 | 2016-05-25 | 12:12-12:28 | 14.6917 | 14.6511 | 14.6763 | 14.7126 | 14.7895 | 14.7741 | 14.7796 | 14.6972 | 14.6818 | 14.661 | 14.728 | 14.7796 | 14.8411 | 14.8466 | 14.8564 | 14.7895 |  |  |  |  | 14.7472 | 14.804
|  | 12:38-12:54 | 14.8718 | 14.6862 | 14.795 | 14.7433 | 14.728 | 14.8048 | 14.6302 | 14.6862 | 14.6247 | 14.7225 | 14.6665 | 14.6972 | 14.5731 | 14.728 | 14.6818 | 14.7796 |  |  |  |  | 14.7137
|  | 13:03-13:19 | 14.7433 | 14.6917 | 14.7488 | 14.7225 | 14.6917 | 14.7335 | 14.9289 | 14.9652 | 14.8619 | 14.8872 | 14.9805 | 15.0629 | 14.9498 | 15.0728 | 14.9026 | 14.8356 |  |  |  |  | 14.8612
|  | 13:32-13:48 | 14.8619 | 14.8619 | 14.8927 | 14.8927 | 14.8411 | 14.8356 | 14.8158 | 14.7851 | 14.7895 | 14.8619 | 14.8828 | 14.9751 | 15.0322 | 15.0113 | 14.9696 | 14.9904 |  |  |  |  | 14.8937
19 | 2016-05-25 | 15:30-15:46 | 15.3968 | 15.4275 | 15.2738 | 15.3298 | 15.2584 | 15.3561 | 15.2683 | 15.3616 | 15.2738 | 15.3616 | 15.3715 | 15.3408 | 15.2628 | 15.3254 | 15.3254 | 15.2946 |  |  |  |  | 15.3268 | 15.3059
|  | 15:57-16:13 | 15.2793 | 15.3045 | 15.3616 | 15.3144 | 15.2836 | 15.2474 | 15.2584 | 15.2836 | 15.366 | 15.31 | 15.299 | 15.2529 | 15.3353 | 15.3715 | 15.1914 | 15.4077 |  |  |  |  | 15.3042
|  | 16:23-16:39 | 15.299 | 15.2375 | 15.2946 | 15.2222 | 15.3199 | 15.2167 | 15.3298 | 15.243 | 15.4176 | 15.3968 | 15.31 | 15.176 | 15.0937 | 15.2375 | 15.4023 | 15.2738 |  |  |  |  | 15.2794
|  | 16:49-17:05 | 15.5099 | 15.4275 | 15.3199 | 15.243 | 15.3616 | 15.1859 | 15.109 | 15.176 | 15.2068 | 15.3144 | 15.4484 | 15.299 | 15.3408 | 15.3968 | 15.3924 | 15.2793 |  |  |  |  | 15.3132

## Corrida 1,2,3
PROTERM S.A. | [7 empty] | V.2.0
RESULTADOS MEDICIÓN ISOCINÉTICA FLUJO
| Empresa | : | Guacolda Energía S.A.
| Fuente | : | Unidad Nº 4
| Lugar de medición | : | Salida Chimenea
| Ensayo Nº | : | 2016-M-4032
| Fecha | : | 20 de Mayo de 2016
| Condición Normalizada | : | Temperatura | 25 | °C
|  |  | Presión | 760 | mm Hg
Item | Parámetro | Fecha | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | Promedio | Desviación
| Hora Traversa 1 |  | 10:24-10:44 | 12:45-13:05 | 16:35-16:55
| Hora Traversa 2 |  | 10:51-11:11 | 13:14-13:34 | 17:03-17:23 |  | estándar
| Hora Traversa 3 |  | 11:24-11:44 | 13:46-14:06 | 17:31-17:51
| Hora Traversa 4 |  | 11:55-12:15 | 14:17-14:37 | 17:59-18:19 |  | estándar
|  | Corrida Nº | 1 | 2 | 3
|  | Filtro Nº | 8456 | 8459 | 8453
1.0 | Datos de la fuente
1.1 | Diámetro chimenea | m | 4.524 | 4.524 | 4.524
1.2 | Tipo combustible |  | Carbón Mineral | Carbón Mineral | Carbón Mineral
1.3 | Máximo exceso aire | % | 50 | 50 | 50
2.0 | Datos del equipo
2.1 | Coeficiente @H | mm Hg | 46.511 | 46.511 | 46.511
2.2 | Coeficiente Y |  | 0.998 | 0.998 | 0.998
2.3 | Coeficiente pitot |  | 0.84 | 0.84 | 0.84
2.4 | Diámetro boquilla | mm | 4.88 | 4.88 | 4.88
3.0 | Datos de terreno
3.1 | Ambiente
3.1.1 | Temperatura | °C | 12 | 19 | 16 | 15.6667
3.1.2 | Humedad | % | 78 | 53 | 66 | 65.6667
3.1.3 | Presión | mm Hg | 765 | 765 | 765 | 765
3.2 | Fuente
3.2.1 | Temperatura | °C | 84 | 84 | 83 | 83.6667
3.2.2 | Presión | mm c.a. | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
3.2.3 | CO2 | % | 13.67 | 13.66 | 13.74 | 13.69
3.2.4 | O2 | % | 5.54 | 5.54 | 5.47 | 5.5167
3.2.5 | CO | % | 0.000366 | 0.00048 | 0.000606 | 0.000484
3.2.6 | Humedad estimada | %-vol. | 4 | 4 | 4
3.3 | Equipo
3.3.1 | Temperatura DGM | °C | 20 | 21 | 19
3.3.2 | Presión DGM | mm c.a. | 15 | 15 | 14
3.3.3 | Volumen DGM | m3 | 1.006 | 1.0211 | 1.0062
3.3.4 | Tiempo muestreo | min. | 80 | 80 | 80
3.3.5 | Delta p pitot | mm c.a. | 15.7 | 15.5 | 15
4.0 | Datos de Laboratorio
4.1 | Volumen condensado | ml | 105.4 | 97.7 | 97.8
4.2 | Agua en sílica | g | 16.9 | 14.7 | 2.6
4.3 | Peso material en filtro | mg
4.4 | Peso material en acetona | mg
5.0 | Resultados intermedios
5.1 | Peso material total | mg | 0 | 0 | 0
5.2 | Humedad gases
5.2.1 | Volumen agua | ml | 122.3 | 112.4 | 100.4
5.2.2 | Volumen vapor | m3N | 0.16584 | 0.15241 | 0.13614
5.2.3 | Humedad real | % | 13.8757 | 12.7688 | 11.645 | 12.7632 | 1.1154
5.3 | Volumen DGM | m3N | 1.0293 | 1.0412 | 1.033
5.4 | Factor de combustible F0 |  | 1.1236 | 1.1245 | 1.123
5.5 | Peso molecular
5.5.1 | seco | g/g-mol | 30.4089 | 30.4073 | 30.4174
5.5.2 | húmedo | g/g-mol | 28.6871 | 28.8231 | 28.9714
5.6 | Velocidad gases | m/s | 14.8358 | 14.7062 | 14.4098 | 14.6506
5.7 | Exceso de aire | % | 35.0871 | 35.0808 | 34.4898 | 34.8859
5.8 | Isocinetismo | % | 106.6597 | 107.4622 | 107.1175
6.0 | Concentración Partículas
6.1 | Flujo gases
6.1.1 | real húmedo | m3/h | 858517.7917 | 851017.3404 | 833862.8869 | 847799.3397 | 12638.5414
6.1.2 | Normalizado húmedo | m3N/h | 722256.8681 | 715946.8621 | 703485.6511 | 713896.4604 | 9552.1075
6.1.3 | Normalizado seco | m3N/h | 622038.5931 | 624528.9246 | 621564.9019 | 622710.8066 | 1592.2502
6.1.4 | normal húmedo | Nm3/h | 661664.849 | 655884.2059 | 644468.3985 | 654005.8178 | 8750.7562
6.1.5 | normal seco | Nm3/h | 569854.1474 | 572135.5585 | 569420.1954 | 570469.9671 | 1458.6722
6.1.3 | normal seco | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Corregido 6 % O2 | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Real húmedo | mg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Emisión material particulado
6.3.1 | Emisión horaria | kg/h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3.2 | Emisión diaria | kg/dia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Corrida 4,5,6
PROTERM S.A. | [7 empty] | V.2.0
RESULTADOS MEDICIÓN ISOCINÉTICA FLUJO
| Empresa | : | Guacolda Energía S.A.
| Fuente | : | Unidad Nº 4
| Lugar de medición | : | Salida Chimenea
| Ensayo Nº | : | 2016-M-4032
| Fecha | : | 21 de Mayo de 2016
| Condición Normalizada | : | Temperatura | 25 | °C
|  |  | Presión | 760 | mm Hg
Item | Parámetro | Fecha | 2016-05-21 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | Promedio | Desviación
| Hora Traversa 1 |  | 09:59-10:19 | 12:05-12:25 | 14:16-14:36
| Hora Traversa 2 |  | 10:28-10:48 | 12:36-12:56 | 14:50-15:10 |  | estándar
| Hora Traversa 3 |  | 10:58-11:18 | 13:10-13:30 | 15:20-15:40
| Hora Traversa 4 |  | 11:30-11:50 | 13:42-14:02 | 15:49-16:09 |  | estándar
|  | Corrida Nº | 4 | 5 | 6
|  | Filtro Nº | 8457 | 8448 | 8454
1.0 | Datos de la fuente
1.1 | Diámetro chimenea | m | 4.524 | 4.524 | 4.524
1.2 | Tipo combustible |  | Carbón Mineral | Carbón Mineral | Carbón Mineral
1.3 | Máximo exceso aire | % | 50 | 50 | 50
2.0 | Datos del equipo
2.1 | Coeficiente @H | mm Hg | 46.511 | 46.511 | 46.511
2.2 | Coeficiente Y |  | 0.998 | 0.998 | 0.998
2.3 | Coeficiente pitot |  | 0.84 | 0.84 | 0.84
2.4 | Diámetro boquilla | mm | 4.88 | 4.88 | 4.88
3.0 | Datos de terreno
3.1 | Ambiente
3.1.1 | Temperatura | °C | 13 | 16 | 20 | 16.3333
3.1.2 | Humedad | % | 79 | 76 | 42 | 65.6667
3.1.3 | Presión | mm Hg | 765 | 765 | 765 | 765
3.2 | Fuente
3.2.1 | Temperatura | °C | 83 | 86 | 86 | 85
3.2.2 | Presión | mm c.a. | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
3.2.3 | CO2 | % | 13.59 | 13.64 | 13.38 | 13.5367
3.2.4 | O2 | % | 5.63 | 5.59 | 5.88 | 5.7
3.2.5 | CO | % | 0.000375 | 0.000459 | 0.000664 | 0.00049933
3.2.6 | Humedad estimada | %-vol. | 4 | 4 | 4
3.3 | Equipo
3.3.1 | Temperatura DGM | °C | 20 | 21 | 19
3.3.2 | Presión DGM | mm c.a. | 14 | 14 | 14
3.3.3 | Volumen DGM | m3 | 1.0089 | 1.0146 | 1.0159
3.3.4 | Tiempo muestreo | min. | 80 | 80 | 80
3.3.5 | Delta p pitot | mm c.a. | 15.2 | 15.2 | 15.2
4.0 | Datos de Laboratorio
4.1 | Volumen condensado | ml | 107.5 | 118.4 | 106.5
4.2 | Agua en sílica | g | 8 | 2.7 | 3.6
4.3 | Peso material en filtro | mg
4.4 | Peso material en acetona | mg
5.0 | Resultados intermedios
5.1 | Peso material total | mg | 0 | 0 | 0
5.2 | Humedad gases
5.2.1 | Volumen agua | ml | 115.5 | 121.1 | 110.1
5.2.2 | Volumen vapor | m3N | 0.15662 | 0.16421 | 0.14929
5.2.3 | Humedad real | % | 13.1742 | 13.699 | 12.5225 | 13.1319 | 0.58938
5.3 | Volumen DGM | m3N | 1.0322 | 1.0345 | 1.0429
5.4 | Factor de combustible F0 |  | 1.1236 | 1.1224 | 1.1226
5.5 | Peso molecular
5.5.1 | seco | g/g-mol | 30.3997 | 30.4061 | 30.3762
5.5.2 | húmedo | g/g-mol | 28.7661 | 28.7066 | 28.8264
5.6 | Velocidad gases | m/s | 14.5572 | 14.6335 | 14.6031 | 14.5979
5.7 | Exceso de aire | % | 35.8676 | 35.5278 | 38.0914 | 36.4956
5.8 | Isocinetismo | % | 107.8207 | 109.0622 | 108.6972
6.0 | Concentración Partículas
6.1 | Flujo gases
6.1.1 | real húmedo | m3/h | 842392.5847 | 846811.096 | 845050.189 | 844751.2899 | 2224.3687
6.1.2 | Normalizado húmedo | m3N/h | 710681.7023 | 708439.37 | 706966.2009 | 708695.7577 | 1870.9726
6.1.3 | Normalizado seco | m3N/h | 617054.8479 | 611390.5 | 618436.4095 | 615627.2525 | 3733.595
6.1.4 | normal húmedo | Nm3/h | 651060.7541 | 649006.5369 | 647656.9559 | 649241.4156 | 1714.0118
6.1.5 | normal seco | Nm3/h | 565288.5016 | 560099.3507 | 566554.1604 | 563980.6709 | 3420.3739
6.1.3 | normal seco | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Corregido 6 % O2 | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Real húmedo | mg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Emisión material particulado
6.3.1 | Emisión horaria | kg/h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3.2 | Emisión diaria | kg/dia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Corrida 7,8,9
PROTERM S.A. | [7 empty] | V.2.0
RESULTADOS MEDICIÓN ISOCINÉTICA FLUJO
| Empresa | : | Guacolda Energía S.A.
| Fuente | : | Unidad Nº 4
| Lugar de medición | : | Salida Chimenea
| Ensayo Nº | : | 2016-M-4032
| Fecha | : | 24 de Mayo de 2016
| Condición Normalizada | : | Temperatura | 25 | °C
|  |  | Presión | 760 | mm Hg
Item | Parámetro | Fecha | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | Promedio | Desviación
| Hora Traversa 1 |  | 11:09-11:25 | 14:47-15:03 | 16:57-17:13
| Hora Traversa 2 |  | 11:38-11:54 | 15:14-15:30 | 17:22-17:38 |  | estándar
| Hora Traversa 3 |  | 12:15-12:31 | 15:38-15:54 | 17:57-18:13
| Hora Traversa 4 |  | 12:41-12:57 | 16:05-16:21 | 18:22-18:38 |  | estándar
|  | Corrida Nº | 7 | 8 | 9
|  | Filtro Nº | 8496 | 8501 | 8493
1.0 | Datos de la fuente
1.1 | Diámetro chimenea | m | 4.524 | 4.524 | 4.524
1.2 | Tipo combustible |  | Carbón Mineral | Carbón Mineral | Carbón Mineral
1.3 | Máximo exceso aire | % | 50 | 50 | 50
2.0 | Datos del equipo
2.1 | Coeficiente @H | mm Hg | 46.511 | 46.511 | 46.511
2.2 | Coeficiente Y |  | 0.998 | 0.998 | 0.998
2.3 | Coeficiente pitot |  | 0.84 | 0.84 | 0.84
2.4 | Diámetro boquilla | mm | 6.32 | 6.32 | 6.32
3.0 | Datos de terreno
3.1 | Ambiente
3.1.1 | Temperatura | °C | 12 | 16 | 17 | 15
3.1.2 | Humedad | % | 43 | 48 | 38 | 43
3.1.3 | Presión | mm Hg | 765 | 765 | 765 | 765
3.2 | Fuente
3.2.1 | Temperatura | °C | 83 | 82 | 81 | 82
3.2.2 | Presión | mm c.a. | 13.12 | 13.11 | 13.12 | 13.1167
3.2.3 | CO2 | % | 13.55 | 13.54 | 13.56 | 13.55
3.2.4 | O2 | % | 5.7 | 5.71 | 5.68 | 5.6967
3.2.5 | CO | % | 0.000201 | 0.000447 | 0.000439 | 0.00036233
3.2.6 | Humedad estimada | %-vol. | 4 | 4 | 4
3.3 | Equipo
3.3.1 | Temperatura DGM | °C | 18 | 20 | 19
3.3.2 | Presión DGM | mm c.a. | 38 | 39 | 39
3.3.3 | Volumen DGM | m3 | 1.1727 | 1.1562 | 1.1579
3.3.4 | Tiempo muestreo | min. | 64 | 64 | 64
3.3.5 | Delta p pitot | mm c.a. | 13.4 | 13.7 | 13.6
4.0 | Datos de Laboratorio
4.1 | Volumen condensado | ml | 130.4 | 131.2 | 134.1
4.2 | Agua en sílica | g | 6.6 | 14.7 | 15.9
4.3 | Peso material en filtro | mg
4.4 | Peso material en acetona | mg
5.0 | Resultados intermedios
5.1 | Peso material total | mg | 0 | 0 | 0
5.2 | Humedad gases
5.2.1 | Volumen agua | ml | 137 | 145.9 | 150
5.2.2 | Volumen vapor | m3N | 0.18577 | 0.19784 | 0.2034
5.2.3 | Humedad real | % | 13.3019 | 14.2991 | 14.5811 | 14.0607 | 0.67214
5.3 | Volumen DGM | m3N | 1.2108 | 1.1857 | 1.1915
5.4 | Factor de combustible F0 |  | 1.1218 | 1.1219 | 1.1224
5.5 | Peso molecular
5.5.1 | seco | g/g-mol | 30.3961 | 30.3949 | 30.3969
5.5.2 | húmedo | g/g-mol | 28.7472 | 28.6226 | 28.5893
5.6 | Velocidad gases | m/s | 13.6726 | 13.8354 | 13.7734 | 13.7604
5.7 | Exceso de aire | % | 36.4955 | 36.5818 | 36.3137 | 36.4637
5.8 | Isocinetismo | % | 100.5067 | 98.123 | 99.0948
6.0 | Concentración Partículas
6.1 | Flujo gases
6.1.1 | real húmedo | m3/h | 791203.3359 | 800623.8995 | 797034.9204 | 796287.3852 | 4754.5621
6.1.2 | Normalizado húmedo | m3N/h | 667497.3443 | 677346.9984 | 676216.1176 | 673686.8201 | 5389.9843
6.1.3 | Normalizado seco | m3N/h | 578707.8027 | 580492.3051 | 577616.1756 | 578938.7611 | 1451.9079
6.1.4 | normal húmedo | Nm3/h | 611499.245 | 620522.5858 | 619486.5775 | 617169.4694 | 4937.8044
6.1.5 | normal seco | Nm3/h | 530158.4904 | 531793.2862 | 529158.4427 | 530370.0731 | 1330.1035
6.1.3 | normal seco | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Corregido 6 % O2 | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Real húmedo | mg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Emisión material particulado
6.3.1 | Emisión horaria | kg/h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3.2 | Emisión diaria | kg/dia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Corrida 10,11
PROTERM S.A. | [6 empty] | V.2.0
RESULTADOS MEDICIÓN ISOCINÉTICA FLUJO
| Empresa | : | Guacolda Energía S.A.
| Fuente | : | Unidad Nº 4
| Lugar de medición | : | Salida Chimenea
| Ensayo Nº | : | 2016-M-4032
| Fecha | : | 25 de Mayo de 2016
| Condición Normalizada | : | Temperatura | 25 |  |  | °C
|  |  | Presión | 760 |  |  | mm Hg
Item | Parámetro | Fecha | 2016-05-25 | 2016-05-25 | Promedio | Desviación
| Hora Traversa 1 |  | 12:12-12:28 | 15:30-15:46
| Hora Traversa 2 |  | 12:38-12:54 | 15:57-16:13 |  | estándar
| Hora Traversa 3 |  | 13:03-13:19 | 16:23-16:39
| Hora Traversa 4 |  | 13:32-13:48 | 16:49-17:05 |  | estándar
|  | Corrida Nº | 10 | 11
|  | Filtro Nº | 8492 | 8329
1.0 | Datos de la fuente
1.1 | Diámetro chimenea | m | 4.524 | 4.524
1.2 | Tipo combustible |  | Carbón Mineral | Carbón Mineral
1.3 | Máximo exceso aire | % | 50 | 50
2.0 | Datos del equipo
2.1 | Coeficiente @H | mm Hg | 46.511 | 46.511
2.2 | Coeficiente Y |  | 0.998 | 0.998
2.3 | Coeficiente pitot |  | 0.84 | 0.84
2.4 | Diámetro boquilla | mm | 6.32 | 6.32
3.0 | Datos de terreno
3.1 | Ambiente
3.1.1 | Temperatura | °C | 16 | 15 | 15.5
3.1.2 | Humedad | % | 43 | 48 | 45.5
3.1.3 | Presión | mm Hg | 765 | 765 | 765
3.2 | Fuente
3.2.1 | Temperatura | °C | 84 | 84 | 84
3.2.2 | Presión | mm c.a. | 13.1 | 13.1 | 13.1
3.2.3 | CO2 | % | 13.08 | 12.72 | 12.9
3.2.4 | O2 | % | 6.26 | 6.64 | 6.45
3.2.5 | CO | % | 0.000221 | 0.000161 | 0.000191
3.2.6 | Humedad estimada | %-vol. | 4 | 4
3.3 | Equipo
3.3.1 | Temperatura DGM | °C | 18 | 19
3.3.2 | Presión DGM | mm c.a. | 39 | 38
3.3.3 | Volumen DGM | m3 | 1.1912 | 1.1907
3.3.4 | Tiempo muestreo | min. | 64 | 64
3.3.5 | Delta p pitot | mm c.a. | 13.7 | 13.5
4.0 | Datos de Laboratorio
4.1 | Volumen condensado | ml | 112 | 132.1
4.2 | Agua en sílica | g | 12.5 | 6.9
4.3 | Peso material en filtro | mg
4.4 | Peso material en acetona | mg
5.0 | Resultados intermedios
5.1 | Peso material total | mg | 0 | 0
5.2 | Humedad gases
5.2.1 | Volumen agua | ml | 124.5 | 139
5.2.2 | Volumen vapor | m3N | 0.16882 | 0.18848
5.2.3 | Humedad real | % | 12.0686 | 13.3329 | 12.7007 | 0.89403
5.3 | Volumen DGM | m3N | 1.23 | 1.2252
5.4 | Factor de combustible F0 |  | 1.1193 | 1.1211
5.5 | Peso molecular
5.5.1 | seco | g/g-mol | 30.3433 | 30.3008
5.5.2 | húmedo | g/g-mol | 28.8536 | 28.6608
5.6 | Velocidad gases | m/s | 13.8186 | 13.7635 | 13.7911
5.7 | Exceso de aire | % | 41.6372 | 45.3267 | 43.4819
5.8 | Isocinetismo | % | 99.8859 | 101.3486
6.0 | Concentración Partículas
6.1 | Flujo gases
6.1.1 | real húmedo | m3/h | 799655.3991 | 796462.8003 | 798059.0997 | 2257.5082
6.1.2 | Normalizado húmedo | m3N/h | 672736.9074 | 670051.0266 | 671393.967 | 1899.2045
6.1.3 | Normalizado seco | m3N/h | 591547.1443 | 580713.6531 | 586130.3987 | 7660.4351
6.1.4 | normal húmedo | Nm3/h | 616299.2473 | 613838.6922 | 615068.9698 | 1739.8752
6.1.5 | normal seco | Nm3/h | 541920.706 | 531996.0648 | 536958.3854 | 7017.7811
6.1.3 | normal seco | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Corregido 6 % O2 | mg/m3N | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Real húmedo | mg/m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Emisión material particulado
6.3.1 | Emisión horaria | kg/h | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3.2 | Emisión diaria | kg/dia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Correlación (hidden)
CORRELACIÓN DE DATOS
1.0 | Correlación de datos desde el Registrador del CEMS y MR
| Corrida | Fecha | Hora | Promedio Cems (m/s) |  | MR (m/s)
| 1 | 2014-07-09 | 12:20-12:24 | 18.47 | 18.33 | #REF!
|  |  | 12:32-12:36 | 18.19
| 2 | 2014-07-09 | 14:47-14:51 | 17.384 | 17.632 | #REF!
|  |  | 14:53-14:57 | 17.88
| 3 | 2014-07-09 | 15:00-15:04 | 17.662 | 17.536 | #REF!
|  |  | 15:06-15:10 | 17.41
| 4 | 2014-07-09 | 15:11-15:15 | 17.344 | 17.2312 | #REF!
|  |  | 15:16-15:21 | 17.1183
| 5 | 2014-07-09 | 15:22-15:27 | 17.11 | 17.0792 | #REF!
|  |  | 15:28-15:33 | 17.0483
| 6 | 2014-07-09 | 15:35-15:39 | 17.14 | 17.195 | #REF!
|  |  | 15:40-15:44 | 17.25
| 7 | 2014-07-09 | 15:45-15:49 | 17.246 | 17.278 | #REF!
|  |  | 15:50-15:55 | 17.31
| 8 | 2014-07-09 | 15:56-16:01 | 17.555 | 17.9225 | #REF!
|  |  | 16:02-16:07 | 18.29
| 9 | 2014-07-09 | 16:08-16:13 | 18.0483 | 17.99 | #REF!
|  |  | 16:14-16:19 | 17.9317
| 10 | 2014-07-09 | 16:20-16:24 | 17.046 | 16.648 | #REF!
|  |  | 16:25-16:28 | 16.25
| 11 | 2014-07-09 | 16:29-16:33 | 16.368 | 16.496 | #REF!
|  |  | 16:34-16:38 | 16.624
| 12 | 2014-07-09 | 16:39-16:44 | 16.75 | 16.9183 | #REF!
|  |  | 16:45-16:50 | 17.0867

## humedad (hidden)
PROTERM S.A. | [6 empty] | V.3.0
RESULTADOS MEDICIÓN HUMEDAD DE GASES
| Empresa | : | Comasa S.A. Planta Lautaro
| Fuente | : | Chimenea Caldera Unidad 1
| Lugar de medición | : | Salida Chimenea
| Ensayo Nº | : | 2014-M-3348
| Fecha | : | 09 de Julio 2014
| Metodología | : | CH-4
| Condición Normalizada | : | Temperatura | 25 | °C
|  |  | Presión | 760 | mm Hg
Item | Parámetro | Fecha | 2014-07-09 | 2007-10-19 | 2007-10-19 | Promedio
|  | Hora | 12:19-16:52 | 13:25-13:53 | 14:07-14:37
|  | Corrida Nº | 1 | 2 | 3
|  | Filtro Nº | 6510 | 2134 | 2137
1.0 | Datos de la fuente
1.1 | Diámetro chimenea | m | 2.7 | 2.7 | 2.7
1.2 | Tipo combustible |  | Biomasa | Biomasa | Biomasa
1.3 | Máximo exceso aire | % | 150 | 150 | 150
2.0 | Datos del equipo
2.1 | Coeficiente @H | mm Hg | 46.46 | 46.46 | 46.46
2.2 | Coeficiente Y |  | 1.005 | 1.005 | 1.005
3.0 | Datos de terreno
3.1 | Ambiente
3.1.1 | Temperatura | °C | 15 | 23.9 | 24.2 | 21.0333
3.1.2 | Humedad | % | 77 | 43 | 43 | 54.3333
3.1.3 | Presión | mm Hg | 741 | 752 | 752 | 748.3333
3.2 | Fuente
3.2.1 | Temperatura | °C | 153 | 191 | 183 | 175.6667
3.2.2 | Presión | mm c.a. | -10 | -23.5 | -23.5 | -19
3.2.3 | CO2 | % | 11.3 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.4 | O2 | % | 9.3 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.5 | CO | % | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.6 | Humedad estimada | %-vol. | 25 | 25 | 25
3.3 | Equipo
3.3.1 | Temperatura DGM | °C | 11 | 24 | 24
3.3.2 | Presión DGM | mm c.a. | 38 | 57 | 69
3.3.3 | Volumen DGM | m3 | 2.603 | 0.6795 | 0.7415
3.3.4 | Tiempo muestreo | min. | 144 | 30 | 30
4.0 | Datos de Laboratorio
4.1 | Volumen condensado | ml | 376.1 | 126.3 | 109.5
4.2 | Agua en sílica | g | 27.2 | 18 | 14
5.0 | Resultados intermedios
5.2 | Humedad gases
5.2.1 | Volumen agua | ml | 403.3 | 144.3 | 123.5
5.2.2 | Volumen vapor | m3N | 0.54687 | 0.19567 | 0.16746
5.2.3 | Humedad real | % | 16.9136 | 22.3001 | 18.3562 | 19.19
5.3 | Volumen DGM | m3N | 2.6864 | 0.68176 | 0.74484
5.5 | Factor de combustible F0 |  | 1.0265 | #REF! | #REF!