## Error linealidad - SO2
Empresa de Servicios, Ingeniería e Información Ambiental Ltda.
Test Error de Linealidad (EL)
| Empresa |  |  |  | Codelco
| Planta |  |  |  | Codelco Ventanas
| Unidad |  |  |  | CEMS Planta de Acido
| Operador test |  |  |  | ALEJANDRO GUERRA
Datos del Instrumento | Parámetro analizado |  |  |  | SO2
| Marca |  |  |  | ABB
| Modelo |  |  |  | AO2040
| N° de serie |  |  |  | 3.254482.5
| Rango (ppm) |  |  |  | 0-618
| Nº medida | Fecha | Hora Inyección (hh:mm) | Hora Estabilización (hh:mm) | Valor de calibración (%) | Respuesta CEMS (ppm) | Promedio (ppm) | Ec. 3 (%) | Limite aceptable Ec. 3 | Cumple Ec. 3 | Ec.4 (%) | Limite aceptable Ec. 4 | Cumple Ec. 4
Bajo | 1 | 2016-12-28 | 11:40 | 11:43 | 161 | 160.319 | 164.084 | 1.9155 | ≤ 5 % | SI | 3.084 | ≤ 5 ppm | SI
| 2 | 2016-12-28 | 12:00 | 12:03 |  | 163.152
| 3 | 2016-12-28 | 12:21 | 12:25 |  | 168.781
Medio | 1 | 2016-12-28 | 11:46 | 11:49 | 330.98 | 329.991 | 334.2847 | 0.99845 |  | SI | 3.3047 |  | SI
| 2 | 2016-12-28 | 12:07 | 12:10 |  | 333.04
| 3 | 2016-12-28 | 12:30 | 12:33 |  | 339.823
Alto | 1 | 2016-12-28 | 11:53 | 11:56 | 615.6 | 617.979 | 617.993 | 0.38873 |  | SI | 2.393 |  | SI
| 2 | 2016-12-28 | 12:14 | 12:17 |  | 618
| 3 | 2016-12-28 | 12:38 | 12:41 |  | 618
Observaciones:
Para el nivel bajo se utilizó el cilindro de gas patrón CC 457056
Para el nivel medio se utilizó el cilindro de gas patrón P 482834
Para el nivel alto se utilizó el cilindro de gas patrón CC471685
Ecuaciones establecidas en el Punto 7 del Protocolo para Validación de CEMS
Ec. 3
Ec. 4
Ecuaciones establecidas en el Punto 7 del Protocolo para Validación de CEMS
Ec. 3 𝐸𝐿=(|𝑅 –𝐴|)/𝑅 𝑥 100
Ec. 4 𝐸𝐿 =|𝑅 –𝐴|