## FLUJO
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO | [7 empty] | Mes |  | Agosto
[13 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor Proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 1773 |  |  |  | Marca |  | EEMC | Modelo |  | Gas Flow Monitor
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - FLUJO
Fecha de la Prueba
|  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC |  |  |  |  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC
|  | Hora inicio | Señal patrón Cero (%) | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Hora inicio | Señal patrón Span (%) | Porcentaje (50 - 70%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Límite Flujo %DC
1 | 2017-08-01 | 42948.2854 | 0 | 0 | 42948.2854 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 42948.2854 | 13.8 | 55.2 | 42948.2854 | 25 | 13.981 | 0.181 | 0.724 | 6
2 | 2017-08-02 | 42949.2854 | 0 | 0 | 42949.2854 | 25 | 0.065 | 0.065 | 0.26 | 42949.2854 | 13.8 | 55.2 | 42949.2854 | 25 | 13.942 | 0.142 | 0.568 | 6
3 | 2017-08-03 | 42950.2854 | 0 | 0 | 42950.2854 | 25 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 42950.2854 | 13.8 | 55.2 | 42950.2854 | 25 | 14.044 | 0.244 | 0.976 | 6
4 | 2017-08-04 | 42951.2847 | 0 | 0 | 42951.2847 | 25 | 0.042 | 0.042 | 0.168 | 42951.2847 | 13.8 | 55.2 | 42951.2847 | 25 | 14.102 | 0.302 | 1.208 | 6
5 | 2017-08-05 | 42952.2847 | 0 | 0 | 42952.2847 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 42952.2847 | 13.8 | 55.2 | 42952.2847 | 25 | 14.058 | 0.258 | 1.032 | 6
6 | 2017-08-06 | 42953.2847 | 0 | 0 | 42953.2847 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 42953.2847 | 13.8 | 55.2 | 42953.2847 | 25 | 14.056 | 0.256 | 1.024 | 6
7 | 2017-08-07 | 42954.2847 | 0 | 0 | 42954.2847 | 25 | 0.017 | 0.017 | 0.068 | 42954.2847 | 13.8 | 55.2 | 42954.2847 | 25 | 14.048 | 0.248 | 0.992 | 6
8 | 2017-08-08 | 42955.2847 | 0 | 0 | 42955.2847 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42955.2847 | 13.8 | 55.2 | 42955.2847 | 25 | 14.05 | 0.25 | 1 | 6
9 | 2017-08-09 | 42956.2847 | 0 | 0 | 42956.2847 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42956.2847 | 13.8 | 55.2 | 42956.2847 | 25 | 14.056 | 0.256 | 1.024 | 6
10 | 2017-08-10 | 42957.2847 | 0 | 0 | 42957.2847 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42957.2847 | 13.8 | 55.2 | 42957.2847 | 25 | 14.017 | 0.217 | 0.868 | 6
11 | 2017-08-11 | 42958.2854 | 0 | 0 | 42958.2854 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42958.2854 | 13.8 | 55.2 | 42958.2854 | 25 | 13.977 | 0.177 | 0.708 | 6
12 | 2017-08-12 | 42959.2854 | 0 | 0 | 42959.2854 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 42959.2854 | 13.8 | 55.2 | 42959.2854 | 25 | 13.91 | 0.11 | 0.44 | 6
13 | 2017-08-13 | 42960.3271 | 0 | 0 | 42960.3271 | 25 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 42960.3271 | 13.8 | 55.2 | 42960.3271 | 25 | 13.923 | 0.123 | 0.492 | 6
14 | 2017-08-14 | 42961.3271 | 0 | 0 | 42961.3271 | 25 | 0.071 | 0.071 | 0.284 | 42961.3271 | 13.8 | 55.2 | 42961.3271 | 25 | 13.885 | 0.085 | 0.34 | 6
15 | 2017-08-15 | 42962.3271 | 0 | 0 | 42962.3271 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42962.3271 | 13.8 | 55.2 | 42962.3271 | 25 | 13.95 | 0.15 | 0.6 | 6
16 | 2017-08-16 | 42963.3271 | 0 | 0 | 42963.3271 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 42963.3271 | 13.8 | 55.2 | 42963.3271 | 25 | 13.96 | 0.16 | 0.64 | 6
17 | 2017-08-17 | 42964.3271 | 0 | 0 | 42964.3271 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 42964.3271 | 13.8 | 55.2 | 42964.3271 | 25 | 13.91 | 0.11 | 0.44 | 6
18 | 2017-08-18 | 42965.3271 | 0 | 0 | 42965.3271 | 25 | 0.033 | 0.033 | 0.132 | 42965.3271 | 13.8 | 55.2 | 42965.3271 | 25 | 13.933 | 0.133 | 0.532 | 6
19 | 2017-08-19 | 42966.3271 | 0 | 0 | 42966.3271 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 42966.3271 | 13.8 | 55.2 | 42966.3271 | 25 | 13.829 | 0.029 | 0.116 | 6
20 | 2017-08-20 | 42967.3264 | 0 | 0 | 42967.3264 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 42967.3264 | 13.8 | 55.2 | 42967.3264 | 25 | 13.883 | 0.083 | 0.332 | 6
21 | 2017-08-21 | 42968.3264 | 0 | 0 | 42968.3264 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42968.3264 | 13.8 | 55.2 | 42968.3264 | 25 | 13.85 | 0.05 | 0.2 | 6
22 | 2017-08-22 | 42969.3271 | 0 | 0 | 42969.3271 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42969.3271 | 13.8 | 55.2 | 42969.3271 | 25 | 13.81 | 0.01 | 0.04 | 6
23 | 2017-08-23 | 42970.3271 | 0 | 0 | 42970.3271 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 42970.3271 | 13.8 | 55.2 | 42970.3271 | 25 | 13.775 | 0.025 | 0.1 | 6
24 | 2017-08-24 | 42971.3271 | 0 | 0 | 42971.3271 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 42971.3271 | 13.8 | 55.2 | 42971.3271 | 25 | 13.827 | 0.027 | 0.108 | 6
25 | 2017-08-25 | 42972.3271 | 0 | 0 | 42972.3271 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 42972.3271 | 13.8 | 55.2 | 42972.3271 | 25 | 13.838 | 0.038 | 0.152 | 6
26 | 2017-08-26 | 42973.3271 | 0 | 0 | 42973.3271 | 25 | 0.033 | 0.033 | 0.132 | 42973.3271 | 13.8 | 55.2 | 42973.3271 | 25 | 13.785 | 0.015 | 0.06 | 6
27 | 2017-08-27 | 42974.3271 | 0 | 0 | 42974.3271 | 25 | 0.063 | 0.063 | 0.252 | 42974.3271 | 13.8 | 55.2 | 42974.3271 | 25 | 13.881 | 0.081 | 0.324 | 6
28 | 2017-08-28 | 42975.3271 | 0 | 0 | 42975.3271 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42975.3271 | 13.8 | 55.2 | 42975.3271 | 25 | 13.831 | 0.031 | 0.124 | 6
29 | 2017-08-29 | 42976.3271 | 0 | 0 | 42976.3271 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42976.3271 | 13.8 | 55.2 | 42976.3271 | 25 | 13.858 | 0.058 | 0.232 | 6
30 | 2017-08-30 | 42977.3271 | 0 | 0 | 42977.3271 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42977.3271 | 13.8 | 55.2 | 42977.3271 | 25 | 13.852 | 0.052 | 0.208 | 6
31 | 2017-08-31 | 42978.3271 | 0 | 0 | 42978.3271 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42978.3271 | 13.8 | 55.2 | 42978.3271 | 25 | 13.85 | 0.05 | 0.2 | 6
Observaciones
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.