## FLUJO
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO | [7 empty] | Mes |  | Junio
[13 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor Proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 1773 |  |  |  | Marca |  | EEMC | Modelo |  | Gas Flow Monitor
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - FLUJO
Fecha de la Prueba
|  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC |  |  |  |  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC
|  | Hora inicio | Señal patrón Cero (%) | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Hora inicio | Señal patrón Span (%) | Porcentaje (50 - 70%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Límite Flujo %DC
1 | 2017-06-01 | 42887.284 | 0 | 0 | 42887.284 | 25 | 0.031 | 0.031 | 0.124 | 42887.284 | 13.8 | 55.2 | 42887.284 | 25 | 13.842 | 0.042 | 0.168 | 6
2 | 2017-05-02 | 42888.284 | 0 | 0 | 42888.284 | 25 | -0.004 | 0.004 | 0.016 | 42888.284 | 13.8 | 55.2 | 42888.284 | 25 | 13.765 | 0.035 | 0.14 | 6
3 | 2017-04-02 | 42889.284 | 0 | 0 | 42889.284 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42889.284 | 13.8 | 55.2 | 42889.284 | 25 | 13.804 | 0.004 | 0.016 | 6
4 | 2017-03-03 | 42890.284 | 0 | 0 | 42890.284 | 25 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 42890.284 | 13.8 | 55.2 | 42890.284 | 25 | 13.727 | 0.073 | 0.292 | 6
5 | 2017-02-01 | 42891.284 | 0 | 0 | 42891.284 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42891.284 | 13.8 | 55.2 | 42891.284 | 25 | 13.802 | 0.002 | 0.008 | 6
6 | 2017-01-02 | 42892.284 | 0 | 0 | 42892.284 | 25 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 42892.284 | 13.8 | 55.2 | 42892.284 | 25 | 13.771 | 0.029 | 0.116 | 6
7 | 2016-12-03 | 42893.284 | 0 | 0 | 42893.284 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 42893.284 | 13.8 | 55.2 | 42893.284 | 25 | 13.856 | 0.056 | 0.224 | 6
8 | 2016-11-03 | 42894.284 | 0 | 0 | 42894.284 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.14 | 42894.284 | 13.8 | 55.2 | 42894.284 | 25 | 13.833 | 0.033 | 0.132 | 6
9 | 2016-10-04 | 42895.284 | 0 | 0 | 42895.284 | 25 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 42895.284 | 13.8 | 55.2 | 42895.284 | 25 | 13.838 | 0.038 | 0.152 | 6
10 | 2016-09-04 | 42896.284 | 0 | 0 | 42896.284 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42896.284 | 13.8 | 55.2 | 42896.284 | 25 | 13.833 | 0.033 | 0.132 | 6
11 | 2016-08-05 | 42897.284 | 0 | 0 | 42897.284 | 25 | 0.017 | 0.017 | 0.068 | 42897.284 | 13.8 | 55.2 | 42897.284 | 25 | 13.867 | 0.067 | 0.268 | 6
12 | 2016-07-06 | 42898.284 | 0 | 0 | 42898.284 | 25 | 0.017 | 0.017 | 0.068 | 42898.284 | 13.8 | 55.2 | 42898.284 | 25 | 13.913 | 0.113 | 0.452 | 6
13 | 2016-06-06 | 42899.284 | 0 | 0 | 42899.284 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.084 | 42899.284 | 13.8 | 55.2 | 42899.284 | 25 | 13.904 | 0.104 | 0.416 | 6
14 | 2016-05-07 | 42900.2847 | 0 | 0 | 42900.2847 | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 42900.2847 | 13.8 | 55.2 | 42900.2847 | 25 | 13.929 | 0.129 | 0.516 | 6
15 | 2016-04-07 | 42901.284 | 0 | 0 | 42901.284 | 25 | 0.033 | 0.033 | 0.132 | 42901.284 | 13.8 | 55.2 | 42901.284 | 25 | 13.91 | 0.11 | 0.44 | 6
16 | 2016-03-08 | 42902.284 | 0 | 0 | 42902.284 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42902.284 | 13.8 | 55.2 | 42902.284 | 25 | 13.888 | 0.088 | 0.352 | 6
17 | 2016-02-07 | 42903.284 | 0 | 0 | 42903.284 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42903.284 | 13.8 | 55.2 | 42903.284 | 25 | 14.006 | 0.206 | 0.824 | 6
18 | 2016-01-08 | 42904.284 | 0 | 0 | 42904.284 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 42904.284 | 13.8 | 55.2 | 42904.284 | 25 | 13.842 | 0.042 | 0.168 | 6
19 | 2015-12-09 | 42905.284 | 0 | 0 | 42905.284 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42905.284 | 13.8 | 55.2 | 42905.284 | 25 | 13.84 | 0.04 | 0.16 | 6
20 | 2015-11-09 | 42906.284 | 0 | 0 | 42906.284 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 42906.284 | 13.8 | 55.2 | 42906.284 | 25 | 13.848 | 0.048 | 0.192 | 6
21 | 2015-10-10 | 42907.284 | 0 | 0 | 42907.284 | 25 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 42907.284 | 13.8 | 55.2 | 42907.284 | 25 | 13.842 | 0.042 | 0.168 | 6
22 | 2015-09-10 | 42908.284 | 0 | 0 | 42908.284 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42908.284 | 13.8 | 55.2 | 42908.284 | 25 | 13.929 | 0.129 | 0.516 | 6
23 | 2015-08-11 | 42909.284 | 0 | 0 | 42909.284 | 25 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 42909.284 | 13.8 | 55.2 | 42909.284 | 25 | 13.913 | 0.113 | 0.452 | 6
24 | 2015-07-12 | 42910.284 | 0 | 0 | 42910.284 | 25 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 42910.284 | 13.8 | 55.2 | 42910.284 | 25 | 13.944 | 0.144 | 0.576 | 6
25 | 2015-06-12 | 42911.284 | 0 | 0 | 42911.284 | 25 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 42911.284 | 13.8 | 55.2 | 42911.284 | 25 | 13.988 | 0.188 | 0.752 | 6
26 | 2015-05-13 | 42912.2847 | 0 | 0 | 42912.2847 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42912.2847 | 13.8 | 55.2 | 42912.2847 | 25 | 14.05 | 0.25 | 1 | 6
27 | 2015-04-13 | 42913.2847 | 0 | 0 | 42913.2847 | 25 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 42913.2847 | 13.8 | 55.2 | 42913.2847 | 25 | 13.84 | 0.04 | 0.16 | 6
28 | 2015-03-14 | 42914.2847 | 0 | 0 | 42914.2847 | 25 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 42914.2847 | 13.8 | 55.2 | 42914.2847 | 25 | 13.896 | 0.096 | 0.384 | 6
29 | 2015-02-12 | 42915.2847 | 0 | 0 | 42915.2847 | 25 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 42915.2847 | 13.8 | 55.2 | 42915.2847 | 25 | 13.815 | 0.015 | 0.06 | 6
30 | 2015-01-13 | 42916.2847 | 0 | 0 | 42916.2847 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42916.2847 | 13.8 | 55.2 | 42916.2847 | 25 | 13.827 | 0.027 | 0.108 | 6
31 | 2014-12-14 | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | 6
Observaciones
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.