## FLUJO
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO | [7 empty] | Mes |  | Mayo
[13 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor Proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 1773 |  |  |  | Marca |  | EEMC | Modelo |  | Gas Flow Monitor
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - FLUJO
Fecha de la Prueba
|  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC |  |  |  |  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC
|  | Hora inicio | Señal patrón Cero (%) | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Hora inicio | Señal patrón Span (%) | Porcentaje (50 - 70%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Límite Flujo %DC
1 | 2017-05-01 | 42856.3271 | 0 | 0 | 42856.3271 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 42856.3271 | 13.8 | 55.2 | 42856.3271 | 25 | 13.746 | 0.054 | 0.216 | 6
2 | 2017-05-02 | 42857.3278 | 0 | 0 | 42857.3278 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 42857.3278 | 13.8 | 55.2 | 42857.3278 | 25 | 13.738 | 0.062 | 0.248 | 6
3 | 2017-05-03 | 42858.3278 | 0 | 0 | 42858.3278 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42858.3278 | 13.8 | 55.2 | 42858.3278 | 25 | 13.79 | 0.01 | 0.04 | 6
4 | 2017-05-04 | 42859.3278 | 0 | 0 | 42859.3278 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.052 | 42859.3278 | 13.8 | 55.2 | 42859.3278 | 25 | 13.91 | 0.11 | 0.44 | 6
5 | 2017-05-05 | 42860.3278 | 0 | 0 | 42860.3278 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42860.3278 | 13.8 | 55.2 | 42860.3278 | 25 | 13.798 | 0.002 | 0.008 | 6
6 | 2017-05-06 | 42861.3271 | 0 | 0 | 42861.3271 | 25 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 42861.3271 | 13.8 | 55.2 | 42861.3271 | 25 | 13.771 | 0.029 | 0.116 | 6
7 | 2017-05-07 | 42862.3271 | 0 | 0 | 42862.3271 | 25 | 0.013 | 0.013 | 0.052 | 42862.3271 | 13.8 | 55.2 | 42862.3271 | 25 | 13.781 | 0.019 | 0.076 | 6
8 | 2017-05-08 | 42863.3271 | 0 | 0 | 42863.3271 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42863.3271 | 13.8 | 55.2 | 42863.3271 | 25 | 13.742 | 0.058 | 0.232 | 6
9 | 2017-05-09 | 42864.3271 | 0 | 0 | 42864.3271 | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 42864.3271 | 13.8 | 55.2 | 42864.3271 | 25 | 13.731 | 0.069 | 0.276 | 6
10 | 2017-05-10 | 42865.3271 | 0 | 0 | 42865.3271 | 25 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 42865.3271 | 13.8 | 55.2 | 42865.3271 | 25 | 13.798 | 0.002 | 0.008 | 6
11 | 2017-05-11 | 42866.3271 | 0 | 0 | 42866.3271 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.076 | 42866.3271 | 13.8 | 55.2 | 42866.3271 | 25 | 13.819 | 0.019 | 0.076 | 6
12 | 2017-05-12 | 42867.3271 | 0 | 0 | 42867.3271 | 25 | 0.025 | 0.025 | 0.1 | 42867.3271 | 13.8 | 55.2 | 42867.3271 | 25 | 13.792 | 0.008 | 0.032 | 6
13 | 2017-05-13 | 42868.0896 | 0 | 0 | 42868.0896 | 25 | -0.019 | 0.019 | 0.076 | 42868.0896 | 13.8 | 55.2 | 42868.0896 | 25 | 13.677 | 0.123 | 0.492 | 6
14 | 2017-05-14 | 42869.284 | 0 | 0 | 42869.284 | 25 | -0.002 | 0.002 | 0.008 | 42869.284 | 13.8 | 55.2 | 42869.284 | 25 | 13.831 | 0.031 | 0.124 | 6
15 | 2017-05-15 | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | 6
16 | 2017-05-16 | 42871.284 | 0 | 0 | 42871.284 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 42871.284 | 13.8 | 55.2 | 42871.284 | 25 | 13.815 | 0.015 | 0.06 | 6
17 | 2017-05-17 | 42872.284 | 0 | 0 | 42872.284 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42872.284 | 13.8 | 55.2 | 42872.284 | 25 | 13.775 | 0.025 | 0.1 | 6
18 | 2017-05-18 | 42873.284 | 0 | 0 | 42873.284 | 25 | 0.013 | 0.013 | 0.052 | 42873.284 | 13.8 | 55.2 | 42873.284 | 25 | 13.794 | 0.006 | 0.024 | 6
19 | 2017-05-19 | 42874.284 | 0 | 0 | 42874.284 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 42874.284 | 13.8 | 55.2 | 42874.284 | 25 | 13.738 | 0.062 | 0.248 | 6
20 | 2017-05-20 | 42875.284 | 0 | 0 | 42875.284 | 25 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 42875.284 | 13.8 | 55.2 | 42875.284 | 25 | 13.731 | 0.069 | 0.276 | 6
21 | 2017-05-21 | 42876.284 | 0 | 0 | 42876.284 | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 42876.284 | 13.8 | 55.2 | 42876.284 | 25 | 13.767 | 0.033 | 0.132 | 6
22 | 2017-05-22 | 42877.284 | 0 | 0 | 42877.284 | 25 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 42877.284 | 13.8 | 55.2 | 42877.284 | 25 | 13.802 | 0.002 | 0.008 | 6
23 | 2017-05-23 | 42878.2833 | 0 | 0 | 42878.2833 | 25 | -0.004 | 0.004 | 0.016 | 42878.2833 | 13.8 | 55.2 | 42878.2833 | 25 | 13.719 | 0.081 | 0.324 | 6
24 | 2017-05-24 | 42879.2833 | 0 | 0 | 42879.2833 | 25 | 0.013 | 0.013 | 0.052 | 42879.2833 | 13.8 | 55.2 | 42879.2833 | 25 | 13.677 | 0.123 | 0.492 | 6
25 | 2017-05-25 | 42880.2833 | 0 | 0 | 42880.2833 | 25 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 42880.2833 | 13.8 | 55.2 | 42880.2833 | 25 | 13.742 | 0.058 | 0.232 | 6
26 | 2017-05-26 | 42881.2833 | 0 | 0 | 42881.2833 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.084 | 42881.2833 | 13.8 | 55.2 | 42881.2833 | 25 | 13.771 | 0.029 | 0.116 | 6
27 | 2017-05-27 | 42882.2833 | 0 | 0 | 42882.2833 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42882.2833 | 13.8 | 55.2 | 42882.2833 | 25 | 13.742 | 0.058 | 0.232 | 6
28 | 2017-05-28 | 42883.2833 | 0 | 0 | 42883.2833 | 25 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 42883.2833 | 13.8 | 55.2 | 42883.2833 | 25 | 13.733 | 0.067 | 0.268 | 6
29 | 2017-05-29 | 42884.284 | 0 | 0 | 42884.284 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 42884.284 | 13.8 | 55.2 | 42884.284 | 25 | 13.727 | 0.073 | 0.292 | 6
30 | 2017-05-30 | 42885.284 | 0 | 0 | 42885.284 | 25 | 0.013 | 0.013 | 0.052 | 42885.284 | 13.8 | 55.2 | 42885.284 | 25 | 13.827 | 0.027 | 0.108 | 6
31 | 2017-05-31 | 42886.284 | 0 | 0 | 42886.284 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 42886.284 | 13.8 | 55.2 | 42886.284 | 25 | 13.796 | 0.004 | 0.016 | 6
Observaciones
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.