## FLUJO
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS - PARÁMETRO FLUJO | [7 empty] | Mes |  | Septiembre
[13 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  | Unidad 5 |  | Nombre de la Central |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2017-11-08 | Origen señal patrón de referencia |  | Valor Proporcionado por el fabricante del equipo
Nombre CEMS |  | Unidad 5 |  | N° Serie |  | 1773 |  |  |  | Marca |  | EEMC | Modelo |  | Gas Flow Monitor
Res. Ex. Última Validación CEMS |  | Resolución Exenta Nº245 |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  | 2016-11-11 | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - FLUJO
Fecha de la Prueba
|  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC |  |  |  |  | Características Señal Patrón |  |  | Resultados %DC
|  | Hora inicio | Señal patrón Cero (%) | Porcentaje (0 - 20%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Hora inicio | Señal patrón Span (%) | Porcentaje (50 - 70%) | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % DC ( ≤6 %) | Límite Flujo %DC
1 | 2017-09-01 | 42979.3271 | 0 | 0 | 42979.3271 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 42979.3271 | 13.8 | 55.2 | 42979.3271 | 25 | 13.888 | 0.088 | 0.352 | 6
2 | 2017-09-02 | 42980.3271 | 0 | 0 | 42980.3271 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.084 | 42980.3271 | 13.8 | 55.2 | 42980.3271 | 25 | 13.813 | 0.013 | 0.052 | 6
3 | 2017-09-03 | 42981.3278 | 0 | 0 | 42981.3278 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42981.3278 | 13.8 | 55.2 | 42981.3278 | 25 | 13.885 | 0.085 | 0.34 | 6
4 | 2017-09-04 | 42982.3278 | 0 | 0 | 42982.3278 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.14 | 42982.3278 | 13.8 | 55.2 | 42982.3278 | 25 | 13.781 | 0.019 | 0.076 | 6
5 | 2017-09-05 | 42983.3278 | 0 | 0 | 42983.3278 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.276 | 42983.3278 | 13.8 | 55.2 | 42983.3278 | 25 | 13.888 | 0.088 | 0.352 | 6
6 | 2017-09-06 | 42984.3271 | 0 | 0 | 42984.3271 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 42984.3271 | 13.8 | 55.2 | 42984.3271 | 25 | 13.881 | 0.081 | 0.324 | 6
7 | 2017-09-07 | 42985.3271 | 0 | 0 | 42985.3271 | 25 | 0.075 | 0.075 | 0.3 | 42985.3271 | 13.8 | 55.2 | 42985.3271 | 25 | 13.833 | 0.033 | 0.132 | 6
8 | 2017-09-08 | 42986.3271 | 0 | 0 | 42986.3271 | 25 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 42986.3271 | 13.8 | 55.2 | 42986.3271 | 25 | 13.823 | 0.023 | 0.092 | 6
9 | 2017-09-09 | 42987.3271 | 0 | 0 | 42987.3271 | 25 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 42987.3271 | 13.8 | 55.2 | 42987.3271 | 25 | 13.821 | 0.021 | 0.084 | 6
10 | 2017-09-10 | 42988.3271 | 0 | 0 | 42988.3271 | 25 | 0.058 | 0.058 | 0.232 | 42988.3271 | 13.8 | 55.2 | 42988.3271 | 25 | 13.856 | 0.056 | 0.224 | 6
11 | 2017-09-11 | 42989.3271 | 0 | 0 | 42989.3271 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.116 | 42989.3271 | 13.8 | 55.2 | 42989.3271 | 25 | 13.867 | 0.067 | 0.268 | 6
12 | 2017-09-12 | 42990.3271 | 0 | 0 | 42990.3271 | 25 | 0.023 | 0.023 | 0.092 | 42990.3271 | 13.8 | 55.2 | 42990.3271 | 25 | 13.948 | 0.148 | 0.592 | 6
13 | 2017-09-13 | 42991.3271 | 0 | 0 | 42991.3271 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.152 | 42991.3271 | 13.8 | 55.2 | 42991.3271 | 25 | 13.91 | 0.11 | 0.44 | 6
14 | 2017-09-14 | 42992.3278 | 0 | 0 | 42992.3278 | 25 | 0.073 | 0.073 | 0.292 | 42992.3278 | 13.8 | 55.2 | 42992.3278 | 25 | 13.919 | 0.119 | 0.476 | 6
15 | 2017-09-15 | 42993.3278 | 0 | 0 | 42993.3278 | 25 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 42993.3278 | 13.8 | 55.2 | 42993.3278 | 25 | 13.994 | 0.194 | 0.776 | 6
16 | 2017-09-16 | 42994.3278 | 0 | 0 | 42994.3278 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 42994.3278 | 13.8 | 55.2 | 42994.3278 | 25 | 13.956 | 0.156 | 0.624 | 6
17 | 2017-09-17 | 42995.3278 | 0 | 0 | 42995.3278 | 25 | 0.071 | 0.071 | 0.284 | 42995.3278 | 13.8 | 55.2 | 42995.3278 | 25 | 13.979 | 0.179 | 0.716 | 6
18 | 2017-09-18 | 42996.3278 | 0 | 0 | 42996.3278 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 42996.3278 | 13.8 | 55.2 | 42996.3278 | 25 | 13.938 | 0.138 | 0.552 | 6
19 | 2017-09-19 | 42997.3278 | 0 | 0 | 42997.3278 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 42997.3278 | 13.8 | 55.2 | 42997.3278 | 25 | 13.927 | 0.127 | 0.508 | 6
20 | 2017-09-20 | 42998.3278 | 0 | 0 | 42998.3278 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 42998.3278 | 13.8 | 55.2 | 42998.3278 | 25 | 13.969 | 0.169 | 0.676 | 6
21 | 2017-09-21 | 42999.3278 | 0 | 0 | 42999.3278 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 42999.3278 | 13.8 | 55.2 | 42999.3278 | 25 | 13.96 | 0.16 | 0.64 | 6
22 | 2017-09-22 | 43000.3271 | 0 | 0 | 43000.3271 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.176 | 43000.3271 | 13.8 | 55.2 | 43000.3271 | 25 | 13.973 | 0.173 | 0.692 | 6
23 | 2017-09-23 | 43001.3271 | 0 | 0 | 43001.3271 | 25 | 0.065 | 0.065 | 0.26 | 43001.3271 | 13.8 | 55.2 | 43001.3271 | 25 | 13.965 | 0.165 | 0.66 | 6
24 | 2017-09-24 | 43002.3271 | 0 | 0 | 43002.3271 | 25 | 0.071 | 0.071 | 0.284 | 43002.3271 | 13.8 | 55.2 | 43002.3271 | 25 | 13.871 | 0.071 | 0.284 | 6
25 | 2017-09-25 | 43003.3278 | 0 | 0 | 43003.3278 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.184 | 43003.3278 | 13.8 | 55.2 | 43003.3278 | 25 | 13.898 | 0.098 | 0.392 | 6
26 | 2017-09-26 | 43004.3278 | 0 | 0 | 43004.3278 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 43004.3278 | 13.8 | 55.2 | 43004.3278 | 25 | 13.883 | 0.083 | 0.332 | 6
27 | 2017-09-27 | 43005.3278 | 0 | 0 | 43005.3278 | 25 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 43005.3278 | 13.8 | 55.2 | 43005.3278 | 25 | 13.86 | 0.06 | 0.24 | 6
28 | 2017-09-28 | 43006.3278 | 0 | 0 | 43006.3278 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 43006.3278 | 13.8 | 55.2 | 43006.3278 | 25 | 13.894 | 0.094 | 0.376 | 6
29 | 2017-09-29 | 43007.3278 | 0 | 0 | 43007.3278 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.192 | 43007.3278 | 13.8 | 55.2 | 43007.3278 | 25 | 13.815 | 0.015 | 0.06 | 6
30 | 2017-09-30 | 43008.3278 | 0 | 0 | 43008.3278 | 25 | 0.052 | 0.052 | 0.208 | 43008.3278 | 13.8 | 55.2 | 43008.3278 | 25 | 13.806 | 0.006 | 0.024 | 6
Observaciones
Note on L8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on O8: Incorporar el origen de la señal patrón de referencia (método de referencia, valor histórico, valor proporcionado por el fabricante del equipo).
Note on L10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on O10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.