## SO2
[12 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES | [12 empty] | Fecha:
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
[6 empty] | Nombre de la UGE |  |  | UNIDAD 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  | GUACOLDA |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2016-11-10 |  | N° Resolución |  | En Proceso |  | Año | 2017
N° | N° | RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - SO2
|  | Nivel Cero | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto
|  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5% o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5% o ≤ 5 ppm)
1 | 1 | 2016-12-07 | CC487751 | 13:30 | 25.26 | 25 | 1 | 2020-08-08 | 13:33 | 100 | 24 | 1.26 | 1.6067 | CC487596 | 13:42 | 55.49 | 55 | 1 | 2024-08-09 | 13:45 | 100 | 55.8 | 0.31 | 1.9403 | CC488901 | 13:54 | 89.83 | 90 | 1 | 2024-08-17 | 13:57 | 100 | 92 | 2.17 | 3.232
| 2 | 2016-12-07 | CC487751 | 14:06 | 25.26 | 25 | 1 | 2020-08-08 | 14:09 | 100 | 26.7 | 1.44 | 1.6067 | CC487596 | 14:18 | 55.49 | 55 | 1 | 2024-08-09 | 14:21 | 100 | 56.8 | 1.31 | 1.9403 | CC488901 | 14:30 | 89.83 | 90 | 1 | 2024-08-17 | 14:33 | 100 | 93.1 | 3.27 | 3.232
| 3 | 2016-12-07 | CC487751 | 14:42 | 25.26 | 25 | 1 | 2020-08-08 | 14:45 | 100 | 29.9 | 4.64 | 1.6067 | CC487596 | 14:54 | 55.49 | 55 | 1 | 2024-08-09 | 14:57 | 100 | 57.1 | 1.61 | 1.9403 | CC488901 | 15:06 | 89.83 | 90 | 1 | 2024-08-17 | 15:09 | 100 | 93.1 | 3.27 | 3.232
2 | 1 | 2017-03-30 | CC487751 | 11:00 | 25.26 | 25 | 0.25 | 2020-08-09 | 11:03 | 100 | 27.2 | 1.94 | 2.14 | CC487596 | 11:12 | 55.49 | 55 | 0.55 | 2024-08-09 | 11:15 | 100 | 54 | 1.49 | 2.0244 | CC495028 | 11:32 | 89.39 | 89 | 0.89 | 2025-01-24 | 11:35 | 100 | 88.3 | 1.09 | 0.011187
| 2 | 2017-03-30 | CC487751 | 11:44 | 25.26 | 25 | 0.25 | 2020-08-09 | 11:47 | 100 | 27 | 1.74 | 2.14 | CC487596 | 11:56 | 55.49 | 55 | 0.55 | 2024-08-09 | 11:59 | 100 | 54.4 | 1.09 | 2.0244 | CC495028 | 12:08 | 89.39 | 89 | 0.89 | 2025-01-24 | 12:11 | 100 | 89.9 | 0.51 | 0.011187
| 3 | 2017-03-30 | CC487751 | 12:20 | 25.26 | 25 | 0.25 | 2020-08-09 | 12:23 | 100 | 28 | 2.74 | 2.14 | CC487596 | 12:32 | 55.49 | 55 | 0.55 | 2024-08-09 | 12:35 | 100 | 54.7 | 0.79 | 2.0244 | CC495028 | 12:44 | 89.39 | 89 | 0.89 | 2025-01-24 | 12:47 | 100 | 90 | 0.61 | 0.011187
3 | 1 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
| 2 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
| 3 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
4 | 1 | 2017-07-27 | CC487751 | 11:05 | 25.26 | 25 | 0.25 | 2020-08-09 | 11:08 | 100 | 20.9 | 4.36 | 2.7448 | CC487596 | 11:17 | 55.49 | 55 | 0.55 | 2024-08-09 | 11:20 | 100 | 55.5 | 0.01 | 2.0004 | CC498258 | 11:29 | 80 | 80 | 0.8 | 2025-04-10 | 11:32 | 100 | 84.1 | 4.1 | 4.9333
| 2 | 2017-07-27 | CC487751 | 11:41 | 25.26 | 25 | 0.25 | 2020-08-09 | 11:44 | 100 | 26.3 | 1.04 | 2.7448 | CC487596 | 11:53 | 55.49 | 55 | 0.55 | 2024-08-09 | 11:56 | 100 | 56.1 | 0.61 | 2.0004 | CC498258 | 12:05 | 80 | 80 | 0.8 | 2025-04-10 | 12:08 | 100 | 85.2 | 5.2 | 4.9333
| 3 | 2017-07-27 | CC487751 | 12:17 | 25.26 | 25 | 0.25 | 2020-08-09 | 12:20 | 100 | 26.5 | 1.24 | 2.7448 | CC487596 | 12:29 | 55.49 | 55 | 0.55 | 2024-08-09 | 12:32 | 100 | 58.2 | 2.71 | 2.0004 | CC498258 | 12:39 | 80 | 80 | 0.8 | 2025-04-10 | 12:42 | 100 | 85.5 | 5.5 | 4.9333

## NOX
[12 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES | [12 empty] | Fecha:
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
[6 empty] | Nombre de la UGE |  |  | UNIDAD 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  | GUACOLDA |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2016-11-10 |  | N° Resolución |  | En Proceso |  | Año | 2017
N° | N° | ESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - NOx
|  | Nivel Cero | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto
|  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5% o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5% o ≤ 5 ppm)
1 | 1 | 2016-12-07 | CC488903 | 10:39 | 36.82 | 24.5467 | 1,30 | 2019-08-23 | 10:42 | 150 | 37.9 | 1.08 | 3.929 | CC487548 | 10:47 | 83.23 | 55 | 1.4 | 2024-08-30 | 10:50 | 150 | 83.1 | 0.13 | 0.15619 | CC487658 | 10:55 | 138.4 | 92 | 0.9 | 2024-08-23 | 10:58 | 150 | 137.5 | 0.9 | 0.50578
| 2 | 2016-12-07 | CC488904 | 11:03 | 36.82 | 24.5467 | 1,30 | 2019-08-23 | 11:06 | 150 | 38.5 | 1.68 | 3.929 | CC487548 | 11:11 | 83.23 | 55 | 1.4 | 2024-08-30 | 11:14 | 150 | 83.1 | 0.13 | 0.15619 | CC487658 | 11:19 | 138.4 | 92 | 0.9 | 2024-08-23 | 11:22 | 150 | 137.8 | 0.6 | 0.50578
| 3 | 2016-12-07 | CC488905 | 11:27 | 36.82 | 24.5467 | 1,30 | 2019-08-23 | 11:30 | 150 | 38.4 | 1.58 | 3.929 | CC487548 | 11:35 | 83.23 | 55 | 1.4 | 2024-08-30 | 11:38 | 150 | 83.1 | 0.13 | 0.15619 | CC487658 | 11:43 | 138.4 | 92 | 0.9 | 2024-08-23 | 11:46 | 150 | 137.8 | 0.6 | 0.50578
2 | 1 | 2017-03-30 | CC450350 | 9:44 | 36.82 | 25 | 0.47 | 2017-08-23 | 9:47 | 150 | 38.3 | 1.48 | 4.6533 | CC487548 | 9:52 | 83.23 | 55 | 1.16 | 2024-08-30 | 9:55 | 150 | 84.2 | 0.97 | 1.2856 | CC494998 | 10:00 | 127 | 85 | 1.39 | 2024-12-19 | 10:03 | 150 | 126.5 | 0.5 | 0.44619
| 2 | 2017-03-30 | CC450350 | 10:08 | 36.82 | 25 | 0.47 | 2017-08-23 | 10:11 | 150 | 38.5 | 1.68 | 4.6533 | CC487548 | 10:16 | 83.23 | 55 | 1.16 | 2024-08-30 | 10:19 | 150 | 84.5 | 1.27 | 1.2856 | CC494998 | 10:24 | 127 | 85 | 1.39 | 2024-12-19 | 10:27 | 150 | 126.3 | 0.7 | 0.44619
| 3 | 2017-03-30 | CC450350 | 10:32 | 36.82 | 25 | 0.47 | 2017-08-23 | 10:35 | 150 | 38.8 | 1.98 | 4.6533 | CC487548 | 10:40 | 83.23 | 55 | 1.16 | 2024-08-30 | 10:43 | 150 | 84.2 | 0.97 | 1.2856 | CC494998 | 10:48 | 127 | 85 | 1.39 | 2024-12-19 | 10:51 | 150 | 126.5 | 0.5 | 0.44619
3 | 1 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 150 |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 150 |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 150 |  | 0 | #DIV/0!
4 | 1 | 2017-07-27 | CC488903 | 9:49 | 36.82 | 25 | 0.47 | 2017-08-23 | 9:52 | 150 | 38.5 | 1.68 | 4.2911 | CC487548 | 9:57 | 83.23 | 55 | 1.16 | 2024-08-30 | 10:00 | 150 | 83.9 | 0.67 | 1.1654 | CC494928 | 10:05 | 136.9 | 91 | 1.91 | 2025-01-24 | 10:08 | 150 | 136.5 | 0.4 | 0.34088
| 2 | 2017-07-27 | CC488903 | 10:13 | 36.82 | 25 | 0.47 | 2017-08-23 | 10:16 | 150 | 38.4 | 1.58 | 4.2911 | CC487548 | 10:21 | 83.23 | 55 | 1.16 | 2024-08-30 | 10:24 | 150 | 84.2 | 0.97 | 1.1654 | CC494928 | 10:29 | 136.9 | 91 | 1.91 | 2025-01-24 | 10:32 | 150 | 137.4 | 0.5 | 0.34088
| 3 | 2017-07-27 | CC488903 | 10:37 | 36.82 | 25 | 0.47 | 2017-08-23 | 10:40 | 150 | 38.3 | 1.48 | 4.2911 | CC487548 | 10:45 | 83.23 | 55 | 1.16 | 2024-08-30 | 10:48 | 150 | 84.5 | 1.27 | 1.1654 | CC494928 | 10:53 | 136.9 | 91 | 1.91 | 2025-01-24 | 10:56 | 150 | 138.2 | 1.3 | 0.34088

## CO2
[12 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES | [12 empty] | Fecha:
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
[6 empty] | Nombre de la UGE |  |  | UNIDAD 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  | GUACOLDA |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2016-11-10 |  | N° Resolución |  | En Proceso |  | Año | 2017
N° | N° | ESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - CO2
|  | Nivel Cero | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto
|  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 0,5 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 0,5 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 0,5 %)
1 | 1 | 2016-12-07 | CC489807 | 17:00 | 4.997 | 25 | 1 | 2024-08-20 | 17:03 | 20 | 4.76 | 0.237 | 3.342 | CC488875 | 17:06 | 11.03 | 55 | 0.7 | 2024-08-19 | 17:09 | 20 | 10.79 | 0.24 | 2.5083 | LC090 | 17:12 | 17.88 | 89 | 0.5 | 2024-04-13 | 17:15 | 20 | 17.92 | 0.04 | 0.29828
| 2 | 2016-12-07 | CC489807 | 17:18 | 4.997 | 25 | 1 | 2024-08-20 | 17:21 | 20 | 4.89 | 0.107 | 3.342 | CC488875 | 17:24 | 11.03 | 55 | 0.7 | 2024-08-19 | 17:27 | 20 | 10.79 | 0.24 | 2.5083 | LC090 | 17:30 | 17.88 | 89 | 0.5 | 2024-04-13 | 17:33 | 20 | 17.82 | 0.06 | 0.29828
| 3 | 2016-12-07 | CC489807 | 17:36 | 4.997 | 25 | 1 | 2024-08-20 | 17:39 | 20 | 4.84 | 0.157 | 3.342 | CC488875 | 17:42 | 11.03 | 55 | 0.7 | 2024-08-19 | 17:00 | 20 | 10.68 | 0.35 | 2.5083 | LC090 | 17:48 | 17.88 | 89 | 0.5 | 2024-04-13 | 17:51 | 20 | 17.74 | 0.14 | 0.29828
2 | 1 | 2017-03-30 | CC489807 | 14:08 | 5 | 25 | 0.25 | 2024-08-20 | 14:11 | 20 | 4.7 | 0.3 | 4.7333 | CC488875 | 14:14 | 11.03 | 55 | 0.77 | 2024-08-19 | 14:17 | 20 | 10.66 | 0.37 | 3.1127 | CC488893 | 14:20 | 18.03 | 90 | 0.12 | 2024-08-19 | 14:23 | 20 | 18.15 | 0.12 | 0.49917
| 2 | 2017-03-30 | CC489807 | 14:26 | 5 | 25 | 0.25 | 2024-08-20 | 14:29 | 20 | 4.8 | 0.2 | 4.7333 | CC488875 | 14:32 | 11.03 | 55 | 0.77 | 2024-08-19 | 14:35 | 20 | 10.71 | 0.32 | 3.1127 | CC488893 | 14:38 | 18.03 | 90 | 0.12 | 2024-08-19 | 14:41 | 20 | 18.14 | 0.11 | 0.49917
| 3 | 2017-03-30 | CC489807 | 14:44 | 5 | 25 | 0.25 | 2024-08-20 | 14:47 | 20 | 4.79 | 0.21 | 4.7333 | CC488875 | 14:50 | 11.03 | 55 | 0.77 | 2024-08-19 | 14:53 | 20 | 10.69 | 0.34 | 3.1127 | CC488893 | 14:56 | 18.03 | 90 | 0.12 | 2024-08-19 | 14:59 | 20 | 18.07 | 0.04 | 0.49917
3 | 1 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 20 |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 20 |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4 | 1 | 2017-07-27 | CC489807 | 13:41 | 5 | 25 | 0.25 | 2024-08-20 | 13:44 | 20 | 4.64 | 0.36 | 4.8 | CC488875 | 13:47 | 11.03 | 55 | 0.77 | 2024-08-19 | 13:50 | 20 | 10.77 | 0.26 | 2.1457 | P208020A | 13:53 | 17.99 | 90 | 0.09 | 2018-11-26 | 13:56 | 20 | 18.29 | 0.3 | 1.5749
| 2 | 2017-07-27 | CC489807 | 13:59 | 5 | 25 | 0.25 | 2024-08-20 | 14:02 | 20 | 4.83 | 0.17 | 4.8 | CC488875 | 14:05 | 11.03 | 55 | 0.77 | 2024-08-19 | 14:08 | 20 | 10.83 | 0.2 | 2.1457 | P208020A | 14:11 | 17.99 | 90 | 0.09 | 2018-11-26 | 14:14 | 20 | 18.3 | 0.31 | 1.5749
| 3 | 2017-07-27 | CC489807 | 14:17 | 5 | 25 | 0.25 | 2024-08-20 | 14:20 | 20 | 4.81 | 0.19 | 4.8 | CC488875 | 14:23 | 11.03 | 55 | 0.77 | 2024-08-19 | 14:26 | 20 | 10.78 | 0.25 | 2.1457 | P208020A | 14:29 | 17.99 | 90 | 0.09 | 2018-11-26 | 14:32 | 20 | 18.23 | 0.24 | 1.5749

## O2
[12 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES | [12 empty] | Fecha:
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
[6 empty] | Nombre de la UGE |  |  | UNIDAD 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  | GUACOLDA |  |  |  | Fecha Última Validación |  | 2016-11-10 |  | N° Resolución |  | En Proceso |  | Año | 2017
N° | N° | ESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - O2
|  | Nivel Cero | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto
|  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 0,5 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 0,5 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ 5 % o ≤ 0,5 %)
1 | 1 | 2016-12-07 | CC488913 | 16:06 | 6.27 | 25 | 0.4 | 2024-08-19 | 16:09 | 25 | 6.3 | 0.03 | 1.8607 | CC488899 | 16:12 | 13.75 | 55 | 0.4 | 2024-08-19 | 16:15 | 25 | 13.78 | 0.03 | 0.31515 | LC091 | 16:18 | 22.43 | 90 | 0.22 | 2018-11-06 | 16:21 | 25 | 22.45 | 0.02 | 0.14861
| 2 | 2016-12-07 | CC488913 | 16:24 | 6.27 | 25 | 0.4 | 2024-08-19 | 16:27 | 25 | 6.45 | 0.18 | 1.8607 | CC488899 | 16:30 | 13.75 | 55 | 0.4 | 2024-08-19 | 16:33 | 25 | 13.8 | 0.05 | 0.31515 | LC091 | 16:36 | 22.43 | 90 | 0.22 | 2018-11-06 | 16:39 | 25 | 22.46 | 0.03 | 0.14861
| 3 | 2016-12-07 | CC488913 | 16:42 | 6.27 | 25 | 0.4 | 2024-08-19 | 16:45 | 25 | 6.41 | 0.14 | 1.8607 | CC488899 | 16:48 | 13.75 | 55 | 0.4 | 2024-08-19 | 16:51 | 25 | 13.8 | 0.05 | 0.31515 | LC091 | 16:54 | 22.43 | 90 | 0.22 | 2018-11-06 | 16:57 | 25 | 22.48 | 0.05 | 0.14861
2 | 1 | 2017-03-30 | CC488913 | 15:02 | 6.27 | 25 | 0.02 | 2024-08-19 | 15:05 | 25 | 6.3 | 0.03 | 0.16667 | CC488899 | 15:08 | 13.72 | 55 | 0.05 | 2024-08-19 | 15:11 | 25 | 13.79 | 0.07 | 0.72886 | CC489803 | 15:14 | 22.53 | 90 | 0.06 | 2024-08-19 | 15:17 | 25 | 22.59 | 0.06 | 0.34029
| 2 | 2017-03-30 | CC488913 | 15:20 | 6.27 | 25 | 0.02 | 2024-08-19 | 15:23 | 25 | 6.48 | 0.21 | 0.16667 | CC488899 | 15:26 | 13.72 | 55 | 0.05 | 2024-08-19 | 15:29 | 25 | 13.83 | 0.11 | 0.72886 | CC489803 | 15:32 | 22.53 | 90 | 0.06 | 2024-08-19 | 15:35 | 25 | 22.62 | 0.09 | 0.34029
| 3 | 2017-03-30 | CC488913 | 15:38 | 6.27 | 25 | 0.02 | 2024-08-19 | 15:41 | 25 | 6.53 | 0.26 | 0.16667 | CC488899 | 15:50 | 13.72 | 55 | 0.05 | 2024-08-19 | 15:53 | 25 | 13.84 | 0.12 | 0.72886 | CC489803 | 15:56 | 22.53 | 90 | 0.06 | 2024-08-19 | 15:59 | 25 | 22.61 | 0.08 | 0.34029
3 | 1 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
| 2 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
| 3 | [11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
4 | 1 | 2017-07-27 | CC488913 | 14:35 | 6.27 | 25 | 0.02 | 2024-08-19 | 14:38 | 25 | 6.14 | 0.13 | 0.63796 | CC488899 | 14:41 | 13.72 | 55 | 0.05 | 2024-08-19 | 14:44 | 25 | 13.7 | 0.02 | 0.19436 | CC489811 | 14:47 | 22.45 | 90 | 0.06 | 2024-08-19 | 14:50 | 25 | 22.56 | 0.11 | 0.59391
| 2 | 2017-07-27 | CC488913 | 14:53 | 6.27 | 25 | 0.02 | 2024-08-19 | 14:56 | 25 | 6.27 | 0 | 0.63796 | CC488899 | 14:59 | 13.72 | 55 | 0.05 | 2024-08-19 | 15:02 | 25 | 13.77 | 0.05 | 0.19436 | CC489811 | 15:05 | 22.45 | 90 | 0.06 | 2024-08-19 | 15:08 | 25 | 22.59 | 0.14 | 0.59391
| 3 | 2017-07-27 | CC488913 | 15:11 | 6.27 | 25 | 0.02 | 2024-08-19 | 15:14 | 25 | 6.28 | 0.01 | 0.63796 | CC488899 | 15:17 | 13.72 | 55 | 0.05 | 2024-08-19 | 15:20 | 25 | 13.77 | 0.05 | 0.19436 | CC489811 | 15:23 | 22.45 | 90 | 0.06 | 2024-08-19 | 15:26 | 25 | 22.6 | 0.15 | 0.59391