## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Agosto
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2017-08-01 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
2 | 2017-08-02 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
3 | 2017-08-03 | 170317N2111 | 42950.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42950.3243 | 100 | -1.417 | 1.417 | 1.417 | CC495029 | 42950.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42950.3243 | 100 | 80.083 | 0.117 | 0.117 | 5
4 | 2017-08-04 | 170317N2111 | 42951.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42951.3243 | 100 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | CC495029 | 42951.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42951.3243 | 100 | 77.5 | 2.7 | 2.7 | 5
5 | 2017-08-05 | 170317N2111 | 42952.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42952.3243 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC495029 | 42952.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42952.3243 | 100 | 79.417 | 0.783 | 0.783 | 5
6 | 2017-08-06 | 170317N2111 | 42953.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42953.3243 | 100 | -1.167 | 1.167 | 1.167 | CC495029 | 42953.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42953.3243 | 100 | 79.333 | 0.867 | 0.867 | 5
7 | 2017-08-07 | 170317N2111 | 42954.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42954.3236 | 100 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | CC495029 | 42954.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42954.3236 | 100 | 79.25 | 0.95 | 0.95 | 5
8 | 2017-08-08 | 170317N2111 | 42955.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42955.3236 | 100 | -0.833 | 0.833 | 0.833 | CC495029 | 42955.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42955.3236 | 100 | 78 | 2.2 | 2.2 | 5
9 | 2017-08-09 | 170317N2111 | 42956.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42956.3236 | 100 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | CC495029 | 42956.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42956.3236 | 100 | 80 | 0.2 | 0.2 | 5
10 | 2017-08-10 | 170317N2111 | 42957.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42957.3236 | 100 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | CC495029 | 42957.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42957.3236 | 100 | 80.08 | 0.12 | 0.12 | 5
11 | 2017-08-11 | 170317N2111 | 42958.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42958.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42958.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42958.3243 | 100 | 80.33 | 0.13 | 0.13 | 5
12 | 2017-08-12 | 170317N2111 | 42959.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42959.3243 | 100 | -1.417 | 1.417 | 1.417 | CC495029 | 42959.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42959.3243 | 100 | 77.083 | 3.117 | 3.117 | 5
13 | 2017-08-13 | 170317N2111 | 42960.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42960.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42960.366 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42960.366 | 100 | 78.417 | 1.783 | 1.783 | 5
14 | 2017-08-14 | 170317N2111 | 42961.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42961.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42961.366 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42961.366 | 100 | 78.417 | 1.783 | 1.783 | 5
15 | 2017-08-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-08-16 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
17 | 2017-08-17 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
18 | 2017-08-18 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
19 | 2017-08-19 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
20 | 2017-08-20 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
21 | 2017-08-21 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
22 | 2017-08-22 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
23 | 2017-08-23 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
24 | 2017-08-24 | 170317N2111 | 42971.5361 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42971.5361 | 100 | 3.083 | 3.083 | 3.083 | CC495029 | 42971.5361 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42971.5361 | 100 | 80.917 | 0.717 | 0.717 | 5
25 | 2017-08-25 | 170317N2111 | 42972.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42972.366 | 100 | -2 | 2 | 2 | CC495029 | 42972.366 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42972.366 | 100 | 81.75 | 1.55 | 1.55 | 5
26 | 2017-08-26 | 170317N2111 | 42973.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42973.366 | 100 | -2 | 2 | 2 | CC495029 | 42973.366 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42973.366 | 100 | 89.667 | 9.467 | 9.467 | 5
27 | 2017-08-27 | 170317N2111 | 42974.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42974.366 | 100 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | CC495029 | 42974.366 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42974.366 | 100 | 81.08 | 0.88 | 0.88 | 5
28 | 2017-08-28 | 170317N2111 | 42975.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42975.3653 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42975.3653 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42975.3653 | 100 | 80.67 | 0.47 | 0.47 | 5
29 | 2017-08-29 | 170317N2111 | 42976.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42976.3653 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC495029 | 42976.3653 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42976.3653 | 100 | 78.58 | 1.62 | 1.62 | 5
30 | 2017-08-30 | 170317N2111 | 42977.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42977.3653 | 100 | 3.083 | 3.083 | 3.083 | CC495029 | 42977.3653 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42977.3653 | 100 | 104.083 | 23.883 | 23.883 | 5
31 | 2017-08-31 | 170317N2111 | 42978.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42978.3653 | 100 | 1 | 1 | 1 | CC495029 | 42978.3653 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42978.3653 | 100 | 84.833 | 4.633 | 4.633 | 5
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## NOx
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOX | [13 empty] | Mes: |  | Agosto
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - NOx
|  | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite NOx %DC
1 | 2017-08-01 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
2 | 2017-08-02 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
3 | 2017-08-03 | 170317N2111 | 42950.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42950.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42950.3243 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42950.3243 | 150 | 137.725 | 0.925 | 0.61667 | 5
4 | 2017-08-04 | 170317N2111 | 42951.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42951.3243 | 150 | 0.333 | 0.333 | 0.222 | CC494912 | 42951.3243 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42951.3243 | 150 | 137.858 | 1.058 | 0.70533 | 5
5 | 2017-08-05 | 170317N2111 | 42952.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42952.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42952.3243 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42952.3243 | 150 | 135.725 | 1.075 | 0.71667 | 5
6 | 2017-08-06 | 170317N2111 | 42953.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42953.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42953.3243 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42953.3243 | 150 | 136.991 | 0.191 | 0.12733 | 5
7 | 2017-08-07 | 170317N2111 | 42954.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42954.3236 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 42954.3236 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42954.3236 | 150 | 135.992 | 0.808 | 0.53867 | 5
8 | 2017-08-08 | 170317N2111 | 42955.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42955.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42955.3236 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42955.3236 | 150 | 136.525 | 0.275 | 0.18333 | 5
9 | 2017-08-09 | 170317N2111 | 42956.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42956.3236 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494912 | 42956.3236 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42956.3236 | 150 | 136.658 | 0.142 | 0.094667 | 5
10 | 2017-08-10 | 170317N2111 | 42957.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42957.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42957.3236 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42957.3236 | 150 | 137.125 | 0.325 | 0.21667 | 5
11 | 2017-08-11 | 170317N2111 | 42958.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42958.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42958.3243 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42958.3243 | 150 | 136.72 | 0.08 | 0.053333 | 5
12 | 2017-08-12 | 170317N2111 | 42959.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42959.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42959.3243 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42959.3243 | 150 | 138.525 | 1.725 | 1.15 | 5
13 | 2017-08-13 | 170317N2111 | 42960.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42960.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42960.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42960.366 | 150 | 136.125 | 0.675 | 0.45 | 5
14 | 2017-08-14 | 170317N2111 | 42961.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42961.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42961.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42961.366 | 150 | 137.925 | 1.125 | 0.75 | 5
15 | 2017-08-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-08-16 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
17 | 2017-08-17 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
18 | 2017-08-18 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
19 | 2017-08-19 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
20 | 2017-08-20 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
21 | 2017-08-21 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
22 | 2017-08-22 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
23 | 2017-08-23 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
24 | 2017-08-24 | 170317N2111 | 42971.5361 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42971.5361 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42971.5361 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42971.5361 | 150 | 135.725 | 1.075 | 0.71667 | 5
25 | 2017-08-25 | 170317N2111 | 42972.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42972.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42972.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42972.366 | 150 | 136.72 | 0.08 | 0.053333 | 5
26 | 2017-08-26 | 170317N2111 | 42973.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42973.366 | 150 | -0.267 | 0.267 | 0.178 | CC494912 | 42973.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42973.366 | 150 | 135.725 | 1.075 | 0.71667 | 5
27 | 2017-08-27 | 170317N2111 | 42974.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42974.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42974.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42974.366 | 150 | 137.725 | 0.925 | 0.61667 | 5
28 | 2017-08-28 | 170317N2111 | 42975.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42975.3653 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42975.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42975.3653 | 150 | 136.325 | 0.475 | 0.31667 | 5
29 | 2017-08-29 | 170317N2111 | 42976.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42976.3653 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42976.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42976.3653 | 150 | 135.192 | 1.608 | 1.072 | 5
30 | 2017-08-30 | 170317N2111 | 42977.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42977.3653 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 42977.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42977.3653 | 150 | 137.725 | 0.925 | 0.61667 | 5
31 | 2017-08-31 | 170317N2111 | 42978.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42978.3653 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42978.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42978.3653 | 150 | 136.925 | 0.125 | 0.083333 | 5
Observaciones
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## CO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 | [13 empty] | Mes: |  | Agosto
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite CO2 %DC
1 | 2017-08-01 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
2 | 2017-08-02 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
3 | 2017-08-03 | 170317N2111 | 42950.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42950.3243 | 20 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | P208020A | 42950.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42950.3243 | 20 | 19.375 | 1.385 | 1.385 | 1
4 | 2017-08-04 | 170317N2111 | 42951.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42951.3243 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | P208020A | 42951.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42951.3243 | 20 | 17.935 | 0.055 | 0.055 | 1
5 | 2017-08-05 | 170317N2111 | 42952.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42952.3243 | 20 | -0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42952.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42952.3243 | 20 | 17.427 | 0.563 | 0.563 | 1
6 | 2017-08-06 | 170317N2111 | 42953.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42953.3243 | 20 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | P208020A | 42953.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42953.3243 | 20 | 17.822 | 0.168 | 0.168 | 1
7 | 2017-08-07 | 170317N2111 | 42954.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42954.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42954.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42954.3236 | 20 | 17.92 | 0.07 | 0.07 | 1
8 | 2017-08-08 | 170317N2111 | 42955.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42955.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42955.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42955.3236 | 20 | 17.812 | 0.178 | 0.178 | 1
9 | 2017-08-09 | 170317N2111 | 42956.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42956.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42956.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42956.3236 | 20 | 17.788 | 0.202 | 0.202 | 1
10 | 2017-08-10 | 170317N2111 | 42957.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42957.3236 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 42957.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42957.3236 | 20 | 17.932 | 0.058 | 0.058 | 1
11 | 2017-08-11 | 170317N2111 | 42958.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42958.3243 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 42958.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42958.3243 | 20 | 18.017 | 0.027 | 0.027 | 1
12 | 2017-08-12 | 170317N2111 | 42959.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42959.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42959.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42959.3243 | 20 | 18.085 | 0.095 | 0.095 | 1
13 | 2017-08-13 | 170317N2111 | 42960.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42960.366 | 20 | -0.193 | 0.193 | 0.193 | P208020A | 42960.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42960.366 | 20 | 18.052 | 0.062 | 0.062 | 1
14 | 2017-08-14 | 170317N2111 | 42961.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42961.366 | 20 | -0.038 | 0.038 | 0.038 | P208020A | 42961.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42961.366 | 20 | 18.418 | 0.428 | 0.428 | 1
15 | 2017-08-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-08-16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
17 | 2017-08-17 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
18 | 2017-08-18 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
19 | 2017-08-19 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
20 | 2017-08-20 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
21 | 2017-08-21 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
22 | 2017-08-22 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
23 | 2017-08-23 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
24 | 2017-08-24 | 170317N2111 | 42971.5361 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42971.5361 | 20 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | P208020A | 42971.5361 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42971.5361 | 20 | 17.287 | 0.703 | 0.703 | 1
25 | 2017-08-25 | 170317N2111 | 42972.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42972.366 | 20 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42972.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42972.366 | 20 | 18.103 | 0.113 | 0.113 | 1
26 | 2017-08-26 | 170317N2111 | 42973.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42973.366 | 20 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | P208020A | 42973.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42973.366 | 20 | 17.745 | 0.245 | 0.245 | 1
27 | 2017-08-27 | 170317N2111 | 42974.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42974.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42974.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42974.366 | 20 | 17.948 | 0.042 | 0.042 | 1
28 | 2017-08-28 | 170317N2111 | 42975.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42975.3653 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42975.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42975.3653 | 20 | 17.848 | 0.142 | 0.142 | 1
29 | 2017-08-29 | 170317N2111 | 42976.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42976.3653 | 20 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42976.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42976.3653 | 20 | 17.667 | 0.323 | 0.323 | 1
30 | 2017-08-30 | 170317N2111 | 42977.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42977.3653 | 20 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | P208020A | 42977.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42977.3653 | 20 | 18.13 | 0.14 | 0.14 | 1
31 | 2017-08-31 | 170317N2111 | 42978.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42978.3653 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42978.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42978.3653 | 20 | 17.952 | 0.038 | 0.038 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## O2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 | [13 empty] | Mes: |  | Agosto
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - O2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite O2 %DC
1 | 2017-08-01 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
2 | 2017-08-02 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
3 | 2017-08-03 | 170317N2111 | 42950.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42950.3243 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | CC489811 | 42950.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42950.3243 | 25 | 22.394 | 0.056 | 0.056 | 1
4 | 2017-08-04 | 170317N2111 | 42951.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42951.3243 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | CC489811 | 42951.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42951.3243 | 25 | 22.463 | 0.013 | 0.013 | 1
5 | 2017-08-05 | 170317N2111 | 42952.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42952.3243 | 25 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | CC489811 | 42952.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42952.3243 | 25 | 22.446 | 0.004 | 0.004 | 1
6 | 2017-08-06 | 170317N2111 | 42953.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42953.3243 | 25 | -0.038 | 0.038 | 0.038 | CC489811 | 42953.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42953.3243 | 25 | 22.344 | 0.106 | 0.106 | 1
7 | 2017-08-07 | 170317N2111 | 42954.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42954.3236 | 25 | -0.021 | 0.021 | 0.021 | CC489811 | 42954.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42954.3236 | 25 | 22.521 | 0.071 | 0.071 | 1
8 | 2017-08-08 | 170317N2111 | 42955.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42955.3236 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | CC489811 | 42955.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42955.3236 | 25 | 22.39 | 0.06 | 0.06 | 1
9 | 2017-08-09 | 170317N2111 | 42956.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42956.3236 | 25 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | CC489811 | 42956.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42956.3236 | 25 | 22.521 | 0.071 | 0.071 | 1
10 | 2017-08-10 | 170317N2111 | 42957.3236 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42957.3236 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC489811 | 42957.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42957.3236 | 25 | 22.423 | 0.027 | 0.027 | 1
11 | 2017-08-11 | 170317N2111 | 42958.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42958.3243 | 25 | -0.158 | 0.158 | 0.158 | CC489811 | 42958.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42958.3243 | 25 | 22.379 | 0.071 | 0.071 | 1
12 | 2017-08-12 | 170317N2111 | 42959.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42959.3243 | 25 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | CC489811 | 42959.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42959.3243 | 25 | 22.404 | 0.046 | 0.046 | 1
13 | 2017-08-13 | 170317N2111 | 42960.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42960.366 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC489811 | 42960.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42960.366 | 25 | 22.554 | 0.104 | 0.104 | 1
14 | 2017-08-14 | 170317N2111 | 42961.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42961.366 | 25 | -0.123 | 0.123 | 0.123 | CC489811 | 42961.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42961.366 | 25 | 22.456 | 0.006 | 0.006 | 1
15 | 2017-08-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-08-16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
17 | 2017-08-17 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
18 | 2017-08-18 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
19 | 2017-08-19 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
20 | 2017-08-20 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
21 | 2017-08-21 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
22 | 2017-08-22 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
23 | 2017-08-23 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
24 | 2017-08-24 | 170317N2111 | 42971.5361 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42971.5361 | 25 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | CC489811 | 42971.5361 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42971.5361 | 25 | 22.342 | 0.108 | 0.108 | 1
25 | 2017-08-25 | 170317N2111 | 42972.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42972.366 | 25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | CC489811 | 42972.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42972.366 | 25 | 22.425 | 0.025 | 0.025 | 1
26 | 2017-08-26 | 170317N2111 | 42973.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42973.366 | 25 | -0.146 | 0.146 | 0.146 | CC489811 | 42973.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42973.366 | 25 | 22.452 | 0.002 | 0.002 | 1
27 | 2017-08-27 | 170317N2111 | 42974.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42974.366 | 25 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | CC489811 | 42974.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42974.366 | 25 | 22.485 | 0.035 | 0.035 | 1
28 | 2017-08-28 | 170317N2111 | 42975.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42975.3653 | 25 | -0.019 | 0.019 | 0.019 | CC489811 | 42975.3653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42975.3653 | 25 | 22.335 | 0.115 | 0.115 | 1
29 | 2017-08-29 | 170317N2111 | 42976.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42976.3653 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | CC489811 | 42976.3653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42976.3653 | 25 | 22.465 | 0.015 | 0.015 | 1
30 | 2017-08-30 | 170317N2111 | 42977.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42977.3653 | 25 | -0.048 | 0.048 | 0.048 | CC489811 | 42977.3653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42977.3653 | 25 | 22.51 | 0.06 | 0.06 | 1
31 | 2017-08-31 | 170317N2111 | 42978.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42978.3653 | 25 | -0.069 | 0.069 | 0.069 | CC489811 | 42978.3653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42978.3653 | 25 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.