## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Julio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2017-07-01 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
2 | 2017-07-02 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
3 | 2017-07-03 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
4 | 2017-07-04 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
5 | 2017-07-05 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
6 | 2017-07-06 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
7 | 2017-07-07 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
8 | 2017-07-08 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
9 | 2017-07-09 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
10 | 2017-07-10 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
11 | 2017-07-11 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
12 | 2017-07-12 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
13 | 2017-07-13 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
14 | 2017-07-14 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
15 | 2017-07-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-07-16 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
17 | 2017-07-17 | 091216N2363 | 42933.5444 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42933.5444 | 100 | -0.33 | 0.33 | 0.33 | CC495029 | 42933.5444 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42933.5444 | 100 | 81.25 | 1.05 | 1.05 | 5
18 | 2017-07-18 | 091216N2363 | 42934.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42934.3243 | 100 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | CC495029 | 42934.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42934.3243 | 100 | 78.92 | 1.28 | 1.28 | 5
19 | 2017-07-19 | 091216N2363 | 42935.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42935.325 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42935.325 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42935.325 | 100 | 79.58 | 0.62 | 0.62 | 5
20 | 2017-07-20 | 091216N2363 | 42936.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42936.325 | 100 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | CC495029 | 42936.325 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42936.325 | 100 | 80.58 | 0.38 | 0.38 | 5
21 | 2017-07-21 | 091216N2363 | 42937.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42937.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42937.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42937.3243 | 100 | 80.33 | 0.13 | 0.13 | 5
22 | 2017-07-22 | 170317N2111 | 42938.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42938.3243 | 100 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | CC495029 | 42938.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42938.3243 | 100 | 79.92 | 0.28 | 0.28 | 5
23 | 2017-07-23 | 170317N2111 | 42939.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42939.3243 | 100 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | CC495029 | 42939.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42939.3243 | 100 | 76.583 | 3.617 | 3.617 | 5
24 | 2017-07-24 | 170317N2111 | 42940.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42940.3243 | 100 | -1.583 | 1.583 | 1.583 | CC495029 | 42940.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42940.3243 | 100 | 82.083 | 1.883 | 1.883 | 5
25 | 2017-07-25 | 170317N2111 | 42941.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42941.3243 | 100 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | CC495029 | 42941.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42941.3243 | 100 | 78.417 | 1.783 | 1.783 | 5
26 | 2017-07-26 | 170317N2111 | 42942.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42942.3243 | 100 | -1.167 | 1.167 | 1.167 | CC495029 | 42942.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42942.3243 | 100 | 82.417 | 2.217 | 2.217 | 5
27 | 2017-07-27 | 170317N2111 | 42943.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42943.3243 | 100 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | CC495029 | 42943.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42943.3243 | 100 | 80.25 | 0.05 | 0.05 | 5
28 | 2017-07-28 | 170317N2111 | 42944.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42944.3243 | 100 | -0.333 | 0.333 | 0.333 | CC495029 | 42944.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42944.3243 | 100 | 79.583 | 0.617 | 0.617 | 5
29 | 2017-07-29 | 170317N2111 | 42945.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42945.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42945.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42945.3243 | 100 | 78.583 | 1.617 | 1.617 | 5
30 | 2017-07-30 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
31 | 2017-07-31 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## NOx
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOX | [13 empty] | Mes: |  | Julio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - NOx
|  | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite NOx %DC
1 | 2017-07-01 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
2 | 2017-07-02 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
3 | 2017-07-03 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
4 | 2017-07-04 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
5 | 2017-07-05 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
6 | 2017-07-06 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
7 | 2017-07-07 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
8 | 2017-07-08 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
9 | 2017-07-09 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
10 | 2017-07-10 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
11 | 2017-07-11 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
12 | 2017-07-12 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
13 | 2017-07-13 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
14 | 2017-07-14 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
15 | 2017-07-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-07-16 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
17 | 2017-07-17 | 091216N2363 | 42933.5444 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42933.5444 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42933.5444 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42933.5444 | 150 | 137.12 | 0.22 | 0.14667 | 5
18 | 2017-07-18 | 091216N2363 | 42934.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42934.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42934.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42934.3243 | 150 | 136.86 | 0.04 | 0.026667 | 5
19 | 2017-07-19 | 091216N2363 | 42935.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42935.325 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42935.325 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42935.325 | 150 | 136.92 | 0.02 | 0.013333 | 5
20 | 2017-07-20 | 091216N2363 | 42936.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42936.325 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42936.325 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42936.325 | 150 | 136.66 | 0.24 | 0.16 | 5
21 | 2017-07-21 | 091216N2363 | 42937.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42937.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42937.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42937.3243 | 150 | 136.92 | 0.02 | 0.013333 | 5
22 | 2017-07-22 | 170317N2111 | 42938.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42938.3243 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42938.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42938.3243 | 150 | 136.925 | 0.025 | 0.016667 | 5
23 | 2017-07-23 | 170317N2111 | 42939.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42939.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42939.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42939.3243 | 150 | 137.325 | 0.425 | 0.28333 | 5
24 | 2017-07-24 | 170317N2111 | 42940.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42940.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42940.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42940.3243 | 150 | 137.058 | 0.158 | 0.10533 | 5
25 | 2017-07-25 | 170317N2111 | 42941.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42941.3243 | 150 | -0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494928 | 42941.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42941.3243 | 150 | 136.525 | 0.375 | 0.25 | 5
26 | 2017-07-26 | 170317N2111 | 42942.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42942.3243 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42942.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42942.3243 | 150 | 137.658 | 0.758 | 0.50533 | 5
27 | 2017-07-27 | 170317N2111 | 42943.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42943.3243 | 150 | 0.467 | 0.467 | 0.31133 | CC494928 | 42943.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42943.3243 | 150 | 135.725 | 1.175 | 0.78333 | 5
28 | 2017-07-28 | 170317N2111 | 42944.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42944.3243 | 150 | -0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42944.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42944.3243 | 150 | 137.791 | 0.891 | 0.594 | 5
29 | 2017-07-29 | 170317N2111 | 42945.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42945.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42945.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42945.3243 | 150 | 135.858 | 1.042 | 0.69467 | 5
30 | 2017-07-30 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
31 | 2017-07-31 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
Observaciones
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## CO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 | [13 empty] | Mes: |  | Julio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite CO2 %DC
1 | 2017-07-01 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
2 | 2017-07-02 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
3 | 2017-07-03 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
4 | 2017-07-04 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
5 | 2017-07-05 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
6 | 2017-07-06 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
7 | 2017-07-07 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
8 | 2017-07-08 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
9 | 2017-07-09 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
10 | 2017-07-10 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
11 | 2017-07-11 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
12 | 2017-07-12 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
13 | 2017-07-13 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
14 | 2017-07-14 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
15 | 2017-07-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-07-16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
17 | 2017-07-17 | 091216N2363 | 42933.5444 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42933.5444 | 20 | -0.017 | 0.017 | 0.017 | P208020A | 42933.5444 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42933.5444 | 20 | 17.848 | 0.142 | 0.142 | 1
18 | 2017-07-18 | 091216N2363 | 42934.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42934.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42934.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42934.3243 | 20 | 17.67 | 0.32 | 0.32 | 1
19 | 2017-07-19 | 091216N2363 | 42935.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42935.325 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42935.325 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42935.325 | 20 | 18.308 | 0.318 | 0.318 | 1
20 | 2017-07-20 | 091216N2363 | 42936.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42936.325 | 20 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | P208020A | 42936.325 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42936.325 | 20 | 17.712 | 0.278 | 0.278 | 1
21 | 2017-07-21 | 091216N2363 | 42937.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42937.3243 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42937.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42937.3243 | 20 | 17.887 | 0.103 | 0.103 | 1
22 | 2017-07-22 | 170317N2111 | 42938.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42938.3243 | 20 | -0.012 | 0.012 | 0.012 | P208020A | 42938.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42938.3243 | 20 | 18 | 0.01 | 0.01 | 1
23 | 2017-07-23 | 170317N2111 | 42939.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42939.3243 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42939.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42939.3243 | 20 | 18.157 | 0.167 | 0.167 | 1
24 | 2017-07-24 | 170317N2111 | 42940.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42940.3243 | 20 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | P208020A | 42940.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42940.3243 | 20 | 17.93 | 0.06 | 0.06 | 1
25 | 2017-07-25 | 170317N2111 | 42941.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42941.3243 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42941.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42941.3243 | 20 | 17.983 | 0.007 | 0.007 | 1
26 | 2017-07-26 | 170317N2111 | 42942.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42942.3243 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42942.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42942.3243 | 20 | 17.85 | 0.14 | 0.14 | 1
27 | 2017-07-27 | 170317N2111 | 42943.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42943.3243 | 20 | -0.033 | 0.033 | 0.033 | P208020A | 42943.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42943.3243 | 20 | 17.767 | 0.223 | 0.223 | 1
28 | 2017-07-28 | 170317N2111 | 42944.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42944.3243 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42944.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42944.3243 | 20 | 18.125 | 0.135 | 0.135 | 1
29 | 2017-07-29 | 170317N2111 | 42945.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42945.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42945.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42945.3243 | 20 | 18.063 | 0.073 | 0.073 | 1
30 | 2017-07-30 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
31 | 2017-07-31 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## O2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 | [13 empty] | Mes: |  | Julio
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - O2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite O2 %DC
1 | 2017-07-01 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
2 | 2017-07-02 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
3 | 2017-07-03 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
4 | 2017-07-04 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
5 | 2017-07-05 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
6 | 2017-07-06 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
7 | 2017-07-07 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
8 | 2017-07-08 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
9 | 2017-07-09 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
10 | 2017-07-10 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
11 | 2017-07-11 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
12 | 2017-07-12 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
13 | 2017-07-13 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
14 | 2017-07-14 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
15 | 2017-07-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-07-16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
17 | 2017-07-17 | 091216N2363 | 42933.5444 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42933.5444 | 25 | -0.142 | 0.142 | 0.142 | CC489811 | 42933.5444 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42933.5444 | 25 | 22.471 | 0.021 | 0.021 | 1
18 | 2017-07-18 | 091216N2363 | 42934.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42934.3243 | 25 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | CC489811 | 42934.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42934.3243 | 25 | 22.394 | 0.056 | 0.056 | 1
19 | 2017-07-19 | 091216N2363 | 42935.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42935.325 | 25 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | CC489811 | 42935.325 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42935.325 | 25 | 22.5 | 0.05 | 0.05 | 1
20 | 2017-07-20 | 091216N2363 | 42936.325 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42936.325 | 25 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | CC489811 | 42936.325 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42936.325 | 25 | 22.458 | 0.008 | 0.008 | 1
21 | 2017-07-21 | 091216N2363 | 42937.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42937.3243 | 25 | -0.058 | 0.058 | 0.058 | CC489811 | 42937.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42937.3243 | 25 | 22.483 | 0.033 | 0.033 | 1
22 | 2017-07-22 | 170317N2111 | 42938.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42938.3243 | 25 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | CC489811 | 42938.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42938.3243 | 25 | 22.381 | 0.069 | 0.069 | 1
23 | 2017-07-23 | 170317N2111 | 42939.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42939.3243 | 25 | -0.138 | 0.138 | 0.138 | CC489811 | 42939.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42939.3243 | 25 | 22.475 | 0.025 | 0.025 | 1
24 | 2017-07-24 | 170317N2111 | 42940.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42940.3243 | 25 | -0.038 | 0.038 | 0.038 | CC489811 | 42940.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42940.3243 | 25 | 22.363 | 0.087 | 0.087 | 1
25 | 2017-07-25 | 170317N2111 | 42941.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42941.3243 | 25 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | CC489811 | 42941.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42941.3243 | 25 | 22.469 | 0.019 | 0.019 | 1
26 | 2017-07-26 | 170317N2111 | 42942.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42942.3243 | 25 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | CC489811 | 42942.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42942.3243 | 25 | 22.404 | 0.046 | 0.046 | 1
27 | 2017-07-27 | 170317N2111 | 42943.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42943.3243 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | CC489811 | 42943.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42943.3243 | 25 | 22.452 | 0.002 | 0.002 | 1
28 | 2017-07-28 | 170317N2111 | 42944.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42944.3243 | 25 | -0.158 | 0.158 | 0.158 | CC489811 | 42944.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42944.3243 | 25 | 22.454 | 0.004 | 0.004 | 1
29 | 2017-07-29 | 170317N2111 | 42945.3243 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42945.3243 | 25 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | CC489811 | 42945.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42945.3243 | 25 | 22.502 | 0.052 | 0.052 | 1
30 | 2017-07-30 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
31 | 2017-07-31 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.