## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Mayo
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2017-05-01 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 1 | 1 | 1 | CC495029 | 8:15 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:15 | 100 | 90.42 | 0.97 | 0.97 | 5
2 | 2017-05-02 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC495029 | 8:15 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:15 | 100 | 86.17 | 3.28 | 3.28 | 5
3 | 2017-05-03 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 8:18 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:18 | 100 | 89.08 | 0.37 | 0.37 | 5
4 | 2017-05-04 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | CC495029 | 8:15 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:15 | 100 | 86.83 | 2.62 | 2.62 | 5
5 | 2017-05-05 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | CC495029 | 8:15 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:15 | 100 | 87.92 | 1.53 | 1.53 | 5
6 | 2017-05-06 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 8:18 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:18 | 100 | 89.33 | 0.12 | 0.12 | 5
7 | 2017-05-07 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | CC495029 | 8:15 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:15 | 100 | 87.83 | 1.62 | 1.62 | 5
8 | 2017-05-08 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 8:15 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:15 | 100 | 86.08 | 3.37 | 3.37 | 5
9 | 2017-05-09 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 8:18 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 8:18 | 100 | 90.5 | 1.05 | 1.05 | 5
10 | 2017-05-10 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
11 | 2017-05-11 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
12 | 2017-05-12 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
13 | 2017-05-13 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
14 | 2017-05-14 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
15 | 2017-05-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
16 | 2017-05-16 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
17 | 2017-05-17 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
18 | 2017-05-18 | [10 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | 5
19 | 2017-05-19 | 091216N2363 | 42874.4653 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42874.4653 | 100 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | CC495029 | 42874.4653 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 42874.4653 | 100 | 88.583 | 0.867 | 0.867 | 5
20 | 2017-05-20 | 091216N2363 | 42875.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42875.3243 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC495029 | 42875.3243 | 89.45 | 89.45 | 0.89 | 2025-01-24 | 42875.3243 | 100 | 88.5 | 0.95 | 0.95 | 5
21 | 2017-05-21 | 091216N2363 | 42876.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42876.3243 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC495029 | 42876.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42876.3243 | 100 | 80.583 | 0.383 | 0.383 | 5
22 | 2017-05-22 | 091216N2363 | 42877.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42877.3236 | 100 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | CC495029 | 42877.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42877.3236 | 100 | 78.833 | 1.367 | 1.367 | 5
23 | 2017-05-23 | 091216N2363 | 42878.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42878.3236 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | CC495029 | 42878.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42878.3236 | 100 | 80.167 | 0.033 | 0.033 | 5
24 | 2017-05-24 | 091216N2363 | 42879.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42879.3236 | 100 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | CC495029 | 42879.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42879.3236 | 100 | 79.417 | 0.783 | 0.783 | 5
25 | 2017-05-25 | 091216N2363 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:07 | 100 | FT | 2.33 | 2.33 | CC495029 | 7:18 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 7:18 | 100 | 81.83 | 1.63 | 1.63 | 5
26 | 2017-05-26 | 091216N2363 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:07 | 100 | FT | 1.42 | 1.42 | CC495029 | 7:18 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 7:18 | 100 | 80.83 | 0.63 | 0.63 | 5
27 | 2017-05-27 | 091216N2363 | 42882.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42882.3236 | 100 | -1.25 | 1.25 | 1.25 | CC495029 | 42882.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42882.3236 | 100 | 81.167 | 0.967 | 0.967 | 5
28 | 2017-05-28 | 091216N2363 | 42883.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42883.3236 | 100 | -1.167 | 1.167 | 1.167 | CC495029 | 42883.3236 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42883.3236 | 100 | 82.333 | 2.133 | 2.133 | 5
29 | 2017-05-29 | 091216N2363 | 42884.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42884.3243 | 100 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | CC495029 | 42884.3243 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 42884.3243 | 100 | 78.667 | 1.533 | 1.533 | 5
30 | 2017-05-30 | 091216N2363 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:07 | 100 | FT | 2.33 | 2.33 | CC495029 | 7:18 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 7:18 | 100 | 81.08 | 0.88 | 0.88 | 5
31 | 2017-05-31 | 091216N2363 | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:07 | 100 | FT | 2.33 | 2.33 | CC495029 | 7:18 | 80.2 | 80.2 | 0.89 | 2025-01-24 | 7:18 | 100 | 81.25 | 1.05 | 1.05 | 5
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## NOx
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOX | [13 empty] | Mes: |  | Mayo
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - NOx
|  | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite NOx %DC
1 | 2017-05-01 | 091216N2363 | 42856.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42856.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42856.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42856.366 | 150 | 137.658 | 0.758 | 0.50533 | 5
2 | 2017-05-02 | 091216N2363 | 42857.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42857.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42857.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42857.366 | 150 | 137.191 | 0.291 | 0.194 | 5
3 | 2017-05-03 | 091216N2363 | 42858.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42858.366 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42858.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42858.366 | 150 | 136.325 | 0.575 | 0.38333 | 5
4 | 2017-05-04 | 091216N2363 | 42859.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42859.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42859.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42859.366 | 150 | 136.258 | 0.642 | 0.428 | 5
5 | 2017-05-05 | 091216N2363 | 42860.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42860.366 | 150 | -0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494928 | 42860.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42860.366 | 150 | 138.325 | 1.425 | 0.95 | 5
6 | 2017-05-06 | 091216N2363 | 42861.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42861.366 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494928 | 42861.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42861.366 | 150 | 135.925 | 0.975 | 0.65 | 5
7 | 2017-05-07 | 091216N2363 | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 7:58 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 8:04 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 8:04 | 150 | 137.46 | 0.56 | 0.37333 | 5
8 | 2017-05-08 | 091216N2363 | 42863.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42863.366 | 150 | -0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42863.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42863.366 | 150 | 137.325 | 0.425 | 0.28333 | 5
9 | 2017-05-09 | 091216N2363 | 42864.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42864.366 | 150 | 0.267 | 0.267 | 0.178 | CC494928 | 42864.366 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42864.366 | 150 | 137.391 | 0.491 | 0.32733 | 5
10 | 2017-05-10 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
11 | 2017-05-11 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
12 | 2017-05-12 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
13 | 2017-05-13 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
14 | 2017-05-14 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
15 | 2017-05-15 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
16 | 2017-05-16 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
17 | 2017-05-17 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
18 | 2017-05-18 | [10 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! | 5
19 | 2017-05-19 | 091216N2363 | 42874.4653 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42874.4653 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42874.4653 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42874.4653 | 150 | 137.258 | 0.358 | 0.23867 | 5
20 | 2017-05-20 | 091216N2363 | 42875.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42875.3243 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494928 | 42875.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42875.3243 | 150 | 137.458 | 0.558 | 0.372 | 5
21 | 2017-05-21 | 091216N2363 | 42876.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42876.3243 | 150 | -0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494928 | 42876.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42876.3243 | 150 | 136.125 | 0.775 | 0.51667 | 5
22 | 2017-05-22 | 091216N2363 | 42877.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42877.3236 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494928 | 42877.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42877.3236 | 150 | 137.725 | 0.825 | 0.55 | 5
23 | 2017-05-23 | 091216N2363 | 42878.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42878.3236 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42878.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42878.3236 | 150 | 136.858 | 0.042 | 0.028 | 5
24 | 2017-05-24 | 091216N2363 | 42879.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42879.3236 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42879.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42879.3236 | 150 | 136.658 | 0.242 | 0.16133 | 5
25 | 2017-05-25 | 091216N2363 | 42880.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42880.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42880.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42880.3236 | 150 | 136.59 | 0.31 | 0.20667 | 5
26 | 2017-05-26 | 091216N2363 | 42881.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42881.3236 | 150 | -0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494928 | 42881.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42881.3236 | 150 | 136.858 | 0.042 | 0.028 | 5
27 | 2017-05-27 | 091216N2363 | 42882.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42882.3236 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42882.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42882.3236 | 150 | 137.058 | 0.158 | 0.10533 | 5
28 | 2017-05-28 | 091216N2363 | 42883.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42883.3236 | 150 | -0.267 | 0.267 | 0.178 | CC494928 | 42883.3236 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42883.3236 | 150 | 137.058 | 0.158 | 0.10533 | 5
29 | 2017-05-29 | 091216N2363 | 42884.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42884.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42884.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42884.3243 | 150 | 136.392 | 0.508 | 0.33867 | 5
30 | 2017-05-30 | 091216N2363 | 42885.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42885.3243 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494928 | 42885.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42885.3243 | 150 | 137.591 | 0.691 | 0.46067 | 5
31 | 2017-05-31 | 091216N2363 | 42886.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42886.3243 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494928 | 42886.3243 | 136.9 | 91.2667 | 1.91 | 2025-06-24 | 42886.3243 | 150 | 137.458 | 0.558 | 0.372 | 5
Observaciones
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## CO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 | [13 empty] | Mes: |  | Mayo
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite CO2 %DC
1 | 2017-05-01 | 091216N2363 | 42856.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42856.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | CC488893 | 42856.366 | 18.03 | 90.15 | 0.6 | 2024-08-19 | 42856.366 | 20 | 17.853 | 0.177 | 0.177 | 1
2 | 2017-05-02 | 091216N2363 | 42857.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42857.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | CC488893 | 42857.366 | 18.03 | 90.15 | 0.6 | 2024-08-19 | 42857.366 | 20 | 18.175 | 0.145 | 0.145 | 1
3 | 2017-05-03 | 091216N2363 | 42858.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42858.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | CC488893 | 42858.366 | 18.03 | 90.15 | 0.6 | 2024-08-19 | 42858.366 | 20 | 17.898 | 0.132 | 0.132 | 1
4 | 2017-05-04 | 091216N2363 | 42859.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42859.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | CC488893 | 42859.366 | 18.03 | 90.15 | 0.6 | 2024-08-19 | 42859.366 | 20 | 18.043 | 0.013 | 0.013 | 1
5 | 2017-05-05 | 091216N2363 | 42860.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42860.366 | 20 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | CC488893 | 42860.366 | 18.03 | 90.15 | 0.6 | 2024-08-19 | 42860.366 | 20 | 18.027 | 0.003 | 0.003 | 1
6 | 2017-05-06 | 091216N2363 | 42861.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42861.366 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | CC488893 | 42861.366 | 18.03 | 90.15 | 0.6 | 2024-08-19 | 42861.366 | 20 | 18.123 | 0.093 | 0.093 | 1
7 | 2017-05-07 | 091216N2363 | 42862.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42862.366 | 20 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | P208020A | 42862.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42862.366 | 20 | 17.962 | 0.028 | 0.028 | 1
8 | 2017-05-08 | 091216N2363 | 42863.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42863.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42863.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42863.366 | 20 | 18.05 | 0.06 | 0.06 | 1
9 | 2017-05-09 | 091216N2363 | 42864.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42864.366 | 20 | -0.147 | 0.147 | 0.147 | P208020A | 42864.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42864.366 | 20 | 18.295 | 0.305 | 0.305 | 1
10 | 2017-05-10 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
11 | 2017-05-11 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
12 | 2017-05-12 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
13 | 2017-05-13 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
14 | 2017-05-14 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
15 | 2017-05-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-05-16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
17 | 2017-05-17 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
18 | 2017-05-18 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
19 | 2017-05-19 | 091216N2363 | 42874.4653 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42874.4653 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42874.4653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42874.4653 | 20 | 17.958 | 0.032 | 0.032 | 1
20 | 2017-05-20 | 091216N2363 | 42875.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42875.3243 | 20 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42875.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42875.3243 | 20 | 17.81 | 0.18 | 0.18 | 1
21 | 2017-05-21 | 091216N2363 | 42876.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42876.3243 | 20 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | P208020A | 42876.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42876.3243 | 20 | 17.647 | 0.343 | 0.343 | 1
22 | 2017-05-22 | 091216N2363 | 42877.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42877.3236 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 42877.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42877.3236 | 20 | 17.813 | 0.177 | 0.177 | 1
23 | 2017-05-23 | 091216N2363 | 42878.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42878.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42878.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42878.3236 | 20 | 17.658 | 0.332 | 0.332 | 1
24 | 2017-05-24 | 091216N2363 | 42879.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42879.3236 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42879.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42879.3236 | 20 | 17.863 | 0.127 | 0.127 | 1
25 | 2017-05-25 | 091216N2363 | 42880.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42880.3236 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42880.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42880.3236 | 20 | 17.898 | 0.092 | 0.092 | 1
26 | 2017-05-26 | 091216N2363 | 42881.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42881.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42881.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42881.3236 | 20 | 17.768 | 0.222 | 0.222 | 1
27 | 2017-05-27 | 091216N2363 | 42882.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42882.3236 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42882.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42882.3236 | 20 | 17.858 | 0.132 | 0.132 | 1
28 | 2017-05-28 | 091216N2363 | 42883.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42883.3236 | 20 | -0.035 | 0.035 | 0.035 | P208020A | 42883.3236 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42883.3236 | 20 | 18 | 0.01 | 0.01 | 1
29 | 2017-05-29 | 091216N2363 | 42884.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42884.3243 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42884.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42884.3243 | 20 | 17.84 | 0.15 | 0.15 | 1
30 | 2017-05-30 | 091216N2363 | 42885.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42885.3243 | 20 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | P208020A | 42885.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42885.3243 | 20 | 17.923 | 0.067 | 0.067 | 1
31 | 2017-05-31 | 091216N2363 | 42886.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42886.3243 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42886.3243 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42886.3243 | 20 | 18.135 | 0.145 | 0.145 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## O2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 | [13 empty] | Mes: |  | Mayo
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - O2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite O2 %DC
1 | 2017-05-01 | 091216N2363 | 42856.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42856.366 | 25 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | CC489803 | 42856.366 | 22.53 | 90.12 | 0.06 | 2024-08-19 | 42856.366 | 25 | 22.506 | 0.024 | 0.024 | 1
2 | 2017-05-02 | 091216N2363 | 42857.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42857.366 | 25 | -0.029 | 0.029 | 0.029 | CC489803 | 42857.366 | 22.53 | 90.12 | 0.06 | 2024-08-19 | 42857.366 | 25 | 22.56 | 0.03 | 0.03 | 1
3 | 2017-05-03 | 091216N2363 | 42858.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42858.366 | 25 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | CC489803 | 42858.366 | 22.53 | 90.12 | 0.06 | 2024-08-19 | 42858.366 | 25 | 22.502 | 0.028 | 0.028 | 1
4 | 2017-05-04 | 091216N2363 | 42859.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42859.366 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC489803 | 42859.366 | 22.53 | 90.12 | 0.06 | 2024-08-19 | 42859.366 | 25 | 22.523 | 0.007 | 0.007 | 1
5 | 2017-05-05 | 091216N2363 | 42860.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42860.366 | 25 | -0.173 | 0.173 | 0.173 | CC489803 | 42860.366 | 22.53 | 90.12 | 0.06 | 2024-08-19 | 42860.366 | 25 | 22.517 | 0.013 | 0.013 | 1
6 | 2017-05-06 | 091216N2363 | 42861.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42861.366 | 25 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | CC489811 | 42861.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42861.366 | 25 | 22.454 | 0.004 | 0.004 | 1
7 | 2017-05-07 | 091216N2363 | 42862.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42862.366 | 25 | -0.163 | 0.163 | 0.163 | CC489811 | 42862.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42862.366 | 25 | 22.404 | 0.046 | 0.046 | 1
8 | 2017-05-08 | 091216N2363 | 42863.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42863.366 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC489811 | 42863.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42863.366 | 25 | 22.404 | 0.046 | 0.046 | 1
9 | 2017-05-09 | 091216N2363 | 42864.366 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42864.366 | 25 | -0.042 | 0.042 | 0.042 | CC489811 | 42864.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42864.366 | 25 | 22.508 | 0.058 | 0.058 | 1
10 | 2017-05-10 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
11 | 2017-05-11 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
12 | 2017-05-12 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
13 | 2017-05-13 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
14 | 2017-05-14 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
15 | 2017-05-15 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
16 | 2017-05-16 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
17 | 2017-05-17 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
18 | 2017-05-18 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 1
19 | 2017-05-19 | 091216N2363 | 42874.4653 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42874.4653 | 25 | -0.133 | 0.133 | 0.133 | CC489811 | 42874.4653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42874.4653 | 25 | 22.421 | 0.029 | 0.029 | 1
20 | 2017-05-20 | 091216N2363 | 42875.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42875.3243 | 25 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | CC489811 | 42875.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42875.3243 | 25 | 22.419 | 0.031 | 0.031 | 1
21 | 2017-05-21 | 091216N2363 | 42876.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42876.3243 | 25 | -0.058 | 0.058 | 0.058 | CC489811 | 42876.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42876.3243 | 25 | 22.55 | 0.1 | 0.1 | 1
22 | 2017-05-22 | 091216N2363 | 42877.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42877.3236 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | CC489811 | 42877.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42877.3236 | 25 | 22.475 | 0.025 | 0.025 | 1
23 | 2017-05-23 | 091216N2363 | 42878.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42878.3236 | 25 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | CC489811 | 42878.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42878.3236 | 25 | 22.413 | 0.037 | 0.037 | 1
24 | 2017-05-24 | 091216N2363 | 42879.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42879.3236 | 25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | CC489811 | 42879.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42879.3236 | 25 | 22.463 | 0.013 | 0.013 | 1
25 | 2017-05-25 | 091216N2363 | 42880.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42880.3236 | 25 | -0.046 | 0.046 | 0.046 | CC489811 | 42880.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42880.3236 | 25 | 22.463 | 0.013 | 0.013 | 1
26 | 2017-05-26 | 091216N2363 | 42881.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42881.3236 | 25 | -0.077 | 0.077 | 0.077 | CC489811 | 42881.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42881.3236 | 25 | 22.494 | 0.044 | 0.044 | 1
27 | 2017-05-27 | 091216N2363 | 42882.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42882.3236 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC489811 | 42882.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42882.3236 | 25 | 22.369 | 0.081 | 0.081 | 1
28 | 2017-05-28 | 091216N2363 | 42883.3236 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42883.3236 | 25 | -0.142 | 0.142 | 0.142 | CC489811 | 42883.3236 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42883.3236 | 25 | 22.452 | 0.002 | 0.002 | 1
29 | 2017-05-29 | 091216N2363 | 42884.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42884.3243 | 25 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | CC489811 | 42884.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42884.3243 | 25 | 22.431 | 0.019 | 0.019 | 1
30 | 2017-05-30 | 091216N2363 | 42885.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42885.3243 | 25 | -0.165 | 0.165 | 0.165 | CC489811 | 42885.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42885.3243 | 25 | 22.45 | 0 | 0 | 1
31 | 2017-05-31 | 091216N2363 | 42886.3243 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | 42886.3243 | 25 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | CC489811 | 42886.3243 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42886.3243 | 25 | 22.385 | 0.065 | 0.065 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.