## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Octubre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2017-10-01 | 170317N2111 | 43009.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43009.366 | 100 | -0.417 | 0.417 | 0.417 | CC504644 | 43009.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43009.366 | 100 | 88.333 | 2.097 | 2.097 | 5
2 | 2017-10-02 | 170317N2111 | 43010.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43010.366 | 100 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | CC504644 | 43010.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43010.366 | 100 | 90.167 | 0.263 | 0.263 | 5
3 | 2017-10-03 | 170317N2111 | 43011.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43011.366 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504644 | 43011.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43011.366 | 100 | 89.833 | 0.597 | 0.597 | 5
4 | 2017-10-04 | 140617N2189 | 43012.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43012.366 | 100 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504644 | 43012.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43012.366 | 100 | 90.417 | 0.013 | 0.013 | 5
5 | 2017-10-05 | 140617N2189 | 43013.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43013.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504644 | 43013.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43013.366 | 100 | 89.167 | 1.263 | 1.263 | 5
6 | 2017-10-06 | 140617N2189 | 43014.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43014.3667 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504644 | 43014.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43014.3667 | 100 | 90.833 | 0.403 | 0.403 | 5
7 | 2017-10-07 | 140617N2189 | 43015.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43015.3667 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504644 | 43015.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43015.3667 | 100 | 90.333 | 0.097 | 0.097 | 5
8 | 2017-10-08 | 140617N2189 | 43016.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43016.3667 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504644 | 43016.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43016.3667 | 100 | 89.75 | 0.68 | 0.68 | 5
9 | 2017-10-09 | 140617N2189 | 43017.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43017.3667 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | CC504644 | 43017.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43017.3667 | 100 | 91.083 | 0.653 | 0.653 | 5
10 | 2017-10-10 | 140617N2189 | 43018.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43018.3667 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504644 | 43018.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43018.3667 | 100 | 90.833 | 0.403 | 0.403 | 5
11 | 2017-10-11 | 140617N2189 | 43019.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43019.3667 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504644 | 43019.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43019.3667 | 100 | 89.75 | 0.68 | 0.68 | 5
12 | 2017-10-12 | 140617N2189 | 43020.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43020.3667 | 100 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | CC504644 | 43020.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43020.3667 | 100 | 91.167 | 0.737 | 0.737 | 5
13 | 2017-10-13 | 140617N2189 | 43021.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43021.3667 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504644 | 43021.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43021.3667 | 100 | 90.25 | 0.18 | 0.18 | 5
14 | 2017-10-14 | 140617N2189 | 43022.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43022.3667 | 100 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | CC504644 | 43022.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43022.3667 | 100 | 89.583 | 0.847 | 0.847 | 5
15 | 2017-10-15 | 140617N2189 | 43023.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43023.3667 | 100 | -0.583 | 0.583 | 0.583 | CC504644 | 43023.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43023.3667 | 100 | 90.75 | 0.32 | 0.32 | 5
16 | 2017-10-16 | 140617N2189 | 43024.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43024.366 | 100 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | CC504644 | 43024.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43024.366 | 100 | 90.333 | 0.097 | 0.097 | 5
17 | 2017-10-17 | 140617N2189 | 43025.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43025.3667 | 100 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | CC504644 | 43025.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43025.3667 | 100 | 91 | 0.57 | 0.57 | 5
18 | 2017-10-18 | 140617N2189 | 43026.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43026.3667 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | CC504644 | 43026.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43026.3667 | 100 | 89.833 | 0.597 | 0.597 | 5
19 | 2017-10-19 | 140617N2189 | 43027.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43027.3667 | 100 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | CC504644 | 43027.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43027.3667 | 100 | 89.833 | 0.597 | 0.597 | 5
20 | 2017-10-20 | 140617N2189 | 43028.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43028.3667 | 100 | -0.75 | 0.75 | 0.75 | CC504644 | 43028.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43028.3667 | 100 | 91.417 | 0.987 | 0.987 | 5
21 | 2017-10-21 | 140617N2189 | 43029.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43029.3667 | 100 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504644 | 43029.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43029.3667 | 100 | 90.25 | 0.18 | 0.18 | 5
22 | 2017-10-22 | 140617N2189 | 43030.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43030.3667 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | CC504618 | 43030.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43030.3667 | 100 | 88.167 | 1.573 | 1.573 | 5
23 | 2017-10-23 | 140617N2189 | 43031.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43031.3667 | 100 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | CC504618 | 43031.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43031.3667 | 100 | 89.083 | 0.657 | 0.657 | 5
24 | 2017-10-24 | 140617N2189 | 43032.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43032.3667 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504618 | 43032.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43032.3667 | 100 | 91.333 | 1.593 | 1.593 | 5
25 | 2017-10-25 | 140617N2189 | 43033.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43033.3667 | 100 | -0.333 | 0.333 | 0.333 | CC504618 | 43033.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43033.3667 | 100 | 88.417 | 1.323 | 1.323 | 5
26 | 2017-10-26 | 140617N2189 | 43034.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43034.3667 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504618 | 43034.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43034.3667 | 100 | 91.5 | 1.76 | 1.76 | 5
27 | 2017-10-27 | 140617N2189 | 43035.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43035.3667 | 100 | -0.583 | 0.583 | 0.583 | CC504618 | 43035.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43035.3667 | 100 | 90.25 | 0.51 | 0.51 | 5
28 | 2017-10-28 | 140617N2189 | 43036.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43036.3667 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504618 | 43036.3667 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43036.3667 | 100 | 89.583 | 0.157 | 0.157 | 5
29 | 2017-10-29 | 140617N2189 | 43037.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43037.3674 | 100 | -0.583 | 0.583 | 0.583 | CC504618 | 43037.3674 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43037.3674 | 100 | 89.583 | 0.157 | 0.157 | 5
30 | 2017-10-30 | 140617N2189 | 43038.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43038.3674 | 100 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | CC504618 | 43038.3674 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43038.3674 | 100 | 88.917 | 0.823 | 0.823 | 5
31 | 2017-10-31 | 140617N2189 | 43039.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43039.3674 | 100 | 2 | 2 | 2 | CC504618 | 43039.3674 | 89.74 | 89.74 | 0.9 | 2025-05-30 | 43039.3674 | 100 | 90.75 | 1.01 | 1.01 | 5
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## NOx
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOX | [13 empty] | Mes: |  | Octubre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - NOx
|  | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite NOx %DC
1 | 2017-10-01 | 170317N2111 | 43009.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43009.366 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43009.366 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43009.366 | 150 | 136.125 | 1.025 | 0.68333 | 5
2 | 2017-10-02 | 170317N2111 | 43010.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43010.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43010.366 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43010.366 | 150 | 134.792 | 0.308 | 0.20533 | 5
3 | 2017-10-03 | 170317N2111 | 43011.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43011.366 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43011.366 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43011.366 | 150 | 135.192 | 0.092 | 0.061333 | 5
4 | 2017-10-04 | 140617N2189 | 43012.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43012.366 | 150 | -0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC504722 | 43012.366 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43012.366 | 150 | 135.325 | 0.225 | 0.15 | 5
5 | 2017-10-05 | 140617N2189 | 43013.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43013.366 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC504722 | 43013.366 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43013.366 | 150 | 134.858 | 0.242 | 0.16133 | 5
6 | 2017-10-06 | 140617N2189 | 43014.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43014.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43014.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43014.3667 | 150 | 134.992 | 0.108 | 0.072 | 5
7 | 2017-10-07 | 140617N2189 | 43015.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43015.3667 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43015.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43015.3667 | 150 | 135.192 | 0.092 | 0.061333 | 5
8 | 2017-10-08 | 140617N2189 | 43016.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43016.3667 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC504722 | 43016.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43016.3667 | 150 | 135.125 | 0.025 | 0.016667 | 5
9 | 2017-10-09 | 140617N2189 | 43017.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43017.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43017.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43017.3667 | 150 | 134.858 | 0.242 | 0.16133 | 5
10 | 2017-10-10 | 140617N2189 | 43018.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43018.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43018.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43018.3667 | 150 | 135.125 | 0.025 | 0.016667 | 5
11 | 2017-10-11 | 140617N2189 | 43019.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43019.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43019.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43019.3667 | 150 | 135.125 | 0.025 | 0.016667 | 5
12 | 2017-10-12 | 140617N2189 | 43020.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43020.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43020.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43020.3667 | 150 | 134.325 | 0.775 | 0.51667 | 5
13 | 2017-10-13 | 140617N2189 | 43021.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43021.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43021.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43021.3667 | 150 | 135.592 | 0.492 | 0.328 | 5
14 | 2017-10-14 | 140617N2189 | 43022.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43022.3667 | 150 | -0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC504722 | 43022.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43022.3667 | 150 | 135.258 | 0.158 | 0.10533 | 5
15 | 2017-10-15 | 140617N2189 | 43023.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43023.3667 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43023.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43023.3667 | 150 | 134.792 | 0.308 | 0.20533 | 5
16 | 2017-10-16 | 140617N2189 | 43024.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43024.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43024.366 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43024.366 | 150 | 135.058 | 0.042 | 0.028 | 5
17 | 2017-10-17 | 140617N2189 | 43025.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43025.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43025.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43025.3667 | 150 | 135.192 | 0.092 | 0.061333 | 5
18 | 2017-10-18 | 140617N2189 | 43026.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43026.3667 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43026.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43026.3667 | 150 | 135.258 | 0.158 | 0.10533 | 5
19 | 2017-10-19 | 140617N2189 | 43027.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43027.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43027.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43027.3667 | 150 | 134.925 | 0.175 | 0.11667 | 5
20 | 2017-10-20 | 140617N2189 | 43028.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43028.3667 | 150 | -0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC504722 | 43028.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43028.3667 | 150 | 134.858 | 0.242 | 0.16133 | 5
21 | 2017-10-21 | 140617N2189 | 43029.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43029.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43029.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43029.3667 | 150 | 135.325 | 0.225 | 0.15 | 5
22 | 2017-10-22 | 140617N2189 | 43030.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43030.3667 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43030.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43030.3667 | 150 | 134.858 | 0.242 | 0.16133 | 5
23 | 2017-10-23 | 140617N2189 | 43031.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43031.3667 | 150 | -0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC504722 | 43031.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43031.3667 | 150 | 135.058 | 0.042 | 0.028 | 5
24 | 2017-10-24 | 140617N2189 | 43032.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43032.3667 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC504722 | 43032.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43032.3667 | 150 | 134.725 | 0.375 | 0.25 | 5
25 | 2017-10-25 | 140617N2189 | 43033.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43033.3667 | 150 | -0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC504722 | 43033.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43033.3667 | 150 | 135.058 | 0.042 | 0.028 | 5
26 | 2017-10-26 | 140617N2189 | 43034.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43034.3667 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC504722 | 43034.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43034.3667 | 150 | 135.125 | 0.025 | 0.016667 | 5
27 | 2017-10-27 | 140617N2189 | 43035.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43035.3667 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC504722 | 43035.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43035.3667 | 150 | 134.925 | 0.175 | 0.11667 | 5
28 | 2017-10-28 | 140617N2189 | 43036.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43036.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC504722 | 43036.3667 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43036.3667 | 150 | 134.992 | 0.108 | 0.072 | 5
29 | 2017-10-29 | 140617N2189 | 43037.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43037.3674 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC504722 | 43037.3674 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43037.3674 | 150 | 134.658 | 0.442 | 0.29467 | 5
30 | 2017-10-30 | 140617N2189 | 43038.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43038.3674 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC504722 | 43038.3674 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43038.3674 | 150 | 135.125 | 0.025 | 0.016667 | 5
31 | 2017-10-31 | 140617N2189 | 43039.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43039.3674 | 150 | -0.267 | 0.267 | 0.178 | CC504722 | 43039.3674 | 135.1 | 90.0667 | 1.89 | 2025-05-31 | 43039.3674 | 150 | 135.125 | 0.025 | 0.016667 | 5
Observaciones
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## CO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 | [13 empty] | Mes: |  | Octubre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite CO2 %DC
1 | 2017-10-01 | 170317N2111 | 43009.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43009.366 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 43009.366 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43009.366 | 20 | 17.912 | 0.058 | 0.058 | 1
2 | 2017-10-02 | 170317N2111 | 43010.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43010.366 | 20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 43010.366 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43010.366 | 20 | 17.898 | 0.072 | 0.072 | 1
3 | 2017-10-03 | 170317N2111 | 43011.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43011.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43011.366 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43011.366 | 20 | 17.925 | 0.045 | 0.045 | 1
4 | 2017-10-04 | 140617N2189 | 43012.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43012.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 43012.366 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43012.366 | 20 | 17.988 | 0.018 | 0.018 | 1
5 | 2017-10-05 | 140617N2189 | 43013.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43013.366 | 20 | -0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 43013.366 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43013.366 | 20 | 17.928 | 0.042 | 0.042 | 1
6 | 2017-10-06 | 140617N2189 | 43014.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43014.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43014.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43014.3667 | 20 | 17.982 | 0.012 | 0.012 | 1
7 | 2017-10-07 | 140617N2189 | 43015.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43015.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43015.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43015.3667 | 20 | 17.985 | 0.015 | 0.015 | 1
8 | 2017-10-08 | 140617N2189 | 43016.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43016.3667 | 20 | -0.037 | 0.037 | 0.037 | P208020A | 43016.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43016.3667 | 20 | 18.038 | 0.068 | 0.068 | 1
9 | 2017-10-09 | 140617N2189 | 43017.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43017.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43017.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43017.3667 | 20 | 17.975 | 0.005 | 0.005 | 1
10 | 2017-10-10 | 140617N2189 | 43018.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43018.3667 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 43018.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43018.3667 | 20 | 17.987 | 0.017 | 0.017 | 1
11 | 2017-10-11 | 140617N2189 | 43019.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43019.3667 | 20 | -0.018 | 0.018 | 0.018 | P208020A | 43019.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43019.3667 | 20 | 18.067 | 0.097 | 0.097 | 1
12 | 2017-10-12 | 140617N2189 | 43020.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43020.3667 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 43020.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43020.3667 | 20 | 17.868 | 0.102 | 0.102 | 1
13 | 2017-10-13 | 140617N2189 | 43021.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43021.3667 | 20 | -0.037 | 0.037 | 0.037 | P208020A | 43021.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43021.3667 | 20 | 18.043 | 0.073 | 0.073 | 1
14 | 2017-10-14 | 140617N2189 | 43022.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43022.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43022.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43022.3667 | 20 | 18.022 | 0.052 | 0.052 | 1
15 | 2017-10-15 | 140617N2189 | 43023.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43023.3667 | 20 | -0.008 | 0.008 | 0.008 | P208020A | 43023.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43023.3667 | 20 | 17.817 | 0.153 | 0.153 | 1
16 | 2017-10-16 | 140617N2189 | 43024.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43024.366 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 43024.366 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43024.366 | 20 | 17.978 | 0.008 | 0.008 | 1
17 | 2017-10-17 | 140617N2189 | 43025.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43025.3667 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 43025.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43025.3667 | 20 | 17.878 | 0.092 | 0.092 | 1
18 | 2017-10-18 | 140617N2189 | 43026.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43026.3667 | 20 | -0.052 | 0.052 | 0.052 | P208020A | 43026.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43026.3667 | 20 | 17.958 | 0.012 | 0.012 | 1
19 | 2017-10-19 | 140617N2189 | 43027.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43027.3667 | 20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 43027.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43027.3667 | 20 | 18.013 | 0.043 | 0.043 | 1
20 | 2017-10-20 | 140617N2189 | 43028.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43028.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43028.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43028.3667 | 20 | 17.827 | 0.143 | 0.143 | 1
21 | 2017-10-21 | 140617N2189 | 43029.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43029.3667 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 43029.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43029.3667 | 20 | 17.987 | 0.017 | 0.017 | 1
22 | 2017-10-22 | 140617N2189 | 43030.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43030.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43030.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43030.3667 | 20 | 18.048 | 0.078 | 0.078 | 1
23 | 2017-10-23 | 140617N2189 | 43031.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43031.3667 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 43031.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43031.3667 | 20 | 17.935 | 0.035 | 0.035 | 1
24 | 2017-10-24 | 140617N2189 | 43032.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43032.3667 | 20 | -0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 43032.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43032.3667 | 20 | 17.872 | 0.098 | 0.098 | 1
25 | 2017-10-25 | 140617N2189 | 43033.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43033.3667 | 20 | -0.023 | 0.023 | 0.023 | P208020A | 43033.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43033.3667 | 20 | 18.008 | 0.038 | 0.038 | 1
26 | 2017-10-26 | 140617N2189 | 43034.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43034.3667 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43034.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43034.3667 | 20 | 17.88 | 0.09 | 0.09 | 1
27 | 2017-10-27 | 140617N2189 | 43035.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43035.3667 | 20 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | P208020A | 43035.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43035.3667 | 20 | 18.013 | 0.043 | 0.043 | 1
28 | 2017-10-28 | 140617N2189 | 43036.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43036.3667 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 43036.3667 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43036.3667 | 20 | 17.883 | 0.087 | 0.087 | 1
29 | 2017-10-29 | 140617N2189 | 43037.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43037.3674 | 20 | -0.038 | 0.038 | 0.038 | P208020A | 43037.3674 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43037.3674 | 20 | 18 | 0.03 | 0.03 | 1
30 | 2017-10-30 | 140617N2189 | 43038.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43038.3674 | 20 | -0.092 | 0.092 | 0.092 | P208020A | 43038.3674 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43038.3674 | 20 | 18.12 | 0.15 | 0.15 | 1
31 | 2017-10-31 | 140617N2189 | 43039.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43039.3674 | 20 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | P208020A | 43039.3674 | 17.97 | 89.85 | 8 | 2018-11-26 | 43039.3674 | 20 | 17.9 | 0.07 | 0.07 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## O2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 | [13 empty] | Mes: |  | Octubre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - O2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite O2 %DC
1 | 2017-10-01 | 170317N2111 | 43009.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43009.366 | 25 | -0.121 | 0.121 | 0.121 | CC502608 | 43009.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43009.366 | 25 | 22.529 | 0.029 | 0.029 | 1
2 | 2017-10-02 | 170317N2111 | 43010.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43010.366 | 25 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | CC502608 | 43010.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43010.366 | 25 | 22.471 | 0.029 | 0.029 | 1
3 | 2017-10-03 | 170317N2111 | 43011.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43011.366 | 25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | CC502608 | 43011.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43011.366 | 25 | 22.492 | 0.008 | 0.008 | 1
4 | 2017-10-04 | 140617N2189 | 43012.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43012.366 | 25 | -0.044 | 0.044 | 0.044 | CC502608 | 43012.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43012.366 | 25 | 22.542 | 0.042 | 0.042 | 1
5 | 2017-10-05 | 140617N2189 | 43013.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43013.366 | 25 | -0.023 | 0.023 | 0.023 | CC502608 | 43013.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43013.366 | 25 | 22.471 | 0.029 | 0.029 | 1
6 | 2017-10-06 | 140617N2189 | 43014.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43014.3667 | 25 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | CC502608 | 43014.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43014.3667 | 25 | 22.494 | 0.006 | 0.006 | 1
7 | 2017-10-07 | 140617N2189 | 43015.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43015.3667 | 25 | -0.017 | 0.017 | 0.017 | CC502608 | 43015.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43015.3667 | 25 | 22.508 | 0.008 | 0.008 | 1
8 | 2017-10-08 | 140617N2189 | 43016.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43016.3667 | 25 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | CC502608 | 43016.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43016.3667 | 25 | 22.531 | 0.031 | 0.031 | 1
9 | 2017-10-09 | 140617N2189 | 43017.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43017.3667 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC502608 | 43017.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43017.3667 | 25 | 22.454 | 0.046 | 0.046 | 1
10 | 2017-10-10 | 140617N2189 | 43018.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43018.3667 | 25 | -0.019 | 0.019 | 0.019 | CC502608 | 43018.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43018.3667 | 25 | 22.525 | 0.025 | 0.025 | 1
11 | 2017-10-11 | 140617N2189 | 43019.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43019.3667 | 25 | -0.006 | 0.006 | 0.006 | CC502608 | 43019.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43019.3667 | 25 | 22.531 | 0.031 | 0.031 | 1
12 | 2017-10-12 | 140617N2189 | 43020.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43020.3667 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC502608 | 43020.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43020.3667 | 25 | 22.423 | 0.077 | 0.077 | 1
13 | 2017-10-13 | 140617N2189 | 43021.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43021.3667 | 25 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | CC502608 | 43021.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43021.3667 | 25 | 22.558 | 0.058 | 0.058 | 1
14 | 2017-10-14 | 140617N2189 | 43022.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43022.3667 | 25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | CC502608 | 43022.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43022.3667 | 25 | 22.45 | 0.05 | 0.05 | 1
15 | 2017-10-15 | 140617N2189 | 43023.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43023.3667 | 25 | -0.192 | 0.192 | 0.192 | CC502608 | 43023.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43023.3667 | 25 | 22.56 | 0.06 | 0.06 | 1
16 | 2017-10-16 | 140617N2189 | 43024.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43024.366 | 25 | -0.027 | 0.027 | 0.027 | CC502608 | 43024.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43024.366 | 25 | 22.494 | 0.006 | 0.006 | 1
17 | 2017-10-17 | 140617N2189 | 43025.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43025.3667 | 25 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | CC502608 | 43025.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43025.3667 | 25 | 22.454 | 0.046 | 0.046 | 1
18 | 2017-10-18 | 140617N2189 | 43026.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43026.3667 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC502608 | 43026.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43026.3667 | 25 | 22.508 | 0.008 | 0.008 | 1
19 | 2017-10-19 | 140617N2189 | 43027.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43027.3667 | 25 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | CC502608 | 43027.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43027.3667 | 25 | 22.465 | 0.035 | 0.035 | 1
20 | 2017-10-20 | 140617N2189 | 43028.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43028.3667 | 25 | -0.14 | 0.14 | 0.14 | CC502608 | 43028.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43028.3667 | 25 | 22.504 | 0.004 | 0.004 | 1
21 | 2017-10-21 | 140617N2189 | 43029.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43029.3667 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC502608 | 43029.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43029.3667 | 25 | 22.517 | 0.017 | 0.017 | 1
22 | 2017-10-22 | 140617N2189 | 43030.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43030.3667 | 25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | CC502608 | 43030.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43030.3667 | 25 | 22.5 | 0 | 0 | 1
23 | 2017-10-23 | 140617N2189 | 43031.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43031.3667 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC502608 | 43031.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43031.3667 | 25 | 22.481 | 0.019 | 0.019 | 1
24 | 2017-10-24 | 140617N2189 | 43032.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43032.3667 | 25 | -0.035 | 0.035 | 0.035 | CC502608 | 43032.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43032.3667 | 25 | 22.469 | 0.031 | 0.031 | 1
25 | 2017-10-25 | 140617N2189 | 43033.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43033.3667 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | CC502608 | 43033.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43033.3667 | 25 | 22.523 | 0.023 | 0.023 | 1
26 | 2017-10-26 | 140617N2189 | 43034.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43034.3667 | 25 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | CC502608 | 43034.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43034.3667 | 25 | 22.51 | 0.01 | 0.01 | 1
27 | 2017-10-27 | 140617N2189 | 43035.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43035.3667 | 25 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | CC502608 | 43035.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43035.3667 | 25 | 22.448 | 0.052 | 0.052 | 1
28 | 2017-10-28 | 140617N2189 | 43036.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43036.3667 | 25 | -0.052 | 0.052 | 0.052 | CC502608 | 43036.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43036.3667 | 25 | 22.479 | 0.021 | 0.021 | 1
29 | 2017-10-29 | 140617N2189 | 43037.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43037.3674 | 25 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | CC502608 | 43037.3674 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43037.3674 | 25 | 22.471 | 0.029 | 0.029 | 1
30 | 2017-10-30 | 140617N2189 | 43038.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43038.3674 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | CC502608 | 43038.3674 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43038.3674 | 25 | 22.5 | 0 | 0 | 1
31 | 2017-10-31 | 140617N2189 | 43039.3674 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-14 | 43039.3674 | 25 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC502608 | 43039.3674 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43039.3674 | 25 | 22.492 | 0.008 | 0.008 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.