## SO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 | [13 empty] | Mes: |  | Septiembre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACIÓN (EC) - SO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite SO2 %DC
1 | 2017-09-01 | 170317N2111 | 42979.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42979.3653 | 100 | -0.75 | 0.75 | 0.75 | CC504772 | 42979.3653 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42979.3653 | 100 | 88.917 | 0.803 | 0.803 | 5
2 | 2017-09-02 | 170317N2111 | 42980.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42980.3653 | 100 | 0.917 | 0.917 | 0.917 | CC504772 | 42980.3653 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42980.3653 | 100 | 88.917 | 0.803 | 0.803 | 5
3 | 2017-09-03 | 170317N2111 | 42981.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42981.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504772 | 42981.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42981.366 | 100 | 89.17 | 0.55 | 0.55 | 5
4 | 2017-09-04 | 170317N2111 | 42982.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42982.366 | 100 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | CC504772 | 42982.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42982.366 | 100 | 91.75 | 2.03 | 2.03 | 5
5 | 2017-09-05 | 170317N2111 | 42983.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42983.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504772 | 42983.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42983.366 | 100 | 89.083 | 0.637 | 0.637 | 5
6 | 2017-09-06 | 170317N2111 | 42984.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42984.366 | 100 | -0.667 | 0.667 | 0.667 | CC504772 | 42984.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42984.366 | 100 | 91.083 | 1.363 | 1.363 | 5
7 | 2017-09-07 | 170317N2111 | 42985.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42985.366 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504772 | 42985.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42985.366 | 100 | 89.75 | 0.03 | 0.03 | 5
8 | 2017-09-08 | 170317N2111 | 42986.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42986.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504772 | 42986.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42986.366 | 100 | 90.167 | 0.447 | 0.447 | 5
9 | 2017-09-09 | 170317N2111 | 42987.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42987.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504772 | 42987.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42987.366 | 100 | 90.083 | 0.363 | 0.363 | 5
10 | 2017-09-10 | 170317N2111 | 42988.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42988.366 | 100 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | CC504772 | 42988.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42988.366 | 100 | 89.75 | 0.03 | 0.03 | 5
11 | 2017-09-11 | 170317N2111 | 42989.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42989.366 | 100 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | CC504772 | 42989.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42989.366 | 100 | 89.083 | 0.637 | 0.637 | 5
12 | 2017-09-12 | 170317N2111 | 42990.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42990.366 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504772 | 42990.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42990.366 | 100 | 90.583 | 0.863 | 0.863 | 5
13 | 2017-09-13 | 170317N2111 | 42991.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42991.3653 | 100 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | CC504772 | 42991.3653 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42991.3653 | 100 | 88.917 | 0.803 | 0.803 | 5
14 | 2017-09-14 | 170317N2111 | 42992.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42992.366 | 100 | -0.333 | 0.333 | 0.333 | CC504772 | 42992.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42992.366 | 100 | 90.167 | 0.447 | 0.447 | 5
15 | 2017-09-15 | 170317N2111 | 42993.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42993.366 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504772 | 42993.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42993.366 | 100 | 90 | 0.28 | 0.28 | 5
16 | 2017-09-16 | 170317N2111 | 42994.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42994.366 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504772 | 42994.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42994.366 | 100 | 89.083 | 0.637 | 0.637 | 5
17 | 2017-09-17 | 170317N2111 | 42995.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42995.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504772 | 42995.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42995.366 | 100 | 90 | 0.28 | 0.28 | 5
18 | 2017-09-18 | 170317N2111 | 42996.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42996.366 | 100 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | CC504772 | 42996.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42996.366 | 100 | 89.833 | 0.113 | 0.113 | 5
19 | 2017-09-19 | 170317N2111 | 42997.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42997.366 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | CC504772 | 42997.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42997.366 | 100 | 89.167 | 0.553 | 0.553 | 5
20 | 2017-09-20 | 170317N2111 | 42998.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42998.366 | 100 | -0.083 | 0.083 | 0.083 | CC504772 | 42998.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42998.366 | 100 | 90.25 | 0.53 | 0.53 | 5
21 | 2017-09-21 | 170317N2111 | 42999.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42999.366 | 100 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504772 | 42999.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 42999.366 | 100 | 90.167 | 0.447 | 0.447 | 5
22 | 2017-09-22 | 170317N2111 | 43000.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43000.366 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504772 | 43000.366 | 89.72 | 89.72 | 0.98 | 2025-05-30 | 43000.366 | 100 | 90.667 | 0.947 | 0.947 | 5
23 | 2017-09-23 | 170317N2111 | 43001.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43001.366 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | CC504644 | 43001.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43001.366 | 100 | 89.917 | 0.513 | 0.513 | 5
24 | 2017-09-24 | 170317N2111 | 43002.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43002.366 | 100 | 0 | 0 | 0 | CC504644 | 43002.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43002.366 | 100 | 89.75 | 0.68 | 0.68 | 5
25 | 2017-09-25 | 170317N2111 | 43003.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43003.3667 | 100 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | CC504644 | 43003.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43003.3667 | 100 | 90 | 0.43 | 0.43 | 5
26 | 2017-09-26 | 170317N2111 | 43004.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43004.3667 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | CC504644 | 43004.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43004.3667 | 100 | 90.667 | 0.237 | 0.237 | 5
27 | 2017-09-27 | 170317N2111 | 43005.5188 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43005.5188 | 100 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | CC504644 | 43005.5188 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43005.5188 | 100 | 90 | 0.43 | 0.43 | 5
28 | 2017-09-28 | 170317N2111 | 43006.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43006.3667 | 100 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | CC504644 | 43006.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43006.3667 | 100 | 91 | 0.57 | 0.57 | 5
29 | 2017-09-29 | 170317N2111 | 43007.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43007.3667 | 100 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | CC504644 | 43007.3667 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43007.3667 | 100 | 90.417 | 0.013 | 0.013 | 5
30 | 2017-09-30 | 170317N2111 | 43008.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43008.366 | 100 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | CC504644 | 43008.366 | 90.43 | 90.43 | 1.08 | 2025-05-30 | 43008.366 | 100 | 92.5 | 2.07 | 2.07 | 5
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C16
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## NOx
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOX | [13 empty] | Mes: |  | Septiembre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - NOx
|  | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 5 % o ≤ 10 ppm) | Límite NOx %DC
1 | 2017-09-01 | 170317N2111 | 42979.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42979.3653 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42979.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42979.3653 | 150 | 137.991 | 1.191 | 0.794 | 5
2 | 2017-09-02 | 170317N2111 | 42980.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42980.3653 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42980.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42980.3653 | 150 | 136.325 | 0.475 | 0.31667 | 5
3 | 2017-09-03 | 170317N2111 | 42981.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42981.366 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.13333 | CC494912 | 42981.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42981.366 | 150 | 135.392 | 1.408 | 0.93867 | 5
4 | 2017-09-04 | 170317N2111 | 42982.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42982.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42982.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42982.366 | 150 | 136.725 | 0.075 | 0.05 | 5
5 | 2017-09-05 | 170317N2111 | 42983.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42983.366 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494912 | 42983.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42983.366 | 150 | 136.325 | 0.475 | 0.31667 | 5
6 | 2017-09-06 | 170317N2111 | 42984.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42984.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42984.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42984.366 | 150 | 136.86 | 0.06 | 0.04 | 5
7 | 2017-09-07 | 170317N2111 | 42985.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42985.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42985.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42985.366 | 150 | 136.66 | 0.14 | 0.093333 | 5
8 | 2017-09-08 | 170317N2111 | 42986.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42986.366 | 150 | -0.333 | 0.333 | 0.222 | CC494912 | 42986.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42986.366 | 150 | 136.258 | 0.542 | 0.36133 | 5
9 | 2017-09-09 | 170317N2111 | 42987.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42987.366 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 42987.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42987.366 | 150 | 137.391 | 0.591 | 0.394 | 5
10 | 2017-09-10 | 170317N2111 | 42988.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42988.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42988.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42988.366 | 150 | 137.791 | 0.991 | 0.66067 | 5
11 | 2017-09-11 | 170317N2111 | 42989.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42989.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42989.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42989.366 | 150 | 137.191 | 0.391 | 0.26067 | 5
12 | 2017-09-12 | 170317N2111 | 42990.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42990.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42990.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42990.366 | 150 | 136.991 | 0.127 | 0.084667 | 5
13 | 2017-09-13 | 170317N2111 | 42991.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42991.3653 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 42991.3653 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42991.3653 | 150 | 136.991 | 0.191 | 0.12733 | 5
14 | 2017-09-14 | 170317N2111 | 42992.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42992.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42992.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42992.366 | 150 | 136.79 | 0.01 | 0.0066667 | 5
15 | 2017-09-15 | 170317N2111 | 42993.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42993.366 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 42993.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42993.366 | 150 | 136.725 | 0.075 | 0.05 | 5
16 | 2017-09-16 | 170317N2111 | 42994.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42994.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42994.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42994.366 | 150 | 135.725 | 1.075 | 0.71667 | 5
17 | 2017-09-17 | 170317N2111 | 42995.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42995.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42995.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42995.366 | 150 | 136.592 | 0.208 | 0.13867 | 5
18 | 2017-09-18 | 170317N2111 | 42996.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42996.366 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494912 | 42996.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42996.366 | 150 | 136.592 | 0.208 | 0.13867 | 5
19 | 2017-09-19 | 170317N2111 | 42997.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42997.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42997.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42997.366 | 150 | 137.058 | 0.258 | 0.172 | 5
20 | 2017-09-20 | 170317N2111 | 42998.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42998.366 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494912 | 42998.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42998.366 | 150 | 137.058 | 0.258 | 0.172 | 5
21 | 2017-09-21 | 170317N2111 | 42999.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42999.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 42999.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 42999.366 | 150 | 136.858 | 0.058 | 0.038667 | 5
22 | 2017-09-22 | 170317N2111 | 43000.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43000.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 43000.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43000.366 | 150 | 137.858 | 1.058 | 0.70533 | 5
23 | 2017-09-23 | 170317N2111 | 43001.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43001.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 43001.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43001.366 | 150 | 137.058 | 0.258 | 0.172 | 5
24 | 2017-09-24 | 170317N2111 | 43002.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43002.366 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 43002.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43002.366 | 150 | 136.725 | 0.075 | 0.05 | 5
25 | 2017-09-25 | 170317N2111 | 43003.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43003.3667 | 150 | 0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 43003.3667 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43003.3667 | 150 | 136.925 | 0.125 | 0.083333 | 5
26 | 2017-09-26 | 170317N2111 | 43004.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43004.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 43004.3667 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43004.3667 | 150 | 136.058 | 0.742 | 0.49467 | 5
27 | 2017-09-27 | 170317N2111 | 43005.5188 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43005.5188 | 150 | -0.067 | 0.067 | 0.044667 | CC494912 | 43005.5188 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43005.5188 | 150 | 136.725 | 0.075 | 0.05 | 5
28 | 2017-09-28 | 170317N2111 | 43006.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43006.3667 | 150 | 0 | 0 | 0 | CC494912 | 43006.3667 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43006.3667 | 150 | 137.458 | 0.658 | 0.43867 | 5
29 | 2017-09-29 | 170317N2111 | 43007.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43007.3667 | 150 | 0.533 | 0.533 | 0.35533 | CC494912 | 43007.3667 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43007.3667 | 150 | 136.525 | 0.275 | 0.18333 | 5
30 | 2017-09-30 | 170317N2111 | 43008.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43008.366 | 150 | 0.133 | 0.133 | 0.088667 | CC494912 | 43008.366 | 136.8 | 91.2 | 1.6 | 2025-06-24 | 43008.366 | 150 | 136.858 | 0.058 | 0.038667 | 5
Observaciones
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## CO2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 | [13 empty] | Mes: |  | Septiembre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - CO2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite CO2 %DC
1 | 2017-09-01 | 170317N2111 | 42979.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42979.3653 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42979.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42979.3653 | 20 | 18.192 | 0.202 | 0.202 | 1
2 | 2017-09-02 | 170317N2111 | 42980.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42980.3653 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42980.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42980.3653 | 20 | 17.907 | 0.083 | 0.083 | 1
3 | 2017-09-03 | 170317N2111 | 42981.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42981.366 | 20 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | P208020A | 42981.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42981.366 | 20 | 17.665 | 0.325 | 0.325 | 1
4 | 2017-09-04 | 170317N2111 | 42982.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42982.366 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | P208020A | 42982.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42982.366 | 20 | 18.023 | 0.033 | 0.033 | 1
5 | 2017-09-05 | 170317N2111 | 42983.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42983.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42983.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42983.366 | 20 | 17.883 | 0.107 | 0.107 | 1
6 | 2017-09-06 | 170317N2111 | 42984.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42984.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42984.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42984.366 | 20 | 18.053 | 0.063 | 0.063 | 1
7 | 2017-09-07 | 170317N2111 | 42985.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42985.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42985.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42985.366 | 20 | 17.988 | 0.002 | 0.002 | 1
8 | 2017-09-08 | 170317N2111 | 42986.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42986.366 | 20 | -0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42986.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42986.366 | 20 | 17.992 | 0.002 | 0.002 | 1
9 | 2017-09-09 | 170317N2111 | 42987.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42987.366 | 20 | -0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42987.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42987.366 | 20 | 17.985 | 0.005 | 0.005 | 1
10 | 2017-09-10 | 170317N2111 | 42988.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42988.366 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42988.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42988.366 | 20 | 18.25 | 0.26 | 0.26 | 1
11 | 2017-09-11 | 170317N2111 | 42989.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42989.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42989.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42989.366 | 20 | 17.927 | 0.063 | 0.063 | 1
12 | 2017-09-12 | 170317N2111 | 42990.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42990.366 | 20 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42990.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42990.366 | 20 | 17.698 | 0.292 | 0.292 | 1
13 | 2017-09-13 | 170317N2111 | 42991.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42991.3653 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42991.3653 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42991.3653 | 20 | 18 | 0.01 | 0.01 | 1
14 | 2017-09-14 | 170317N2111 | 42992.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42992.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42992.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42992.366 | 20 | 18.202 | 0.212 | 0.212 | 1
15 | 2017-09-15 | 170317N2111 | 42993.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42993.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42993.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42993.366 | 20 | 17.955 | 0.035 | 0.035 | 1
16 | 2017-09-16 | 170317N2111 | 42994.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42994.366 | 20 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 42994.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42994.366 | 20 | 17.747 | 0.243 | 0.243 | 1
17 | 2017-09-17 | 170317N2111 | 42995.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42995.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 42995.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42995.366 | 20 | 17.965 | 0.025 | 0.025 | 1
18 | 2017-09-18 | 170317N2111 | 42996.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42996.366 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42996.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42996.366 | 20 | 17.968 | 0.022 | 0.022 | 1
19 | 2017-09-19 | 170317N2111 | 42997.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42997.366 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42997.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42997.366 | 20 | 18.06 | 0.07 | 0.07 | 1
20 | 2017-09-20 | 170317N2111 | 42998.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42998.366 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 42998.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42998.366 | 20 | 18.027 | 0.037 | 0.037 | 1
21 | 2017-09-21 | 170317N2111 | 42999.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42999.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 42999.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 42999.366 | 20 | 17.987 | 0.003 | 0.003 | 1
22 | 2017-09-22 | 170317N2111 | 43000.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43000.366 | 20 | 0 | 0 | 0 | P208020A | 43000.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43000.366 | 20 | 18.183 | 0.193 | 0.193 | 1
23 | 2017-09-23 | 170317N2111 | 43001.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43001.366 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 43001.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43001.366 | 20 | 18.015 | 0.025 | 0.025 | 1
24 | 2017-09-24 | 170317N2111 | 43002.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43002.366 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | P208020A | 43002.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43002.366 | 20 | 18.055 | 0.065 | 0.065 | 1
25 | 2017-09-25 | 170317N2111 | 43003.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43003.3667 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 43003.3667 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43003.3667 | 20 | 17.933 | 0.057 | 0.057 | 1
26 | 2017-09-26 | 170317N2111 | 43004.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43004.3667 | 20 | -0.007 | 0.007 | 0.007 | P208020A | 43004.3667 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43004.3667 | 20 | 17.86 | 0.13 | 0.13 | 1
27 | 2017-09-27 | 170317N2111 | 43005.5188 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43005.5188 | 20 | -0.038 | 0.038 | 0.038 | P208020A | 43005.5188 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43005.5188 | 20 | 17.935 | 0.055 | 0.055 | 1
28 | 2017-09-28 | 170317N2111 | 43006.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43006.3667 | 20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | P208020A | 43006.3667 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43006.3667 | 20 | 17.958 | 0.032 | 0.032 | 1
29 | 2017-09-29 | 170317N2111 | 43007.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43007.3667 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | P208020A | 43007.3667 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43007.3667 | 20 | 17.942 | 0.048 | 0.048 | 1
30 | 2017-09-30 | 170317N2111 | 43008.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43008.366 | 20 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | P208020A | 43008.366 | 17.99 | 89.95 | 0.6 | 2018-11-26 | 43008.366 | 20 | 17.987 | 0.003 | 0.003 | 1
[23 empty] | 0 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.

## O2
[5 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 | [13 empty] | Mes: |  | Septiembre
[19 empty] | Encargado: |  | Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE |  |  | Unidad 5 |  |  | Nombre de la Central |  |  |  | Central Guacolda |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2017-11-08 |  | Año |  | 2017
Nombre CEMS |  |  | Unidad 5 |  |  | N° Serie |  |  |  | HGS NºRR8FRCSN (200120390) |  |  |  | Marca |  |  | Horiba |  | Modelo |  | ENDA-5800
Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | Resolución Exenta Nº245 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2017-03-29 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2016-11-11 |  | Datos válidos hasta |  | 2017-11-11
N° | RESULTADOS PRUEBAS DIARIAS DE ERROR DE CALIBRACION (EC) - O2
| Fecha de la Prueba | Nivel Cero | [10 empty] | Nivel Span
|  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados %DC
|  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Cero (ppm) | Porcentaje (0 - 20%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Span (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador | Valor de lectura registrado | Diferencia | %DC (≤ 1 %) | Límite O2 %DC
1 | 2017-09-01 | 170317N2111 | 42979.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42979.3653 | 25 | -0.121 | 0.121 | 0.121 | CC489811 | 42979.3653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42979.3653 | 25 | 22.45 | 0 | 0 | 1
2 | 2017-09-02 | 170317N2111 | 42980.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42980.3653 | 25 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | CC489811 | 42980.3653 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42980.3653 | 25 | 22.415 | 0.035 | 0.035 | 1
3 | 2017-09-03 | 170317N2111 | 42981.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42981.366 | 25 | -0.019 | 0.019 | 0.019 | CC489811 | 42981.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42981.366 | 25 | 22.481 | 0.031 | 0.031 | 1
4 | 2017-09-04 | 170317N2111 | 42982.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42982.366 | 25 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | CC489811 | 42982.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42982.366 | 25 | 22.433 | 0.017 | 0.017 | 1
5 | 2017-09-05 | 170317N2111 | 42983.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42983.366 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC489811 | 42983.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42983.366 | 25 | 22.427 | 0.023 | 0.023 | 1
6 | 2017-09-06 | 170317N2111 | 42984.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42984.366 | 25 | -0.063 | 0.063 | 0.063 | CC489811 | 42984.366 | 22.45 | 89.8 | 0.06 | 2024-08-19 | 42984.366 | 25 | 22.446 | 0.004 | 0.004 | 1
7 | 2017-09-07 | 170317N2111 | 42985.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42985.366 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | CC502608 | 42985.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42985.366 | 25 | 22.485 | 0.015 | 0.015 | 1
8 | 2017-09-08 | 170317N2111 | 42986.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42986.366 | 25 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | CC502608 | 42986.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42986.366 | 25 | 22.463 | 0.037 | 0.037 | 1
9 | 2017-09-09 | 170317N2111 | 42987.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42987.366 | 25 | -0.073 | 0.073 | 0.073 | CC502608 | 42987.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42987.366 | 25 | 22.479 | 0.021 | 0.021 | 1
10 | 2017-09-10 | 170317N2111 | 42988.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42988.366 | 25 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | CC502608 | 42988.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42988.366 | 25 | 22.496 | 0.004 | 0.004 | 1
11 | 2017-09-11 | 170317N2111 | 42989.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42989.366 | 25 | -0.033 | 0.033 | 0.033 | CC502608 | 42989.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42989.366 | 25 | 22.498 | 0.002 | 0.002 | 1
12 | 2017-09-12 | 170317N2111 | 42990.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42990.366 | 25 | -0.015 | 0.015 | 0.015 | CC502608 | 42990.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42990.366 | 25 | 22.517 | 0.017 | 0.017 | 1
13 | 2017-09-13 | 170317N2111 | 42991.3653 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42991.3653 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC502608 | 42991.3653 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42991.3653 | 25 | 22.469 | 0.031 | 0.031 | 1
14 | 2017-09-14 | 170317N2111 | 42992.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42992.366 | 25 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | CC502608 | 42992.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42992.366 | 25 | 22.467 | 0.033 | 0.033 | 1
15 | 2017-09-15 | 170317N2111 | 42993.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42993.366 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC502608 | 42993.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42993.366 | 25 | 22.51 | 0.01 | 0.01 | 1
16 | 2017-09-16 | 170317N2111 | 42994.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42994.366 | 25 | -0.052 | 0.052 | 0.052 | CC502608 | 42994.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42994.366 | 25 | 22.51 | 0.01 | 0.01 | 1
17 | 2017-09-17 | 170317N2111 | 42995.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42995.366 | 25 | -0.006 | 0.006 | 0.006 | CC502608 | 42995.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42995.366 | 25 | 22.506 | 0.006 | 0.006 | 1
18 | 2017-09-18 | 170317N2111 | 42996.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42996.366 | 25 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | CC502608 | 42996.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42996.366 | 25 | 22.498 | 0.002 | 0.002 | 1
19 | 2017-09-19 | 170317N2111 | 42997.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42997.366 | 25 | -0.017 | 0.017 | 0.017 | CC502608 | 42997.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42997.366 | 25 | 22.49 | 0.01 | 0.01 | 1
20 | 2017-09-20 | 170317N2111 | 42998.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42998.366 | 25 | -0.013 | 0.013 | 0.013 | CC502608 | 42998.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42998.366 | 25 | 22.513 | 0.013 | 0.013 | 1
21 | 2017-09-21 | 170317N2111 | 42999.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 42999.366 | 25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | CC502608 | 42999.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 42999.366 | 25 | 22.496 | 0.004 | 0.004 | 1
22 | 2017-09-22 | 170317N2111 | 43000.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43000.366 | 25 | -0.231 | 0.231 | 0.231 | CC502608 | 43000.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43000.366 | 25 | 22.502 | 0.002 | 0.002 | 1
23 | 2017-09-23 | 170317N2111 | 43001.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43001.366 | 25 | -0.017 | 0.017 | 0.017 | CC502608 | 43001.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43001.366 | 25 | 22.49 | 0.01 | 0.01 | 1
24 | 2017-09-24 | 170317N2111 | 43002.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43002.366 | 25 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | CC502608 | 43002.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43002.366 | 25 | 22.454 | 0.046 | 0.046 | 1
25 | 2017-09-25 | 170317N2111 | 43003.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43003.3667 | 25 | -0.058 | 0.058 | 0.058 | CC502608 | 43003.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43003.3667 | 25 | 22.492 | 0.008 | 0.008 | 1
26 | 2017-09-26 | 170317N2111 | 43004.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43004.3667 | 25 | -0.017 | 0.017 | 0.017 | CC502608 | 43004.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43004.3667 | 25 | 22.49 | 0.01 | 0.01 | 1
27 | 2017-09-27 | 170317N2111 | 43005.5188 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43005.5188 | 25 | 0 | 0 | 0 | CC502608 | 43005.5188 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43005.5188 | 25 | 22.49 | 0.01 | 0.01 | 1
28 | 2017-09-28 | 170317N2111 | 43006.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43006.3667 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | CC502608 | 43006.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43006.3667 | 25 | 22.467 | 0.033 | 0.033 | 1
29 | 2017-09-29 | 170317N2111 | 43007.3667 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43007.3667 | 25 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | CC502608 | 43007.3667 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43007.3667 | 25 | 22.496 | 0.004 | 0.004 | 1
30 | 2017-09-30 | 170317N2111 | 43008.366 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-17 | 43008.366 | 25 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | CC502608 | 43008.366 | 22.5 | 90 | 0.11 | 2025-04-28 | 43008.366 | 25 | 22.465 | 0.035 | 0.035 | 1
Observaciones
Formulas:
Fecha de la Prueba = [Fecha de la Prueba, row above]*2-C17
Note on P8: Considerar la fecha de culminación de los ensayos de validación que dieron origen a la última resolución de validación CEMS.
Note on P10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.
Note on U10: De acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta de última validación CEMS emitida por la SMA.