## SO2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 |  |  |  | Fecha: Noviembre del 2017
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE | Unidad 5 |  | Nombre Central | Central Guacolda | Fecha Última Validación | 2017-11-08 | N° Resolución: Pendiente
Corrida Nº | Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | SO2 | SO2 | di | di2
1 | 10-11-2016 | 11:45 | 12:05 | 27.1 | 26.9 | 0.2 | 0.04
2 | 10-11-2016 | 12:06 | 12:26 | 28.2 | 27.9 | 0.3 | 0.09
3 | 10-11-2016 | 12:27 | 12:47 | 28.8 | 28 | 0.8 | 0.64
4 | 10-11-2016 | 12:48 | 13:08 | 28.1 | 28.6 | -0.5 | 0.25
5 | 10-11-2016 | 13:09 | 13:29 | 25.8 | 28.8 | -3 | 9
6 | 10-11-2016 | 13:51 | 14:11 | 26 | 29 | -3 | 9
7 | 10-11-2016 | 14:12 | 14:32 | 25.6 | 27.7 | -2.1 | 4.41
8 | 10-11-2016 | 14:33 | 14:53 | 24.7 | 27.2 | -2.5 | 6.25
9 | 10-11-2016 | 15:15 | 15:35 | 25.9 | 28.1 | -2.2 | 4.84
Promedios |  |  |  | 26.6889 | 28.0222 | -1.3333 | 3.8356
Desviación Estándar: | [6 empty] | 1.533
Nivel de Confianza eval.: (97.5%) | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 1.179%
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 3.68%
[6 empty] | Límite de referencia: | 10%

## NOx
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 |  |  |  | Fecha: Noviembre del 2017
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE | Unidad 5 |  | Nombre Central | Central Guacolda | Fecha Última Validación | 2017-11-08 | N° Resolución: Pendiente
Corrida Nº | Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | NOx | NOx | di | di2
1 | 10-11-2016 | 11:45 | 12:05 | 18.4 | 20.3 | -1.9 | 3.61
2 | 10-11-2016 | 12:06 | 12:26 | 18.5 | 20.5 | -2 | 4
3 | 10-11-2016 | 12:27 | 12:47 | 18.4 | 20.2 | -1.8 | 3.24
4 | 10-11-2016 | 12:48 | 13:08 | 18.5 | 20.3 | -1.8 | 3.24
5 | 10-11-2016 | 13:30 | 13:50 | 18.4 | 20.3 | -1.9 | 3.61
6 | 10-11-2016 | 14:12 | 14:32 | 18.6 | 20.6 | -2 | 4
7 | 10-11-2016 | 14:33 | 14:53 | 19.1 | 21 | -1.9 | 3.61
8 | 10-11-2016 | 15:15 | 15:35 | 18.3 | 20.1 | -1.8 | 3.24
9 | 10-11-2016 | 15:36 | 15:56 | 18.8 | 20.6 | -1.8 | 3.24
Promedios |  |  |  | 18.5556 | 20.4333 | -1.8778 | 3.5322
Desviación Estándar: | [6 empty] | 0.08
Nivel de Confianza eval.: (97.5%) | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 0.061
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 2.03%
[6 empty] | Límite de referencia: | 10%

## CO2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 |  |  |  | Fecha: Noviembre del 2017
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE | Unidad 5 |  | Nombre Central | Central Guacolda | Fecha Última Validación | 2017-11-08 | N° Resolución: Pendiente
Corrida Nº | Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | CO2 | CO2 | di | di2
1 | 10-11-2016 | 11:45 | 12:05 | 11.5 | 11.3 | 0.2 | 0.04
2 | 10-11-2016 | 12:27 | 12:47 | 11.6 | 11.3 | 0.3 | 0.09
3 | 10-11-2016 | 13:30 | 13:50 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 0.04
4 | 10-11-2016 | 13:51 | 14:11 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 0.04
5 | 10-11-2016 | 14:12 | 14:32 | 11.7 | 11.6 | 0.1 | 0.01
6 | 10-11-2016 | 14:33 | 14:53 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | 0.04
7 | 10-11-2016 | 14:54 | 15:14 | 11.6 | 11.5 | 0.1 | 0.01
8 | 10-11-2016 | 15:15 | 15:35 | 11.7 | 11.6 | 0.1 | 0.01
9 | 10-11-2016 | 15:36 | 15:56 | 11.7 | 11.6 | 0.1 | 0.01
Promedios |  |  |  | 11.6556 | 11.4889 | 0.16667 | 0.032222
Desviación Estándar: | [6 empty] | 0.078
Nivel de Confianza eval.: (97.5%) | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 0.06
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 2.39%
[6 empty] | Límite de referencia: | 10%

## O2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 |  |  |  | Fecha: Noviembre del 2017
Encargado: Laura Araya
Antecedentes Generales
Nombre UGE | Unidad 5 |  | Nombre Central | Central Guacolda | Fecha Última Validación | 2017-11-08 | N° Resolución: Pendiente
Corrida Nº | Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | O2 | O2 | di | di2
1 | 10-11-2016 | 12:06 | 12:26 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
2 | 10-11-2016 | 12:27 | 12:47 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
3 | 10-11-2016 | 12:48 | 13:08 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
4 | 10-11-2016 | 13:09 | 13:29 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
5 | 10-11-2016 | 13:30 | 13:50 | 7.4 | 7.5 | -0.1 | 0.01
6 | 10-11-2016 | 13:51 | 14:11 | 7.4 | 7.5 | -0.1 | 0.01
7 | 10-11-2016 | 14:54 | 15:14 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
8 | 10-11-2016 | 15:15 | 15:35 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
9 | 10-11-2016 | 15:36 | 15:56 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 0.01
Promedios |  |  |  | 7.4778 | 7.5778 | -0.1 | 0.01
Desviación Estándar: | [6 empty] | 0.06
Nivel de Confianza eval.: (97.5%) | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 0.05
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 1.64%
[6 empty] | Límite de referencia: | 10%