## molymet 141117 MR
Fecha Hora plc | Hora real MR | No_ppm | So2_ppm | O2_% |  | 0:06
2017-11-14 10:34 | 2017-11-14 10:40 | -0.185 | -0.001 | 0.033
2017-11-14 10:35 | 2017-11-14 10:41 | -0.176 | -1.244 | 0.033
2017-11-14 10:36 | 2017-11-14 10:42 | -0.194 | -0.114 | 0.034 | zero nox so2 o2 directo
2017-11-14 10:37 | 2017-11-14 10:43 | -0.181 | -0.679 | 0.031
2017-11-14 10:38 | 2017-11-14 10:44 | -0.181 | -0.679 | 0.187
2017-11-14 10:39 | 2017-11-14 10:45 | -0.194 | -0.001 | 2.54
2017-11-14 10:40 | 2017-11-14 10:46 | -0.181 | -1.357 | 22.03
2017-11-14 10:41 | 2017-11-14 10:47 | -0.185 | -0.001 | 23.63
2017-11-14 10:42 | 2017-11-14 10:48 | -0.185 | -1.357 | 23.21
2017-11-14 10:43 | 2017-11-14 10:49 | -0.194 | -0.227 | 23.21
2017-11-14 10:44 | 2017-11-14 10:50 | -0.181 | -1.47 | 23.21 | rango alto o2 directo
2017-11-14 10:45 | 2017-11-14 10:51 | -0.181 | -0.001 | 23.21
2017-11-14 10:46 | 2017-11-14 10:52 | -0.19 | -0.792 | 23.21
2017-11-14 10:47 | 2017-11-14 10:53 | -0.185 | -0.227 | 22.95
2017-11-14 10:48 | 2017-11-14 10:54 | -0.176 | -0.001 | 17.8
2017-11-14 10:49 | 2017-11-14 10:55 | -0.19 | -1.357 | 14.45
2017-11-14 10:50 | 2017-11-14 10:56 | -0.185 | -0.001 | 14.44
2017-11-14 10:51 | 2017-11-14 10:57 | -0.19 | -1.018 | 14.44 | rango medio o2 directo
2017-11-14 10:52 | 2017-11-14 10:58 | -0.194 | -0.001 | 14.75
2017-11-14 10:53 | 2017-11-14 10:59 | -0.154 | -1.244 | 14.96
2017-11-14 10:54 | 2017-11-14 11:00 | 0.321 | -0.001 | 15.61
2017-11-14 10:55 | 2017-11-14 11:01 | 0.384 | -1.357 | 17.33
2017-11-14 10:56 | 2017-11-14 11:02 | 0.194 | -0.001 | 18.46
2017-11-14 10:57 | 2017-11-14 11:03 | 0.28 | 48.13 | 15.62
2017-11-14 10:58 | 2017-11-14 11:04 | 12.3 | 469.2 | 0.296
2017-11-14 10:59 | 2017-11-14 11:05 | 15.69 | 481.4 | -0.005
2017-11-14 11:00 | 2017-11-14 11:06 | 23.62 | 479.2 | -0.009
2017-11-14 11:01 | 2017-11-14 11:07 | 31.54 | 480.7 | -0.011
2017-11-14 11:02 | 2017-11-14 11:08 | 31.54 | 479.7 | -0.014
2017-11-14 11:03 | 2017-11-14 11:09 | 31.52 | 479.7 | -0.014 | rango alto no directo
2017-11-14 11:04 | 2017-11-14 11:10 | 31.52 | 478.2 | -0.011
2017-11-14 11:05 | 2017-11-14 11:11 | 31.4 | 389 | 0.8
2017-11-14 11:06 | 2017-11-14 11:12 | 29.05 | 269.4 | 0.668
2017-11-14 11:07 | 2017-11-14 11:13 | 19.61 | 292.5 | -0.017
2017-11-14 11:08 | 2017-11-14 11:14 | 19.61 | 292.8 | -0.017
2017-11-14 11:09 | 2017-11-14 11:15 | 19.61 | 292.9 | -0.017
2017-11-14 11:10 | 2017-11-14 11:16 | 19.62 | 266.3 | -0.022
2017-11-14 11:11 | 2017-11-14 11:17 | 19.62 | 266.6 | -0.011
2017-11-14 11:12 | 2017-11-14 11:18 | 19.62 | 266.8 | -0.015
2017-11-14 11:13 | 2017-11-14 11:19 | 19.61 | 265.5 | -0.013
2017-11-14 11:14 | 2017-11-14 11:20 | 19.61 | 265.5 | -0.016
2017-11-14 11:15 | 2017-11-14 11:21 | 19.61 | 265.3 | -0.013
2017-11-14 11:16 | 2017-11-14 11:22 | 19.62 | 266 | -0.015 | rango nedio no, rango alto so2 directo
2017-11-14 11:17 | 2017-11-14 11:23 | 19.58 | 239.5 | 0.468
2017-11-14 11:18 | 2017-11-14 11:24 | 14.12 | 130.5 | 0.26
2017-11-14 11:19 | 2017-11-14 11:25 | 8.99 | 124.2 | -0.01
2017-11-14 11:20 | 2017-11-14 11:26 | 8.96 | 124.3 | -0.018
2017-11-14 11:21 | 2017-11-14 11:27 | 8.95 | 124.6 | -0.019
2017-11-14 11:22 | 2017-11-14 11:28 | 8.98 | 124.5 | -0.019 | rango medio so2 directo
2017-11-14 11:23 | 2017-11-14 11:29 | 10.47 | 100 | 7.189
2017-11-14 11:24 | 2017-11-14 11:30 | 22.07 | 96.1 | 13.72
2017-11-14 11:25 | 2017-11-14 11:31 | 21.85 | 118.7 | 13.72
2017-11-14 11:26 | 2017-11-14 11:32 | 21.09 | 128.5 | 13.72
2017-11-14 11:27 | 2017-11-14 11:33 | 20.38 | 132.5 | 13.71
2017-11-14 11:28 | 2017-11-14 11:34 | 19.1 | 110.9 | 10.06
2017-11-14 11:29 | 2017-11-14 11:35 | 4.954 | 32.07 | 3.536
2017-11-14 11:30 | 2017-11-14 11:36 | 1.864 | 15.85 | 1.176
2017-11-14 11:31 | 2017-11-14 11:37 | 0.899 | 6.43 | 0.638
2017-11-14 11:32 | 2017-11-14 11:38 | 0.277 | 4.33 | 0.214 | zero nox so2 o2 sistema
2017-11-14 11:33 | 2017-11-14 11:39 | 1.835 | 57.54 | 5.623
2017-11-14 11:34 | 2017-11-14 11:40 | 20.39 | 136.6 | 13.58
2017-11-14 11:35 | 2017-11-14 11:41 | 20.7 | 140.2 | 13.66
2017-11-14 11:36 | 2017-11-14 11:42 | 20.15 | 141.9 | 13.67
2017-11-14 11:37 | 2017-11-14 11:43 | 18.64 | 261.6 | 7.347
2017-11-14 11:38 | 2017-11-14 11:44 | 29.74 | 398.5 | 1.049
2017-11-14 11:39 | 2017-11-14 11:45 | 30.67 | 414.2 | 0.466 | rango alto no sistema
2017-11-14 11:40 | 2017-11-14 11:46 | 30.64 | 415 | 0.452
2017-11-14 11:41 | 2017-11-14 11:47 | 29.93 | 284 | 6.21
2017-11-14 11:42 | 2017-11-14 11:48 | 19.49 | 154.9 | 13.58
2017-11-14 11:43 | 2017-11-14 11:49 | 19.06 | 152.1 | 13.61
2017-11-14 11:44 | 2017-11-14 11:50 | 18.89 | 150.8 | 13.59
2017-11-14 11:45 | 2017-11-14 11:51 | 18.48 | 156.7 | 13.44
2017-11-14 11:46 | 2017-11-14 11:52 | 5.623 | 12.97 | 22.09
2017-11-14 11:47 | 2017-11-14 11:53 | -0.027 | 5.989 | 22.92
2017-11-14 11:48 | 2017-11-14 11:54 | -0.181 | 5.243 | 22.93 | rango alto o2 sistema
2017-11-14 11:49 | 2017-11-14 11:55 | -0.181 | 9.24 | 22.72
2017-11-14 11:50 | 2017-11-14 11:56 | 12.63 | 126.1 | 14.34
2017-11-14 11:51 | 2017-11-14 11:57 | 18.33 | 147.4 | 13.7
2017-11-14 11:52 | 2017-11-14 11:58 | 17.85 | 152 | 13.74
2017-11-14 11:53 | 2017-11-14 11:59 | 17.62 | 152 | 13.69
2017-11-14 11:54 | 2017-11-14 12:00 | 17.52 | 151.5 | 13.74
2017-11-14 11:55 | 2017-11-14 12:01 | 17.25 | 174.5 | 10.68
2017-11-14 11:56 | 2017-11-14 12:02 | 18.74 | 246.4 | 3.622
2017-11-14 11:57 | 2017-11-14 12:03 | 18.93 | 257.5 | 3.612 | rango medio no rango alto so2 sistema
2017-11-14 11:58 | 2017-11-14 12:04 | 18.77 | 257.3 | 3.685
2017-11-14 11:59 | 2017-11-14 12:05 | 18.67 | 188.1 | 8.42
2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 12:06 | 17.08 | 152.1 | 14
2017-11-14 12:01 | 2017-11-14 12:07 | 17.14 | 148.9 | 13.93
2017-11-14 12:02 | 2017-11-14 12:08 | 17 | 146.5 | 13.85
2017-11-14 12:03 | 2017-11-14 12:09 | 16.16 | 115.6 | 13.03
2017-11-14 12:04 | 2017-11-14 12:10 | 3.223 | 24.66 | 14.28
2017-11-14 12:05 | 2017-11-14 12:11 | 2.206 | 22.76 | 14.33
2017-11-14 12:06 | 2017-11-14 12:12 | 2.26 | 22.37 | 14.33 | rango medio o2 sistema
2017-11-14 12:07 | 2017-11-14 12:13 | 2.224 | 21.49 | 14.33
2017-11-14 12:08 | 2017-11-14 12:14 | 2.662 | 51.89 | 12.48
2017-11-14 12:09 | 2017-11-14 12:15 | 8.61 | 114.6 | 1.089
2017-11-14 12:10 | 2017-11-14 12:16 | 8.43 | 117.2 | 0.743
2017-11-14 12:11 | 2017-11-14 12:17 | 8.43 | 117.6 | 0.728
2017-11-14 12:12 | 2017-11-14 12:18 | 8.36 | 117.4 | 0.72 | rango medio so2 sistema
2017-11-14 12:13 | 2017-11-14 12:19 | 8.99 | 134.9 | 5.853
2017-11-14 12:14 | 2017-11-14 12:20 | 17.66 | 152.2 | 13.65
2017-11-14 12:15 | 2017-11-14 12:21 | 17.56 | 152.7 | 13.72
2017-11-14 12:16 | 2017-11-14 12:22 | 16.91 | 152.9 | 13.74
2017-11-14 12:17 | 2017-11-14 12:23 | 16.89 | 153.1 | 13.73 | inicio 1c
2017-11-14 12:18 | 2017-11-14 12:24 | 16.78 | 153.1 | 13.72
2017-11-14 12:19 | 2017-11-14 12:25 | 16.8 | 154.2 | 13.73
2017-11-14 12:20 | 2017-11-14 12:26 | 17 | 152.1 | 13.74
2017-11-14 12:21 | 2017-11-14 12:27 | 17.1 | 151.9 | 13.74
2017-11-14 12:22 | 2017-11-14 12:28 | 16.9 | 152 | 13.8
2017-11-14 12:23 | 2017-11-14 12:29 | 17.04 | 151.6 | 13.82
2017-11-14 12:24 | 2017-11-14 12:30 | 17.35 | 151.7 | 13.81
2017-11-14 12:25 | 2017-11-14 12:31 | 17.22 | 150.8 | 13.81
2017-11-14 12:26 | 2017-11-14 12:32 | 17.2 | 150.4 | 13.83
2017-11-14 12:27 | 2017-11-14 12:33 | 17.25 | 148.6 | 13.85
2017-11-14 12:28 | 2017-11-14 12:34 | 17.36 | 146.6 | 13.83
2017-11-14 12:29 | 2017-11-14 12:35 | 17.24 | 145.3 | 13.86
2017-11-14 12:30 | 2017-11-14 12:36 | 17.33 | 143.8 | 13.87
2017-11-14 12:31 | 2017-11-14 12:37 | 17.32 | 143 | 13.87
2017-11-14 12:32 | 2017-11-14 12:38 | 17.25 | 143.1 | 13.92
2017-11-14 12:33 | 2017-11-14 12:39 | 17.26 | 141 | 13.94
2017-11-14 12:34 | 2017-11-14 12:40 | 17.2 | 140.6 | 13.92
2017-11-14 12:35 | 2017-11-14 12:41 | 17.28 | 139.5 | 13.93
2017-11-14 12:36 | 2017-11-14 12:42 | 17.18 | 139.4 | 13.94
2017-11-14 12:37 | 2017-11-14 12:43 | 17.13 | 137.4 | 13.93 | termino 1c
2017-11-14 12:38 | 2017-11-14 12:44 | 16.74 | 137 | 13.96 | inicio 2c
2017-11-14 12:39 | 2017-11-14 12:45 | 16.64 | 136.5 | 13.97
2017-11-14 12:40 | 2017-11-14 12:46 | 16.4 | 136 | 13.97
2017-11-14 12:41 | 2017-11-14 12:47 | 16.16 | 135.5 | 14
2017-11-14 12:42 | 2017-11-14 12:48 | 16.18 | 135 | 14.01
2017-11-14 12:43 | 2017-11-14 12:49 | 15.79 | 134.8 | 14.02
2017-11-14 12:44 | 2017-11-14 12:50 | 15.81 | 133.9 | 14.04
2017-11-14 12:45 | 2017-11-14 12:51 | 15.7 | 132.7 | 14.02
2017-11-14 12:46 | 2017-11-14 12:52 | 15.49 | 132 | 14.03
2017-11-14 12:47 | 2017-11-14 12:53 | 15.51 | 131.4 | 14.04
2017-11-14 12:48 | 2017-11-14 12:54 | 15.43 | 130.7 | 14.03
2017-11-14 12:49 | 2017-11-14 12:55 | 15.22 | 130 | 14.04
2017-11-14 12:50 | 2017-11-14 12:56 | 15.25 | 129.5 | 14.07
2017-11-14 12:51 | 2017-11-14 12:57 | 15.76 | 128.9 | 14.08
2017-11-14 12:52 | 2017-11-14 12:58 | 15.66 | 128.7 | 14.09
2017-11-14 12:53 | 2017-11-14 12:59 | 15.59 | 127.8 | 14.13
2017-11-14 12:54 | 2017-11-14 13:00 | 15.62 | 126.1 | 14.11
2017-11-14 12:55 | 2017-11-14 13:01 | 15.25 | 126.8 | 14.07
2017-11-14 12:56 | 2017-11-14 13:02 | 14.85 | 125.6 | 14.08
2017-11-14 12:57 | 2017-11-14 13:03 | 14.79 | 125.2 | 14.08
2017-11-14 12:58 | 2017-11-14 13:04 | 14.6 | 124.7 | 14.06 | termino 2c
2017-11-14 12:59 | 2017-11-14 13:05 | 14.51 | 124.5 | 14.07 | inicio 3c
2017-11-14 13:00 | 2017-11-14 13:06 | 14.45 | 123.7 | 14.05
2017-11-14 13:01 | 2017-11-14 13:07 | 14.45 | 124.2 | 14.03
2017-11-14 13:02 | 2017-11-14 13:08 | 14.34 | 125 | 14.06
2017-11-14 13:03 | 2017-11-14 13:09 | 14.17 | 125.1 | 14.11
2017-11-14 13:04 | 2017-11-14 13:10 | 14.09 | 124.8 | 14.11
2017-11-14 13:05 | 2017-11-14 13:11 | 14.18 | 124.9 | 14.1
2017-11-14 13:06 | 2017-11-14 13:12 | 14.18 | 124.3 | 14.11
2017-11-14 13:07 | 2017-11-14 13:13 | 14.19 | 124.7 | 14.1
2017-11-14 13:08 | 2017-11-14 13:14 | 14.22 | 124.4 | 14.12
2017-11-14 13:09 | 2017-11-14 13:15 | 14.23 | 124.1 | 14.12
2017-11-14 13:10 | 2017-11-14 13:16 | 13.91 | 123.8 | 14.14
2017-11-14 13:11 | 2017-11-14 13:17 | 13.92 | 123.8 | 14.16
2017-11-14 13:12 | 2017-11-14 13:18 | 14.03 | 123.8 | 14.17
2017-11-14 13:13 | 2017-11-14 13:19 | 13.69 | 122.6 | 14.32
2017-11-14 13:14 | 2017-11-14 13:20 | 13.61 | 122.5 | 14.46
2017-11-14 13:15 | 2017-11-14 13:21 | 13.59 | 121.3 | 14.55
2017-11-14 13:16 | 2017-11-14 13:22 | 13.31 | 119.9 | 14.51
2017-11-14 13:17 | 2017-11-14 13:23 | 13.31 | 118.5 | 14.56
2017-11-14 13:18 | 2017-11-14 13:24 | 13.11 | 116.1 | 14.57
2017-11-14 13:19 | 2017-11-14 13:25 | 13.47 | 115.1 | 14.45 | termino 3c
2017-11-14 13:20 | 2017-11-14 13:26 | 13.35 | 113.3 | 14.4 | inicio 4c
2017-11-14 13:21 | 2017-11-14 13:27 | 13.52 | 112.4 | 14.32
2017-11-14 13:22 | 2017-11-14 13:28 | 13.62 | 111 | 14.28
2017-11-14 13:23 | 2017-11-14 13:29 | 13.64 | 110.8 | 14.33
2017-11-14 13:24 | 2017-11-14 13:30 | 13.58 | 110.8 | 14.36
2017-11-14 13:25 | 2017-11-14 13:31 | 13.4 | 111.6 | 14.35
2017-11-14 13:26 | 2017-11-14 13:32 | 13.46 | 112.6 | 14.4
2017-11-14 13:27 | 2017-11-14 13:33 | 13.34 | 111.6 | 14.38
2017-11-14 13:28 | 2017-11-14 13:34 | 13.53 | 112.2 | 14.35
2017-11-14 13:29 | 2017-11-14 13:35 | 13.74 | 112.3 | 14.41
2017-11-14 13:30 | 2017-11-14 13:36 | 13.31 | 112.3 | 14.48
2017-11-14 13:31 | 2017-11-14 13:37 | 13.09 | 111.2 | 14.57
2017-11-14 13:32 | 2017-11-14 13:38 | 13.09 | 111.7 | 14.65
2017-11-14 13:33 | 2017-11-14 13:39 | 12.93 | 110.9 | 14.78
2017-11-14 13:34 | 2017-11-14 13:40 | 12.63 | 109.6 | 14.76
2017-11-14 13:35 | 2017-11-14 13:41 | 12.92 | 108.7 | 14.69
2017-11-14 13:36 | 2017-11-14 13:42 | 12.99 | 106.9 | 14.75
2017-11-14 13:37 | 2017-11-14 13:43 | 12.71 | 104.6 | 14.81
2017-11-14 13:38 | 2017-11-14 13:44 | 12.58 | 103.7 | 14.92
2017-11-14 13:39 | 2017-11-14 13:45 | 12.73 | 101.2 | 14.97
2017-11-14 13:40 | 2017-11-14 13:46 | 12.81 | 99.6 | 14.91 | termino 4c
2017-11-14 13:41 | 2017-11-14 13:47 | 13.01 | 98.6 | 14.9 | inicio 5c
2017-11-14 13:42 | 2017-11-14 13:48 | 13.46 | 97.2 | 14.86
2017-11-14 13:43 | 2017-11-14 13:49 | 13.62 | 96.3 | 14.73
2017-11-14 13:44 | 2017-11-14 13:50 | 13.55 | 95.4 | 14.7
2017-11-14 13:45 | 2017-11-14 13:51 | 13.61 | 94.2 | 14.69
2017-11-14 13:46 | 2017-11-14 13:52 | 13.45 | 94.7 | 14.85
2017-11-14 13:47 | 2017-11-14 13:53 | 13.18 | 94.3 | 14.92
2017-11-14 13:48 | 2017-11-14 13:54 | 13.41 | 94.2 | 14.92
2017-11-14 13:49 | 2017-11-14 13:55 | 13.37 | 94.1 | 14.9
2017-11-14 13:50 | 2017-11-14 13:56 | 13.49 | 94.4 | 14.83
2017-11-14 13:51 | 2017-11-14 13:57 | 13.45 | 93.4 | 14.75
2017-11-14 13:52 | 2017-11-14 13:58 | 13.4 | 93.9 | 14.82
2017-11-14 13:53 | 2017-11-14 13:59 | 13.63 | 94 | 14.85
2017-11-14 13:54 | 2017-11-14 14:00 | 13.49 | 92.8 | 14.82
2017-11-14 13:55 | 2017-11-14 14:01 | 14.16 | 92.4 | 14.56
2017-11-14 13:56 | 2017-11-14 14:02 | 14.26 | 92.9 | 14.46
2017-11-14 13:57 | 2017-11-14 14:03 | 14.3 | 93.4 | 14.38
2017-11-14 13:58 | 2017-11-14 14:04 | 14.68 | 93.8 | 14.33
2017-11-14 13:59 | 2017-11-14 14:05 | 14.91 | 95 | 14.32
2017-11-14 14:00 | 2017-11-14 14:06 | 15.06 | 95.8 | 14.32
2017-11-14 14:01 | 2017-11-14 14:07 | 14.84 | 98.2 | 14.33 | termino 5c
2017-11-14 14:02 | 2017-11-14 14:08 | 14.97 | 99.1 | 14.32 | inicio 6c
2017-11-14 14:03 | 2017-11-14 14:09 | 15.18 | 101 | 14.4
2017-11-14 14:04 | 2017-11-14 14:10 | 14.78 | 102.6 | 14.46
2017-11-14 14:05 | 2017-11-14 14:11 | 15.2 | 104.1 | 14.42
2017-11-14 14:06 | 2017-11-14 14:12 | 15.08 | 104.6 | 14.38
2017-11-14 14:07 | 2017-11-14 14:13 | 15.04 | 105.6 | 14.33
2017-11-14 14:08 | 2017-11-14 14:14 | 15.33 | 107.3 | 14.36
2017-11-14 14:09 | 2017-11-14 14:15 | 15.42 | 107.9 | 14.41
2017-11-14 14:10 | 2017-11-14 14:16 | 15.51 | 108.4 | 14.36
2017-11-14 14:11 | 2017-11-14 14:17 | 16.13 | 109.6 | 14.35
2017-11-14 14:12 | 2017-11-14 14:18 | 16.75 | 110.6 | 14.37
2017-11-14 14:13 | 2017-11-14 14:19 | 17.83 | 111.7 | 14.38
2017-11-14 14:14 | 2017-11-14 14:20 | 17.66 | 111.5 | 14.36
2017-11-14 14:15 | 2017-11-14 14:21 | 18.87 | 112.2 | 14.39
2017-11-14 14:16 | 2017-11-14 14:22 | 17.13 | 112.7 | 14.45
2017-11-14 14:17 | 2017-11-14 14:23 | 16.18 | 112.2 | 14.52
2017-11-14 14:18 | 2017-11-14 14:24 | 16.12 | 112.6 | 14.49
2017-11-14 14:19 | 2017-11-14 14:25 | 15.66 | 112.2 | 14.5
2017-11-14 14:20 | 2017-11-14 14:26 | 15.8 | 111.8 | 14.47
2017-11-14 14:21 | 2017-11-14 14:27 | 15.68 | 111.9 | 14.5
2017-11-14 14:22 | 2017-11-14 14:28 | 15.39 | 111.8 | 14.51 | termino 6c
2017-11-14 14:23 | 2017-11-14 14:29 | 15.49 | 111.2 | 14.48
2017-11-14 14:24 | 2017-11-14 14:30 | 15.53 | 110.7 | 14.5
2017-11-14 14:25 | 2017-11-14 14:31 | 15.42 | 110.3 | 14.47
2017-11-14 14:26 | 2017-11-14 14:32 | 15.5 | 109.6 | 14.43
2017-11-14 14:27 | 2017-11-14 14:33 | 15.5 | 110.5 | 14.45
2017-11-14 14:28 | 2017-11-14 14:34 | 15.45 | 109.4 | 14.53
2017-11-14 14:29 | 2017-11-14 14:35 | 15.45 | 110.5 | 14.58
2017-11-14 14:30 | 2017-11-14 14:36 | 14.94 | 110.7 | 14.59
2017-11-14 14:31 | 2017-11-14 14:37 | 14.62 | 110.2 | 14.59
2017-11-14 14:32 | 2017-11-14 14:38 | 14.6 | 108.9 | 14.6
2017-11-14 14:33 | 2017-11-14 14:39 | 9.11 | 25.25 | 4.032
2017-11-14 14:34 | 2017-11-14 14:40 | -0.063 | 5.353 | 0.682
2017-11-14 14:35 | 2017-11-14 14:41 | -0.185 | 4.721 | 0.655
2017-11-14 14:36 | 2017-11-14 14:42 | -0.176 | 3.998 | 0.645 | zero no so2 o2 sistema intermedio
2017-11-14 14:37 | 2017-11-14 14:43 | 0.515 | 29.29 | 3.796
2017-11-14 14:38 | 2017-11-14 14:44 | 10.81 | 104.7 | 3.114
2017-11-14 14:39 | 2017-11-14 14:45 | 8.4 | 116.9 | 0.63
2017-11-14 14:40 | 2017-11-14 14:46 | 8.42 | 117.3 | 0.616
2017-11-14 14:41 | 2017-11-14 14:47 | 8.39 | 117.7 | 0.612 | rango medio so2 sistema intermedio
2017-11-14 14:42 | 2017-11-14 14:48 | 8.79 | 149.2 | 2.517
2017-11-14 14:43 | 2017-11-14 14:49 | 16.87 | 247.8 | 0.741
2017-11-14 14:44 | 2017-11-14 14:50 | 18.78 | 250.6 | 0.613
2017-11-14 14:45 | 2017-11-14 14:51 | 18.79 | 251.2 | 0.61
2017-11-14 14:46 | 2017-11-14 14:52 | 18.77 | 251.2 | 0.609 | rango medio no sistema intermedio
2017-11-14 14:47 | 2017-11-14 14:53 | 18.61 | 182.9 | 5.185
2017-11-14 14:48 | 2017-11-14 14:54 | 5.091 | 12.87 | 14.26
2017-11-14 14:49 | 2017-11-14 14:55 | 0.438 | 9.44 | 14.46
2017-11-14 14:50 | 2017-11-14 14:56 | 0.416 | 8.33 | 14.46 | rango medio o2 sistema intermedio
2017-11-14 14:51 | 2017-11-14 14:57 | 0.804 | 44.29 | 14.47
2017-11-14 14:52 | 2017-11-14 14:58 | 11.62 | 128.1 | 14.53
2017-11-14 14:53 | 2017-11-14 14:59 | 13.57 | 129.8 | 14.52
2017-11-14 14:54 | 2017-11-14 15:00 | 13.28 | 132.3 | 14.52
2017-11-14 14:55 | 2017-11-14 15:01 | 12.78 | 133.4 | 14.53 | inicio 7c
2017-11-14 14:56 | 2017-11-14 15:02 | 12.8 | 134.9 | 14.47
2017-11-14 14:57 | 2017-11-14 15:03 | 12.94 | 135.5 | 14.44
2017-11-14 14:58 | 2017-11-14 15:04 | 12.86 | 136.4 | 14.44
2017-11-14 14:59 | 2017-11-14 15:05 | 12.68 | 136.3 | 14.41
2017-11-14 15:00 | 2017-11-14 15:06 | 12.81 | 138.1 | 14.43
2017-11-14 15:01 | 2017-11-14 15:07 | 12.86 | 139.1 | 14.34
2017-11-14 15:02 | 2017-11-14 15:08 | 13.31 | 139.2 | 14.09
2017-11-14 15:03 | 2017-11-14 15:09 | 13.65 | 139.9 | 14.02
2017-11-14 15:04 | 2017-11-14 15:10 | 13.71 | 139.3 | 14.03
2017-11-14 15:05 | 2017-11-14 15:11 | 13.59 | 139.6 | 14.03
2017-11-14 15:06 | 2017-11-14 15:12 | 13.71 | 140.3 | 14.03
2017-11-14 15:07 | 2017-11-14 15:13 | 13.86 | 140.3 | 14.07
2017-11-14 15:08 | 2017-11-14 15:14 | 13.67 | 141.8 | 14.07
2017-11-14 15:09 | 2017-11-14 15:15 | 13.62 | 141.5 | 14.15
2017-11-14 15:10 | 2017-11-14 15:16 | 13.38 | 141.2 | 14.29
2017-11-14 15:11 | 2017-11-14 15:17 | 13.5 | 140.4 | 14.22
2017-11-14 15:12 | 2017-11-14 15:18 | 13.86 | 139.9 | 14.19
2017-11-14 15:13 | 2017-11-14 15:19 | 14.44 | 138.3 | 14.21
2017-11-14 15:14 | 2017-11-14 15:20 | 14.44 | 136.6 | 14.22
2017-11-14 15:15 | 2017-11-14 15:21 | 14.27 | 136.3 | 14.32 | termino 7c
2017-11-14 15:16 | 2017-11-14 15:22 | 14.44 | 135.1 | 14.32 | inicio 8c
2017-11-14 15:17 | 2017-11-14 15:23 | 14.36 | 134 | 14.33
2017-11-14 15:18 | 2017-11-14 15:24 | 14.31 | 131.9 | 14.32
2017-11-14 15:19 | 2017-11-14 15:25 | 14.32 | 133 | 14.26
2017-11-14 15:20 | 2017-11-14 15:26 | 14.4 | 131.9 | 14.21
2017-11-14 15:21 | 2017-11-14 15:27 | 14.23 | 131.5 | 14.23
2017-11-14 15:22 | 2017-11-14 15:28 | 14.21 | 133 | 14.23
2017-11-14 15:23 | 2017-11-14 15:29 | 14.18 | 132.8 | 14.46
2017-11-14 15:24 | 2017-11-14 15:30 | 13.94 | 132 | 14.8
2017-11-14 15:25 | 2017-11-14 15:31 | 13.46 | 130.9 | 15.09
2017-11-14 15:26 | 2017-11-14 15:32 | 13.08 | 130 | 14.84
2017-11-14 15:27 | 2017-11-14 15:33 | 13.2 | 126.7 | 14.69
2017-11-14 15:28 | 2017-11-14 15:34 | 12.99 | 123.1 | 14.61
2017-11-14 15:29 | 2017-11-14 15:35 | 12.79 | 121.6 | 14.5
2017-11-14 15:30 | 2017-11-14 15:36 | 12.68 | 120.6 | 14.49
2017-11-14 15:31 | 2017-11-14 15:37 | 12.88 | 122.7 | 14.46
2017-11-14 15:32 | 2017-11-14 15:38 | 12.78 | 123.6 | 14.4
2017-11-14 15:33 | 2017-11-14 15:39 | 12.71 | 126.6 | 14.42
2017-11-14 15:34 | 2017-11-14 15:40 | 12.37 | 129.2 | 14.54
2017-11-14 15:35 | 2017-11-14 15:41 | 12.29 | 131.1 | 14.63
2017-11-14 15:36 | 2017-11-14 15:42 | 12.44 | 132.6 | 14.55 | termino 8c
2017-11-14 15:37 | 2017-11-14 15:43 | 12.36 | 133.5 | 14.53 | inicio 9c
2017-11-14 15:38 | 2017-11-14 15:44 | 12.35 | 132.7 | 14.52
2017-11-14 15:39 | 2017-11-14 15:45 | 12.4 | 133.2 | 14.49
2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 15:46 | 12.43 | 131.6 | 14.49
2017-11-14 15:41 | 2017-11-14 15:47 | 12.53 | 131.2 | 14.47
2017-11-14 15:42 | 2017-11-14 15:48 | 12.45 | 130.6 | 14.47
2017-11-14 15:43 | 2017-11-14 15:49 | 12.32 | 131.1 | 14.44
2017-11-14 15:44 | 2017-11-14 15:50 | 12.36 | 130.2 | 14.43
2017-11-14 15:45 | 2017-11-14 15:51 | 12.45 | 130.6 | 14.47
2017-11-14 15:46 | 2017-11-14 15:52 | 12.24 | 130.3 | 14.48
2017-11-14 15:47 | 2017-11-14 15:53 | 12.19 | 129.1 | 14.53
2017-11-14 15:48 | 2017-11-14 15:54 | 12.07 | 130.1 | 14.62
2017-11-14 15:49 | 2017-11-14 15:55 | 11.95 | 129.4 | 14.65
2017-11-14 15:50 | 2017-11-14 15:56 | 11.86 | 129.4 | 14.67
2017-11-14 15:51 | 2017-11-14 15:57 | 11.78 | 127.6 | 14.69
2017-11-14 15:52 | 2017-11-14 15:58 | 11.79 | 126 | 14.71
2017-11-14 15:53 | 2017-11-14 15:59 | 11.89 | 125.5 | 14.68
2017-11-14 15:54 | 2017-11-14 16:00 | 12.12 | 124 | 14.68
2017-11-14 15:55 | 2017-11-14 16:01 | 11.89 | 123.2 | 14.71
2017-11-14 15:56 | 2017-11-14 16:02 | 11.84 | 121.9 | 14.7
2017-11-14 15:57 | 2017-11-14 16:03 | 11.77 | 121.4 | 14.7 | termino 9c
2017-11-14 15:58 | 2017-11-14 16:04 | 12.11 | 120.4 | 14.67 | inicio 10c
2017-11-14 15:59 | 2017-11-14 16:05 | 12.13 | 119.2 | 14.67
2017-11-14 16:00 | 2017-11-14 16:06 | 11.82 | 119.3 | 14.67
2017-11-14 16:01 | 2017-11-14 16:07 | 11.82 | 119.1 | 14.64
2017-11-14 16:02 | 2017-11-14 16:08 | 11.93 | 120.3 | 14.62
2017-11-14 16:03 | 2017-11-14 16:09 | 12.19 | 119.9 | 14.6
2017-11-14 16:04 | 2017-11-14 16:10 | 12.12 | 120 | 14.54
2017-11-14 16:05 | 2017-11-14 16:11 | 11.95 | 120.4 | 14.53
2017-11-14 16:06 | 2017-11-14 16:12 | 11.85 | 120 | 14.56
2017-11-14 16:07 | 2017-11-14 16:13 | 12.14 | 121.4 | 14.52
2017-11-14 16:08 | 2017-11-14 16:14 | 12.1 | 122.3 | 14.48
2017-11-14 16:09 | 2017-11-14 16:15 | 11.91 | 123.9 | 14.47
2017-11-14 16:10 | 2017-11-14 16:16 | 11.8 | 124.2 | 14.48
2017-11-14 16:11 | 2017-11-14 16:17 | 12.04 | 124.3 | 14.46
2017-11-14 16:12 | 2017-11-14 16:18 | 12.12 | 125.6 | 14.43
2017-11-14 16:13 | 2017-11-14 16:19 | 12.12 | 126.9 | 14.39
2017-11-14 16:14 | 2017-11-14 16:20 | 12.12 | 127.7 | 14.4
2017-11-14 16:15 | 2017-11-14 16:21 | 11.8 | 128.7 | 14.41
2017-11-14 16:16 | 2017-11-14 16:22 | 11.82 | 129.2 | 14.39
2017-11-14 16:17 | 2017-11-14 16:23 | 12.01 | 129.6 | 14.35
2017-11-14 16:18 | 2017-11-14 16:24 | 12.11 | 129.6 | 14.42 | termino 10c
2017-11-14 16:19 | 2017-11-14 16:25 | 11.77 | 130.6 | 14.49 | inicio 11c
2017-11-14 16:20 | 2017-11-14 16:26 | 11.55 | 131.4 | 14.48
2017-11-14 16:21 | 2017-11-14 16:27 | 11.22 | 131.6 | 14.52
2017-11-14 16:22 | 2017-11-14 16:28 | 11.22 | 131.4 | 14.57
2017-11-14 16:23 | 2017-11-14 16:29 | 11.22 | 132.1 | 14.6
2017-11-14 16:24 | 2017-11-14 16:30 | 11.16 | 131.2 | 14.62
2017-11-14 16:25 | 2017-11-14 16:31 | 11.12 | 130 | 14.66
2017-11-14 16:26 | 2017-11-14 16:32 | 10.92 | 129.3 | 14.66
2017-11-14 16:27 | 2017-11-14 16:33 | 11.04 | 126.2 | 14.67
2017-11-14 16:28 | 2017-11-14 16:34 | 11.2 | 124.7 | 14.65
2017-11-14 16:29 | 2017-11-14 16:35 | 11.16 | 123.2 | 14.66
2017-11-14 16:30 | 2017-11-14 16:36 | 10.93 | 121.5 | 14.67
2017-11-14 16:31 | 2017-11-14 16:37 | 10.95 | 120.9 | 14.68
2017-11-14 16:32 | 2017-11-14 16:38 | 10.94 | 121 | 14.67
2017-11-14 16:33 | 2017-11-14 16:39 | 10.94 | 120.6 | 14.68
2017-11-14 16:34 | 2017-11-14 16:40 | 10.93 | 119.8 | 14.67
2017-11-14 16:35 | 2017-11-14 16:41 | 10.92 | 119.5 | 14.67
2017-11-14 16:36 | 2017-11-14 16:42 | 10.94 | 118.7 | 14.7
2017-11-14 16:37 | 2017-11-14 16:43 | 10.86 | 119.1 | 14.69
2017-11-14 16:38 | 2017-11-14 16:44 | 10.78 | 117.8 | 14.67
2017-11-14 16:39 | 2017-11-14 16:45 | 10.75 | 118.4 | 14.67 | termino 11c
2017-11-14 16:40 | 2017-11-14 16:46 | 10.9 | 118.4 | 14.68 | inicio 12c
2017-11-14 16:41 | 2017-11-14 16:47 | 10.66 | 118.1 | 14.68
2017-11-14 16:42 | 2017-11-14 16:48 | 10.67 | 118.9 | 14.69
2017-11-14 16:43 | 2017-11-14 16:49 | 10.66 | 118 | 14.68
2017-11-14 16:44 | 2017-11-14 16:50 | 10.92 | 118.9 | 14.67
2017-11-14 16:45 | 2017-11-14 16:51 | 10.94 | 118.9 | 14.68
2017-11-14 16:46 | 2017-11-14 16:52 | 10.94 | 119.7 | 14.68
2017-11-14 16:47 | 2017-11-14 16:53 | 11.09 | 119.2 | 14.68
2017-11-14 16:48 | 2017-11-14 16:54 | 11.1 | 120 | 14.67
2017-11-14 16:49 | 2017-11-14 16:55 | 11.09 | 120 | 14.67
2017-11-14 16:50 | 2017-11-14 16:56 | 11.28 | 119.1 | 14.67
2017-11-14 16:51 | 2017-11-14 16:57 | 11.29 | 120.4 | 14.67
2017-11-14 16:52 | 2017-11-14 16:58 | 11.5 | 120.1 | 14.66
2017-11-14 16:53 | 2017-11-14 16:59 | 11.5 | 120.9 | 14.67
2017-11-14 16:54 | 2017-11-14 17:00 | 11.39 | 120.9 | 14.67
2017-11-14 16:55 | 2017-11-14 17:01 | 11.49 | 121.3 | 14.67
2017-11-14 16:56 | 2017-11-14 17:02 | 11.32 | 121.4 | 14.83
2017-11-14 16:57 | 2017-11-14 17:03 | 11.05 | 121.9 | 15.01
2017-11-14 16:58 | 2017-11-14 17:04 | 11.22 | 121.8 | 14.94
2017-11-14 16:59 | 2017-11-14 17:05 | 11.52 | 122 | 14.88
2017-11-14 17:00 | 2017-11-14 17:06 | 11.58 | 121.4 | 14.85 | termino 12c
2017-11-14 17:01 | 2017-11-14 17:07 | 11.56 | 118.6 | 14.79
2017-11-14 17:02 | 2017-11-14 17:08 | 11.73 | 118 | 14.73
2017-11-14 17:03 | 2017-11-14 17:09 | 11.84 | 116.9 | 14.7
2017-11-14 17:04 | 2017-11-14 17:10 | 11.68 | 117.1 | 14.75
2017-11-14 17:05 | 2017-11-14 17:11 | 11.66 | 116.7 | 14.67
2017-11-14 17:06 | 2017-11-14 17:12 | 11.84 | 118 | 14.61
2017-11-14 17:07 | 2017-11-14 17:13 | 12.1 | 117.7 | 14.56
2017-11-14 17:08 | 2017-11-14 17:14 | 12.03 | 118.7 | 14.51
2017-11-14 17:09 | 2017-11-14 17:15 | 12.02 | 120.6 | 14.53
2017-11-14 17:10 | 2017-11-14 17:16 | 12.03 | 121.2 | 14.52
2017-11-14 17:11 | 2017-11-14 17:17 | 11.92 | 123.5 | 14.54
2017-11-14 17:12 | 2017-11-14 17:18 | 7.942 | 43.41 | 6.627
2017-11-14 17:13 | 2017-11-14 17:19 | -0.045 | 5.873 | 0.681
2017-11-14 17:14 | 2017-11-14 17:20 | -0.176 | 4.586 | 0.641
2017-11-14 17:15 | 2017-11-14 17:21 | -0.154 | 4.201 | 0.626
2017-11-14 17:16 | 2017-11-14 17:22 | -0.176 | 3.84 | 0.624
2017-11-14 17:17 | 2017-11-14 17:23 | -0.172 | 3.953 | 0.625
2017-11-14 17:18 | 2017-11-14 17:24 | -0.163 | 4.021 | 0.624
2017-11-14 17:19 | 2017-11-14 17:25 | -0.176 | 3.84 | 0.622 | zero no so2 o2 sistema final
2017-11-14 17:20 | 2017-11-14 17:26 | -0.117 | 22.79 | 2.493
2017-11-14 17:21 | 2017-11-14 17:27 | 11.32 | 235.2 | 1.469
2017-11-14 17:22 | 2017-11-14 17:28 | 19.05 | 250 | 0.605
2017-11-14 17:23 | 2017-11-14 17:29 | 19.06 | 252 | 0.6 | rango medio no sistema final
2017-11-14 17:24 | 2017-11-14 17:30 | 18.74 | 211.2 | 2.903
2017-11-14 17:25 | 2017-11-14 17:31 | 10.36 | 120.5 | 0.776
2017-11-14 17:26 | 2017-11-14 17:32 | 8.74 | 120.1 | 0.602
2017-11-14 17:27 | 2017-11-14 17:33 | 8.7 | 119.4 | 0.6 | rango medio so2 sistema ifinal
2017-11-14 17:28 | 2017-11-14 17:34 | 6.971 | 62.37 | 7.334
2017-11-14 17:29 | 2017-11-14 17:35 | 0.054 | 5.941 | 14.41
2017-11-14 17:30 | 2017-11-14 17:36 | -0.181 | 4.36 | 14.47
2017-11-14 17:31 | 2017-11-14 17:37 | -0.181 | 4.247 | 14.48 | rango medio o2 sistema final
2017-11-14 17:32 | 2017-11-14 17:38 | -0.167 | 3.75 | 14.48
2017-11-14 17:33 | 2017-11-14 17:39 | -0.181 | 4.337 | 18.47
2017-11-14 17:34 | 2017-11-14 17:40 | -0.181 | 3.569 | 20.76
Formulas:
Hora real MR = [Fecha Hora plc]+H1

## Planilla O2 MR
Servicios y Proyectos Ambientales S.A
Ensayo de Tiempo Respuesta MR
| Nombre Empresa |  |  | Molymet
| Operador test |  |  | Luis Maureira
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14
Datos inst. | Monitor |  |  | Oxígeno
| Marca |  |  | Thermo
| Modelo |  |  | 410i
| Conc. Gas cero (%) |  | 0 | Conc. Gas span (%) |  |  | 23.21
0:06
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura |  | Fecha Hora | No_ppm | So2_ppm | O2_%
| (min) | (%) |  |  |  | (min) | (%) |  | 2017-11-14 11:29 | 10.47 | 100 | 7.189
| 43053.4792 | 13.72 | VEEC |  |  | 43053.4917 | 13.58 | VEEC | 2017-11-14 11:30 | 22.07 | 96.1 | 13.72
| 43053.4799 | 13.72 | VEEC |  |  | 43053.4924 | 13.61 | VEEC | 2017-11-14 11:31 | 21.85 | 118.7 | 13.72
| 43053.4806 | 13.72 | VEEC |  |  | 43053.4931 | 13.59 | VEEC | 2017-11-14 11:32 | 21.09 | 128.5 | 13.72
| 43053.4812 | 13.71 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4938 | 13.44 | Inicio Inyección | 2017-11-14 11:33 | 20.38 | 132.5 | 13.71
| 43053.4819 | 10.06 |  |  |  | 43053.4944 | 22.09 |  | 2017-11-14 11:34 | 19.1 | 110.9 | 10.06
| 43053.4826 | 3.536 |  |  |  | 43053.4951 | 22.92 |  | 2017-11-14 11:35 | 4.954 | 32.07 | 3.536
| 43053.4833 | 1.176 |  |  |  | 43053.4958 | 22.93 |  | 2017-11-14 11:36 | 1.864 | 15.85 | 1.176
| 43053.484 | 0.638 |  |  |  | 43053.4965 | 22.72 |  | 2017-11-14 11:37 | 0.899 | 6.43 | 0.638
| 43053.4847 | 0.214 |  |  |  | 43053.4972 | 14.34 |  | 2017-11-14 11:38 | 0.277 | 4.33 | 0.214
| 43053.4854 | 5.623 |  |  |  | 43053.4979 | 13.7 | VEEC | 2017-11-14 11:39 | 1.835 | 57.54 | 5.623
| 43053.4861 | 13.58 | VEEC |  |  | 43053.4986 | 13.74 | VEEC | 2017-11-14 11:40 | 20.39 | 136.6 | 13.58
| 43053.4868 | 13.66 | VEEC |  |  | 43053.4993 | 13.69 | VEEC | 2017-11-14 11:41 | 20.7 | 140.2 | 13.66
| 43053.4875 | 13.67 | VEEC |  |  | 43053.5 | 13.74 | VEEC | 2017-11-14 11:42 | 20.15 | 141.9 | 13.67
[9 empty] | 2017-11-14 11:43 | 18.64 | 261.6 | 7.347
[9 empty] | 2017-11-14 11:44 | 29.74 | 398.5 | 1.049
[9 empty] | 2017-11-14 11:45 | 30.67 | 414.2 | 0.466
[9 empty] | 2017-11-14 11:46 | 30.64 | 415 | 0.452
[9 empty] | 2017-11-14 11:47 | 29.93 | 284 | 6.21
[9 empty] | 2017-11-14 11:48 | 19.49 | 154.9 | 13.58
|  | Observaciones | [6 empty] | 2017-11-14 11:49 | 19.06 | 152.1 | 13.61
|  | * inyeccion del gas | [6 empty] | 2017-11-14 11:50 | 18.89 | 150.8 | 13.59
[9 empty] | 2017-11-14 11:51 | 18.48 | 156.7 | 13.44
[9 empty] | 2017-11-14 11:52 | 5.623 | 12.97 | 22.09
[9 empty] | 2017-11-14 11:53 | -0.027 | 5.989 | 22.92
[9 empty] | 2017-11-14 11:54 | -0.181 | 5.243 | 22.93
[9 empty] | 2017-11-14 11:55 | -0.181 | 9.24 | 22.72
[9 empty] | 2017-11-14 11:56 | 12.63 | 126.1 | 14.34
[9 empty] | 2017-11-14 11:57 | 18.33 | 147.4 | 13.7
[9 empty] | 2017-11-14 11:58 | 17.85 | 152 | 13.74
[9 empty] | 2017-11-14 11:59 | 17.62 | 152 | 13.69
[9 empty] | 2017-11-14 12:00 | 17.52 | 151.5 | 13.74

## Calculo TR O2 MR
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(%)
43053.4792 | 13.72 | VEEC | Tiempo de Respuesta O2
43053.4799 | 13.72 | VEEC | Valor estable emision chimenea |  | 13.72 | %
43053.4806 | 13.72 | VEEC | Valor estable gas de calibración |  | 0.214 | %
43053.4812 | 13.71 | Inicio Inyección | Diferencia valores estables |  | 13.506 | %
43053.4819 | 10.06 | 0:00 | Salto concentación del 95% |  | 12.8307 | % |  |  |  | 4
43053.4826 | 3.536 | 0:00 | Concentracion tiempo salto |  | 0.8893 | %
43053.4833 | 1.176 | 0:00 | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:04 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.484 | 0.638 | 0:00
43053.4847 | 0.214 | 0:00
43053.4854 | 5.623 | 0:00
43053.4861 | 13.58 | VEEC
43053.4868 | 13.66 | VEEC
43053.4875 | 13.67 | VEEC
0:00 | 0 | 0:00
0:00 | 0 | 0:00
0:00 | 0 | 0:00
0:00 | 0 | 0:00
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4917 | 13.58 | VEEC | Tiempo de Respuesta O2 |  |  |  |  | 22.09 | 11:52
43053.4924 | 13.61 | VEEC |  | Valor estable emision chimenea | 13.61 | % |  | 22.464 | x
43053.4931 | 13.59 | VEEC |  | Valor estable gas de calibración | 22.93 | % |  | 22.92 | 11:53
43053.4938 | 13.44 | Inicio Inyección |  | Diferencia valores estables | 9.32 | %
43053.4944 | 22.09 |  |  | Salto concentación del 95% | 8.854 | % |  | TR | 11:52 | 1
43053.4951 | 22.92 |  |  | Concentracion tiempo salto | 22.464 | %
43053.4958 | 22.93 |  |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:02 | min
43053.4965 | 22.72
43053.4972 | 14.34
43053.4979 | 13.7 | VEEC
43053.4986 | 13.74 | VEEC
43053.4993 | 13.69 | VEEC
43053.5 | 13.74 | VEEC

## Estabilidad O2 MR
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 9.666 | 3.5412
| (hh:mm) | (%) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 0.5 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 11:28 | -0.019 |  |  |  | 6% | 0.57996 | 0.21247 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 11:29 | 7.189
| 43053.4792 | 13.72 |  |  |  | rango del equipo | 25
| 43053.4799 | 13.72 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4806 | 13.72 | Estable | Estable | Estable |  |  |  |  | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4812 | 13.71 | Inyección
| 43053.4819 | 10.06
| 43053.4826 | 3.536
| 43053.4833 | 1.176
| 43053.484 | 0.638
| 43053.4847 | 0.214 | Estable |  | Estable
| 43053.4854 | 5.623
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (%) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 7.9847 | 19.7833
Gas de chimenea | 11:45 | 0.466 |  |  |  | 2% | 0.5 |  | 2% del gas span
| 11:46 | 0.452 | Estable | Estable | Estable | 6% | 0.47908 | 1.187 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 11:47 | 6.21
| 43053.4917 | 13.58 |  |  |  | rango del equipo | 25
| 43053.4924 | 13.61 | Estable | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4931 | 13.59 | Estable |  | Estable
| 43053.4938 | 13.44 | Inyección
| 43053.4944 | 22.09
| 43053.4951 | 22.92 |  | Estable
| 43053.4958 | 22.93 |  | Estable | Estable
| 43053.4965 | 22.72 |  | Estable | Estable
| 43053.4972 | 14.34
| 43053.4979 | 13.7 |  | Estable

## Planilla NO MR
Servicios y Proyectos Ambientales S.A
Ensayo de Tiempo Respuesta MR
| Nombre Empresa |  |  | Molymet
| Operador test |  |  | Luis Maureira
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14
Datos inst. | Monitor |  |  | Óxido de Nitrógeno
| Marca |  |  | Thermo
| Modelo |  |  | 48i
| Conc. Gas cero (ppm) |  | 0 | Conc. Gas span (ppm) |  |  | 32
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura
| (min) | (ppm) |  |  |  | (min) | (ppm)
| 43053.4792 | 22.07 | VEEC |  |  | 43053.4861 | 20.39 | VEEC
| 43053.4799 | 21.85 | VEEC |  |  | 43053.4868 | 20.7 | VEEC
| 43053.4806 | 21.09 | VEEC |  |  | 43053.4875 | 20.15 | VEEC
| 43053.4812 | 20.38 | VEEC |  |  | 43053.4882 | 18.64 | Inicio Inyección
| 43053.4819 | 19.1 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4889 | 29.74 | I
| 43053.4826 | 4.954 | I |  |  | 43053.4896 | 30.67 | I
| 43053.4833 | 1.864 | I |  |  | 43053.4903 | 30.64 | I
| 43053.484 | 0.899 | I |  |  | 43053.491 | 29.93 | I
| 43053.4847 | 0.277 | I |  |  | 43053.4917 | 19.49 | Fin inyección
| 43053.4854 | 1.835 | Fin inyección |  |  | 43053.4924 | 19.06 | VEEC
| 43053.4861 | 20.39 | VEEC |  |  | 43053.4931 | 18.89 | VEEC
| 43053.4868 | 20.7 | VEEC |  |  | 43053.4938 | 18.48 | VEEC
| 43053.4875 | 20.15 | VEEC |  |  | 43053.4944 | 5.623 | VEEC
| 43053.4882 | 18.64 | VEEC |  |  | 43053.4951 | -0.027 | VEEC
| 43053.4889 | 29.74 | VEEC |  |  | 43053.4958 | -0.181 | VEEC
Observaciones
* inyeccion del gas

## Calculo TR NO MR
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(ppm)
43053.4792 | 22.07 | VEEC | Tiempo de Respuesta NO
43053.4799 | 21.85 | VEEC | Valor estable emision chimenea |  | 20.38 | ppm |  | 4.954 | 11:35
43053.4806 | 21.09 | VEEC | Valor estable gas de calibración |  | 1.835 | ppm |  | 2.7623 | x
43053.4812 | 20.38 | VEEC | Diferencia valores estables |  | 18.545 | ppm |  | 1.864 | 11:36
43053.4819 | 19.1 | Inicio Inyección | Salto concentación del 95% |  | 17.6177 | ppm
43053.4826 | 4.954 | I | Concentracion tiempo salto |  | 2.7623 | ppm |  | TR | 11:36 | 2
43053.4833 | 1.864 | I | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:02 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.484 | 0.899 | I
43053.4847 | 0.277 | I
43053.4854 | 1.835 | Fin inyección
43053.4861 | 20.39 | VEEC
43053.4868 | 20.7 | VEEC
43053.4875 | 20.15 | VEEC
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4861 | 20.39 | VEEC | Tiempo de Respuesta NO
43053.4868 | 20.7 | VEEC |  | Valor estable emision chimenea | 20.15 | ppm
43053.4875 | 20.15 | VEEC |  | Valor estable gas de calibración | 30.64 | ppm |  | 29.74 | 11:44
43053.4882 | 18.64 | Inicio Inyección |  | Diferencia valores estables | 10.49 | ppm |  | 30.1155 | x
43053.4889 | 29.74 | I |  | Salto concentación del 95% | 9.9655 | ppm |  | 30.67 | 11:45
43053.4896 | 30.67 | I |  | Concentracion tiempo salto | 30.1155 | ppm
43053.4903 | 30.64 | I |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:02 | min |  | TR | 11:44 | 1
43053.491 | 29.93 | I
43053.4917 | 19.49 | Fin inyección
43053.4924 | 19.06 | VEEC
43053.4931 | 18.89 | VEEC
43053.4938 | 18.48 | VEEC

## Estabilidad NO MR
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 19.172 | 5.0365
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 0.8 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 11:29 | 10.47 |  |  |  | 6% | 1.1503 | 0.30219 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.4792 | 22.07
| 43053.4799 | 21.85 | Estable | Estable | Estable | rango del equipo | 40
| 43053.4806 | 21.09 | Estable | Estable
| 43053.4812 | 20.38 | Estable | Estable | [5 empty] | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4819 | 19.1 | Inyección
| 43053.4826 | 4.954
| 43053.4833 | 1.864
| 43053.484 | 0.899
| 43053.4847 | 0.277
| 43053.4854 | 1.835 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4861 | 20.39 | Estable | Estable | Estable
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 11.3947 | 26.5883
Gas de chimenea | 11:45 | 0.466 |  |  |  | 2% | 0.8 |  | 2% del gas span
| 11:46 | 0.452 | Estable | Estable | Estable | 6% | 0.68368 | 1.5953 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 11:47 | 6.21
| 43053.4861 | 20.39 |  |  |  | rango del equipo | 40
| 43053.4868 | 20.7 | Estable | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4875 | 20.15 | Estable | Estable
| 43053.4882 | 18.64 | Inyección
| 43053.4889 | 29.74
| 43053.4896 | 30.67 |  | Estable
| 43053.4903 | 30.64 | Estable | Estable | Estable
| 43053.491 | 29.93 | Estable | Estable
| 43053.4917 | 19.49
| 43053.4924 | 19.06 | Estable | Estable | Estable

## Planilla SO2 MR
Servicios y Proyectos Ambientales S.A
Ensayo de Tiempo Respuesta MR
| Nombre Empresa |  |  | Molymet
| Operador test |  |  | Luis Maureira
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14
Datos inst. | Monitor |  |  | Dióxido de Azufre
| Marca |  |  | Thermo
| Modelo |  |  | 43iHL
| Conc. Gas cero (ppm) |  | 0 | Conc. Gas span (ppm) |  |  | 265
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura
| (min) | (ppm) |  |  |  | (min) | (ppm)
| 43053.4792 | 96.1 | VEEC |  |  | 43053.4972 | 126.1 | VEEC
| 43053.4799 | 118.7 | VEEC |  |  | 43053.4979 | 147.4 | VEEC
| 43053.4806 | 128.5 | VEEC |  |  | 43053.4986 | 152 | VEEC
| 43053.4812 | 132.5 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4993 | 152 | VEEC
| 43053.4819 | 110.9 |  |  |  | 43053.5 | 151.5 | Inicio Inyección
| 43053.4826 | 32.07 |  |  |  | 43053.5007 | 174.5
| 43053.4833 | 15.85 |  |  |  | 43053.5014 | 246.4
| 43053.484 | 6.43 |  |  |  | 43053.5021 | 257.5
| 43053.4847 | 4.33 |  |  |  | 43053.5028 | 257.3
| 43053.4854 | 57.54 |  |  |  | 43053.5035 | 188.1
| 43053.4861 | 136.6 | VEEC |  |  | 43053.5042 | 152.1 | VEEC
| 43053.4868 | 140.2 | VEEC |  |  | 43053.5049 | 148.9 | VEEC
| 43053.4875 | 141.9 | VEEC |  |  | 43053.5056 | 146.5 | VEEC
| 43053.4882 | 261.6 | VEEC |  |  | 43053.5062 | 115.6
| 43053.4889 | 398.5 | VEEC |  |  | 43053.5069 | 24.66
| 43053.4896 | 414.2 | VEEC |  |  | 43053.5076 | 22.76
| 43053.4903 | 415 | VEEC |  |  | 43053.5083 | 22.37
Observaciones
* inyeccion del gas

## Calculo TR SO2 MR
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(ppm)
43053.4792 | 96.1 | VEEC | Tiempo de Respuesta SO2
43053.4799 | 118.7 |  | Valor estable emision chimenea |  | 96.1 | ppm
43053.4806 | 128.5 |  | Valor estable gas de calibración |  | 4.33 | ppm
43053.4812 | 132.5 | Inicio Inyección | Diferencia valores estables |  | 91.77 | ppm
43053.4819 | 110.9 |  | Salto concentación del 95% |  | 87.1815 | ppm |  |  |  | 4
43053.4826 | 32.07 |  | Concentracion tiempo salto |  | 8.9185 | ppm
43053.4833 | 15.85 |  | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:04 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.484 | 6.43
43053.4847 | 4.33 | VEEC
43053.4854 | 57.54
43053.4861 | 136.6
43053.4868 | 140.2
43053.4875 | 141.9
43053.4882 | 261.6
43053.4889 | 398.5
43053.4896 | 414.2
43053.4903 | 415
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4972 | 126.1 | VEEC | Tiempo de Respuesta SO2 |  |  |  |  | 246.4 | 12:02
43053.4979 | 147.4 | VEEC |  | Valor estable emision chimenea | 152 | ppm |  | 252.035 | x
43053.4986 | 152 | VEEC |  | Valor estable gas de calibración | 257.3 | ppm |  | 257.5 | 12:03
43053.4993 | 152 | VEEC |  | Diferencia valores estables | 105.3 | ppm
43053.5 | 151.5 | Inicio Inyección |  | Salto concentación del 95% | 100.035 | ppm |  | TR | 12:03
43053.5007 | 174.5 | 0 |  | Concentracion tiempo salto | 252.035 | ppm
43053.5014 | 246.4 | 0 |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:03 | min
43053.5021 | 257.5 | 0
43053.5028 | 257.3 | 0
43053.5035 | 188.1 | 0
43053.5042 | 152.1 | VEEC
43053.5049 | 148.9 | VEEC
43053.5056 | 146.5 | VEEC
43053.5062 | 115.6 | 0
43053.5069 | 24.66 | 0
43053.5076 | 22.76 | 0
43053.5083 | 22.37 | 0

## Estabilidad SO2 MR
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 113.56 | 37.8533
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 6 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 11:28 | 124.5 |  |  |  | 6% | 6.8136 | 2.2712 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 11:29 | 100
| 43053.4792 | 96.1 | Estable | Estable |  | rango del equipo | 300
| 43053.4799 | 118.7
| 43053.4806 | 128.5 | [7 empty] | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4812 | 132.5 | Inyección
| 43053.4819 | 110.9
| 43053.4826 | 32.07
| 43053.4833 | 15.85
| 43053.484 | 6.43
| 43053.4847 | 4.33 | Estable | Estable
| 43053.4854 | 57.54
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 96.403 | 212.65
Gas de chimenea | 11:45 | 0.466 |  |  |  | 2% | 6 |  | 2% del gas span
| 11:46 | 0.452 | Estable | Estable | Estable | 6% | 5.7842 | 12.759 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.4972 | 126.1
| 43053.4979 | 147.4 |  |  |  | rango del equipo | 300
| 43053.4986 | 152 | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4993 | 152 | Estable | Estable | Estable
| 43053.5 | 151.5 | Inyección
| 43053.5007 | 174.5
| 43053.5014 | 246.4
| 43053.5021 | 257.5 |  | Estable
| 43053.5028 | 257.3 | Estable | Estable | Estable
| 43053.5035 | 188.1
| 43053.5042 | 152.1

## Datos cems
Timestamp FT Historian |  | Hora ofical | MONITOREO DIA O2 (%) | MONITOREO DIA NO (PPM) | MONITOREO DIA SO2 A (PPM) | MONITOREO DIA SO2 B (PPM) | Hora PLC
2017-11-14 09:36 | 9:36:04 | 2017-11-14 09:36 | 13.64 | 24.4 | 175.7 | 174.2 | 9:30
2017-11-14 09:37 | 9:37:04 | 2017-11-14 09:37 | 13.63 | 24.2 | 174.1 | 174.1 | 9:31
2017-11-14 09:38 | 9:38:04 | 2017-11-14 09:38 | 13.53 | 24.2 | 175 | 174.4 | 9:32
2017-11-14 09:39 | 9:39:04 | 2017-11-14 09:39 | 13.6 | 24.3 | 175.1 | 175.3 | 9:33
2017-11-14 09:40 | 9:40:04 | 2017-11-14 09:40 | 13.62 | 24.2 | 176.2 | 174.9 | 9:34
2017-11-14 09:41 | 9:41:04 | 2017-11-14 09:41 | 13.56 | 24.1 | 175.5 | 174.9 | 9:35
2017-11-14 09:42 | 9:42:04 | 2017-11-14 09:42 | 13.63 | 24.2 | 175 | 175.2 | 9:36
2017-11-14 09:43 | 9:43:04 | 2017-11-14 09:43 | 13.59 | 23.9 | 173.6 | 175.7 | 9:37
2017-11-14 09:44 | 9:44:04 | 2017-11-14 09:44 | 13.53 | 23.7 | 177.7 | 175.3 | 9:38
2017-11-14 09:45 | 9:45:04 | 2017-11-14 09:45 | 9.43 | 23.4 | 133.3 | 134 | 9:39
2017-11-14 09:46 | 9:46:04 | 2017-11-14 09:46 | 6.08 | 3.9 | 17.4 | 16.4 | 9:40
2017-11-14 09:47 | 9:47:04 | 2017-11-14 09:47 | 6.08 | 1.1 | 3.8 | 2 | 9:41
2017-11-14 09:48 | 9:48:04 | 2017-11-14 09:48 | 6.05 | 0.6 | 0.5 | 0 | 9:42
2017-11-14 09:49 | 9:49:04 | 2017-11-14 09:49 | 7.82 | 0.4 | 10.6 | 10.2 | 9:43
2017-11-14 09:50 | 9:50:04 | 2017-11-14 09:50 | 13.27 | 14.5 | 150.5 | 147.7 | 9:44
2017-11-14 09:51 | 9:51:04 | 2017-11-14 09:51 | 13.33 | 21.1 | 174.7 | 175.1 | 9:45
2017-11-14 09:52 | 9:52:04 | 2017-11-14 09:52 | 13.34 | 21.8 | 178.7 | 179.3 | 9:46
2017-11-14 09:53 | 9:53:04 | 2017-11-14 09:53 | 13.33 | 22 | 180.5 | 181.1 | 9:47
2017-11-14 09:54 | 9:54:04 | 2017-11-14 09:54 | 13.66 | 19 | 120.3 | 121.4 | 9:48
2017-11-14 09:55 | 9:55:04 | 2017-11-14 09:55 | 14.22 | 2.3 | 14 | 14.6 | 9:49
2017-11-14 09:56 | 9:56:04 | 2017-11-14 09:56 | 14.22 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 9:50
2017-11-14 09:57 | 9:57:04 | 2017-11-14 09:57 | 14.22 | 0 | 0.8 | 0.9 | 9:51
2017-11-14 09:58 | 9:58:04 | 2017-11-14 09:58 | 13.86 | 0.9 | 41.6 | 40.4 | 9:52
2017-11-14 09:59 | 9:59:04 | 2017-11-14 09:59 | 13.24 | 17.9 | 168.8 | 169.3 | 9:53
2017-11-14 10:00 | 10:00:04 | 2017-11-14 10:00 | 13.24 | 21.3 | 182.9 | 185.4 | 9:54
2017-11-14 10:01 | 10:01:04 | 2017-11-14 10:01 | 13.24 | 22.2 | 188.4 | 190.1 | 9:55
2017-11-14 10:02 | 10:02:04 | 2017-11-14 10:02 | 13.29 | 22.7 | 193.8 | 193 | 9:56
2017-11-14 10:03 | 10:03:04 | 2017-11-14 10:03 | 18.68 | 19.2 | 128.6 | 129.6 | 9:57
2017-11-14 10:04 | 10:04:04 | 2017-11-14 10:04 | 23.14 | 2.2 | 13.4 | 14.1 | 9:58
2017-11-14 10:05 | 10:05:04 | 2017-11-14 10:05 | 23.13 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 9:59
2017-11-14 10:06 | 10:06:04 | 2017-11-14 10:06 | 23.04 | 0 | 0.7 | 0.9 | 10:00
2017-11-14 10:07 | 10:07:04 | 2017-11-14 10:07 | 23.02 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 10:01
2017-11-14 10:08 | 10:08:04 | 2017-11-14 10:08 | 16.08 | 5 | 85.2 | 83.9 | 10:02
2017-11-14 10:09 | 10:09:04 | 2017-11-14 10:09 | 13.3 | 19 | 181.9 | 179 | 10:03
2017-11-14 10:10 | 10:10:04 | 2017-11-14 10:10 | 13.24 | 21.1 | 188.3 | 187.3 | 10:04
2017-11-14 10:11 | 10:11:04 | 2017-11-14 10:11 | 13.32 | 21.8 | 191.3 | 190.7 | 10:05
2017-11-14 10:12 | 10:12:04 | 2017-11-14 10:12 | 13.6 | 21.9 | 191.3 | 192.9 | 10:06
2017-11-14 10:13 | 10:13:04 | 2017-11-14 10:13 | 13.69 | 21.6 | 192 | 193.4 | 10:07
2017-11-14 10:14 | 10:14:04 | 2017-11-14 10:14 | 13.73 | 21.4 | 193.2 | 192.7 | 10:08
2017-11-14 10:15 | 10:15:04 | 2017-11-14 10:15 | 13.82 | 21.4 | 190.6 | 189.4 | 10:09
2017-11-14 10:16 | 10:16:04 | 2017-11-14 10:16 | 13.8 | 21.2 | 185.5 | 185.4 | 10:10
2017-11-14 10:17 | 10:17:04 | 2017-11-14 10:17 | 13.92 | 20.9 | 183 | 182.3 | 10:11
2017-11-14 10:18 | 10:18:04 | 2017-11-14 10:18 | 13.93 | 20.9 | 179 | 178.9 | 10:12
2017-11-14 10:19 | 10:19:04 | 2017-11-14 10:19 | 13.93 | 21 | 177.2 | 175.1 | 10:13
2017-11-14 10:20 | 10:20:04 | 2017-11-14 10:20 | 5.94 | 19.3 | 146.9 | 149.8 | 10:14
2017-11-14 10:21 | 10:21:04 | 2017-11-14 10:21 | 0.02 | 14 | 127.5 | 128.6 | 10:15
2017-11-14 10:22 | 10:22:04 | 2017-11-14 10:22 | 0 | 11.7 | 127.6 | 127.7 | 10:16
2017-11-14 10:23 | 10:23:04 | 2017-11-14 10:23 | 0 | 8.5 | 125.9 | 125.3 | 10:17
2017-11-14 10:24 | 10:24:04 | 2017-11-14 10:24 | 0 | 8.8 | 121.9 | 125.6 | 10:18
2017-11-14 10:25 | 10:25:04 | 2017-11-14 10:25 | 0 | 8.7 | 126.3 | 125 | 10:19
2017-11-14 10:26 | 10:26:04 | 2017-11-14 10:26 | 7.92 | 9.2 | 138 | 135.1 | 10:20
2017-11-14 10:27 | 10:27:04 | 2017-11-14 10:27 | 13.98 | 13.1 | 159.3 | 155.3 | 10:21
2017-11-14 10:28 | 10:28:04 | 2017-11-14 10:28 | 13.82 | 15.3 | 160.3 | 155 | 10:22
2017-11-14 10:29 | 10:29:04 | 2017-11-14 10:29 | 13.67 | 16.6 | 159.9 | 154.4 | 10:23
2017-11-14 10:30 | 10:30:04 | 2017-11-14 10:30 | 13.63 | 17.4 | 160.1 | 154.9 | 10:24
2017-11-14 10:31 | 10:31:04 | 2017-11-14 10:31 | 6.08 | 19.8 | 192.6 | 188.2 | 10:25
2017-11-14 10:32 | 10:32:04 | 2017-11-14 10:32 | 0.01 | 23.5 | 264.8 | 261.4 | 10:26
2017-11-14 10:33 | 10:33:04 | 2017-11-14 10:33 | 0 | 20.4 | 272.5 | 265.7 | 10:27
2017-11-14 10:34 | 10:34:04 | 2017-11-14 10:34 | 0 | 19.3 | 273 | 266.6 | 10:28
2017-11-14 10:35 | 10:35:04 | 2017-11-14 10:35 | 0 | 18.9 | 269.6 | 267.4 | 10:29
2017-11-14 10:36 | 10:36:04 | 2017-11-14 10:36 | 0 | 19.7 | 272.6 | 265.5 | 10:30
2017-11-14 10:37 | 10:37:04 | 2017-11-14 10:37 | 0 | 19.7 | 267.9 | 266.2 | 10:31
2017-11-14 10:38 | 10:38:04 | 2017-11-14 10:38 | 0.76 | 19.8 | 266.2 | 263.6 | 10:32
2017-11-14 10:39 | 10:39:04 | 2017-11-14 10:39 | 12.76 | 16.3 | 192.2 | 193.4 | 10:33
2017-11-14 10:40 | 10:40:04 | 2017-11-14 10:40 | 13.34 | 16.8 | 173.2 | 173.8 | 10:34
2017-11-14 10:41 | 10:41:04 | 2017-11-14 10:41 | 13.34 | 18.7 | 171 | 173.5 | 10:35
2017-11-14 10:42 | 10:42:04 | 2017-11-14 10:42 | 13.43 | 19.9 | 172 | 173.2 | 10:36
2017-11-14 10:43 | 10:43:04 | 2017-11-14 10:43 | 13.44 | 20.2 | 175.5 | 173.5 | 10:37
2017-11-14 10:44 | 10:44:04 | 2017-11-14 10:44 | 13.43 | 20.5 | 177.2 | 175.5 | 10:38
2017-11-14 10:45 | 10:45:04 | 2017-11-14 10:45 | 5.43 | 26.5 | 264.1 | 264.8 | 10:39
2017-11-14 10:46 | 10:46:04 | 2017-11-14 10:46 | 0.01 | 36.2 | 425.4 | 422.9 | 10:40
2017-11-14 10:47 | 10:47:04 | 2017-11-14 10:47 | 0 | 33.5 | 433.2 | 431.3 | 10:41
2017-11-14 10:48 | 10:48:04 | 2017-11-14 10:48 | 0 | 32.6 | 440.4 | 434.8 | 10:42
2017-11-14 10:49 | 10:49:04 | 2017-11-14 10:49 | 0 | 32.3 | 438 | 436.3 | 10:43
2017-11-14 10:50 | 10:50:04 | 2017-11-14 10:50 | 0 | 32.1 | 432.1 | 436.4 | 10:44
2017-11-14 10:51 | 10:51:04 | 2017-11-14 10:51 | 7.77 | 27.7 | 338.7 | 337.8 | 10:45
2017-11-14 10:52 | 10:52:04 | 2017-11-14 10:52 | 13.74 | 16.1 | 179.8 | 179.6 | 10:46
2017-11-14 10:53 | 10:53:04 | 2017-11-14 10:53 | 13.83 | 17.8 | 171.4 | 170.2 | 10:47
2017-11-14 10:54 | 10:54:04 | 2017-11-14 10:54 | 13.8 | 19.2 | 171.1 | 170.4 | 10:48
2017-11-14 10:55 | 10:55:04 | 2017-11-14 10:55 | 13.64 | 20.2 | 165.4 | 164.2 | 10:49
2017-11-14 10:56 | 10:56:04 | 2017-11-14 10:56 | 13.62 | 20.5 | 161.6 | 160.2 | 10:50
2017-11-14 10:57 | 10:57:04 | 2017-11-14 10:57 | 13.63 | 20.7 | 160 | 160.1 | 10:51
2017-11-14 10:58 | 10:58:04 | 2017-11-14 10:58 | 13.61 | 21.1 | 160.5 | 159.8 | 10:52
2017-11-14 10:59 | 10:59:04 | 2017-11-14 10:59 | 13.53 | 21.4 | 162.1 | 160.9 | 10:53
2017-11-14 11:00 | 11:00:04 | 2017-11-14 11:00 | 13.58 | 21.5 | 161.1 | 160.9 | 10:54
2017-11-14 11:01 | 11:01:04 | 2017-11-14 11:01 | 13.53 | 21.6 | 161.4 | 161.7 | 10:55
2017-11-14 11:02 | 11:02:04 | 2017-11-14 11:02 | 13.53 | 21.4 | 162.6 | 162.5 | 10:56
2017-11-14 11:03 | 11:03:04 | 2017-11-14 11:03 | 13.64 | 21.4 | 161.2 | 162.5 | 10:57
2017-11-14 11:04 | 11:04:04 | 2017-11-14 11:04 | 13.77 | 21.1 | 164.2 | 163 | 10:58
2017-11-14 11:05 | 11:05:04 | 2017-11-14 11:05 | 13.93 | 20.3 | 163.1 | 162.1 | 10:59
2017-11-14 11:06 | 11:06:04 | 2017-11-14 11:06 | 14.02 | 19.9 | 163.4 | 161.7 | 11:00
2017-11-14 11:07 | 11:07:04 | 2017-11-14 11:07 | 14.02 | 19.4 | 160.9 | 160.1 | 11:01
2017-11-14 11:08 | 11:08:04 | 2017-11-14 11:08 | 14.03 | 19.3 | 158.8 | 159 | 11:02
2017-11-14 11:09 | 11:09:04 | 2017-11-14 11:09 | 14.09 | 19.3 | 155.7 | 157 | 11:03
2017-11-14 11:10 | 11:10:04 | 2017-11-14 11:10 | 14.12 | 19.3 | 151.6 | 152.9 | 11:04
2017-11-14 11:11 | 11:11:04 | 2017-11-14 11:11 | 14.03 | 19.2 | 151.4 | 150.3 | 11:05
2017-11-14 11:12 | 11:12:04 | 2017-11-14 11:12 | 14.03 | 19.2 | 149.3 | 148.6 | 11:06
2017-11-14 11:13 | 11:13:04 | 2017-11-14 11:13 | 13.99 | 19.3 | 146.7 | 148.1 | 11:07
2017-11-14 11:14 | 11:14:04 | 2017-11-14 11:14 | 13.89 | 19.3 | 147.5 | 146.9 | 11:08
2017-11-14 11:15 | 11:15:04 | 2017-11-14 11:15 | 13.83 | 19.4 | 146.5 | 146.5 | 11:09
2017-11-14 11:16 | 11:16:04 | 2017-11-14 11:16 | 13.8 | 19.5 | 147.4 | 147.2 | 11:10
2017-11-14 11:17 | 11:17:04 | 2017-11-14 11:17 | 13.83 | 19.6 | 148.4 | 147.3 | 11:11
2017-11-14 11:18 | 11:18:04 | 2017-11-14 11:18 | 13.76 | 19.7 | 148.1 | 148.5 | 11:12
2017-11-14 11:19 | 11:19:04 | 2017-11-14 11:19 | 13.83 | 20 | 148.6 | 149.9 | 11:13
2017-11-14 11:20 | 11:20:04 | 2017-11-14 11:20 | 13.83 | 20.1 | 151.5 | 150.3 | 11:14
2017-11-14 11:21 | 11:21:04 | 2017-11-14 11:21 | 13.83 | 20 | 152.2 | 150.9 | 11:15
2017-11-14 11:22 | 11:22:04 | 2017-11-14 11:22 | 13.76 | 19.9 | 150.6 | 152.2 | 11:16
2017-11-14 11:23 | 11:23:04 | 2017-11-14 11:23 | 13.73 | 20 | 152.1 | 152.4 | 11:17
2017-11-14 11:24 | 11:24:04 | 2017-11-14 11:24 | 13.8 | 19.9 | 152.4 | 152.9 | 11:18
2017-11-14 11:25 | 11:25:04 | 2017-11-14 11:25 | 13.83 | 19.9 | 152.3 | 152.6 | 11:19
2017-11-14 11:26 | 11:26:04 | 2017-11-14 11:26 | 13.83 | 19.8 | 153.5 | 154.4 | 11:20
2017-11-14 11:27 | 11:27:04 | 2017-11-14 11:27 | 13.75 | 19.8 | 154.7 | 154.9 | 11:21
2017-11-14 11:28 | 11:28:04 | 2017-11-14 11:28 | 13.67 | 20 | 155.1 | 154.6 | 11:22
2017-11-14 11:29 | 11:29:04 | 2017-11-14 11:29 | 13.63 | 19.9 | 154.9 | 154.8 | 11:23
2017-11-14 11:30 | 11:30:04 | 2017-11-14 11:30 | 13.69 | 19.8 | 156.2 | 155.4 | 11:24
2017-11-14 11:31 | 11:31:04 | 2017-11-14 11:31 | 13.73 | 19.7 | 157.1 | 156.8 | 11:25
2017-11-14 11:32 | 11:32:04 | 2017-11-14 11:32 | 13.7 | 19.5 | 158.4 | 157.6 | 11:26
2017-11-14 11:33 | 11:33:04 | 2017-11-14 11:33 | 13.72 | 19.4 | 160.1 | 159.2 | 11:27
2017-11-14 11:34 | 11:34:04 | 2017-11-14 11:34 | 13.77 | 19 | 159.1 | 159.7 | 11:28
2017-11-14 11:35 | 11:35:04 | 2017-11-14 11:35 | 13.72 | 19 | 159.3 | 160.2 | 11:29
2017-11-14 11:36 | 11:36:04 | 2017-11-14 11:36 | 13.69 | 19.1 | 160.7 | 160.8 | 11:30
2017-11-14 11:37 | 11:37:04 | 2017-11-14 11:37 | 13.72 | 19.1 | 160.3 | 161.2 | 11:31
2017-11-14 11:38 | 11:38:04 | 2017-11-14 11:38 | 13.69 | 19.4 | 163.2 | 162.2 | 11:32
2017-11-14 11:39 | 11:39:04 | 2017-11-14 11:39 | 13.63 | 19.6 | 163.2 | 162.3 | 11:33
2017-11-14 11:40 | 11:40:04 | 2017-11-14 11:40 | 13.63 | 19.7 | 162.5 | 161.5 | 11:34
2017-11-14 11:41 | 11:41:04 | 2017-11-14 11:41 | 13.63 | 19.5 | 162.1 | 162.9 | 11:35
2017-11-14 11:42 | 11:42:04 | 2017-11-14 11:42 | 13.64 | 19.4 | 163.6 | 163.7 | 11:36
2017-11-14 11:43 | 11:43:04 | 2017-11-14 11:43 | 13.67 | 19.1 | 165.5 | 162.6 | 11:37
2017-11-14 11:44 | 11:44:04 | 2017-11-14 11:44 | 13.63 | 18.8 | 165.2 | 162.9 | 11:38
2017-11-14 11:45 | 11:45:04 | 2017-11-14 11:45 | 13.62 | 18.6 | 165 | 163.9 | 11:39
2017-11-14 11:46 | 11:46:04 | 2017-11-14 11:46 | 13.57 | 18.5 | 164.4 | 164.5 | 11:40
2017-11-14 11:47 | 11:47:04 | 2017-11-14 11:47 | 13.62 | 18.3 | 163.6 | 165.1 | 11:41
2017-11-14 11:48 | 11:48:04 | 2017-11-14 11:48 | 13.58 | 18.3 | 165.7 | 165.6 | 11:42
2017-11-14 11:49 | 11:49:04 | 2017-11-14 11:49 | 13.55 | 18.3 | 168 | 165.8 | 11:43
2017-11-14 11:50 | 11:50:04 | 2017-11-14 11:50 | 13.53 | 18.2 | 166.9 | 166.6 | 11:44
2017-11-14 11:51 | 11:51:04 | 2017-11-14 11:51 | 13.55 | 17.9 | 167.3 | 167.3 | 11:45
2017-11-14 11:52 | 11:52:04 | 2017-11-14 11:52 | 13.54 | 18 | 168.8 | 168.4 | 11:46
2017-11-14 11:53 | 11:53:04 | 2017-11-14 11:53 | 13.53 | 18.1 | 167.5 | 168 | 11:47
2017-11-14 11:54 | 11:54:04 | 2017-11-14 11:54 | 13.53 | 17.9 | 169.6 | 167.6 | 11:48
2017-11-14 11:55 | 11:55:04 | 2017-11-14 11:55 | 13.54 | 17.9 | 170.5 | 168.3 | 11:49
2017-11-14 11:56 | 11:56:04 | 2017-11-14 11:56 | 13.67 | 17.8 | 168.8 | 168.7 | 11:50
2017-11-14 11:57 | 11:57:04 | 2017-11-14 11:57 | 13.73 | 17.5 | 170.3 | 168.6 | 11:51
2017-11-14 11:58 | 11:58:04 | 2017-11-14 11:58 | 13.67 | 17.5 | 171.1 | 168.7 | 11:52
2017-11-14 11:59 | 11:59:04 | 2017-11-14 11:59 | 13.73 | 17.5 | 170.9 | 169.9 | 11:53
2017-11-14 12:00 | 12:00:04 | 2017-11-14 12:00 | 13.73 | 17.4 | 169 | 168.4 | 11:54
2017-11-14 12:01 | 12:01:04 | 2017-11-14 12:01 | 13.73 | 17.3 | 167.7 | 167.1 | 11:55
2017-11-14 12:02 | 12:02:04 | 2017-11-14 12:02 | 13.78 | 17.4 | 168.5 | 167.5 | 11:56
2017-11-14 12:03 | 12:03:04 | 2017-11-14 12:03 | 13.93 | 17.3 | 168.3 | 165.7 | 11:57
2017-11-14 12:04 | 12:04:04 | 2017-11-14 12:04 | 14.02 | 16.8 | 164.2 | 165 | 11:58
2017-11-14 12:05 | 12:05:04 | 2017-11-14 12:05 | 14.02 | 16.7 | 164.3 | 163.8 | 11:59
2017-11-14 12:06 | 12:06:04 | 2017-11-14 12:06 | 13.93 | 16.8 | 162.1 | 161.4 | 12:00
2017-11-14 12:07 | 12:07:04 | 2017-11-14 12:07 | 13.86 | 16.8 | 161.5 | 160.3 | 12:01
2017-11-14 12:08 | 12:08:04 | 2017-11-14 12:08 | 13.73 | 16.8 | 158.2 | 157.7 | 12:02
2017-11-14 12:09 | 12:09:04 | 2017-11-14 12:09 | 13.65 | 16.8 | 159.3 | 157 | 12:03
2017-11-14 12:10 | 12:10:04 | 2017-11-14 12:10 | 13.63 | 17 | 158.5 | 156.9 | 12:04
2017-11-14 12:11 | 12:11:04 | 2017-11-14 12:11 | 13.63 | 17 | 158.7 | 157.4 | 12:05
2017-11-14 12:12 | 12:12:04 | 2017-11-14 12:12 | 13.63 | 17 | 158.9 | 158.7 | 12:06
2017-11-14 12:13 | 12:13:04 | 2017-11-14 12:13 | 13.63 | 16.9 | 161.7 | 159.7 | 12:07
2017-11-14 12:14 | 12:14:04 | 2017-11-14 12:14 | 13.64 | 16.8 | 160.9 | 160 | 12:08
2017-11-14 12:15 | 12:15:04 | 2017-11-14 12:15 | 13.63 | 17.1 | 159.1 | 158.5 | 12:09
2017-11-14 12:16 | 12:16:04 | 2017-11-14 12:16 | 13.63 | 17 | 163.2 | 161.9 | 12:10
2017-11-14 12:17 | 12:17:04 | 2017-11-14 12:17 | 13.63 | 16.9 | 163.8 | 162.6 | 12:11
2017-11-14 12:18 | 12:18:04 | 2017-11-14 12:18 | 13.63 | 16.8 | 164.1 | 163.1 | 12:12
2017-11-14 12:19 | 12:19:04 | 2017-11-14 12:19 | 13.63 | 16.9 | 163.4 | 163.3 | 12:13
2017-11-14 12:20 | 12:20:04 | 2017-11-14 12:20 | 13.63 | 17 | 165.7 | 163.6 | 12:14
2017-11-14 12:21 | 12:21:04 | 2017-11-14 12:21 | 13.63 | 16.7 | 163.7 | 163.1 | 12:15
2017-11-14 12:22 | 12:22:04 | 2017-11-14 12:22 | 13.63 | 16.7 | 163.6 | 163 | 12:16
2017-11-14 12:23 | 12:23:04 | 2017-11-14 12:23 | 13.63 | 16.6 | 163.8 | 162.6 | 12:17
2017-11-14 12:24 | 12:24:04 | 2017-11-14 12:24 | 13.63 | 16.5 | 162.8 | 162.2 | 12:18
2017-11-14 12:25 | 12:25:04 | 2017-11-14 12:25 | 13.63 | 16.7 | 163.3 | 162.4 | 12:19
2017-11-14 12:26 | 12:26:04 | 2017-11-14 12:26 | 13.63 | 17 | 162.9 | 161.5 | 12:20
2017-11-14 12:27 | 12:27:04 | 2017-11-14 12:27 | 13.7 | 17 | 160.7 | 160.8 | 12:21
2017-11-14 12:28 | 12:28:04 | 2017-11-14 12:28 | 13.73 | 17.1 | 161.3 | 161.2 | 12:22
2017-11-14 12:29 | 12:29:04 | 2017-11-14 12:29 | 13.73 | 17.3 | 160.7 | 161 | 12:23
2017-11-14 12:30 | 12:30:04 | 2017-11-14 12:30 | 13.73 | 17.3 | 158.5 | 159.3 | 12:24
2017-11-14 12:31 | 12:31:04 | 2017-11-14 12:31 | 13.73 | 17.2 | 157.9 | 158.4 | 12:25
2017-11-14 12:32 | 12:32:04 | 2017-11-14 12:32 | 13.73 | 17.3 | 157.4 | 157.3 | 12:26
2017-11-14 12:33 | 12:33:04 | 2017-11-14 12:33 | 13.73 | 17.3 | 157.7 | 156.5 | 12:27
2017-11-14 12:34 | 12:34:04 | 2017-11-14 12:34 | 13.73 | 17.3 | 155.8 | 155.2 | 12:28
2017-11-14 12:35 | 12:35:04 | 2017-11-14 12:35 | 13.74 | 17.3 | 156.1 | 155.9 | 12:29
2017-11-14 12:36 | 12:36:04 | 2017-11-14 12:36 | 13.75 | 17.3 | 154.7 | 154.1 | 12:30
2017-11-14 12:37 | 12:37:04 | 2017-11-14 12:37 | 13.83 | 17.3 | 153.5 | 153.5 | 12:31
2017-11-14 12:38 | 12:38:04 | 2017-11-14 12:38 | 13.83 | 17.3 | 153.4 | 152.3 | 12:32
2017-11-14 12:39 | 12:39:04 | 2017-11-14 12:39 | 13.83 | 17.3 | 151.5 | 151.1 | 12:33
2017-11-14 12:40 | 12:40:04 | 2017-11-14 12:40 | 13.83 | 17.3 | 151.4 | 150.8 | 12:34
2017-11-14 12:41 | 12:41:04 | 2017-11-14 12:41 | 13.83 | 17.4 | 149 | 148.7 | 12:35
2017-11-14 12:42 | 12:42:04 | 2017-11-14 12:42 | 13.83 | 17.3 | 147.4 | 147.6 | 12:36
2017-11-14 12:43 | 12:43:04 | 2017-11-14 12:43 | 13.89 | 17.1 | 146.6 | 146.9 | 12:37
2017-11-14 12:44 | 12:44:04 | 2017-11-14 12:44 | 13.93 | 16.9 | 146.2 | 146.6 | 12:38
2017-11-14 12:45 | 12:45:04 | 2017-11-14 12:45 | 13.88 | 16.8 | 147.7 | 146.2 | 12:39
2017-11-14 12:46 | 12:46:04 | 2017-11-14 12:46 | 13.93 | 16.5 | 145.6 | 143.7 | 12:40
2017-11-14 12:47 | 12:47:04 | 2017-11-14 12:47 | 13.93 | 16.4 | 143.7 | 144.4 | 12:41
2017-11-14 12:48 | 12:48:04 | 2017-11-14 12:48 | 13.93 | 16.1 | 145.3 | 143.7 | 12:42
2017-11-14 12:49 | 12:49:04 | 2017-11-14 12:49 | 13.97 | 16 | 143.9 | 142.3 | 12:43
2017-11-14 12:50 | 12:50:04 | 2017-11-14 12:50 | 13.93 | 15.9 | 142.2 | 141.8 | 12:44
2017-11-14 12:51 | 12:51:04 | 2017-11-14 12:51 | 13.93 | 15.7 | 141.5 | 140.8 | 12:45
2017-11-14 12:52 | 12:52:04 | 2017-11-14 12:52 | 14 | 15.6 | 141 | 140.1 | 12:46
2017-11-14 12:53 | 12:53:04 | 2017-11-14 12:53 | 14.02 | 15.5 | 140.8 | 139.3 | 12:47
2017-11-14 12:54 | 12:54:04 | 2017-11-14 12:54 | 14.03 | 15.3 | 140.8 | 138.8 | 12:48
2017-11-14 12:55 | 12:55:04 | 2017-11-14 12:55 | 14.03 | 15.2 | 139.2 | 138.2 | 12:49
2017-11-14 12:56 | 12:56:04 | 2017-11-14 12:56 | 14.02 | 15.7 | 138.7 | 138.4 | 12:50
2017-11-14 12:57 | 12:57:04 | 2017-11-14 12:57 | 14.03 | 15.7 | 137.3 | 136.8 | 12:51
2017-11-14 12:58 | 12:58:04 | 2017-11-14 12:58 | 14.11 | 15.7 | 138.3 | 136.1 | 12:52
2017-11-14 12:59 | 12:59:04 | 2017-11-14 12:59 | 14.08 | 15.6 | 137.4 | 134.9 | 12:53
2017-11-14 13:00 | 13:00:04 | 2017-11-14 13:00 | 14.03 | 15.3 | 137 | 134.1 | 12:54
2017-11-14 13:01 | 13:01:04 | 2017-11-14 13:01 | 14.03 | 15.1 | 134.2 | 134.3 | 12:55
2017-11-14 13:02 | 13:02:04 | 2017-11-14 13:02 | 14.03 | 14.9 | 134 | 132.7 | 12:56
2017-11-14 13:03 | 13:03:04 | 2017-11-14 13:03 | 14.02 | 14.8 | 133.5 | 132.8 | 12:57
2017-11-14 13:04 | 13:04:04 | 2017-11-14 13:04 | 14.02 | 14.7 | 132.9 | 132.7 | 12:58
2017-11-14 13:05 | 13:05:04 | 2017-11-14 13:05 | 14.02 | 14.7 | 135.1 | 132.8 | 12:59
2017-11-14 13:06 | 13:06:04 | 2017-11-14 13:06 | 13.95 | 14.6 | 135.1 | 133.6 | 13:00
2017-11-14 13:07 | 13:07:04 | 2017-11-14 13:07 | 14.02 | 14.6 | 134.2 | 132.7 | 13:01
2017-11-14 13:08 | 13:08:04 | 2017-11-14 13:08 | 14.02 | 14.5 | 134.7 | 133.4 | 13:02
2017-11-14 13:09 | 13:09:04 | 2017-11-14 13:09 | 14.02 | 14.4 | 135.7 | 133 | 13:03
2017-11-14 13:10 | 13:10:04 | 2017-11-14 13:10 | 14.03 | 14.4 | 134.3 | 133.3 | 13:04
2017-11-14 13:11 | 13:11:04 | 2017-11-14 13:11 | 14.03 | 14.4 | 134.5 | 133.5 | 13:05
2017-11-14 13:12 | 13:12:04 | 2017-11-14 13:12 | 14.02 | 14.3 | 135.4 | 133.5 | 13:06
2017-11-14 13:13 | 13:13:04 | 2017-11-14 13:13 | 14.03 | 14.4 | 133.6 | 132.4 | 13:07
2017-11-14 13:14 | 13:14:04 | 2017-11-14 13:14 | 14.03 | 14.4 | 132.8 | 131.3 | 13:08
2017-11-14 13:15 | 13:15:04 | 2017-11-14 13:15 | 14.04 | 14.2 | 134.2 | 131.7 | 13:09
2017-11-14 13:16 | 13:16:04 | 2017-11-14 13:16 | 14.12 | 14.1 | 132.7 | 130.8 | 13:10
2017-11-14 13:17 | 13:17:04 | 2017-11-14 13:17 | 14.09 | 14.1 | 132.9 | 130.2 | 13:11
2017-11-14 13:18 | 13:18:04 | 2017-11-14 13:18 | 14.27 | 13.9 | 133 | 130.9 | 13:12
2017-11-14 13:19 | 13:19:04 | 2017-11-14 13:19 | 14.42 | 13.7 | 131.7 | 130 | 13:13
2017-11-14 13:20 | 13:20:04 | 2017-11-14 13:20 | 14.52 | 13.7 | 130.8 | 128.6 | 13:14
2017-11-14 13:21 | 13:21:04 | 2017-11-14 13:21 | 14.46 | 13.5 | 129.6 | 127.7 | 13:15
2017-11-14 13:22 | 13:22:04 | 2017-11-14 13:22 | 14.55 | 13.4 | 128.9 | 126 | 13:16
2017-11-14 13:23 | 13:23:04 | 2017-11-14 13:23 | 14.55 | 13.3 | 125.4 | 124.3 | 13:17
2017-11-14 13:24 | 13:24:04 | 2017-11-14 13:24 | 14.42 | 13.4 | 124.7 | 122.1 | 13:18
2017-11-14 13:25 | 13:25:04 | 2017-11-14 13:25 | 14.39 | 13.4 | 122.2 | 120.5 | 13:19
2017-11-14 13:26 | 13:26:04 | 2017-11-14 13:26 | 14.32 | 13.6 | 120.5 | 118.8 | 13:20
2017-11-14 13:27 | 13:27:04 | 2017-11-14 13:27 | 14.24 | 13.7 | 119.2 | 117.5 | 13:21
2017-11-14 13:28 | 13:28:04 | 2017-11-14 13:28 | 14.33 | 13.7 | 118.8 | 117 | 13:22
2017-11-14 13:29 | 13:29:04 | 2017-11-14 13:29 | 14.4 | 13.7 | 119.6 | 117.6 | 13:23
2017-11-14 13:30 | 13:30:04 | 2017-11-14 13:30 | 14.33 | 13.7 | 119.3 | 118.5 | 13:24
2017-11-14 13:31 | 13:31:04 | 2017-11-14 13:31 | 14.42 | 13.8 | 119.4 | 118.4 | 13:25
2017-11-14 13:32 | 13:32:04 | 2017-11-14 13:32 | 14.42 | 13.7 | 120.3 | 118.5 | 13:26
2017-11-14 13:33 | 13:33:04 | 2017-11-14 13:33 | 14.35 | 13.8 | 121.9 | 120.3 | 13:27
2017-11-14 13:34 | 13:34:04 | 2017-11-14 13:34 | 14.47 | 14.1 | 119.5 | 118.9 | 13:28
2017-11-14 13:35 | 13:35:04 | 2017-11-14 13:35 | 14.54 | 13.9 | 120 | 118.6 | 13:29
2017-11-14 13:36 | 13:36:04 | 2017-11-14 13:36 | 14.62 | 13.7 | 120.1 | 118.6 | 13:30
2017-11-14 13:37 | 13:37:04 | 2017-11-14 13:37 | 14.73 | 13.6 | 118.8 | 117.4 | 13:31
2017-11-14 13:38 | 13:38:04 | 2017-11-14 13:38 | 14.87 | 13.4 | 117.5 | 117.1 | 13:32
2017-11-14 13:39 | 13:39:04 | 2017-11-14 13:39 | 14.85 | 13.1 | 116.7 | 115.5 | 13:33
2017-11-14 13:40 | 13:40:04 | 2017-11-14 13:40 | 14.78 | 13.2 | 115.1 | 114.3 | 13:34
2017-11-14 13:41 | 13:41:04 | 2017-11-14 13:41 | 14.85 | 13.3 | 113.6 | 112.8 | 13:35
2017-11-14 13:42 | 13:42:04 | 2017-11-14 13:42 | 14.91 | 13 | 113 | 110.6 | 13:36
2017-11-14 13:43 | 13:43:04 | 2017-11-14 13:43 | 15.05 | 12.9 | 110.3 | 109.9 | 13:37
2017-11-14 13:44 | 13:44:04 | 2017-11-14 13:44 | 15.07 | 12.9 | 108.2 | 108.1 | 13:38
2017-11-14 13:45 | 13:45:04 | 2017-11-14 13:45 | 15 | 13 | 107.6 | 106 | 13:39
2017-11-14 13:46 | 13:46:04 | 2017-11-14 13:46 | 15.01 | 13.1 | 104.4 | 104.7 | 13:40
2017-11-14 13:47 | 13:47:04 | 2017-11-14 13:47 | 14.96 | 13.4 | 103.2 | 103.5 | 13:41
2017-11-14 13:48 | 13:48:04 | 2017-11-14 13:48 | 14.82 | 13.6 | 102.2 | 102 | 13:42
2017-11-14 13:49 | 13:49:04 | 2017-11-14 13:49 | 14.79 | 13.7 | 101.6 | 101.2 | 13:43
2017-11-14 13:50 | 13:50:04 | 2017-11-14 13:50 | 14.76 | 13.8 | 102.3 | 101 | 13:44
2017-11-14 13:51 | 13:51:04 | 2017-11-14 13:51 | 14.97 | 13.7 | 101.2 | 100.3 | 13:45
2017-11-14 13:52 | 13:52:04 | 2017-11-14 13:52 | 15.01 | 13.6 | 100.8 | 100.1 | 13:46
2017-11-14 13:53 | 13:53:04 | 2017-11-14 13:53 | 15.01 | 13.6 | 100.4 | 99.9 | 13:47
2017-11-14 13:54 | 13:54:04 | 2017-11-14 13:54 | 14.99 | 13.7 | 100.3 | 99.7 | 13:48
2017-11-14 13:55 | 13:55:04 | 2017-11-14 13:55 | 14.91 | 13.8 | 100.1 | 99.9 | 13:49
2017-11-14 13:56 | 13:56:04 | 2017-11-14 13:56 | 14.83 | 13.8 | 99.7 | 99.3 | 13:50
2017-11-14 13:57 | 13:57:04 | 2017-11-14 13:57 | 14.91 | 13.7 | 100 | 98.6 | 13:51
2017-11-14 13:58 | 13:58:04 | 2017-11-14 13:58 | 14.94 | 13.9 | 99.6 | 98.3 | 13:52
2017-11-14 13:59 | 13:59:04 | 2017-11-14 13:59 | 14.91 | 13.9 | 99.8 | 98.3 | 13:53
2017-11-14 14:00 | 14:00:04 | 2017-11-14 14:00 | 14.63 | 14.3 | 99 | 98.4 | 13:54
2017-11-14 14:01 | 14:01:04 | 2017-11-14 14:01 | 14.52 | 14.5 | 98.6 | 99.2 | 13:55
2017-11-14 14:02 | 14:02:04 | 2017-11-14 14:02 | 14.45 | 14.7 | 100.2 | 99.1 | 13:56
2017-11-14 14:03 | 14:03:04 | 2017-11-14 14:03 | 14.42 | 15 | 100.1 | 99.8 | 13:57
2017-11-14 14:04 | 14:04:04 | 2017-11-14 14:04 | 14.42 | 15.3 | 101.1 | 101.1 | 13:58
2017-11-14 14:05 | 14:05:04 | 2017-11-14 14:05 | 14.42 | 15.5 | 103.1 | 101.6 | 13:59
2017-11-14 14:06 | 14:06:04 | 2017-11-14 14:06 | 14.42 | 15.6 | 103.6 | 103.6 | 14:00
2017-11-14 14:07 | 14:07:04 | 2017-11-14 14:07 | 14.42 | 15.7 | 107.5 | 106.1 | 14:01
2017-11-14 14:08 | 14:08:04 | 2017-11-14 14:08 | 14.51 | 15.8 | 107 | 107.2 | 14:02
2017-11-14 14:09 | 14:09:04 | 2017-11-14 14:09 | 14.56 | 15.7 | 110.1 | 109.7 | 14:03
2017-11-14 14:10 | 14:10:04 | 2017-11-14 14:10 | 14.52 | 16 | 112.3 | 111.4 | 14:04
2017-11-14 14:11 | 14:11:04 | 2017-11-14 14:11 | 14.48 | 16.1 | 114.1 | 113.3 | 14:05
2017-11-14 14:12 | 14:12:04 | 2017-11-14 14:12 | 14.42 | 16.1 | 114.5 | 114.4 | 14:06
2017-11-14 14:13 | 14:13:04 | 2017-11-14 14:13 | 14.47 | 16.3 | 117.3 | 116.3 | 14:07
2017-11-14 14:14 | 14:14:04 | 2017-11-14 14:14 | 14.52 | 16.4 | 116.8 | 116.6 | 14:08
2017-11-14 14:15 | 14:15:04 | 2017-11-14 14:15 | 14.45 | 16.6 | 116.1 | 116.5 | 14:09
2017-11-14 14:16 | 14:16:04 | 2017-11-14 14:16 | 14.45 | 17.2 | 118.5 | 117.6 | 14:10
2017-11-14 14:17 | 14:17:04 | 2017-11-14 14:17 | 14.52 | 17.9 | 118.6 | 117.8 | 14:11
2017-11-14 14:18 | 14:18:04 | 2017-11-14 14:18 | 14.49 | 18.6 | 118.1 | 118.5 | 14:12
2017-11-14 14:19 | 14:19:04 | 2017-11-14 14:19 | 14.48 | 19 | 120.9 | 119.8 | 14:13
2017-11-14 14:20 | 14:20:04 | 2017-11-14 14:20 | 14.51 | 20 | 120.1 | 119.9 | 14:14
2017-11-14 14:21 | 14:21:04 | 2017-11-14 14:21 | 14.57 | 19.2 | 120.6 | 120.4 | 14:15
2017-11-14 14:22 | 14:22:04 | 2017-11-14 14:22 | 14.61 | 18.3 | 121.4 | 121.2 | 14:16
2017-11-14 14:23 | 14:23:04 | 2017-11-14 14:23 | 14.61 | 17.8 | 120.6 | 120.2 | 14:17
2017-11-14 14:24 | 14:24:04 | 2017-11-14 14:24 | 14.61 | 17.3 | 122.7 | 121.9 | 14:18
2017-11-14 14:25 | 14:25:04 | 2017-11-14 14:25 | 14.61 | 17.2 | 122 | 120.7 | 14:19
2017-11-14 14:26 | 14:26:04 | 2017-11-14 14:26 | 14.61 | 17.1 | 122 | 121.1 | 14:20
2017-11-14 14:27 | 14:27:04 | 2017-11-14 14:27 | 14.62 | 16.8 | 121.2 | 119.9 | 14:21
2017-11-14 14:28 | 14:28:04 | 2017-11-14 14:28 | 14.62 | 16.7 | 120.9 | 119.3 | 14:22
2017-11-14 14:29 | 14:29:04 | 2017-11-14 14:29 | 14.61 | 16.7 | 119.1 | 118.1 | 14:23
2017-11-14 14:30 | 14:30:04 | 2017-11-14 14:30 | 14.55 | 16.6 | 120.3 | 117.6 | 14:24
2017-11-14 14:31 | 14:31:04 | 2017-11-14 14:31 | 14.52 | 16.6 | 118.6 | 117.5 | 14:25
2017-11-14 14:32 | 14:32:04 | 2017-11-14 14:32 | 14.52 | 16.6 | 117.9 | 117.5 | 14:26
2017-11-14 14:33 | 14:33:04 | 2017-11-14 14:33 | 14.61 | 16.6 | 118.3 | 117.8 | 14:27
2017-11-14 14:34 | 14:34:04 | 2017-11-14 14:34 | 14.68 | 16.4 | 118.2 | 117.5 | 14:28
2017-11-14 14:35 | 14:35:04 | 2017-11-14 14:35 | 14.71 | 16 | 117.8 | 117.3 | 14:29
2017-11-14 14:36 | 14:36:04 | 2017-11-14 14:36 | 14.71 | 15.7 | 119 | 117.6 | 14:30
2017-11-14 14:37 | 14:37:04 | 2017-11-14 14:37 | 14.71 | 15.7 | 117.7 | 117 | 14:31
2017-11-14 14:38 | 14:38:04 | 2017-11-14 14:38 | 14.71 | 15.8 | 117.8 | 117 | 14:32
2017-11-14 14:39 | 14:39:04 | 2017-11-14 14:39 | 14.7 | 15.8 | 117.4 | 116.9 | 14:33
2017-11-14 14:40 | 14:40:04 | 2017-11-14 14:40 | 14.55 | 15.8 | 116.6 | 116.4 | 14:34
2017-11-14 14:41 | 14:41:04 | 2017-11-14 14:41 | 14.46 | 16 | 117.3 | 116.6 | 14:35
2017-11-14 14:42 | 14:42:04 | 2017-11-14 14:42 | 14.42 | 16.1 | 117.5 | 116.6 | 14:36
2017-11-14 14:43 | 14:43:04 | 2017-11-14 14:43 | 14.39 | 16.2 | 117.7 | 118.1 | 14:37
2017-11-14 14:44 | 14:44:04 | 2017-11-14 14:44 | 14.32 | 16.3 | 120.9 | 119.1 | 14:38
2017-11-14 14:45 | 14:45:04 | 2017-11-14 14:45 | 14.32 | 16.2 | 120.7 | 120.6 | 14:39
2017-11-14 14:46 | 14:46:04 | 2017-11-14 14:46 | 14.35 | 15.7 | 123.8 | 123.1 | 14:40
2017-11-14 14:47 | 14:47:04 | 2017-11-14 14:47 | 14.49 | 15.7 | 125.7 | 124.9 | 14:41
2017-11-14 14:48 | 14:48:04 | 2017-11-14 14:48 | 14.61 | 15.5 | 128.9 | 127.8 | 14:42
2017-11-14 14:49 | 14:49:04 | 2017-11-14 14:49 | 14.48 | 15.4 | 131.2 | 129.8 | 14:43
2017-11-14 14:50 | 14:50:04 | 2017-11-14 14:50 | 14.49 | 15 | 133.7 | 131.8 | 14:44
2017-11-14 14:51 | 14:51:04 | 2017-11-14 14:51 | 14.42 | 14.8 | 133.8 | 132.1 | 14:45
2017-11-14 14:52 | 14:52:04 | 2017-11-14 14:52 | 14.42 | 14.7 | 134.5 | 133.7 | 14:46
2017-11-14 14:53 | 14:53:04 | 2017-11-14 14:53 | 14.36 | 14.5 | 137.7 | 134.7 | 14:47
2017-11-14 14:54 | 14:54:04 | 2017-11-14 14:54 | 14.33 | 14.5 | 138 | 136.1 | 14:48
2017-11-14 14:55 | 14:55:04 | 2017-11-14 14:55 | 14.54 | 14.1 | 137.7 | 137.1 | 14:49
2017-11-14 14:56 | 14:56:04 | 2017-11-14 14:56 | 14.61 | 13.5 | 140.5 | 139.1 | 14:50
2017-11-14 14:57 | 14:57:04 | 2017-11-14 14:57 | 14.62 | 13.3 | 142.4 | 140.4 | 14:51
2017-11-14 14:58 | 14:58:04 | 2017-11-14 14:58 | 14.58 | 13.1 | 143 | 141.6 | 14:52
2017-11-14 14:59 | 14:59:04 | 2017-11-14 14:59 | 14.59 | 13 | 144.8 | 142.8 | 14:53
2017-11-14 15:00 | 15:00:04 | 2017-11-14 15:00 | 14.59 | 12.7 | 146.2 | 143.7 | 14:54
2017-11-14 15:01 | 15:01:04 | 2017-11-14 15:01 | 14.52 | 12.7 | 145.4 | 144.7 | 14:55
2017-11-14 15:02 | 15:02:04 | 2017-11-14 15:02 | 14.47 | 12.9 | 146.6 | 144.6 | 14:56
2017-11-14 15:03 | 15:03:04 | 2017-11-14 15:03 | 14.46 | 13 | 146.5 | 146 | 14:57
2017-11-14 15:04 | 15:04:04 | 2017-11-14 15:04 | 14.42 | 13 | 148.6 | 146.6 | 14:58
2017-11-14 15:05 | 15:05:04 | 2017-11-14 15:05 | 14.48 | 13 | 148.6 | 147.4 | 14:59
2017-11-14 15:06 | 15:06:04 | 2017-11-14 15:06 | 14.34 | 13.1 | 148.9 | 147.9 | 15:00
2017-11-14 15:07 | 15:07:04 | 2017-11-14 15:07 | 14.1 | 13.5 | 150.4 | 148.3 | 15:01
2017-11-14 15:08 | 15:08:04 | 2017-11-14 15:08 | 14.03 | 13.9 | 149.7 | 148.5 | 15:02
2017-11-14 15:09 | 15:09:04 | 2017-11-14 15:09 | 14.03 | 14.1 | 150.8 | 149.3 | 15:03
2017-11-14 15:10 | 15:10:04 | 2017-11-14 15:10 | 14.03 | 14.1 | 149.6 | 149.8 | 15:04
2017-11-14 15:11 | 15:11:04 | 2017-11-14 15:11 | 14.03 | 14.2 | 152.3 | 151 | 15:05
2017-11-14 15:12 | 15:12:04 | 2017-11-14 15:12 | 14.11 | 14.5 | 154.4 | 152.1 | 15:06
2017-11-14 15:13 | 15:13:04 | 2017-11-14 15:13 | 14.12 | 14.4 | 154.3 | 153.1 | 15:07
2017-11-14 15:14 | 15:14:04 | 2017-11-14 15:14 | 14.18 | 14.5 | 156.2 | 153.5 | 15:08
2017-11-14 15:15 | 15:15:04 | 2017-11-14 15:15 | 14.32 | 14.3 | 153.5 | 152.5 | 15:09
2017-11-14 15:16 | 15:16:04 | 2017-11-14 15:16 | 14.25 | 14.4 | 153.5 | 152.4 | 15:10
2017-11-14 15:17 | 15:17:04 | 2017-11-14 15:17 | 14.22 | 14.9 | 153.3 | 151.3 | 15:11
2017-11-14 15:18 | 15:18:04 | 2017-11-14 15:18 | 14.22 | 15.5 | 148.8 | 148.7 | 15:12
2017-11-14 15:19 | 15:19:04 | 2017-11-14 15:19 | 14.24 | 15.6 | 148.1 | 147.7 | 15:13
2017-11-14 15:20 | 15:20:04 | 2017-11-14 15:20 | 14.38 | 15.5 | 145.6 | 146.7 | 15:14
2017-11-14 15:21 | 15:21:04 | 2017-11-14 15:21 | 14.37 | 15.5 | 145.5 | 146.1 | 15:15
2017-11-14 15:22 | 15:22:04 | 2017-11-14 15:22 | 14.42 | 15.6 | 144.8 | 144.9 | 15:16
2017-11-14 15:23 | 15:23:04 | 2017-11-14 15:23 | 14.34 | 15.5 | 145.1 | 143.6 | 15:17
2017-11-14 15:24 | 15:24:04 | 2017-11-14 15:24 | 14.32 | 15.5 | 144 | 143.6 | 15:18
2017-11-14 15:25 | 15:25:04 | 2017-11-14 15:25 | 14.22 | 15.7 | 143.2 | 142.5 | 15:19
2017-11-14 15:26 | 15:26:04 | 2017-11-14 15:26 | 14.22 | 15.7 | 143.3 | 143.1 | 15:20
2017-11-14 15:27 | 15:27:04 | 2017-11-14 15:27 | 14.25 | 15.6 | 144 | 143.5 | 15:21
2017-11-14 15:28 | 15:28:04 | 2017-11-14 15:28 | 14.51 | 15.3 | 142.1 | 143.6 | 15:22
2017-11-14 15:29 | 15:29:04 | 2017-11-14 15:29 | 14.88 | 15.3 | 143.2 | 142.9 | 15:23
2017-11-14 15:30 | 15:30:04 | 2017-11-14 15:30 | 15.16 | 14.8 | 142.8 | 142 | 15:24
2017-11-14 15:31 | 15:31:04 | 2017-11-14 15:31 | 14.89 | 14.4 | 141.8 | 140.8 | 15:25
2017-11-14 15:32 | 15:32:04 | 2017-11-14 15:32 | 14.75 | 14.4 | 137.6 | 137.4 | 15:26
2017-11-14 15:33 | 15:33:04 | 2017-11-14 15:33 | 14.66 | 14.1 | 134.7 | 134.7 | 15:27
2017-11-14 15:34 | 15:34:04 | 2017-11-14 15:34 | 14.54 | 14 | 133 | 131.2 | 15:28
2017-11-14 15:35 | 15:35:04 | 2017-11-14 15:35 | 14.52 | 14 | 131.6 | 130 | 15:29
2017-11-14 15:36 | 15:36:04 | 2017-11-14 15:36 | 14.5 | 14 | 132.7 | 131.5 | 15:30
2017-11-14 15:37 | 15:37:04 | 2017-11-14 15:37 | 14.42 | 14.1 | 134 | 133.2 | 15:31
2017-11-14 15:38 | 15:38:04 | 2017-11-14 15:38 | 14.46 | 13.9 | 135.6 | 135.4 | 15:32
2017-11-14 15:39 | 15:39:04 | 2017-11-14 15:39 | 14.6 | 13.8 | 138.5 | 138.5 | 15:33
2017-11-14 15:40 | 15:40:04 | 2017-11-14 15:40 | 14.71 | 13.6 | 140.8 | 139.8 | 15:34
2017-11-14 15:41 | 15:41:04 | 2017-11-14 15:41 | 14.61 | 13.7 | 143.3 | 141.6 | 15:35
2017-11-14 15:42 | 15:42:04 | 2017-11-14 15:42 | 14.59 | 13.7 | 143.5 | 141.5 | 15:36
2017-11-14 15:43 | 15:43:04 | 2017-11-14 15:43 | 14.58 | 13.5 | 141.6 | 142.1 | 15:37
2017-11-14 15:44 | 15:44:04 | 2017-11-14 15:44 | 14.52 | 13.5 | 140.7 | 141.1 | 15:38
2017-11-14 15:45 | 15:45:04 | 2017-11-14 15:45 | 14.53 | 13.5 | 143.1 | 140.8 | 15:39
2017-11-14 15:46 | 15:46:04 | 2017-11-14 15:46 | 14.52 | 13.7 | 140.6 | 140 | 15:40
2017-11-14 15:47 | 15:47:04 | 2017-11-14 15:47 | 14.52 | 13.4 | 139.9 | 140.1 | 15:41
2017-11-14 15:48 | 15:48:04 | 2017-11-14 15:48 | 14.51 | 13.4 | 141.5 | 140.1 | 15:42
2017-11-14 15:49 | 15:49:04 | 2017-11-14 15:49 | 14.49 | 13.5 | 141.4 | 140 | 15:43
2017-11-14 15:50 | 15:50:04 | 2017-11-14 15:50 | 14.52 | 13.3 | 141.5 | 140.3 | 15:44
2017-11-14 15:51 | 15:51:04 | 2017-11-14 15:51 | 14.52 | 13.2 | 141.3 | 139.7 | 15:45
2017-11-14 15:52 | 15:52:04 | 2017-11-14 15:52 | 14.59 | 13.2 | 140.7 | 139.3 | 15:46
2017-11-14 15:53 | 15:53:04 | 2017-11-14 15:53 | 14.71 | 13 | 141 | 139.6 | 15:47
2017-11-14 15:54 | 15:54:04 | 2017-11-14 15:54 | 14.71 | 12.9 | 139.7 | 138.3 | 15:48
2017-11-14 15:55 | 15:55:04 | 2017-11-14 15:55 | 14.71 | 12.8 | 138.3 | 137.2 | 15:49
2017-11-14 15:56 | 15:56:04 | 2017-11-14 15:56 | 14.76 | 12.6 | 138.1 | 136.3 | 15:50
2017-11-14 15:57 | 15:57:04 | 2017-11-14 15:57 | 14.8 | 12.5 | 136.9 | 134.7 | 15:51
2017-11-14 15:58 | 15:58:04 | 2017-11-14 15:58 | 14.74 | 12.6 | 134.7 | 133.3 | 15:52
2017-11-14 15:59 | 15:59:04 | 2017-11-14 15:59 | 14.72 | 12.8 | 131.9 | 131.6 | 15:53
2017-11-14 16:00 | 16:00:04 | 2017-11-14 16:00 | 14.8 | 12.8 | 131.2 | 130.8 | 15:54
2017-11-14 16:01 | 16:01:04 | 2017-11-14 16:01 | 14.81 | 12.7 | 130.4 | 130.6 | 15:55
2017-11-14 16:02 | 16:02:04 | 2017-11-14 16:02 | 14.77 | 12.6 | 130.9 | 129.1 | 15:56
2017-11-14 16:03 | 16:03:04 | 2017-11-14 16:03 | 14.71 | 12.8 | 129.8 | 127.7 | 15:57
2017-11-14 16:04 | 16:04:04 | 2017-11-14 16:04 | 14.73 | 12.8 | 129.7 | 127.7 | 15:58
2017-11-14 16:05 | 16:05:04 | 2017-11-14 16:05 | 14.72 | 12.7 | 128.9 | 127.4 | 15:59
2017-11-14 16:06 | 16:06:04 | 2017-11-14 16:06 | 14.71 | 12.7 | 127.1 | 126.9 | 16:00
2017-11-14 16:07 | 16:07:04 | 2017-11-14 16:07 | 14.71 | 12.7 | 128.7 | 127.7 | 16:01
2017-11-14 16:08 | 16:08:04 | 2017-11-14 16:08 | 14.67 | 12.8 | 128.1 | 127.9 | 16:02
2017-11-14 16:09 | 16:09:04 | 2017-11-14 16:09 | 14.62 | 12.9 | 127.5 | 127.9 | 16:03
2017-11-14 16:10 | 16:10:04 | 2017-11-14 16:10 | 14.61 | 12.8 | 128.4 | 129 | 16:04
2017-11-14 16:11 | 16:11:04 | 2017-11-14 16:11 | 14.61 | 12.7 | 130.2 | 129.1 | 16:05
2017-11-14 16:12 | 16:12:04 | 2017-11-14 16:12 | 14.62 | 12.8 | 130.2 | 130.1 | 16:06
2017-11-14 16:13 | 16:13:04 | 2017-11-14 16:13 | 14.53 | 12.8 | 134.2 | 131.7 | 16:07
2017-11-14 16:14 | 16:14:04 | 2017-11-14 16:14 | 14.52 | 12.8 | 135.4 | 133.9 | 16:08
2017-11-14 16:15 | 16:15:04 | 2017-11-14 16:15 | 14.57 | 12.7 | 134 | 133.1 | 16:09
2017-11-14 16:16 | 16:16:04 | 2017-11-14 16:16 | 14.52 | 12.7 | 134.5 | 133.5 | 16:10
2017-11-14 16:17 | 16:17:04 | 2017-11-14 16:17 | 14.49 | 12.8 | 134.8 | 134.5 | 16:11
2017-11-14 16:18 | 16:18:04 | 2017-11-14 16:18 | 14.42 | 12.9 | 137.1 | 134.8 | 16:12
2017-11-14 16:19 | 16:19:04 | 2017-11-14 16:19 | 14.45 | 12.8 | 137.1 | 135.7 | 16:13
2017-11-14 16:20 | 16:20:04 | 2017-11-14 16:20 | 14.49 | 12.6 | 137.5 | 137.3 | 16:14
2017-11-14 16:21 | 16:21:04 | 2017-11-14 16:21 | 14.45 | 12.7 | 138.6 | 137.9 | 16:15
2017-11-14 16:22 | 16:22:04 | 2017-11-14 16:22 | 14.42 | 12.8 | 138.7 | 138 | 16:16
2017-11-14 16:23 | 16:23:04 | 2017-11-14 16:23 | 14.49 | 12.8 | 140.1 | 138.8 | 16:17
2017-11-14 16:24 | 16:24:04 | 2017-11-14 16:24 | 14.54 | 12.5 | 141.6 | 139.2 | 16:18
2017-11-14 16:25 | 16:25:04 | 2017-11-14 16:25 | 14.52 | 12.3 | 143.2 | 140.1 | 16:19
2017-11-14 16:26 | 16:26:04 | 2017-11-14 16:26 | 14.62 | 12.1 | 140.6 | 140.2 | 16:20
2017-11-14 16:27 | 16:27:04 | 2017-11-14 16:27 | 14.66 | 12 | 142.3 | 140.6 | 16:21
2017-11-14 16:28 | 16:28:04 | 2017-11-14 16:28 | 14.69 | 11.9 | 141.6 | 139.6 | 16:22
2017-11-14 16:29 | 16:29:04 | 2017-11-14 16:29 | 14.71 | 11.8 | 139.5 | 138.8 | 16:23
2017-11-14 16:30 | 16:30:04 | 2017-11-14 16:30 | 14.75 | 11.7 | 138.6 | 136.7 | 16:24
2017-11-14 16:31 | 16:31:04 | 2017-11-14 16:31 | 14.72 | 11.9 | 134.1 | 132.8 | 16:25
2017-11-14 16:32 | 16:32:04 | 2017-11-14 16:32 | 14.71 | 11.5 | 136.2 | 135 | 16:26
2017-11-14 16:33 | 16:33:04 | 2017-11-14 16:33 | 14.71 | 11.6 | 134 | 133.4 | 16:27
2017-11-14 16:34 | 16:34:04 | 2017-11-14 16:34 | 14.72 | 11.6 | 134 | 132.6 | 16:28
2017-11-14 16:35 | 16:35:04 | 2017-11-14 16:35 | 14.79 | 11.4 | 133.5 | 131 | 16:29
2017-11-14 16:36 | 16:36:04 | 2017-11-14 16:36 | 14.77 | 11.4 | 132.3 | 130.3 | 16:30
2017-11-14 16:37 | 16:37:04 | 2017-11-14 16:37 | 14.78 | 11.4 | 131.6 | 129.6 | 16:31
2017-11-14 16:38 | 16:38:04 | 2017-11-14 16:38 | 14.79 | 11.4 | 131.4 | 129.3 | 16:32
2017-11-14 16:39 | 16:39:04 | 2017-11-14 16:39 | 14.8 | 11.5 | 130.7 | 128 | 16:33
2017-11-14 16:40 | 16:40:04 | 2017-11-14 16:40 | 14.76 | 11.5 | 130.4 | 127.3 | 16:34
2017-11-14 16:41 | 16:41:04 | 2017-11-14 16:41 | 14.81 | 11.4 | 129.4 | 127.3 | 16:35
2017-11-14 16:42 | 16:42:04 | 2017-11-14 16:42 | 14.81 | 11.4 | 128.7 | 127.2 | 16:36
2017-11-14 16:43 | 16:43:04 | 2017-11-14 16:43 | 14.72 | 11.4 | 128.3 | 127.1 | 16:37
2017-11-14 16:44 | 16:44:04 | 2017-11-14 16:44 | 14.76 | 11.4 | 127.9 | 126.7 | 16:38
2017-11-14 16:45 | 16:45:04 | 2017-11-14 16:45 | 14.76 | 11.4 | 128.2 | 126.1 | 16:39
2017-11-14 16:46 | 16:46:04 | 2017-11-14 16:46 | 14.76 | 11.3 | 126.8 | 125.8 | 16:40
2017-11-14 16:47 | 16:47:04 | 2017-11-14 16:47 | 14.81 | 11.3 | 128.3 | 126.2 | 16:41
2017-11-14 16:48 | 16:48:04 | 2017-11-14 16:48 | 14.75 | 11.4 | 128.3 | 126.5 | 16:42
2017-11-14 16:49 | 16:49:04 | 2017-11-14 16:49 | 14.75 | 11.5 | 128.1 | 125.6 | 16:43
2017-11-14 16:50 | 16:50:04 | 2017-11-14 16:50 | 14.8 | 11.6 | 128.7 | 126.7 | 16:44
2017-11-14 16:51 | 16:51:04 | 2017-11-14 16:51 | 14.81 | 11.6 | 128.2 | 126.3 | 16:45
2017-11-14 16:52 | 16:52:04 | 2017-11-14 16:52 | 14.74 | 11.7 | 128.6 | 125.8 | 16:46
2017-11-14 16:53 | 16:53:04 | 2017-11-14 16:53 | 14.71 | 11.8 | 128.7 | 126.2 | 16:47
2017-11-14 16:54 | 16:54:04 | 2017-11-14 16:54 | 14.77 | 11.8 | 129 | 127 | 16:48
2017-11-14 16:55 | 16:55:04 | 2017-11-14 16:55 | 14.72 | 11.9 | 128.6 | 126.6 | 16:49
2017-11-14 16:56 | 16:56:04 | 2017-11-14 16:56 | 14.79 | 12 | 128.8 | 127.5 | 16:50
2017-11-14 16:57 | 16:57:04 | 2017-11-14 16:57 | 14.75 | 12.2 | 129.9 | 128.1 | 16:51
2017-11-14 16:58 | 16:58:04 | 2017-11-14 16:58 | 14.8 | 12.3 | 130.2 | 127.7 | 16:52
2017-11-14 16:59 | 16:59:04 | 2017-11-14 16:59 | 14.81 | 12.3 | 130.7 | 128.6 | 16:53
2017-11-14 17:00 | 17:00:04 | 2017-11-14 17:00 | 14.81 | 12.4 | 129.9 | 129.7 | 16:54
2017-11-14 17:01 | 17:01:04 | 2017-11-14 17:01 | 14.97 | 12.3 | 131.7 | 129.8 | 16:55
2017-11-14 17:02 | 17:02:04 | 2017-11-14 17:02 | 15.16 | 12.1 | 131.4 | 129.3 | 16:56
2017-11-14 17:03 | 17:03:04 | 2017-11-14 17:03 | 15.05 | 12.1 | 130.8 | 129.5 | 16:57
2017-11-14 17:04 | 17:04:04 | 2017-11-14 17:04 | 14.97 | 12.4 | 131.4 | 129.3 | 16:58
2017-11-14 17:05 | 17:05:04 | 2017-11-14 17:05 | 14.96 | 12.4 | 130.2 | 128.2 | 16:59
2017-11-14 17:06 | 17:06:04 | 2017-11-14 17:06 | 14.89 | 12.3 | 128.1 | 126.7 | 17:00
2017-11-14 17:07 | 17:07:04 | 2017-11-14 17:07 | 14.83 | 12.4 | 129.3 | 126.4 | 17:01
2017-11-14 17:08 | 17:08:04 | 2017-11-14 17:08 | 14.81 | 12.6 | 127.9 | 126.1 | 17:02
2017-11-14 17:09 | 17:09:04 | 2017-11-14 17:09 | 14.81 | 12.5 | 125.9 | 123.7 | 17:03
2017-11-14 17:10 | 17:10:04 | 2017-11-14 17:10 | 14.76 | 12.5 | 126.1 | 124 | 17:04
2017-11-14 17:11 | 17:11:04 | 2017-11-14 17:11 | 14.69 | 12.7 | 125.7 | 124.6 | 17:05
2017-11-14 17:12 | 17:12:04 | 2017-11-14 17:12 | 14.62 | 13 | 127.3 | 125.2 | 17:06
2017-11-14 17:13 | 17:13:04 | 2017-11-14 17:13 | 14.62 | 13 | 127.6 | 126.6 | 17:07
2017-11-14 17:14 | 17:14:04 | 2017-11-14 17:14 | 14.62 | 13 | 129.1 | 126.8 | 17:08
2017-11-14 17:15 | 17:15:04 | 2017-11-14 17:15 | 14.61 | 13.1 | 131.1 | 129.3 | 17:09
2017-11-14 17:16 | 17:16:04 | 2017-11-14 17:16 | 14.62 | 13.1 | 131 | 130 | 17:10
2017-11-14 17:17 | 17:17:04 | 2017-11-14 17:17 | 14.62 | 13 | 133 | 131.3 | 17:11
2017-11-14 17:18 | 17:18:04 | 2017-11-14 17:18 | 14.61 | 13 | 135 | 133 | 17:12
2017-11-14 17:19 | 17:19:04 | 2017-11-14 17:19 | 14.62 | 13 | 135.7 | 134.4 | 17:13
2017-11-14 17:20 | 17:20:04 | 2017-11-14 17:20 | 14.62 | 13 | 137.1 | 135.4 | 17:14
2017-11-14 17:21 | 17:21:04 | 2017-11-14 17:21 | 14.61 | 13 | 138.6 | 136.9 | 17:15
2017-11-14 17:22 | 17:22:04 | 2017-11-14 17:22 | 14.62 | 13.1 | 137.8 | 136.9 | 17:16
2017-11-14 17:23 | 17:23:04 | 2017-11-14 17:23 | 14.61 | 13 | 139.3 | 137.2 | 17:17
2017-11-14 17:24 | 17:24:04 | 2017-11-14 17:24 | 14.55 | 13 | 139.3 | 137.8 | 17:18
2017-11-14 17:25 | 17:25:04 | 2017-11-14 17:25 | 14.52 | 13 | 140.2 | 138.1 | 17:19
2017-11-14 17:26 | 17:26:04 | 2017-11-14 17:26 | 14.53 | 12.9 | 140.6 | 138.8 | 17:20
2017-11-14 17:27 | 17:27:04 | 2017-11-14 17:27 | 14.52 | 12.9 | 140.1 | 138.7 | 17:21
2017-11-14 17:28 | 17:28:04 | 2017-11-14 17:28 | 14.52 | 12.9 | 141.3 | 138.9 | 17:22
2017-11-14 17:29 | 17:29:04 | 2017-11-14 17:29 | 14.52 | 12.8 | 140.4 | 139.8 | 17:23
2017-11-14 17:30 | 17:30:04 | 2017-11-14 17:30 | 14.48 | 12.8 | 142.4 | 140.4 | 17:24
2017-11-14 17:31 | 17:31:04 | 2017-11-14 17:31 | 14.47 | 12.8 | 143.1 | 140.7 | 17:25
2017-11-14 17:32 | 17:32:04 | 2017-11-14 17:32 | 14.42 | 12.8 | 141.8 | 141.3 | 17:26
2017-11-14 17:33 | 17:33:04 | 2017-11-14 17:33 | 14.42 | 12.9 | 144 | 141.2 | 17:27
2017-11-14 17:34 | 17:34:04 | 2017-11-14 17:34 | 14.43 | 12.8 | 142.8 | 141.1 | 17:28
2017-11-14 17:35 | 17:35:04 | 2017-11-14 17:35 | 14.46 | 12.6 | 143.8 | 141.9 | 17:29
2017-11-14 17:36 | 17:36:04 | 2017-11-14 17:36 | 14.45 | 12.5 | 143.8 | 142.3 | 17:30
2017-11-14 17:37 | 17:37:04 | 2017-11-14 17:37 | 14.45 | 12.4 | 143.5 | 142.6 | 17:31
2017-11-14 17:38 | 17:38:04 | 2017-11-14 17:38 | 14.49 | 12.4 | 143.2 | 141.6 | 17:32
2017-11-14 17:39 | 17:39:04 | 2017-11-14 17:39 | 14.43 | 12.3 | 144 | 140.9 | 17:33
2017-11-14 17:40 | 17:40:04 | 2017-11-14 17:40 | 14.42 | 12.2 | 144.5 | 141.7 | 17:34
2017-11-14 17:41 | 17:41:04 | 2017-11-14 17:41 | 14.42 | 12.3 | 145.9 | 142.9 | 17:35
2017-11-14 17:42 | 17:42:04 | 2017-11-14 17:42 | 14.32 | 12.4 | 145 | 141.7 | 17:36
2017-11-14 17:43 | 17:43:04 | 2017-11-14 17:43 | 14.2 | 12.5 | 144.2 | 141.8 | 17:37
2017-11-14 17:44 | 17:44:04 | 2017-11-14 17:44 | 14.13 | 12.5 | 143.8 | 142.8 | 17:38
2017-11-14 17:45 | 17:45:04 | 2017-11-14 17:45 | 14.13 | 12.5 | 147 | 144.7 | 17:39
2017-11-14 17:46 | 17:46:04 | 2017-11-14 17:46 | 14.27 | 12.5 | 147.4 | 144.8 | 17:40
2017-11-14 17:47 | 17:47:04 | 2017-11-14 17:47 | 14.22 | 12.5 | 148.9 | 146 | 17:41
2017-11-14 17:48 | 17:48:04 | 2017-11-14 17:48 | 14.22 | 12.5 | 150.3 | 147.9 | 17:42
2017-11-14 17:49 | 17:49:04 | 2017-11-14 17:49 | 14.25 | 12.4 | 152.2 | 148.9 | 17:43
2017-11-14 17:50 | 17:50:04 | 2017-11-14 17:50 | 14.38 | 12.3 | 153.7 | 150.6 | 17:44
2017-11-14 17:51 | 17:51:04 | 2017-11-14 17:51 | 14.59 | 12.1 | 153.2 | 150.8 | 17:45
2017-11-14 17:52 | 17:52:04 | 2017-11-14 17:52 | 14.63 | 11.9 | 152.6 | 149.9 | 17:46
2017-11-14 17:53 | 17:53:04 | 2017-11-14 17:53 | 14.54 | 12 | 151.9 | 148.6 | 17:47
2017-11-14 17:54 | 17:54:04 | 2017-11-14 17:54 | 14.39 | 12 | 149.4 | 146.3 | 17:48
2017-11-14 17:55 | 17:55:04 | 2017-11-14 17:55 | 14.32 | 12 | 149.2 | 145.4 | 17:49
2017-11-14 17:56 | 17:56:04 | 2017-11-14 17:56 | 14.32 | 12.1 | 145.5 | 143 | 17:50
2017-11-14 17:57 | 17:57:04 | 2017-11-14 17:57 | 14.32 | 12.1 | 147.2 | 143.4 | 17:51
2017-11-14 17:58 | 17:58:04 | 2017-11-14 17:58 | 14.35 | 12.2 | 146.2 | 143.7 | 17:52
2017-11-14 17:59 | 17:59:04 | 2017-11-14 17:59 | 14.42 | 12.1 | 146.4 | 143.6 | 17:53
2017-11-14 18:00 | 18:00:04 | 2017-11-14 18:00 | 14.46 | 12 | 148.1 | 144.5 | 17:54
2017-11-14 18:01 | 18:01:04 | 2017-11-14 18:01 | 14.49 | 11.9 | 147.8 | 145 | 17:55
2017-11-14 18:02 | 18:02:04 | 2017-11-14 18:02 | 14.56 | 11.8 | 149.2 | 145.7 | 17:56
2017-11-14 18:03 | 18:03:04 | 2017-11-14 18:03 | 14.63 | 11.8 | 148 | 144.7 | 17:57
2017-11-14 18:04 | 18:04:04 | 2017-11-14 18:04 | 14.8 | 11.7 | 147.7 | 144.5 | 17:58
2017-11-14 18:05 | 18:05:04 | 2017-11-14 18:05 | 15 | 11.5 | 146.2 | 143.4 | 17:59

## Planilla O2 CEMS
|  |  |  | Servicios y Proyectos Ambientales S.A |  |  |  |  | 0:06
Ensayo de Tiempo Respuesta CEM's | [9 empty] | MONITOREO DIA O2 (%) | MONITOREO DIA NO (PPM) | MONITOREO DIA SO2 A (PPM) | MONITOREO DIA SO2 B (PPM)
| Nombre Empresa |  |  | Molymet |  |  |  |  | 43053.4139 | 14.22 | 0.4 | 3.6 | 3.8
| Operador test |  |  | Omar Valdez |  |  |  |  | 43053.4146 | 14.22 | 0 | 0.8 | 0.9
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14 |  |  |  |  | 43053.4153 | 13.86 | 0.9 | 41.6 | 40.4
[9 empty] | 43053.416 | 13.24 | 17.9 | 168.8 | 169.3
Datos inst. | Monitor |  |  | Oxígeno |  |  |  |  | 43053.4167 | 13.24 | 21.3 | 182.9 | 185.4
| Marca |  |  | Teledyne |  |  |  |  | 43053.4174 | 13.24 | 22.2 | 188.4 | 190.1
| Modelo |  |  | 3300PA |  |  |  |  | 43053.4181 | 13.29 | 22.7 | 193.8 | 193
| Conc. Gas cero (%) |  | 0 | Conc. Gas span (%) |  |  | 23.21 |  | 43053.4187 | 18.68 | 19.2 | 128.6 | 129.6
[9 empty] | 43053.4194 | 23.14 | 2.2 | 13.4 | 14.1
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura |  | 43053.4201 | 23.13 | 0.3 | 3.2 | 3.4
| (min) | (%) |  |  |  | (min) | (%) |  | 43053.4208 | 23.04 | 0 | 0.7 | 0.9
| 43053.4444 | 13.34 | VEEC |  |  | 43053.4153 | 13.86 | VEEC | 43053.4215 | 23.02 | 0.3 | 4.2 | 4.3
| 43053.4451 | 13.34 | VEEC |  |  | 43053.416 | 13.24 | VEEC | 43053.4222 | 16.08 | 5 | 85.2 | 83.9
| 43053.4458 | 13.43 | VEEC |  |  | 43053.4167 | 13.24 | VEEC | 43053.4229 | 13.3 | 19 | 181.9 | 179
| 43053.4465 | 13.44 | VEEC |  |  | 43053.4174 | 13.24 | VEEC | 43053.4236 | 13.24 | 21.1 | 188.3 | 187.3
| 43053.4472 | 13.43 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4181 | 13.29 | Inicio Inyección | 43053.4243 | 13.32 | 21.8 | 191.3 | 190.7
| 43053.4479 | 5.43 |  |  |  | 43053.4187 | 18.68 |  | 43053.425 | 13.6 | 21.9 | 191.3 | 192.9
| 43053.4486 | 0.01 |  |  |  | 43053.4194 | 23.14 |  | 43053.4257 | 13.69 | 21.6 | 192 | 193.4
| 43053.4493 | 0 |  |  |  | 43053.4201 | 23.13 |  | 43053.4264 | 13.73 | 21.4 | 193.2 | 192.7
| 43053.45 | 0 |  |  |  | 43053.4208 | 23.04 |  | 43053.4271 | 13.82 | 21.4 | 190.6 | 189.4
| 43053.4507 | 0 |  |  |  | 43053.4215 | 23.02 |  | 43053.4278 | 13.8 | 21.2 | 185.5 | 185.4
| 43053.4514 | 0 |  |  |  | 43053.4222 | 16.08 |  | 43053.4285 | 13.92 | 20.9 | 183 | 182.3
| 43053.4521 | 7.77 |  |  |  | 43053.4229 | 13.3 | VEEC | 43053.4292 | 13.93 | 20.9 | 179 | 178.9
| 43053.4528 | 13.74 | VEEC |  |  | 43053.4236 | 13.24 | VEEC | 43053.4299 | 13.93 | 21 | 177.2 | 175.1
| 43053.4535 | 13.83 | VEEC |  |  | 43053.4243 | 13.32 | VEEC | 43053.4306 | 5.94 | 19.3 | 146.9 | 149.8
| 43053.4542 | 13.8 | VEEC |  |  | 43053.425 | 13.6 | VEEC | 43053.4312 | 0.02 | 14 | 127.5 | 128.6
| 43053.4549 | 13.64 | VEEC |  |  | 43053.4257 | 13.69 | VEEC | 43053.4319 | 0 | 11.7 | 127.6 | 127.7
| 43053.4556 | 13.62 | VEEC |  |  | 43053.4264 | 13.73 | VEEC | 43053.4326 | 0 | 8.5 | 125.9 | 125.3
| 43053.4562 | 13.63 | VEEC | [5 empty] | 43053.4333 | 0 | 8.8 | 121.9 | 125.6
[9 empty] | 43053.434 | 0 | 8.7 | 126.3 | 125
|  | Observaciones | [6 empty] | 43053.4347 | 7.92 | 9.2 | 138 | 135.1
|  | * inyeccion del gas | [6 empty] | 43053.4354 | 13.98 | 13.1 | 159.3 | 155.3
[9 empty] | 43053.4361 | 13.82 | 15.3 | 160.3 | 155
[9 empty] | 43053.4368 | 13.67 | 16.6 | 159.9 | 154.4
[9 empty] | 43053.4375 | 13.63 | 17.4 | 160.1 | 154.9
[9 empty] | 43053.4382 | 6.08 | 19.8 | 192.6 | 188.2
[9 empty] | 43053.4389 | 0.01 | 23.5 | 264.8 | 261.4
[9 empty] | 43053.4396 | 0 | 20.4 | 272.5 | 265.7
[9 empty] | 43053.4403 | 0 | 19.3 | 273 | 266.6
[9 empty] | 43053.441 | 0 | 18.9 | 269.6 | 267.4
[9 empty] | 43053.4417 | 0 | 19.7 | 272.6 | 265.5
[9 empty] | 43053.4424 | 0 | 19.7 | 267.9 | 266.2
[9 empty] | 43053.4431 | 0.76 | 19.8 | 266.2 | 263.6
[9 empty] | 43053.4437 | 12.76 | 16.3 | 192.2 | 193.4
[9 empty] | 43053.4444 | 13.34 | 16.8 | 173.2 | 173.8
[9 empty] | 43053.4451 | 13.34 | 18.7 | 171 | 173.5
[9 empty] | 43053.4458 | 13.43 | 19.9 | 172 | 173.2
[9 empty] | 43053.4465 | 13.44 | 20.2 | 175.5 | 173.5
[9 empty] | 43053.4472 | 13.43 | 20.5 | 177.2 | 175.5
[9 empty] | 43053.4479 | 5.43 | 26.5 | 264.1 | 264.8
[9 empty] | 43053.4486 | 0.01 | 36.2 | 425.4 | 422.9
[9 empty] | 43053.4493 | 0 | 33.5 | 433.2 | 431.3
[9 empty] | 43053.45 | 0 | 32.6 | 440.4 | 434.8
[9 empty] | 43053.4507 | 0 | 32.3 | 438 | 436.3
[9 empty] | 43053.4514 | 0 | 32.1 | 432.1 | 436.4
[9 empty] | 43053.4521 | 7.77 | 27.7 | 338.7 | 337.8
[9 empty] | 43053.4528 | 13.74 | 16.1 | 179.8 | 179.6
[9 empty] | 43053.4535 | 13.83 | 17.8 | 171.4 | 170.2
[9 empty] | 43053.4542 | 13.8 | 19.2 | 171.1 | 170.4
[9 empty] | 43053.4549 | 13.64 | 20.2 | 165.4 | 164.2
[9 empty] | 43053.4556 | 13.62 | 20.5 | 161.6 | 160.2
[9 empty] | 43053.4562 | 13.63 | 20.7 | 160 | 160.1
[9 empty] | 43053.4569 | 13.61 | 21.1 | 160.5 | 159.8
[9 empty] | 43053.4576 | 13.53 | 21.4 | 162.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.4583 | 13.58 | 21.5 | 161.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.459 | 13.53 | 21.6 | 161.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4597 | 13.53 | 21.4 | 162.6 | 162.5
[9 empty] | 43053.4604 | 13.64 | 21.4 | 161.2 | 162.5
[9 empty] | 43053.4611 | 13.77 | 21.1 | 164.2 | 163
[9 empty] | 43053.4618 | 13.93 | 20.3 | 163.1 | 162.1
[9 empty] | 43053.4625 | 14.02 | 19.9 | 163.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4632 | 14.02 | 19.4 | 160.9 | 160.1
[9 empty] | 43053.4639 | 14.03 | 19.3 | 158.8 | 159
[9 empty] | 43053.4646 | 14.09 | 19.3 | 155.7 | 157
[9 empty] | 43053.4653 | 14.12 | 19.3 | 151.6 | 152.9
[9 empty] | 43053.466 | 14.03 | 19.2 | 151.4 | 150.3

## Calculo TR O2 CEMS
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(%)
43053.4444 | 13.34 | VEEC | Tiempo de Respuesta O2
43053.4451 | 13.34 | VEEC | Valor estable emision chimenea |  | 13.44 | %
43053.4458 | 13.43 | VEEC | Valor estable gas de calibración |  | 0 | %
43053.4465 | 13.44 | VEEC | Diferencia valores estables |  | 13.44 | %
43053.4472 | 13.43 | Inicio Inyección | Salto concentación del 95% |  | 12.768 | % |  | 2
43053.4479 | 5.43 |  | Concentracion tiempo salto |  | 0.672 | %
43053.4486 | 0.01 |  | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:02 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.4493 | 0
43053.45 | 0
43053.4507 | 0
43053.4514 | 0
43053.4521 | 7.77
43053.4528 | 13.74 | VEEC
43053.4535 | 13.83 | VEEC
43053.4542 | 13.8 | VEEC
43053.4549 | 13.64 | VEEC
43053.4556 | 13.62 | VEEC
43053.4562 | 13.63 | VEEC
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4153 | 13.86 |  | Tiempo de Respuesta O2
43053.416 | 13.24 |  |  | Valor estable emision chimenea | 13.24 | %
43053.4167 | 13.24 |  |  | Valor estable gas de calibración | 23.02 | %
43053.4174 | 13.24 | VEEC |  | Diferencia valores estables | 9.78 | %
43053.4181 | 13.29 | Inicio Inyección |  | Salto concentación del 95% | 9.291 | %
43053.4187 | 18.68 |  |  | Concentracion tiempo salto | 22.531 | % |  | 2
43053.4194 | 23.14 |  |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:02 | min
43053.4201 | 23.13
43053.4208 | 23.04
43053.4215 | 23.02 | VEEC
43053.4222 | 16.08
43053.4229 | 13.3
43053.4236 | 13.24
43053.4243 | 13.32
43053.425 | 13.6
43053.4257 | 13.69

## Estabilidad O2 CEMS
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 13.262 | 0.90667
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 0.5 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 10:39 | 12.76 |  |  |  | 6% | 0.79572 | 0.0544 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.4444 | 13.34 |  | Estable
| 43053.4451 | 13.34 | Estable | Estable | Estable | rango del equipo | 25
| 43053.4458 | 13.43 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4465 | 13.44 | Estable | Estable | Estable |  |  |  |  | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4472 | 13.43 | Inyección
| 43053.4479 | 5.43
| 43053.4486 | 0.01
| 43053.4493 | 0 | Estable | Estable | Estable
| 43053.45 | 0 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4507 | 0 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4514 | 0 | Estable | Estable | Estable
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 13.515 | 20.285
Gas de chimenea | 9:57 | 14.22 |  |  |  | 2% | 0.5 |  | 2% del gas span
| 43053.4153 | 13.86 | Estable | Estable | Estable | 6% | 0.8109 | 1.2171 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.416 | 13.24 |  | Estable
| 43053.4167 | 13.24 | Estable | Estable | Estable | rango del equipo | 25
| 43053.4174 | 13.24 | Estable | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4181 | 13.29 | Inyección
| 43053.4187 | 18.68
| 43053.4194 | 23.14
| 43053.4201 | 23.13 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4208 | 23.04 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4215 | 23.02 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4222 | 16.08
| 43053.4229 | 13.3

## Planilla NO CEMS
Servicios y Proyectos Ambientales S.A
Ensayo de Tiempo Respuesta CEM's | [9 empty] | MONITOREO DIA O2 (%) | MONITOREO DIA NO (PPM) | MONITOREO DIA SO2 A (PPM) | MONITOREO DIA SO2 B (PPM)
| Nombre Empresa |  |  | Molymet |  |  |  |  | 43053.4139 | 14.22 | 0.4 | 3.6 | 3.8
| Operador test |  |  | Omar Valdez |  |  |  |  | 43053.4146 | 14.22 | 0 | 0.8 | 0.9
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14 |  |  |  |  | 43053.4153 | 13.86 | 0.9 | 41.6 | 40.4
[9 empty] | 43053.416 | 13.24 | 17.9 | 168.8 | 169.3
Datos inst. | Monitor |  |  | Óxido de Nitrógeno |  |  |  |  | 43053.4167 | 13.24 | 21.3 | 182.9 | 185.4
| Marca |  |  | Thermo |  |  |  |  | 43053.4174 | 13.24 | 22.2 | 188.4 | 190.1
| Modelo |  |  | 42iHL |  |  |  |  | 43053.4181 | 13.29 | 22.7 | 193.8 | 193
| Conc. Gas cero (ppm) |  | 0 | Conc. Gas span (ppm) |  |  | 32 |  | 43053.4187 | 18.68 | 19.2 | 128.6 | 129.6
[9 empty] | 43053.4194 | 23.14 | 2.2 | 13.4 | 14.1
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura |  | 43053.4201 | 23.13 | 0.3 | 3.2 | 3.4
| (min) | (ppm) |  |  |  | (min) | (ppm) |  | 43053.4208 | 23.04 | 0 | 0.7 | 0.9
| 43053.416 | 17.9 | VEEC |  |  | 43053.4444 | 16.8 | VEEC | 43053.4215 | 23.02 | 0.3 | 4.2 | 4.3
| 43053.4167 | 21.3 | VEEC |  |  | 43053.4451 | 18.7 | VEEC | 43053.4222 | 16.08 | 5 | 85.2 | 83.9
| 43053.4174 | 22.2 | VEEC |  |  | 43053.4458 | 19.9 | VEEC | 43053.4229 | 13.3 | 19 | 181.9 | 179
| 43053.4181 | 22.7 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4465 | 20.2 | VEEC | 43053.4236 | 13.24 | 21.1 | 188.3 | 187.3
| 43053.4187 | 19.2 |  |  |  | 43053.4472 | 20.5 | Inicio Inyección | 43053.4243 | 13.32 | 21.8 | 191.3 | 190.7
| 43053.4194 | 2.2 |  |  |  | 43053.4479 | 26.5 |  | 43053.425 | 13.6 | 21.9 | 191.3 | 192.9
| 43053.4201 | 0.3 |  |  |  | 43053.4486 | 36.2 |  | 43053.4257 | 13.69 | 21.6 | 192 | 193.4
| 43053.4208 | 0 |  |  |  | 43053.4493 | 33.5 |  | 43053.4264 | 13.73 | 21.4 | 193.2 | 192.7
| 43053.4215 | 0.3 |  |  |  | 43053.45 | 32.6 |  | 43053.4271 | 13.82 | 21.4 | 190.6 | 189.4
| 43053.4222 | 5 |  |  |  | 43053.4507 | 32.3 |  | 43053.4278 | 13.8 | 21.2 | 185.5 | 185.4
| 43053.4229 | 19 | VEEC |  |  | 43053.4514 | 32.1 |  | 43053.4285 | 13.92 | 20.9 | 183 | 182.3
| 43053.4236 | 21.1 | VEEC |  |  | 43053.4521 | 27.7 |  | 43053.4292 | 13.93 | 20.9 | 179 | 178.9
| 43053.4243 | 21.8 | VEEC |  |  | 43053.4528 | 16.1 | VEEC | 43053.4299 | 13.93 | 21 | 177.2 | 175.1
| 43053.425 | 21.9 | VEEC |  |  | 43053.4535 | 17.8 | VEEC | 43053.4306 | 5.94 | 19.3 | 146.9 | 149.8
| 43053.4257 | 21.6 | VEEC |  |  | 43053.4542 | 19.2 | VEEC | 43053.4312 | 0.02 | 14 | 127.5 | 128.6
| 43053.4264 | 21.4 | VEEC |  |  | 43053.4549 | 20.2 | VEEC | 43053.4319 | 0 | 11.7 | 127.6 | 127.7
| 43053.4271 | 21.4 | VEEC |  |  | 43053.4556 | 20.5 | VEEC | 43053.4326 | 0 | 8.5 | 125.9 | 125.3
| 43053.4278 | 21.2 | VEEC |  |  | 43053.4562 | 20.7 | VEEC | 43053.4333 | 0 | 8.8 | 121.9 | 125.6
[9 empty] | 43053.434 | 0 | 8.7 | 126.3 | 125
|  | Observaciones | [6 empty] | 43053.4347 | 7.92 | 9.2 | 138 | 135.1
|  | * inyeccion del gas | [6 empty] | 43053.4354 | 13.98 | 13.1 | 159.3 | 155.3
[9 empty] | 43053.4361 | 13.82 | 15.3 | 160.3 | 155
[9 empty] | 43053.4368 | 13.67 | 16.6 | 159.9 | 154.4
[9 empty] | 43053.4375 | 13.63 | 17.4 | 160.1 | 154.9
[9 empty] | 43053.4382 | 6.08 | 19.8 | 192.6 | 188.2
[9 empty] | 43053.4389 | 0.01 | 23.5 | 264.8 | 261.4
[9 empty] | 43053.4396 | 0 | 20.4 | 272.5 | 265.7
[9 empty] | 43053.4403 | 0 | 19.3 | 273 | 266.6
[9 empty] | 43053.441 | 0 | 18.9 | 269.6 | 267.4
[9 empty] | 43053.4417 | 0 | 19.7 | 272.6 | 265.5
[9 empty] | 43053.4424 | 0 | 19.7 | 267.9 | 266.2
[9 empty] | 43053.4431 | 0.76 | 19.8 | 266.2 | 263.6
[9 empty] | 43053.4437 | 12.76 | 16.3 | 192.2 | 193.4
[9 empty] | 43053.4444 | 13.34 | 16.8 | 173.2 | 173.8
[9 empty] | 43053.4451 | 13.34 | 18.7 | 171 | 173.5
[9 empty] | 43053.4458 | 13.43 | 19.9 | 172 | 173.2
[9 empty] | 43053.4465 | 13.44 | 20.2 | 175.5 | 173.5
[9 empty] | 43053.4472 | 13.43 | 20.5 | 177.2 | 175.5
[9 empty] | 43053.4479 | 5.43 | 26.5 | 264.1 | 264.8
[9 empty] | 43053.4486 | 0.01 | 36.2 | 425.4 | 422.9
[9 empty] | 43053.4493 | 0 | 33.5 | 433.2 | 431.3
[9 empty] | 43053.45 | 0 | 32.6 | 440.4 | 434.8
[9 empty] | 43053.4507 | 0 | 32.3 | 438 | 436.3
[9 empty] | 43053.4514 | 0 | 32.1 | 432.1 | 436.4
[9 empty] | 43053.4521 | 7.77 | 27.7 | 338.7 | 337.8
[9 empty] | 43053.4528 | 13.74 | 16.1 | 179.8 | 179.6
[9 empty] | 43053.4535 | 13.83 | 17.8 | 171.4 | 170.2
[9 empty] | 43053.4542 | 13.8 | 19.2 | 171.1 | 170.4
[9 empty] | 43053.4549 | 13.64 | 20.2 | 165.4 | 164.2
[9 empty] | 43053.4556 | 13.62 | 20.5 | 161.6 | 160.2
[9 empty] | 43053.4562 | 13.63 | 20.7 | 160 | 160.1
[9 empty] | 43053.4569 | 13.61 | 21.1 | 160.5 | 159.8
[9 empty] | 43053.4576 | 13.53 | 21.4 | 162.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.4583 | 13.58 | 21.5 | 161.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.459 | 13.53 | 21.6 | 161.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4597 | 13.53 | 21.4 | 162.6 | 162.5
[9 empty] | 43053.4604 | 13.64 | 21.4 | 161.2 | 162.5
[9 empty] | 43053.4611 | 13.77 | 21.1 | 164.2 | 163
[9 empty] | 43053.4618 | 13.93 | 20.3 | 163.1 | 162.1
[9 empty] | 43053.4625 | 14.02 | 19.9 | 163.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4632 | 14.02 | 19.4 | 160.9 | 160.1
[9 empty] | 43053.4639 | 14.03 | 19.3 | 158.8 | 159
[9 empty] | 43053.4646 | 14.09 | 19.3 | 155.7 | 157
[9 empty] | 43053.4653 | 14.12 | 19.3 | 151.6 | 152.9
[9 empty] | 43053.466 | 14.03 | 19.2 | 151.4 | 150.3

## Calculo TR NO CEMS
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(ppm)
43053.416 | 17.9 |  | Tiempo de Respuesta NO
43053.4167 | 21.3 |  | Valor estable emision chimenea |  | 22.2 | ppm
43053.4174 | 22.2 | VEEC | Valor estable gas de calibración |  | 0.3 | ppm
43053.4181 | 22.7 | Inicio Inyección | Diferencia valores estables |  | 21.9 | ppm
43053.4187 | 19.2 |  | Salto concentación del 95% |  | 20.805 | ppm
43053.4194 | 2.2 |  | Concentracion tiempo salto |  | 1.395 | ppm
43053.4201 | 0.3 |  | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:03 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.4208 | 0
43053.4215 | 0.3 | VEEC
43053.4222 | 5
43053.4229 | 19
43053.4236 | 21.1
43053.4243 | 21.8
43053.425 | 21.9
43053.4257 | 21.6
43053.4264 | 21.4
43053.4271 | 21.4
43053.4278 | 21.2
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4444 | 16.8 |  | Tiempo de Respuesta NO
43053.4451 | 18.7 |  |  | Valor estable emision chimenea | 20.2 | ppm
43053.4458 | 19.9 |  |  | Valor estable gas de calibración | 32.3 | ppm
43053.4465 | 20.2 | VEEC |  | Diferencia valores estables | 12.1 | ppm
43053.4472 | 20.5 | Inicio Inyección |  | Salto concentación del 95% | 11.495 | ppm
43053.4479 | 26.5 |  |  | Concentracion tiempo salto | 31.695 | ppm
43053.4486 | 36.2 |  |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:02 | min |  | 2
43053.4493 | 33.5
43053.45 | 32.6
43053.4507 | 32.3 | VEEC
43053.4514 | 32.1
43053.4521 | 27.7
43053.4528 | 16.1
43053.4535 | 17.8
43053.4542 | 19.2
43053.4549 | 20.2
43053.4556 | 20.5
43053.4562 | 20.7

## Estabilidad NO CEMS
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 12.46 | 4.5
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 0.8 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 9:57 | 0 |  |  |  | 6% | 0.7476 | 0.27 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 9:58 | 0.9
| 43053.416 | 17.9 |  |  |  | rango del equipo | 40
| 43053.4167 | 21.3
| 43053.4174 | 22.2 | [7 empty] | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4181 | 22.7 | Inyección
| 43053.4187 | 19.2
| 43053.4194 | 2.2
| 43053.4201 | 0.3
| 43053.4208 | 0 | Estable |  | Estable
| 43053.4215 | 0.3 | Estable |  | Estable
| 43053.4222 | 5
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 18.7333 | 32.4
Gas de chimenea | 10:39 | 16.3 |  |  |  | 2% | 0.8 |  | 2% del gas span
| 43053.4444 | 16.8 | Estable | Estable |  | 6% | 1.124 | 1.944 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.4451 | 18.7
| 43053.4458 | 19.9 |  |  |  | rango del equipo | 40
| 43053.4465 | 20.2 | Estable | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4472 | 20.5 | Inyección
| 43053.4479 | 26.5
| 43053.4486 | 36.2
| 43053.4493 | 33.5
| 43053.45 | 32.6 |  | Estable
| 43053.4507 | 32.3 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4514 | 32.1 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4521 | 27.7

## Planilla SO2A CEMS
Servicios y Proyectos Ambientales S.A
Ensayo de Tiempo Respuesta CEM's | [9 empty] | MONITOREO DIA O2 (%) | MONITOREO DIA NO (PPM) | MONITOREO DIA SO2 A (PPM) | MONITOREO DIA SO2 B (PPM)
| Nombre Empresa |  |  | Molymet |  |  |  |  | 43053.4139 | 14.22 | 0.4 | 3.6 | 3.8
| Operador test |  |  | Omar Valdez |  |  |  |  | 43053.4146 | 14.22 | 0 | 0.8 | 0.9
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14 |  |  |  |  | 43053.4153 | 13.86 | 0.9 | 41.6 | 40.4
[9 empty] | 43053.416 | 13.24 | 17.9 | 168.8 | 169.3
Datos inst. | Monitor |  |  | Dióxido de Azufre (A) |  |  |  |  | 43053.4167 | 13.24 | 21.3 | 182.9 | 185.4
| Marca |  |  | Thermo |  |  |  |  | 43053.4174 | 13.24 | 22.2 | 188.4 | 190.1
| Modelo |  |  | 43iHL |  |  |  |  | 43053.4181 | 13.29 | 22.7 | 193.8 | 193
| Conc. Gas cero (ppm) |  | 0 | Conc. Gas span (ppm) |  |  | 437.9 |  | 43053.4187 | 18.68 | 19.2 | 128.6 | 129.6
[9 empty] | 43053.4194 | 23.14 | 2.2 | 13.4 | 14.1
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura |  | 43053.4201 | 23.13 | 0.3 | 3.2 | 3.4
| (min) | (ppm) |  |  |  | (min) | (ppm) |  | 43053.4208 | 23.04 | 0 | 0.7 | 0.9
| 43053.416 | 168.8 | VEEC |  |  | 43053.4431 | 266.2 | VEEC | 43053.4215 | 23.02 | 0.3 | 4.2 | 4.3
| 43053.4167 | 182.9 | VEEC |  |  | 43053.4437 | 192.2 | VEEC | 43053.4222 | 16.08 | 5 | 85.2 | 83.9
| 43053.4174 | 188.4 | VEEC |  |  | 43053.4444 | 173.2 | VEEC | 43053.4229 | 13.3 | 19 | 181.9 | 179
| 43053.4181 | 193.8 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4451 | 171 | VEEC | 43053.4236 | 13.24 | 21.1 | 188.3 | 187.3
| 43053.4187 | 128.6 |  |  |  | 43053.4458 | 172 | VEEC | 43053.4243 | 13.32 | 21.8 | 191.3 | 190.7
| 43053.4194 | 13.4 |  |  |  | 43053.4465 | 175.5 | VEEC | 43053.425 | 13.6 | 21.9 | 191.3 | 192.9
| 43053.4201 | 3.2 |  |  |  | 43053.4472 | 177.2 | Inicio Inyección | 43053.4257 | 13.69 | 21.6 | 192 | 193.4
| 43053.4208 | 0.7 |  |  |  | 43053.4479 | 264.1 |  | 43053.4264 | 13.73 | 21.4 | 193.2 | 192.7
| 43053.4215 | 4.2 |  |  |  | 43053.4486 | 425.4 |  | 43053.4271 | 13.82 | 21.4 | 190.6 | 189.4
| 43053.4222 | 85.2 |  |  |  | 43053.4493 | 433.2 |  | 43053.4278 | 13.8 | 21.2 | 185.5 | 185.4
| 43053.4229 | 181.9 | VEEC |  |  | 43053.45 | 440.4 |  | 43053.4285 | 13.92 | 20.9 | 183 | 182.3
| 43053.4236 | 188.3 | VEEC |  |  | 43053.4507 | 438 |  | 43053.4292 | 13.93 | 20.9 | 179 | 178.9
| 43053.4243 | 191.3 | VEEC |  |  | 43053.4514 | 432.1 |  | 43053.4299 | 13.93 | 21 | 177.2 | 175.1
| 43053.425 | 191.3 |  |  |  | 43053.4521 | 338.7 |  | 43053.4306 | 5.94 | 19.3 | 146.9 | 149.8
| 43053.4257 | 192 |  |  |  | 43053.4528 | 179.8 | VEEC | 43053.4312 | 0.02 | 14 | 127.5 | 128.6
| 43053.4264 | 193.2 |  |  |  | 43053.4535 | 171.4 | VEEC | 43053.4319 | 0 | 11.7 | 127.6 | 127.7
| 43053.4271 | 190.6 |  |  |  | 43053.4542 | 171.1 | VEEC | 43053.4326 | 0 | 8.5 | 125.9 | 125.3
| 43053.4278 | 185.5 |  |  |  | 43053.4549 | 165.4 | VEEC | 43053.4333 | 0 | 8.8 | 121.9 | 125.6
[9 empty] | 43053.434 | 0 | 8.7 | 126.3 | 125
|  | Observaciones | [6 empty] | 43053.4347 | 7.92 | 9.2 | 138 | 135.1
|  | * inyeccion del gas | [6 empty] | 43053.4354 | 13.98 | 13.1 | 159.3 | 155.3
[9 empty] | 43053.4361 | 13.82 | 15.3 | 160.3 | 155
[9 empty] | 43053.4368 | 13.67 | 16.6 | 159.9 | 154.4
[9 empty] | 43053.4375 | 13.63 | 17.4 | 160.1 | 154.9
[9 empty] | 43053.4382 | 6.08 | 19.8 | 192.6 | 188.2
[9 empty] | 43053.4389 | 0.01 | 23.5 | 264.8 | 261.4
[9 empty] | 43053.4396 | 0 | 20.4 | 272.5 | 265.7
[9 empty] | 43053.4403 | 0 | 19.3 | 273 | 266.6
[9 empty] | 43053.441 | 0 | 18.9 | 269.6 | 267.4
[9 empty] | 43053.4417 | 0 | 19.7 | 272.6 | 265.5
[9 empty] | 43053.4424 | 0 | 19.7 | 267.9 | 266.2
[9 empty] | 43053.4431 | 0.76 | 19.8 | 266.2 | 263.6
[9 empty] | 43053.4437 | 12.76 | 16.3 | 192.2 | 193.4
[9 empty] | 43053.4444 | 13.34 | 16.8 | 173.2 | 173.8
[9 empty] | 43053.4451 | 13.34 | 18.7 | 171 | 173.5
[9 empty] | 43053.4458 | 13.43 | 19.9 | 172 | 173.2
[9 empty] | 43053.4465 | 13.44 | 20.2 | 175.5 | 173.5
[9 empty] | 43053.4472 | 13.43 | 20.5 | 177.2 | 175.5
[9 empty] | 43053.4479 | 5.43 | 26.5 | 264.1 | 264.8
[9 empty] | 43053.4486 | 0.01 | 36.2 | 425.4 | 422.9
[9 empty] | 43053.4493 | 0 | 33.5 | 433.2 | 431.3
[9 empty] | 43053.45 | 0 | 32.6 | 440.4 | 434.8
[9 empty] | 43053.4507 | 0 | 32.3 | 438 | 436.3
[9 empty] | 43053.4514 | 0 | 32.1 | 432.1 | 436.4
[9 empty] | 43053.4521 | 7.77 | 27.7 | 338.7 | 337.8
[9 empty] | 43053.4528 | 13.74 | 16.1 | 179.8 | 179.6
[9 empty] | 43053.4535 | 13.83 | 17.8 | 171.4 | 170.2
[9 empty] | 43053.4542 | 13.8 | 19.2 | 171.1 | 170.4
[9 empty] | 43053.4549 | 13.64 | 20.2 | 165.4 | 164.2
[9 empty] | 43053.4556 | 13.62 | 20.5 | 161.6 | 160.2
[9 empty] | 43053.4562 | 13.63 | 20.7 | 160 | 160.1
[9 empty] | 43053.4569 | 13.61 | 21.1 | 160.5 | 159.8
[9 empty] | 43053.4576 | 13.53 | 21.4 | 162.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.4583 | 13.58 | 21.5 | 161.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.459 | 13.53 | 21.6 | 161.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4597 | 13.53 | 21.4 | 162.6 | 162.5
[9 empty] | 43053.4604 | 13.64 | 21.4 | 161.2 | 162.5
[9 empty] | 43053.4611 | 13.77 | 21.1 | 164.2 | 163
[9 empty] | 43053.4618 | 13.93 | 20.3 | 163.1 | 162.1
[9 empty] | 43053.4625 | 14.02 | 19.9 | 163.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4632 | 14.02 | 19.4 | 160.9 | 160.1
[9 empty] | 43053.4639 | 14.03 | 19.3 | 158.8 | 159
[9 empty] | 43053.4646 | 14.09 | 19.3 | 155.7 | 157
[9 empty] | 43053.4653 | 14.12 | 19.3 | 151.6 | 152.9
[9 empty] | 43053.466 | 14.03 | 19.2 | 151.4 | 150.3

## Calculo TR SO2A CEMS
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(ppm)
43053.416 | 168.8 | VEEC | Tiempo de Respuesta SO2A |  |  |  |  | 128.6 | 10:03
43053.4167 | 182.9 | VEEC | Valor estable emision chimenea |  | 188.4 | ppm |  | 13.41 | x
43053.4174 | 188.4 | VEEC | Valor estable gas de calibración |  | 4.2 | ppm |  | 13.4 | 10:04
43053.4181 | 193.8 | Inicio Inyección | Diferencia valores estables |  | 184.2 | ppm
43053.4187 | 128.6 |  | Salto concentación del 95% |  | 174.99 | ppm |  | TR | 10:04
43053.4194 | 13.4 |  | Concentracion tiempo salto |  | 13.41 | ppm
43053.4201 | 3.2 |  | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:02 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.4208 | 0.7
43053.4215 | 4.2
43053.4222 | 85.2
43053.4229 | 181.9 | VEEC
43053.4236 | 188.3 | VEEC
43053.4243 | 191.3 | VEEC
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4431 | 266.2 | VEEC | Tiempo de Respuesta SO2A
43053.4437 | 192.2 | VEEC |  | Valor estable emision chimenea | 175.5 | ppm |  | 264.1 | 10:45
43053.4444 | 173.2 | VEEC |  | Valor estable gas de calibración | 438 | ppm |  | 424.875 | x
43053.4451 | 171 | VEEC |  | Diferencia valores estables | 262.5 | ppm |  | 425.4 | 10:46
43053.4458 | 172 | VEEC |  | Salto concentación del 95% | 249.375 | ppm
43053.4465 | 175.5 | VEEC |  | Concentracion tiempo salto | 424.875 | ppm |  | TR | 10:46
43053.4472 | 177.2 | Inicio Inyección |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:02 | min
43053.4479 | 264.1
43053.4486 | 425.4
43053.4493 | 433.2
43053.45 | 440.4
43053.4507 | 438
43053.4514 | 432.1
43053.4521 | 338.7
43053.4528 | 179.8 | VEEC
43053.4535 | 171.4 | VEEC
43053.4542 | 171.1 | VEEC
43053.4549 | 165.4 | VEEC

## Estabilidad SO2A CEMS
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 116.5 | 39.2167
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 6 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 9:57 | 0.8 |  |  |  | 6% | 6.99 | 2.353 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 9:58 | 41.6
| 43053.416 | 168.8 |  |  |  | rango del equipo | 300
| 43053.4167 | 182.9
| 43053.4174 | 188.4 | Estable | Estable | [5 empty] | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4181 | 193.8 | Inyección
| 43053.4187 | 128.6
| 43053.4194 | 13.4
| 43053.4201 | 3.2
| 43053.4208 | 0.7 | Estable
| 43053.4215 | 4.2 | Estable
| 43053.4222 | 85.2
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 191.6833 | 405.5333
Gas de chimenea | 43053.4431 | 266.2 |  |  |  | 2% | 6 |  | 2% del gas span
| 43053.4437 | 192.2 |  |  |  | 6% | 11.501 | 24.332 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.4444 | 173.2
| 43053.4451 | 171 | Estable | Estable |  | rango del equipo | 300
| 43053.4458 | 172 | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4465 | 175.5 | Estable | Estable
| 43053.4472 | 177.2 | Inyección
| 43053.4479 | 264.1
| 43053.4486 | 425.4
| 43053.4493 | 433.2 |  | Estable
| 43053.45 | 440.4 |  | Estable
| 43053.4507 | 438 | Estable | Estable
| 43053.4514 | 432.1 | Estable | Estable
| 43053.4521 | 338.7

## Planilla SO2B CEMS
Servicios y Proyectos Ambientales S.A
Ensayo de Tiempo Respuesta CEM's | [9 empty] | MONITOREO DIA O2 (%) | MONITOREO DIA NO (PPM) | MONITOREO DIA SO2 A (PPM) | MONITOREO DIA SO2 B (PPM)
| Nombre Empresa |  |  | Molymet |  |  |  |  | 43053.4139 | 14.22 | 0.4 | 3.6 | 3.8
| Operador test |  |  | Omar Valdez |  |  |  |  | 43053.4146 | 14.22 | 0 | 0.8 | 0.9
| Fecha ensayo |  |  | 2017-11-14 |  |  |  |  | 43053.4153 | 13.86 | 0.9 | 41.6 | 40.4
[9 empty] | 43053.416 | 13.24 | 17.9 | 168.8 | 169.3
Datos inst. | Monitor |  |  | Dióxido de Azufre (B) |  |  |  |  | 43053.4167 | 13.24 | 21.3 | 182.9 | 185.4
| Marca |  |  | Thermo |  |  |  |  | 43053.4174 | 13.24 | 22.2 | 188.4 | 190.1
| Modelo |  |  | 43iHL |  |  |  |  | 43053.4181 | 13.29 | 22.7 | 193.8 | 193
| Conc. Gas cero (ppm) |  | 0 | Conc. Gas span (ppm) |  |  | 437.9 |  | 43053.4187 | 18.68 | 19.2 | 128.6 | 129.6
[9 empty] | 43053.4194 | 23.14 | 2.2 | 13.4 | 14.1
Nivel Cero | Tiempo | Lectura |  |  | Nivel Alto | Tiempo | Lectura |  | 43053.4201 | 23.13 | 0.3 | 3.2 | 3.4
| (min) | (ppm) |  |  |  | (min) | (ppm) |  | 43053.4208 | 23.04 | 0 | 0.7 | 0.9
| 43053.416 | 169.3 | VEEC |  |  | 43053.4431 | 263.6 | VEEC | 43053.4215 | 23.02 | 0.3 | 4.2 | 4.3
| 43053.4167 | 185.4 | VEEC |  |  | 43053.4437 | 193.4 | VEEC | 43053.4222 | 16.08 | 5 | 85.2 | 83.9
| 43053.4174 | 190.1 | VEEC |  |  | 43053.4444 | 173.8 | VEEC | 43053.4229 | 13.3 | 19 | 181.9 | 179
| 43053.4181 | 193 | Inicio Inyección |  |  | 43053.4451 | 173.5 | VEEC | 43053.4236 | 13.24 | 21.1 | 188.3 | 187.3
| 43053.4187 | 129.6 |  |  |  | 43053.4458 | 173.2 | VEEC | 43053.4243 | 13.32 | 21.8 | 191.3 | 190.7
| 43053.4194 | 14.1 |  |  |  | 43053.4465 | 173.5 | VEEC | 43053.425 | 13.6 | 21.9 | 191.3 | 192.9
| 43053.4201 | 3.4 |  |  |  | 43053.4472 | 175.5 | Inicio Inyección | 43053.4257 | 13.69 | 21.6 | 192 | 193.4
| 43053.4208 | 0.9 |  |  |  | 43053.4479 | 264.8 |  | 43053.4264 | 13.73 | 21.4 | 193.2 | 192.7
| 43053.4215 | 4.3 |  |  |  | 43053.4486 | 422.9 |  | 43053.4271 | 13.82 | 21.4 | 190.6 | 189.4
| 43053.4222 | 83.9 |  |  |  | 43053.4493 | 431.3 |  | 43053.4278 | 13.8 | 21.2 | 185.5 | 185.4
| 43053.4229 | 179 | VEEC |  |  | 43053.45 | 434.8 |  | 43053.4285 | 13.92 | 20.9 | 183 | 182.3
| 43053.4236 | 187.3 | VEEC |  |  | 43053.4507 | 436.3 |  | 43053.4292 | 13.93 | 20.9 | 179 | 178.9
| 43053.4243 | 190.7 | VEEC |  |  | 43053.4514 | 436.4 |  | 43053.4299 | 13.93 | 21 | 177.2 | 175.1
| 43053.425 | 192.9 | VEEC |  |  | 43053.4521 | 337.8 |  | 43053.4306 | 5.94 | 19.3 | 146.9 | 149.8
| 43053.4257 | 193.4 | VEEC |  |  | 43053.4528 | 179.6 | VEEC | 43053.4312 | 0.02 | 14 | 127.5 | 128.6
| 43053.4264 | 192.7 | VEEC |  |  | 43053.4535 | 170.2 | VEEC | 43053.4319 | 0 | 11.7 | 127.6 | 127.7
| 43053.4271 | 189.4 | VEEC |  |  | 43053.4542 | 170.4 | VEEC | 43053.4326 | 0 | 8.5 | 125.9 | 125.3
| 43053.4278 | 185.4 | VEEC |  |  | 43053.4549 | 164.2 | VEEC | 43053.4333 | 0 | 8.8 | 121.9 | 125.6
[9 empty] | 43053.434 | 0 | 8.7 | 126.3 | 125
|  | Observaciones | [6 empty] | 43053.4347 | 7.92 | 9.2 | 138 | 135.1
|  | * inyeccion del gas | [6 empty] | 43053.4354 | 13.98 | 13.1 | 159.3 | 155.3
[9 empty] | 43053.4361 | 13.82 | 15.3 | 160.3 | 155
[9 empty] | 43053.4368 | 13.67 | 16.6 | 159.9 | 154.4
[9 empty] | 43053.4375 | 13.63 | 17.4 | 160.1 | 154.9
[9 empty] | 43053.4382 | 6.08 | 19.8 | 192.6 | 188.2
[9 empty] | 43053.4389 | 0.01 | 23.5 | 264.8 | 261.4
[9 empty] | 43053.4396 | 0 | 20.4 | 272.5 | 265.7
[9 empty] | 43053.4403 | 0 | 19.3 | 273 | 266.6
[9 empty] | 43053.441 | 0 | 18.9 | 269.6 | 267.4
[9 empty] | 43053.4417 | 0 | 19.7 | 272.6 | 265.5
[9 empty] | 43053.4424 | 0 | 19.7 | 267.9 | 266.2
[9 empty] | 43053.4431 | 0.76 | 19.8 | 266.2 | 263.6
[9 empty] | 43053.4437 | 12.76 | 16.3 | 192.2 | 193.4
[9 empty] | 43053.4444 | 13.34 | 16.8 | 173.2 | 173.8
[9 empty] | 43053.4451 | 13.34 | 18.7 | 171 | 173.5
[9 empty] | 43053.4458 | 13.43 | 19.9 | 172 | 173.2
[9 empty] | 43053.4465 | 13.44 | 20.2 | 175.5 | 173.5
[9 empty] | 43053.4472 | 13.43 | 20.5 | 177.2 | 175.5
[9 empty] | 43053.4479 | 5.43 | 26.5 | 264.1 | 264.8
[9 empty] | 43053.4486 | 0.01 | 36.2 | 425.4 | 422.9
[9 empty] | 43053.4493 | 0 | 33.5 | 433.2 | 431.3
[9 empty] | 43053.45 | 0 | 32.6 | 440.4 | 434.8
[9 empty] | 43053.4507 | 0 | 32.3 | 438 | 436.3
[9 empty] | 43053.4514 | 0 | 32.1 | 432.1 | 436.4
[9 empty] | 43053.4521 | 7.77 | 27.7 | 338.7 | 337.8
[9 empty] | 43053.4528 | 13.74 | 16.1 | 179.8 | 179.6
[9 empty] | 43053.4535 | 13.83 | 17.8 | 171.4 | 170.2
[9 empty] | 43053.4542 | 13.8 | 19.2 | 171.1 | 170.4
[9 empty] | 43053.4549 | 13.64 | 20.2 | 165.4 | 164.2
[9 empty] | 43053.4556 | 13.62 | 20.5 | 161.6 | 160.2
[9 empty] | 43053.4562 | 13.63 | 20.7 | 160 | 160.1
[9 empty] | 43053.4569 | 13.61 | 21.1 | 160.5 | 159.8
[9 empty] | 43053.4576 | 13.53 | 21.4 | 162.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.4583 | 13.58 | 21.5 | 161.1 | 160.9
[9 empty] | 43053.459 | 13.53 | 21.6 | 161.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4597 | 13.53 | 21.4 | 162.6 | 162.5
[9 empty] | 43053.4604 | 13.64 | 21.4 | 161.2 | 162.5
[9 empty] | 43053.4611 | 13.77 | 21.1 | 164.2 | 163
[9 empty] | 43053.4618 | 13.93 | 20.3 | 163.1 | 162.1
[9 empty] | 43053.4625 | 14.02 | 19.9 | 163.4 | 161.7
[9 empty] | 43053.4632 | 14.02 | 19.4 | 160.9 | 160.1
[9 empty] | 43053.4639 | 14.03 | 19.3 | 158.8 | 159
[9 empty] | 43053.4646 | 14.09 | 19.3 | 155.7 | 157
[9 empty] | 43053.4653 | 14.12 | 19.3 | 151.6 | 152.9
[9 empty] | 43053.466 | 14.03 | 19.2 | 151.4 | 150.3

## Calculo TR SO2B CEMS
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
(ppm)
43053.416 | 169.3 | VEEC | Tiempo de Respuesta SO2B |  |  |  |  | 14.1 | 10:04
43053.4167 | 185.4 | VEEC | Valor estable emision chimenea |  | 190.1 | ppm |  | 10.36 | x
43053.4174 | 190.1 | VEEC | Valor estable gas de calibración |  | 0.9 | ppm |  | 3.4 | 10:05
43053.4181 | 193 | Inicio Inyección | Diferencia valores estables |  | 189.2 | ppm
43053.4187 | 129.6 |  | Salto concentación del 95% |  | 179.74 | ppm |  | TR | 10:04 | 2
43053.4194 | 14.1 |  | Concentracion tiempo salto |  | 10.36 | ppm
43053.4201 | 3.4 |  | Tiempo ciclo analizador nivel bajo |  | 0:03 | min | (desde el punto de inyección hasta el 95%del salto de concentración
43053.4208 | 0.9
43053.4215 | 4.3
43053.4222 | 83.9
43053.4229 | 179 | VEEC
43053.4236 | 187.3 | VEEC
43053.4243 | 190.7 | VEEC
Tiempo | Lectura
(min) | Monitor
Concentración
43053.4431 | 266.2 | VEEC | Tiempo de Respuesta SO2B
43053.4437 | 192.2 | VEEC |  | Valor estable emision chimenea | 175.5 | ppm
43053.4444 | 173.2 | VEEC |  | Valor estable gas de calibración | 438 | ppm |  | 264.1 | 10:45
43053.4451 | 171 | VEEC |  | Diferencia valores estables | 262.5 | ppm |  | 424.875 | x
43053.4458 | 172 | VEEC |  | Salto concentación del 95% | 249.375 | ppm |  | 425.4 | 10:46
43053.4465 | 175.5 | VEEC |  | Concentracion tiempo salto | 424.875 | ppm
43053.4472 | 177.2 | Inicio Inyección |  | Tiempo ciclo analizador nivel alto | 0:02 | min |  | TR | 10:46
43053.4479 | 264.1 | 0
43053.4486 | 425.4 | 0
43053.4493 | 433.2 | 0
43053.45 | 440.4 | 0
43053.4507 | 438 | 0
43053.4514 | 432.1 | 0
43053.4521 | 338.7 | 0
43053.4528 | 179.8 | VEEC
43053.4535 | 171.4 | VEEC
43053.4542 | 171.1 | VEEC
43053.4549 | 165.4 | VEEC

## Estabilidad SO2B CEMS
Nivel bajo | [6 empty] | Gas de chimenea | Gas Patrón
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  | Conc. Promedio | 79.96 | 57.55
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | 2% | 6 |  | 2% del gas span
Gas de chimenea | 9:56 | 3.8 |  |  |  | 6% | 4.7976 | 3.453 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 9:57 | 0.9 | Estable | Estable
| 9:58 | 40.4 |  |  |  | rango del equipo | 300
| 43053.416 | 169.3
| 43053.4167 | 185.4 | [7 empty] | 25
Gas patrón nivel cero | 43053.4174 | 190.1 | Estable | Estable
| 43053.4181 | 193 | Inyección
| 43053.4187 | 129.6
| 43053.4194 | 14.1
| 43053.4201 | 3.4
| 43053.4208 | 0.9 | Estable | Estable
| 43053.4215 | 4.3 | Estable | Estable
Nivel alto
Tipo de gas | Hora | Concentración | Criterio estabilidad |  |  |  | Gas de chimenea | Gas Patrón
| (hh:mm) | (ppm) | 2% | 6% | 0,5 ppm | Conc. Promedio | 18.7333 | 32.4
Gas de chimenea | 10:39 | 16.3 |  |  |  | 2% | 6 |  | 2% del gas span
| 43053.4444 | 16.8 | Estable | Estable |  | 6% | 1.124 | 1.944 | 6% de la conc. Promedio en 6 minutos
| 43053.4451 | 18.7 | Estable
| 43053.4458 | 19.9 | Estable |  |  | rango del equipo | 300
| 43053.4465 | 20.2 | Estable | Estable | Estable
Gas patrón nivel alto | 43053.4472 | 20.5 | Inyección
| 43053.4479 | 26.5
| 43053.4486 | 36.2
| 43053.4493 | 33.5 | Estable
| 43053.45 | 32.6 | Estable | Estable
| 43053.4507 | 32.3 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4514 | 32.1 | Estable | Estable | Estable
| 43053.4521 | 27.7 | Estable