## SO2
[12 empty] | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES | [12 empty] | Fecha: |  | 2019-05-17
[25 empty] | Encargado: |  | Kattherine Ferrada
Antecedentes Generales
[6 empty] | Nombre Planta de Ácido |  |  | PLANTA DE ÁCIDO GRADO A |  |  | Nombre de la Fundición |  |  |  | FUNDICIÓN CHAGRES |  |  |  | Fecha Última Validación |  |  | 2018-07-18 |  | Año |  | 2018
[6 empty] | Nombre CEMS | [5 empty] | N° Serie |  |  |  | 3.254290.5 |  |  |  | Marca |  |  | ABB |  | Modelo |  | EL3020 (URAS 26)
[6 empty] | N° Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  | 1070 |  |  | Fecha Res. Ex. Última Validación CEMS |  |  |  | 2018-08-24 |  |  |  | Datos válidos desde |  |  | 2018-07-19 |  | Datos válidos hasta |  | 2019-07-19
N° | N° | RESULTADOS PRUEBAS TRIMESTRAL DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) - SO2
|  | Nivel Cero | [11 empty] | Nivel Medio | [10 empty] | Nivel Alto
|  | Fecha | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL |  |  |  |  | Características del Gas Patrón | [5 empty] | Resultados % EL
|  |  | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Bajo (ppm) | Porcentaje (20 - 30 %) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador (Valor Span) | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ ±5 % o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Medio (ppm) | Porcentaje (50 - 60%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador (Valor Span) | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ ±5% o ≤ 5 ppm) | N° Cilindro | Hora inicio inyección gas patrón | Concentración Gas Nivel Alto (ppm) | Porcentaje (80 - 100%) | % Incert | Fecha Vencimiento | Hora de registro de lectura analizador | Escala del analizador (Valor Span) | Valor de lectura registrado | Diferencia | % EL (≤ ±5% o ≤ 5 ppm)
1 | 1 | 2019-01-03 | CC494958 | 12:52 | 254.1 | 25.41% | ±0.9 | 2024-12-27 | 12:56 | 1000 | 248.728 | 5.372 | 2.114% | CC488937 | 12:46 | 561 | 56.1% | ±0.7 | 2024-09-15 | 12:50 | 1000 | 549.069 | 11.931 | 2.127% | EB0110541 | 12:38 | 936 | 93.6% | ±1.0 | 2026-06-25 | 12:43 | 1000 | 911.358 | 24.642 | 2.633%
| 2 | 2019-01-03 | CC494958 | 13:10 | 254.1 | 25.41% | ±0.9 | 2024-12-27 | 13:14 | 1000 | 249.242 | 4.858 | 1.912% | CC488937 | 13:04 | 561 | 56.1% | ±0.7 | 2024-09-15 | 13:08 | 1000 | 549.908 | 11.092 | 1.977% | EB0110541 | 12:58 | 936 | 93.6% | ±1.0 | 2026-06-25 | 13:02 | 1000 | 912.481 | 23.519 | 2.513%
| 3 | 2019-01-03 | CC494958 | 13:28 | 254.1 | 25.41% | ±0.9 | 2024-12-27 | 13:31 | 1000 | 249.781 | 4.319 | 1.7% | CC488937 | 13:22 | 561 | 56.1% | ±0.7 | 2024-09-15 | 13:26 | 1000 | 549.508 | 11.492 | 2.048% | EB0110541 | 13:16 | 936 | 93.6% | ±1.0 | 2026-06-25 | 13:20 | 1000 | 913.689 | 22.311 | 2.384%
2 | 1 | 2019-04-04 | CC494958 | 10:58 | 254.1 | 25.41% | ±0.9 | 2024-12-27 | 11:02 | 1000 | 246.692 | 7.408 | 2.915% | CC488937 | 10:51 | 561 | 56.1% | ±0.7 | 2024-09-15 | 10:55 | 1000 | 542.008 | 18.992 | 3.385% | EB0110525 | 10:41 | 930 | 93% | ±1.0 | 2026-06-25 | 10:45 | 1000 | 893.642 | 36.358 | 3.909%
| 2 | 2019-04-04 | CC494958 | 11:16 | 254.1 | 25.41% | ±0.9 | 2024-12-27 | 11:20 | 1000 | 247.092 | 7.008 | 2.758% | CC488937 | 11:10 | 561 | 56.1% | ±0.7 | 2024-09-15 | 11:14 | 1000 | 544.242 | 16.758 | 2.987% | EB0110525 | 11:04 | 930 | 93% | ±1.0 | 2026-06-25 | 11:08 | 1000 | 895.592 | 34.408 | 3.7%
| 3 | 2019-04-04 | CC494958 | 11:34 | 254.1 | 25.41% | ±0.9 | 2024-12-27 | 11:38 | 1000 | 246.825 | 7.275 | 2.863% | CC488937 | 11:28 | 561 | 56.1% | ±0.7 | 2024-09-15 | 11:32 | 1000 | 544.225 | 16.775 | 2.99% | EB0110525 | 11:22 | 930 | 93% | ±1.0 | 2026-06-25 | 11:26 | 1000 | 895.75 | 34.25 | 3.683%
3 | 1
2
3
4 | 1
2
3