## DC SO2
[5 empty] | MEMORIA DE CÁLCULO ENSAYO DE DESVIACIÓN DE LA CALIBRACIÓN (DC) Y TIEMPO DE RESPUESTA (TR) | [7 empty] | Codigo | : ISS-SAQ-002
[13 empty] | N° de Revisión | : 01
[13 empty] | Fecha | : Agosto 2017
[13 empty] | Página | : 1 de 1
| Antecedentes | Nombre de la Empresa |  |  |  |  | Codelco División Ministro Hales |  |  | Datos del Instrumento | Parámetro Medido |  | SO2
|  | Nombre del Lugar |  |  |  |  | Planta de Ácido - Tostación |  |  |  | Marca |  | Siemens
|  | Giro del Establecimiento |  |  |  |  | Minería |  |  |  | Modelo |  | Ultramat 23
|  | Nombre de la Fuente |  |  |  |  | Planta de Ácido |  |  |  | N° de Serie |  | N1 BD 354
|  | Tipo de Chimenea (principal o bypass) |  |  |  |  | Principal |  |  |  | Unidad de Medida |  | ppm
|  | Nombre Persona que Verifica |  |  |  |  | Diego Véliz |  |  |  | Rango a Validar |  | 700
| Gases Patrones | Nivel |  | N° de Cilindro |  | Concentración (ppm) |  | % Respecto de la Escala |  | Sincronización | Huso Horario Oficial |  | GMT-4
|  | Nivel Cero |  | 4959653Y |  | 0 |  | 0 |  |  | Huso Horario CEMS |  | GMT-4
|  | Nivel Alto |  | EB0132733 |  | 670 |  | 95.7143
| Limites de Aprobación | Ecuación del Protocolo |  |  | Límite Aceptable |  |  | Unidad |  | Respuesta Límite del CEMS para Ec.1 | Nivel | Conc. Mínima |  | Conc. Máxima
|  | Ecuación 1 |  |  | 2.5 |  |  | % |  |  | Cero | -17.5 |  | 17.5
|  | Ecuación 2 |  |  | 5 |  |  | ppm |  |  | Alto | 652.5 |  | 687.5
Resultados Ensayo Desviación de la Calibración | [14 empty] | Resumen de Resultados para IREV - Ensayo DC
| Día Ensayo | Fecha |  | Hora Inyección Gas Patrón |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón Nivel Cero (R) | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Diferencia Absoluta (R-Ai), Ec. 2 | Evaluación de límite con Ec.2 | Diferencia Relativa (Ri-A)*100/S, Ec.1 |  | Evaluación de límite con Ec.1 |  | Día Ensayo | Fecha | Hora Inyección Gas Patrón | Hora Respuesta Estable CEMS | Valor de Gas Patrón Nivel Cero (R) | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Diferencia Relativa (Ri-A)*100/S, Ec.1 | Evaluación de límite con Ec.1
|  |  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | - | (%) |  | - |  |  |  | (hh:mm) | (hh:mm) | (ppm) | (ppm) | (%) | -
DC para Nivel Cero | 1 | 19-05.2020 |  | 11:21 |  | 11:25 |  | 0 | 0 | 0 | Aprobado | 0 |  | Aprobado | DC para Nivel Cero | 1 | 19-05.2020 | 11:21 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | Aprobado
| 2 | 2020-05-20 |  | 11:22 |  | 11:26 |  |  | 0 | 0 | Aprobado | 0 |  | Aprobado |  | 2 | 2020-05-20 | 11:22 | 11:26 |  | 0 | 0 | Aprobado
| 3 | 2020-05-21 |  | 11:23 |  | 11:27 |  |  | 0 | 0 | Aprobado | 0 |  | Aprobado |  | 3 | 2020-05-21 | 11:23 | 11:27 |  | 0 | 0 | Aprobado
| 4 | 2020-05-22 |  | 11:24 |  | 11:28 |  |  | 0 | 0 | Aprobado | 0 |  | Aprobado |  | 4 | 2020-05-22 | 11:24 | 11:28 |  | 0 | 0 | Aprobado
| 5 | 2020-05-23 |  | 11:25 |  | 11:29 |  |  | 0 | 0 | Aprobado | 0 |  | Aprobado |  | 5 | 2020-05-23 | 11:25 | 11:29 |  | 0 | 0 | Aprobado
| 6 | 2020-05-24 |  | 11:26 |  | 11:32 |  |  | 0 | 0 | Aprobado | 0 |  | Aprobado |  | 6 | 2020-05-24 | 11:26 | 11:32 |  | 0 | 0 | Aprobado
| 7 | 2020-05-27 |  | 16:10 |  | 16:14 |  |  | 0.083 | 0.083 | Aprobado | 0.011857 |  | Aprobado |  | 7 | 2020-05-27 | 16:10 | 16:14 |  | 0.083 | 0.011857 | Aprobado
| Día Ensayo | Fecha |  | Hora Inyección Gas Patrón |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón Nivel Cero (A) | Respuesta Estable del CEMS (Ri) | Diferencia Absoluta (Ri-A), Ec. 2 | Evaluación de límite con Ec.2 | Diferencia Relativa (Ri-A)*100/S, Ec.1 |  | Evaluación de límite con Ec.1 |  | Día Ensayo | Fecha | Hora Inyección Gas Patrón | Hora Respuesta Estable CEMS | Valor de Gas Patrón Nivel Cero (R) | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Diferencia Relativa (Ri-A)*100/S, Ec.1 | Evaluación de límite con Ec.1
|  |  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | - | (%) |  | - |  |  |  | (hh:mm) | (hh:mm) | (ppm) | (ppm) | (%) | -
DC para Nivel Alto | 1 | 19-05.2020 |  | 11:31 |  | 11:41 |  | 670 | 670.472 | 0.472 | Aprobado | 0.067429 |  | Aprobado | DC para Nivel Alto | 1 | 19-05.2020 | 11:31 | 11:41 | 670 | 670.472 | 0.067429 | Aprobado
| 2 | 2020-05-20 |  | 11:32 |  | 11:36 |  |  | 670.693 | 0.693 | Aprobado | 0.099 |  | Aprobado |  | 2 | 2020-05-20 | 11:32 | 11:36 |  | 670.693 | 0.099 | Aprobado
| 3 | 2020-05-21 |  | 11:33 |  | 11:38 |  |  | 670.332 | 0.332 | Aprobado | 0.047429 |  | Aprobado |  | 3 | 2020-05-21 | 11:33 | 11:38 |  | 670.332 | 0.047429 | Aprobado
| 4 | 2020-05-22 |  | 11:34 |  | 11:40 |  |  | 669.034 | 0.966 | Aprobado | 0.138 |  | Aprobado |  | 4 | 2020-05-22 | 11:34 | 11:40 |  | 669.034 | 0.138 | Aprobado
| 5 | 2020-05-23 |  | 11:35 |  | 11:40 |  |  | 670.542 | 0.542 | Aprobado | 0.077429 |  | Aprobado |  | 5 | 2020-05-23 | 11:35 | 11:40 |  | 670.542 | 0.077429 | Aprobado
| 6 | 2020-05-24 |  | 11:46 |  | 11:51 |  |  | 674.777 | 4.777 | Aprobado | 0.68243 |  | Aprobado |  | 6 | 2020-05-24 | 11:46 | 11:51 |  | 674.777 | 0.68243 | Aprobado
| 7 | 2020-05-27 |  | 16:20 |  | 16:24 |  |  | 672.285 | 2.285 | Aprobado | 0.32643 |  | Aprobado |  | 7 | 2020-05-27 | 16:20 | 16:24 |  | 672.285 | 0.32643 | Aprobado
Resumen de Resultados para IREV - Ensayo TR
[15 empty] | Descripción |  |  | Resultados Tiempo de Respuesta Máximo
[15 empty] | Nivel |  |  | Cero |  | Alto
[15 empty] | Fecha |  |  | 2020-05-27 |  | 2020-05-27
[15 empty] | Concentración estable en chimenea |  |  | 314.608 | ppm | 295.305 | ppm
[15 empty] | Hora de inyección gas patrón |  |  | 16:10 | hh:mm | 16:20 | hh:mm
[15 empty] | Respuesta estable del CEMS |  |  | 0.083 | ppm | 672.285 | ppm
[15 empty] | Diferencia entre valores estables |  |  | 314.525 | ppm | 376.98 | ppm
[15 empty] | Concentración al 95% del salto |  |  | 15.7263 | ppm | 358.131 | ppm
[15 empty] | Valor del 95% del salto en la conc. |  |  | 15.8093 | ppm | 653.436 | ppm
[15 empty] | Hora del 95% del salto en la conc. |  |  | 16:12 | hh:mm | 16:21 | hh:mm
[15 empty] | Tiempo de Respuesta |  |  | 0:02 | min | 0:01 | min
Resultados Ensayo Tiempo de Respuesta (TR)
Nivel Cero | Día Ensayo DC | Fecha |  | Hora Inyección Gas Patrón (t0) |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón Nivel Cero (R) | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Concentracion Estable en Chimenea | Valor del 95% del salto en la concentración esperada | Hora del 95% del salto en la concentración (h95%) |  | Tiempo de Respuesta (h95%-t0)
|  |  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (hh:mm) |  | (min)
| 1 | 19-05.2020 |  | 11:21 |  | 11:25 |  | 0 | 0 | 26.77 | 1.3385 | 7:47 |  | #NUM!
| 2 | 2020-05-20 |  | 11:22 |  | 11:26 |  |  | 0 | 28 | 1.4 | 7:46 |  | #NUM!
| 3 | 2020-05-21 |  | 11:23 |  | 11:27 |  |  | 0 | 0.87 | 0.0435 | 7:48 |  | #NUM!
| 4 | 2020-05-22 |  | 11:24 |  | 11:28 |  |  | 0 | 23.27 | 1.1635 | 7:48 |  | #NUM!
| 5 | 2020-05-23 |  | 11:25 |  | 11:29 |  |  | 0 | 38.1 | 1.905 | 7:48 |  | #NUM!
| 6 | 2020-05-24 |  | 11:26 |  | 11:32 |  |  | 0 | 44.95 | 2.2475 | 7:49 |  | #NUM!
| 7 | 2020-05-27 |  | 16:10 |  | 16:14 |  |  | 0.083 | 314.608 | 15.8093 | 16:12 |  | 2
ivel Alto | Día Ensayo DC | Fecha |  | Hora Inyección Gas Patrón (t0) |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón Nivel Cero (R) | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Concentracion Estable en Chimenea | Valor del 95% del salto en la concentración esperada | Hora del 95% del salto en la concentración (h95%) |  | Tiempo de Respuesta (h95%-t0)
|  |  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (hh:mm) |  | (min)
| 1 | 19-05.2020 |  | 11:31 |  | 11:41 |  | 670 | 670.472 | 8.54 | 637.3754 | 7:54 |  | #NUM!
| 2 | 2020-05-20 |  | 11:32 |  | 11:36 |  |  | 670.693 | 23.05 | 638.3108 | 7:56 |  | #NUM!
| 3 | 2020-05-21 |  | 11:33 |  | 11:38 |  |  | 670.332 | 1.83 | 636.9069 | 7:56 |  | #NUM!
| 4 | 2020-05-22 |  | 11:34 |  | 11:40 |  |  | 669.034 | 17.78 | 636.4713 | 7:57 |  | #NUM!
| 5 | 2020-05-23 |  | 11:35 |  | 11:40 |  |  | 670.542 | 30.5 | 638.5399 | 7:58 |  | #NUM!
| 6 | 2020-05-24 |  | 11:46 |  | 11:51 |  |  | 674.777 | 32.43 | 642.6597 | 7:59 |  | #NUM!
| 7 | 2020-05-27 |  | 16:20 |  | 16:24 |  |  | 672.285 | 295.305 | 653.436 | 16:21 |  | 1
TR Maximo - Nivel Cero
| Día Ensayo | 7
| Fecha | 2020-05-27
| Hora (hh:mm) | Concentración
| 16:09 | 314.608 | Conc. Estable chimenea
| 16:10 | 312.651 | Inyección Gas Patrón
| 16:11 | 50.708
| 16:12 | 1.281 | Tiempo de Respuesta
| 16:13 | 0.498
| 16:14 | 0.083 | Respuesta Estable CEMS
| 16:15 | 57.281
TR Maximo - Nivel Alto
| Día Ensayo | 7
| Fecha | 2020-05-27
| Hora (hh:mm) | Concentración
| 43978.6799 | 295.305 | Conc. Estable chimenea
| 43978.6806 | 253.922 | Inyección Gas Patrón
| 43978.6813 | 639.563 | Tiempo de Respuesta
| 43978.6819 | 666.495
| 43978.6826 | 671.727
| 43978.6833 | 672.285 | Respuesta Estable CEMS
Chimenea
Principal
Bypass
|  | Parámetro |  | Personal |  |  | Parámetro | Limite Ec.1 | Límite Ec.2
|  | NOx |  | Diego Véliz |  |  | NOx | 2.5 | 5
|  | SO2 |  | Felipe González |  |  | SO2 | 2.5 | 5
|  | CO2 |  | Fredy Nogoa |  |  | CO2 | N/A | 0.5
|  | O2 |  | Jair Hernández |  |  | O2 | N/A | 0.5
|  | CO |  | José Kappes |  |  | CO | 2.5 | N/A
|  | COV |  | Juan Rico |  |  | COV | 2.5 | N/A
Luis Maureira
Miguel Lizama
Formulas:
Nombre de la Empresa = VLOOKUP([Nombre de la Empresa, row above],TRCERO,2,0)
Nombre de la Empresa = VLOOKUP([Nombre de la Empresa, row above],TRALTO,2,0)