## DC Gases
|  |  |  | MEMORIA DE CÁLCULO ENSAYO DE ERROR DE LINEALIDAD (EL) | [7 empty] | Codigo | : ISS-SAQ-002
[12 empty] | N° de Revisión | : 01
[12 empty] | Fecha | : Agosto 2017
[12 empty] | Página | : 1 de 1
| Antecedentes | Nombre de la Empresa |  |  |  | Corporación Nacional del Cobre (Codelco) |  |  | Datos del Instrumento | Parámetro Medido |  | SO2
|  | Nombre del Lugar |  |  |  | División Ministro Hales |  |  |  | Marca |  | Siemens
|  | Giro del Establecimiento |  |  |  | Minería |  |  |  | Modelo |  | Ultramat 23
|  | Nombre de la Fuente |  |  |  | Planta de Ácido |  |  |  | N° de Serie |  | N1 BD 354
|  | Tipo de Chimenea (principal o bypass) |  |  |  | Principal |  |  |  | Unidad de Medida |  | ppm
|  | Nombre Persona que Verifica |  |  |  | Diego Véliz |  |  |  | Rango a Validar |  | 700
| Gases Patrones | Nivel | N° de Cilindro |  | Concentración (ppm) |  | % Respecto de la Escala |  | Respuesta Límite del CEMS para Ec.3 | Nivel | Conc. Mínima |  | Conc. Máxima
|  | Nivel Bajo | EB0132732 |  | 190 |  | 27.1429 |  |  | Bajo | 180.5 |  | 199.5
|  | Nivel Medio | EB0106476 |  | 401.9 |  | 57.4143 |  |  | Medio | 381.805 |  | 421.995
|  | Nivel Alto | EB0132733 |  | 670 |  | 95.7143 |  |  | Alto | 636.5 |  | 703.5
| Limites de Aprobación | Ecuación del Protocolo |  | Límite Aceptable |  |  | Unidad |  | Respuesta Límite del CEMS para Ec.4 | Nivel | Conc. Mínima |  | Conc. Máxima
|  | Ecuación 3 |  | 5 |  |  | % |  |  | Bajo | 185 |  | 195
|  | Ecuación 4 |  | 5 |  |  | ppm |  |  | Medio | 396.9 |  | 406.9
[10 empty] | Alto | 665 |  | 675
| Sincronización | Huso Horario Oficial |  | GMT-4
|  | Huso Horario CEMS |  | GMT-4
Resultados Ensayo de Error de Linealidad
Nivel | N° Inyección | Fecha | Hora Inyección Gas Patrón |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón [R] | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Promedio de Respuestas del CEMS (A) | Error de Linealidad con Ec.3, [R-A]*100/R | Evaluación de límite con Ec.3 |  | Error de Linealidad con Ec.4, [R-A] | Evaluación de límite con Ec.4
|  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (%) | - |  | (ppm) | -
Bajo | 1 | 2020-05-27 | 17:04 |  | 17:10 |  | 190 | 188.122 | 189.5007 | 0.26281 | Aprueba |  | 0.49933 | Aprueba
| 2 | 2020-05-27 | 17:34 |  | 17:42 |  |  | 189.747
| 3 | 2020-05-27 | 18:13 |  | 18:19 |  |  | 190.633
Nivel | N° Inyección | Fecha | Hora Inyección Gas Patrón |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón [R] | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Promedio de Respuestas del CEMS (A) | Error de Linealidad con Ec.3, [R-A]*100/R | Evaluación de límite con Ec.3 |  | Error de Linealidad con Ec.4, [R-A] | Evaluación de límite con Ec.4
|  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (%) | - |  | (ppm) | -
Medio | 1 | 2020-05-27 | 17:15 |  | 17:20 |  | 401.9 | 410.176 | 403.868 | 0.48967 | Aprueba |  | 1.968 | Aprueba
| 2 | 2020-05-27 | 17:56 |  | 18:02 |  |  | 401.04
| 3 | 2020-05-27 | 18:22 |  | 18:28 |  |  | 400.388
Nivel | N° Inyección | Fecha | Hora Inyección Gas Patrón |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón [R] | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Promedio de Respuestas del CEMS (A) | Error de Linealidad con Ec.3, [R-A]*100/R | Evaluación de límite con Ec.3 |  | Error de Linealidad con Ec.4, [R-A] | Evaluación de límite con Ec.4
|  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (%) | - |  | (ppm) | -
Alto | 1 | 2020-05-27 | 17:25 |  | 17:30 |  | 670 | 670.79 | 671.4783 | 0.22065 | Aprueba |  | 1.4783 | Aprueba
| 2 | 2020-05-27 | 18:05 |  | 18:10 |  |  | 676.091
| 3 | 2020-05-27 | 18:31 |  | 18:36 |  |  | 667.554
Resultados Ensayos Error de Linealidad para IREV
Nivel | N° Inyección | Fecha | Hora Inyección Gas Patrón |  | Hora Respuesta Estable CEMS |  | Valor de Gas Patrón [R] | Respuesta Estable del CEMS (Ai) | Promedio de Respuestas del CEMS (A) | Error de Linealidad con Ec.3, [R-A]*100/R | Error de Linealidad con Ec.4, [R-A]
|  |  | (hh:mm) |  | (hh:mm) |  | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (%) | (ppm)
Bajo | 1 | 2020-05-27 | 17:04 |  | 17:10 |  | 190 | 188.122 | 189.5007 | 0.26281 | 0.49933
| 2 | 2020-05-27 | 17:34 |  | 17:42 |  |  | 189.747
| 3 | 2020-05-27 | 18:13 |  | 18:19 |  |  | 190.633
Medio | 1 | 2020-05-27 | 17:15 |  | 17:20 |  | 401.9 | 410.176 | 403.868 | 0.48967 | 1.968
| 2 | 2020-05-27 | 17:56 |  | 18:02 |  |  | 401.04
| 3 | 2020-05-27 | 18:22 |  | 18:28 |  |  | 400.388
Alto | 1 | 2020-05-27 | 17:25 |  | 17:30 |  | 670 | 670.79 | 671.4783 | 0.22065 | 1.4783
| 2 | 2020-05-27 | 18:05 |  | 18:10 |  |  | 676.091
| 3 | 2020-05-27 | 18:31 |  | 18:36 |  |  | 667.554
Chimenea
Principal
Bypass
|  | Parámetro | Personal |  |  | Parámetro | Limite Ec.3 | Límite Ec.4
|  | NOx | Diego Véliz |  |  | NOx | 5 | 5
|  | SO2 | Felipe González |  |  | SO2 | 5 | 5
|  | CO2 | Fredy Nogoa |  |  | CO2 | 5 | 0.5
|  | O2 | Jair Hernández |  |  | O2 | 5 | 0.5
José Kappes
Juan Rico
Luis Maureira
Miguel Lizama
0,26%
0,49%
0,22%