## SO2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 |  |  |  | Año: | 2023
[7 empty] | Encargado: | Daniela Gudenschwager
Antecedentes Generales
Establecimiento: | División Ventanas |  | Fuente Emisora: | Chimenea Principal | Fecha Resolución Vigente: | 2020-05-06 | N° Resolución: | 722
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | SO2 | SO2 | di | di2
1 | 2023-05-27 | 12:39 | 12:59 | 186.3475 | 177.5676 | 8.7799 | 77.0864
2 | 2023-05-27 | 13:00 | 13:20 | 164.8157 | 156.8039 | 8.0118 | 64.1892
3 | 2023-05-27 | 13:21 | 13:41 | 174.5578 | 170.6124 | 3.9454 | 15.5663
4 | 2023-05-27 | 14:03 | 14:23 | 292.5779 | 287.0499 | 5.5279 | 30.5579
5 | 2023-05-27 | 14:31 | 14:51 | 643.7391 | 649.302 | -5.5628 | 30.945
6 | 2023-05-27 | 15:13 | 15:33 | 122.7027 | 116.8678 | 5.835 | 34.0468
7 | 2023-05-28 | 11:09 | 11:29 | 182.3992 | 179.9351 | 2.464 | 6.0715
8 | 2023-05-28 | 11:30 | 11:50 | 138.8252 | 139.1355 | -0.31031 | 0.096293
9 | 2023-05-28 | 11:51 | 12:11 | 120.3563 | 117.8416 | 2.5147 | 6.3237
Promedios: |  |  |  | 225.1468 | 221.6795 | 3.4673 | 29.4315
Desviación Estándar: | [6 empty] | 4.426
Nivel de Confianza eval.: | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 3.402
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 0.8525%
[6 empty] | Límite de referencia: | 9523
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## NOx
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOx |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | NOx | NOx | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## CO2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | CO2 | CO2 | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## O2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | O2 | O2 | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## CO
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | CO | CO | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## TRS
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO TRS |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | TRS | TRS | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## Cert.Gas Patrón
CERTIFICADOS DE GASES PATRÓN
Parámetro SO2 cero
Nota: En caso de utilizar más de un cilindro, copiar bajo el mismo formato
Copiar Imagen
Parámetro SO2 span
Copiar Imagen