## SO2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO SO2 |  |  |  | Año: | 2022
[7 empty] | Encargado: | Patricio Andrade
Antecedentes Generales
Establecimiento: | Empresa Nacional de Minería (ENAMI) |  | Fuente Emisora: | Fundición Hernan Videla Lira, Planta de Tratamiento de Gases de Cola | Fecha Resolución Vigente: | 2020-06-23 | N° Resolución: | 1049
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | SO2 | SO2 | di | di2
1 | 2023-03-22 | 8:45 | 9:05 | 26.5022 | 21.1045 | 5.3976 | 29.1345
2 | 2023-03-22 | 9:06 | 9:26 | 52.5827 | 46.5762 | 6.0065 | 36.0782
3 | 2023-03-22 | 9:27 | 9:47 | 125.9285 | 118.7886 | 7.14 | 50.9793
4 | 2023-03-22 | 10:30 | 10:50 | 226.3733 | 218.1783 | 8.195 | 67.1581
5 | 2023-03-22 | 10:51 | 11:11 | 116.3145 | 108.6095 | 7.705 | 59.3668
6 | 2023-03-22 | 11:12 | 11:32 | 112.607 | 106.4236 | 6.1835 | 38.2353
7 | 2023-03-22 | 11:54 | 12:14 | 164.4537 | 157.253 | 7.2007 | 51.8499
8 | 2023-03-22 | 12:15 | 12:35 | 166.7476 | 159.3469 | 7.4008 | 54.7712
9 | 2023-03-22 | 12:36 | 12:56 | 202.7966 | 194.1163 | 8.6803 | 75.3468
Promedios: |  |  |  | 132.7007 | 125.5997 | 7.101 | 51.4356
Desviación Estándar: | [6 empty] | 1.0664
Nivel de Confianza eval.: | [6 empty] | 2.306
Coeficiente de Confidencia: | [6 empty] | 0.81973
Exactitud Relativa: | [6 empty] | 1.32%
[6 empty] | Límite de referencia: | 600
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## NOx
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO NOx |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | NOx | NOx | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## CO2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO2 |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | CO2 | CO2 | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## O2
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO O2 |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia | Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medicion (libro de mantencion de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos
|  |  |  | O2 | O2 | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibracion de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## CO
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO CO |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | CO | CO | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## TRS
|  |  | PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CEMS GASES - PARÁMETRO TRS |  |  |  | Año:
Encargado:
Antecedentes Generales
Establecimiento: |  |  | Fuente Emisora: |  | Fecha Resolución Vigente: |  | N° Resolución:
Corrida Nº | Fecha (dd-mm-aaaa) | Hora Inicio (hh:mm) | Hora Término (hh:mm) | Promedio Horario de Emisión medido bajo Método Referencia (base seca) | Promedio Horario de Emisión medido bajo CEMS (base seca) | Diferencia (di) RM-CEMS | Diferencia
|  |  |  | TRS | TRS | di | di2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promedios:
Desviación Estándar:
Nivel de Confianza eval.:
Coeficiente de Confidencia:
Exactitud Relativa:
Límite de referencia:
Antecedentes del Método de Referencia a adjuntar: 1) Certificado de gases patrones, 2) Calibracion vigente de los equipos de medición (libro de mantención de los equipos), 3) planilla calibración de Terreno y 4) Planilla de registro de datos

## Cert.Gas Patrón
CERTIFICADOS DE GASES PATRÓN
Parámetro SO2
Nota: En caso de utilizar más de un cilindro, copiar bajo el mismo formato
Copiar Imagen
Parámetro SO2
Copiar Imagen
Parámetro CO2
Copiar Imagen
Parámetro O2
Copiar Imagen
Parámetro CO
Copiar Imagen
Parámetro TRS
Copiar Imagen