## 2018 (hidden)
PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD
(AC-061)
Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad
Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico
Año: | 2018
Area | Fecha de recepcion | Analitos contenidos | Proveedor | Matriz | Tecnicas a realizar | Certificado de Acreditación Asociado | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Resultado Obtenido | Tecnicas realiazadas durante el Año
[7 empty] | Si | No
C. Gaseosa | 2018-01-01 | Comp. semi volatiles | Sigma Aldrich | Residuos | CGAS-Fid-ECD-Masa | LE 1273 | √ |  | No | Satisfactorios | Cromatografía Gaseosa
Metales | 2018-02-01 | Metales | SMA | Agua Residual | ICP - EAA | LE 215 | √ |  | No | Satisfactorios | Absorción Atómica/ICP
Fisico Quimica | 2018-04-01 | DBO - DQO (EL-01) Metales pesados y Comp Fenolicos (EL-02) | Cofilab | Efluente | EIS - EAM - ICP | LE 215 | √ |  | No | Satisfactorios Custionable en Cadmio | Electrodo/Colorimetría/ Absorción Atómica/ ICP
C. Gaseosa | 2018-07-06 | Benceno - Tolueno - | Cofilab | Agua Potable | C. Gaseosa | LE 215 |  | √ |  | No realizada | -
|  | Xileno -Etilbenceno | [6 empty] | Si
fisico Quimica | 2018-09-01 | Nitrogeno-NKT-COT-P | ERA | suelos | Vol - EIS | LE 1432 | √ |  | No | Satisfactorios, Insatisfactorio NKT | Volumetria- IR- Colorimetria
Fisico Quimica | 2018-11-01 | Solidos Totales-Solidos Disueltos Solidos Suspendidos | ERA | Agua | Gravimetria | LE 215 |  | √ | Si | No realizada | -
Microbiologia | 2018-06-01 | Heterotrofos- Coliformes | ERA | Agua Superficial | MNP-Placas | LE 214 | √ |  | No | Satisfactorios, Cfecales Insatisfactorio | NMP-Placas
C. Gaseosa | 2018-12-01 | Benceno - Tolueno - Xileno- Etilbneceno | ERA | Agua Superficial | C. Gaseosa | LE 215 | √ |  | No | Satisfactorio, Cuestionable Benceno | Cromatografía Gaseosa

## 2019 (hidden)
PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD
(AC-061)
Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad
Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico
Año: | 2019
Area | Fecha de recepcion | Analitos contenidos | Proveedor | Matriz | Tecnicas a realizar | Certificado de Acreditación Asociado | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Resultado Obtenido | Tecnicas realiazadas durante el Año
[7 empty] | Si | No
Fisico Quimica | 2019-05-01 | ST-SDT-SST | ERA Cat# 4030 - Frecuencia Mensual | Agua Residual | Gravimetria | LE 215 |  |  | 2019-09-01 | Insatisfactorio | SDT 180°C - Revisar que Vl se tomo para el analisis y tirar muestras ciega
Fisico Quimica | 2019-07-01 | Aceites y Grasas | ERA - Cat#582 -Frecuencia Mensual | Agua Residual | IR | LE 215 |  |  | 2019-11-01
Fisico Quimica | 2019-04-01 | Color | ERA - Cat# 882 - Frecuencia trimestral | Agua Residual | Comparacion Visual | LE 215 |  |  |  | Insatisfactorio | Comparacion Visual // Error puntual de analista quien prepara por mejor en matraces en lugar de tubos nessle curvade calibracion
Fisico Quimica | 2019-07-01 | Turbiedad | ERA - Cat # 893 - Frecuencia Mensual | Agua Residual | Nefelometrico | LE 215 |  |  | 2019-11-01
Fisico Quimica | 2019-04-01 | Surfactantes MBAS | ERA - Cat # 892 - Frecuencia Trimestral | Agua Residual | UV-Visible | LE 215 |  |  |  | Sactisfactorio | EAM
Cromatografia Gaseosa | 2019-06-01 | PCB´s (Aroclor 1016 - 1221 - 1232 - 1242 - 1248 - 1254 - 1260) | ERA - Cat #832 s - Frecuencia Mensual | Agua Residual | Cromatografia Gaseosa | LE 215 |  |  | 2019-09-01 | Insatisfactorio | HB solo determina PCB y no por aroclor, error en la interpretación de datos respetar rangos indicados por proveedor
Metales | 2019-03-01 | Metales | SMA - Obligatorio - Anual | Agua Residual | ICP-EAA | LE 215 |  |  |  | Satisfactorio | ICP -EAA
Fisico Quimica | 2019-06-01 | pH, Cond, Dureza, Cl-, F-, SO4, NO3, Na | Cofilab - AP-01 - Frecuencia Semestral | Agua Potable | Electrodo - IC - ICP | LE 215 |  | Eliminada
Microbiologia | 2019-07-01 | Enterococcus Strptococcus | ERA - Cat# 880 - Frecuencia Trimestral | Agua Potable | NMP | LE 214 |  |  | Reemplazada por EA de R&G tiene ensayos Similares
Microbiologia | 2019-05-01 | E.Coli, CT, CF, RH - FM | Rubio y Grass- Frecuencia Semestral | Agua Potable | FM - Placas | LE 214 |  |  |  | Satisfactorio | P/A - FM - NMP
Metales | 2019-10-01 | Metales (Al-Sb-As-Ba-Be-B-Ca-Cd-Cr-Co-Cu-Fe-Pb-Mg-Mn-Hg-Mo-Ni-K-Se-Ag-Na-Sr-Va-Zn | ERA - Cat #620 - Frecuencia Trimestral | Suelos | ICP-EAA | LE 1432 |  |  | Reemplaza por Ronda en Lodos de IEBLAB
Metales | 2019-04-01 | Sb-As-Ba-Be-Cd-Cr-Pb-Hg-Ni-Se-Ag-Zn | ERA - Cat # 629 - Frecuencia Trimestral | TCLP | ICP-EAA | LE 1273 |  |  |  | Satisfactorio | ICP y EAA // Cuestionable Cd (en estadistica solo para ICP satisfatorio)
Metales / Fisico Quimica | 2019-09-01 | Metales: Al-Cd-Cu-Cr-Hg-Ni-Pb-Zn // FQ: Conductividad - Materia organica - Fosforo Total | IELAB-FQ 2019 Ronda II | Lodos | ICP-EAA-EAM-Grav- Cond | LE 1432 |  |  |  | Insatisfactorios | Materia Organica y Fosforo Total
FQ/Metales | 2019-10-01 | pH-MO-P-Ca-Mg-K-Na-Al-CICE-SAt Al-Azufre-Encalado-Tampon pH-Tampon P | CNA Suelos Acidos | Suelos | Electrodo - ICP - GRav - UV | LE 1432 |  |  |  | En proceso
FQ/Metales | 2019-10-02 | pH-MO-P-CE-Ca-Mg-Na-RAS-PSI- | CNA Suelos Salinos | Suelos | Electrodo - ICP - GRav - UV | LE 1432 |  |  |  | En proceso
Microbiologia | 2019-12-01 | Salmonella | Sigma-Aldrich | Lodos | Placas | LE 1431

## 2020 (hidden)
PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD
(AC-061)
Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad
Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico
Año: | 2020
Certificado de Acreditación Asociado | Fecha de recepcion | Analitos contenidos | Proveedor | Matriz | Tecnicas a realizar | Area analitica | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Resultado Obtenido | Tecnicas realiazadas durante el Año
[7 empty] | Si | No
LE 1431 | 30-diciembre 2019 | Salmonella | Merck - Sigma Aldrich | Lodos | NMP/g | Microbiologia |  |  | No | Satisfactorio | NMP/g
LE 215 | 30-enero 2020 | Turbiedad - Acerites y Grasas | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Nefelometria - Infrarrojo | Fisico Quimica |  |  | No | Satisfactorio | Nefelometrica - IR
LE 215 | 24-Febrero 2020 | Al, Amonio, Sb, Bicarbonato,Cd, CE,Mg, Mn, Nitrato, Na | Acytma - IELAB - REF: 990001 - $ 389.250 | Agua Potable | ICP-MS - EIS - Vol - | Metales |  |  | No | 2 Resultados Insatisfactorio HCO3 y Cd | ICP-Ms,EIS, Volumetria
LE 215 | 2020-03-15 | Al, As, Ba, Cd, Zn, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se | SMA - Obligatorio - Gratuito | Agua superficial | EAA - ICP optico | Metales |  |  | No | Satisfactorio
LE 215 | 2020-03-01 | THM | Acytma - Absolute ST | Agua Potable | CG-ECD | Cromatografia Gaseosa |  | x | Reprograma Mayo | Satisfactorio
LE 1432 | 2020-03-01 | A & G | Acytma - Absolute ST | Suelos | Gravimentria | Fisico Quimica |  | x | Reprograma Mayo | Insatisfactorio
LE 215 | 2020-04-01 | Alcalinidad, Cloruro, Fluoruro, Sulfato, Potasio, Sodio, CE, SDT, ST | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Volumetria - IC - ICP - Electrodo - Grav | Fisico Quimica / MEtales |  | x | Reprograma Junio | Insatisfactorio sulfato
LE 215 | 2020-04-01 | Cianuro y Fenol | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Skalar - Flujo continuo | Fisico Quimica |  | x | Reprograma Junio
LE 1273 | 2020-05-01 | Inflamabilidad | Acytma - ERA | Residuo liquido | Copa cerrada | Fisico quimica | En proceso |  | Reprogramar
LE 1432 | 2020-05-01 | BTX | Acytma - Absolute ST | Suelos | CG-FID | Cromatografia Gaseosa | En adquisición |  | Reprogramar
LE 215 | 2020-06-01 | DBO5 - Carbonacea - DQO - COT | Acytma - ERA | Aguas Residuales | EIS - IR | Fisico Quimica | En proceso |  | Reprogramar
LE 214 | 2019-06-01 | C. Fecales, C. Totales, E. Coli, Enterococos, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococo | Acytma - IELAB - REF: 990022 - $ 242.100 | Agua superficial | Colilert - Tubos Multiples | Microbiologia | En espera de resultados
LE 1273 | 2020-07-01 | TCLP Metales | Sigma-Aldrich SPE005 $ 183.000 | Residuos Solidos | ICP- optico | Metales |  |  | Reprogrmar
LE 1432 | 2020-07-01 | Cianuro | Acytma - Absolute ST | Suelos | UV-Visible | Fisico Quimica |  |  | Reprogrmar
LE 1432 | 2020-08-01 | Solidos totales, volatiles y Fijos | Acytma - Absolute ST | Suelos | Gravimentria | Fisico Quimica |  |  | Reprogrmar
LE 1273 | 2020-08-01 | TCLP Semi Volatiles | Sigma-Aldrich SPE015 $ 189.000 | Residuos Solidos |  | Cromatografia Gaseosa |  |  | Reprogrmar
LE 215 | 2020-08-01 | Al, As, Ba, Cd, Zn, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se | SMA - Obligatorio - Gratuito | Aguas Residuales | EAA - ICP optico | Metales |  |  | Reprogrmar
LE 215 | 2020-09-01 | Fosforo, NKT | Acytma - ERA | Aguas Residuales | UV - Visible | Fisico Quimica |  |  | Reprogrmar
LE 215 | 2020-09-01 | Color | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Visual | Fisico Quimica |  |  | Reprogrmar

## Programa
[7 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
|  |  |  | PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD / INTERLABORATORIOS |  |  | Aprobado por: | Gerente General
|  |  |  | (FAP-005-02) |  |  | Fecha: | 06-07-2020
[7 empty] | N° de revisión: | 0
Preparado por: | Denisse Manzanares |  |  | Fecha Actualización: | 2021-06-09
Autorizado por: | Ximena Cuadros
| Certificado de Acreditación Asociado | Año de participación | Area | Analitos contenidos | Proveedor | Matriz | Tecnicas a realizar | Estado
| LE 215 | 2017 | Fisico Quimica | Metales | SMA | Agua Residual | EAA - ICP | Realizada
| LE 1432 | 2017 | Fisico Quimica | Metales, PT, MO | CNA | Suelos | ICP-EAM-Grav | Realizada
| LE 1432 | 2017 | Fisico Quimica | Cationes, CE, pH | CNA | Suelos | ICP-Electrodo | Realizada
| LE 215 | 2017 | Fisico Quimica | Aniones | Sigma Aldrich | Agua Potable | Vol-Grav-EAM-EIS | Realizada
| LE 1432 | 2017 | Cromatrografia | BTX | Sigma Aldrich | Suelos | CG-FID | Realizada
| LE 215 | 2017 | Fisico Quimica | Clorofila | Sigma Aldrich | Agua Cruda | EAM | Realizada
| LE 1432 | 2017 | Cromatrografia | Hidrocarburos | Sigma Aldrich | Agua Cruda | CG-FID | Realizada
| LE 1273 | 2017 | Fisico Quimica | Corrosividad, pH, CE | Sigma Aldrich | Residuos Sol. | otros | No se encontró Proveedor
| LE 1273 | 2017 | Fisico Quimica | Comp. Organicos | Sigma Aldrich | Residuos Sol. | CG-Masa | Realizada
| LE 1432 | 2017 | Fisico Quimica | Metales, Nutrientes | Sigma Aldrich | Lodos | ICP-EAA-Vol-Pot-Grav | Reprogramar
| LE 1432 | 2017 | Fisico Quimica | Solidos, COT | Sigma Aldrich | Lodos | UV-IR | Reprogramar
| LE 214 | 2017 | Microbiologia | R. heter., E.Coli, CT | LGC | Agua Potable | FM - NMP- | Realizada
| LE 214 | 2017 | Microbiologia | CT y CF, Enter. | LGC | Agua Potable | R. Placas | Realizada
| LE 1273 | 2018 | C. Gaseosa | Comp. semi volatiles | Sigma Aldrich | Residuos | CGAS-Fid-ECD-Masa | Realizada
| LE 215 | 2018 | Metales | Metales | SMA | Agua Residual | ICP - EAA | Realizada
| LE 215 | 2018 | Fisico Quimica | DBO - DQO (EL-01) Metales pesados y Comp Fenolicos (EL-02) | Cofilab | Efluente | EIS - EAM - ICP | Realizada
| LE 215 | 2018 | C. Gaseosa | Benceno - Tolueno - Xileno -Etilbenceno | Cofilab | Agua Potable | C. Gaseosa | Reprogramar
| LE 1432 | 2018 | fisico Quimica | Nitrogeno-NKT-COT-P | ERA | suelos | Vol - EIS | Realizada
| LE 215 | 2018 | Fisico Quimica | Solidos Totales-Solidos Disueltos Solidos Suspendidos | ERA | Agua | Gravimetria | Reprogramada 2019
| LE 214 | 2018 | Microbiologia | Heterotrofos- Coliformes | ERA | Agua Superficial | MNP-Placas | Realizada
| LE 215 | 2018 | C. Gaseosa | Benceno - Tolueno - Xileno- Etilbneceno | ERA | Agua Superficial | C. Gaseosa | Realizada
| LE 215 | 2019 | Fisico Quimica | ST-SDT-SST | ERA Cat# 4030 - Frecuencia Mensual | Agua Residual | Gravimetria | Realizado
| LE 215 | 2019 | Fisico Quimica | Aceites y Grasas | ERA - Cat#582 -Frecuencia Mensual | Agua Residual | IR | Reprogramado 2020
| LE 215 | 2019 | Fisico Quimica | Color | ERA - Cat# 882 - Frecuencia trimestral | Agua Residual | Comparacion Visual | Realizado
| LE 215 | 2019 | Fisico Quimica | Turbiedad | ERA - Cat # 893 - Frecuencia Mensual | Agua Residual | Nefelometrico | Reprogramado 2020
| LE 215 | 2019 | Fisico Quimica | Surfactantes MBAS | ERA - Cat # 892 - Frecuencia Trimestral | Agua Residual | UV-Visible | Realizado
| LE 215 | 2019 | Cromatografia Gaseosa | PCB´s (Aroclor 1016 - 1221 - 1232 - 1242 - 1248 - 1254 - 1260) | ERA - Cat #832 s - Frecuencia Mensual | Agua Residual | Cromatografia Gaseosa | Realizado
| LE 215 | 2019 | Metales | Metales | SMA - Obligatorio - Anual | Agua Residual | ICP-EAA | Realizado
| LE 214 | 2019 | Microbiologia | E.Coli, CT, CF, RH - FM | Rubio y Grass- Frecuencia Semestral | Agua Potable | FM - Placas | Realizado
| LE 1273 | 2019 | Metales | Sb-As-Ba-Be-Cd-Cr-Pb-Hg-Ni-Se-Ag-Zn | ERA - Cat # 629 - Frecuencia Trimestral | TCLP | ICP-EAA | Realizado
| LE 1273 | 2019 | Cromatografia Gaseosa | Pesticidas organoclorados Endrin-Heptacloro - Heptacloroepoxiso - Lindano - Metoxicloro | ERA - Cat #732QR - respuesta Rapida | TCLP | Cromatografia Gaseosa | Reprogramar 2020
| LE 1432 | 2019 | Metales / Fisico Quimica | Metales: Al-Cd-Cu-Cr-Hg-Ni-Pb-Zn // FQ: Conductividad - Materia organica - Fosforo Total | IELAB-FQ 2019 Ronda II | Lodos | ICP-EAA-EAM-Grav- Cond | Realizado
| LE 1432 | 2019 | Cromatografia Gaseosa | BTEX | IELAB-FQ 2019 Ronda II suelos | suelos | GC-FID | Reprogramar 2020
| LE 1432 | 2019 | FQ/Metales | pH-MO-P-Ca-Mg-K-Na-Al-CICE-SAt Al-Azufre-Encalado-Tampon pH-Tampon P | CNA Suelos Acidos | Suelos | Electrodo - ICP - GRav - UV | Realizado
| LE 1432 | 2019 | FQ/Metales | pH-MO-P-CE-Ca-Mg-Na-RAS-PSI- | CNA Suelos Salinos | Suelos | Electrodo - ICP - GRav - UV | Realizado
| LE 1431 | 2019 | Microbiología | Coliformes Fecales | NSiLab Soluctión | Lodos | NMP EC | Realizado
| LE 1431 | 2020 | Microbiologia | Salmonella | Sigma-Aldrich | Lodos | Placas | Realizado
| LE 215 | 2020 | Fisico Quimica | Turbiedad - Acerites y Grasas | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Nefelometria - Infrarrojo | Realizado
| LE 215 | 2020 | Metales | Al, Amonio, Sb, Bicarbonato,Cd, CE,Mg, Mn, Nitrato, Na | Acytma - IELAB - REF: 990001 - $ 389.250 | Agua Potable | ICP-MS - EIS - Vol - | Realizado
| LE 215 | 2020 | Metales | Al, As, Ba, Cd, Zn, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se | SMA - Obligatorio - Gratuito | Agua superficial | EAA - ICP optico | Realizado
| LE 215 | 2020 | Cromatografia Gaseosa | THM | Acytma - Absolute ST | Agua Potable | CG-ECD | Realizado
| LE 1432 | 2020 | Fisico Quimica | A & G | Acytma - Absolute ST | Suelos | Gravimetria | Realizado
| LE 215 | 2020 | Fisico Quimica / MEtales | Alcalinidad, Cloruro, Fluoruro, Sulfato, Potasio, Sodio, CE, SDT, ST | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Volumetria - IC - ICP - Electrodo - Grav | Realizado
| LE 215 | 2020 | Fisico Quimica | Cianuro y Fenol | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Skalar - Flujo continuo | Realizado (Fenol no llego)
| LE 1273 | 2020 | Fisico quimica | Inflamabilidad | Acytma - ERA | Residuo liquido | Copa cerrada | Realizado
| LE 1432 | 2020 | Cromatografia Gaseosa | BTX | Acytma - Absolute ST | Suelos | CG-FID | Realizado
| LE 215 | 2020 | Fisico Quimica | DBO5 - Carbonacea - DQO - COT | Acytma - ERA | Aguas Residuales | EIS - IR | Realizado
| LE 214 | 2020 | Microbiologia | C. Fecales, C. Totales, E. Coli, Enterococos, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococo | Acytma - IELAB - REF: 990022 - $ 242.100 | Agua superficial | Colilert - Tubos Multiples | Realizado
| LE 1273 | 2020 | Metales | TCLP Metales | Sigma-Aldrich SPE005 $ 183.000 | Residuos Solidos | ICP- optico | Realizado
| LE 1432 | 2020 | Fisico Quimica | Cianuro | Acytma - Absolute ST | Suelos | UV-Visible | Realizado
| LE 1432 | 2020 | Fisico Quimica | Solidos totales, volatiles y Fijos | Acytma - Absolute ST | Suelos | Gravimetria | Realizado
| LE 1273 | 2020 | Cromatografia Gaseosa | TCLP Semi Volatiles | Sigma-Aldrich SPE015 $ 189.000 | Residuos Solidos |  | Realizado
| LE 215 | 2020 | Metales | Al, As, Ba, Cd, Zn, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se | SMA - Obligatorio - Gratuito | Aguas Residuales | EAA - ICP optico | Realizado
| LE 215 | 2020 | Fisico Quimica | Fosforo, NKT | Acytma - ERA | Aguas Residuales | UV - Visible | Realizado
| LE 215 | 2020 | Fisico Quimica | Color | Acytma - ERA | Aguas Residuales | Visual | Realizado
| LE 1432 | 2021 | Fisico Quimica | Cianuro; Aceites y grasas | Absolute Standard | Lodos | UV - Visible; Gravimentria | Realizada - Enero 2021
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Sol Sedimentables | ERA Cat#911 Acytma | Agua Residual 60 ml para diluir a 1 L | Volumetria para metodo SM 2540 F | Marzo 2021 - Realizado
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Sólidos Totales 105°C, SDT a 180°C, SST | ERA Cat# 499 Acytma | Agua Residual 500 ml | Gravimetria | Marzo 2021 - Realizado
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Sulfuro | ERA Cat #071 Acytma | Agua Residual Ampolla de 10 mL diluir a 1 L | EIS | No reportado
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Surfactantes MBAS | ERA Cat# 778 Acytma | Agua Residual ampolla de 15 mL Diluir a 2L | EAM | Abril 2021 - Realizado
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Acidez | ERA Cat#915 Acytma | Agua Residual 250 ml | Volumetria | Abril 2021 - Realizado
| LE 214 | 2021 | Microbiologia | Hongos y levaduras | Sigma Aldrich MIC-015-Merck | Aguas Residuales 2 viales estériles+2 frascos tampon fosfato | Placas | Mayo 2021 - Realizado
| LE 1273 | 2021 | C. Gaseosa | Silvex 2,4,5 TP, 2,4 D | NSILAb, SPEO-015 Herb Acytma | Residuo Sólido, 100 g + 21 ml solucion fortificación | CG-ECD | Abril 2021 - Realizado
| LE 1431 | 2021 | Microbiologia | Coliformes Fecales | NSILAB, MIC-015 Acytma | Lodos 1 gr liofilizado | NMP | Mayo 2021 - Realizado
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Bromuro | ERA Cat#769 Acytma | Agua Residual ampolla de 15 ml Diluir a 2L | IC | Junio 2021 - Realizado
| LE 215 | 2021 | Fisico Quimica | Calcio Dureza de calcio, Dureza total , Magnesio, Magnesio, Sól susp Totales | ERA, Cat# 507 Acytma | Agua Residual 500 ml | ICP - Grav | Julio 2021 - Realizado
| LE 1432 | 2021 | Fisico Quimica | Al, Cd, Cu, CE, Cr, P, Mo, Hg, Ni, Pb, Zin | IELAB Ref 990013 Acytma | Lodos | ICP-Grav-EAA | Solo se participa en MO Agosto 2021 - REaliado
| LE 1431 | 2022 | Microbiologia | Recuento de Heterotrofos |  | Lodos | Placas | planificada 2022
| LE1432 | 2022 | Fisico Quimica | Amonio como N, NKT, COT, P | ERA Cat #542 Acytma | Suelos, Ampolla x 40 g | Volumetrico, EIS, IR, EAM | planificada 2022
| LE 1273 | 2021 | Fisico Quimica | Cianuro Reactivo | Absolute St Cat# 55146 Acytma | Residuo Sólido 10 gr Solido | EAM | Reprogramada para 2022 por ajuste de presupuesto de la organización
| LE 1273 | 2021 | Fisico Quimica | Sulfuro Reactivo | Absolute St Cat# 55147 Acytma | Residuo Sólido 10 gr Solido | Volumetria | Reprogramada para 2022 por ajuste de presupuesto de la organización
| LE 215 LE214 | 2021 | Fisico Quimica y Microbiologia | Sb, hg, NKT, PO4, Pb, Salinidad, CFecales, enterococo, EColi | IELAB Ref 990000 | - | ICP-EAM-NMP-P/A-Electrodo | Reprogramada para 2022 por ajuste de presupuesto de la organización
| LE 215 | 2021 | C. Gaseosa | 4,4 DDT, DDE, DDD, Lindano, Metoxicloro | ERA Cat # 713 Acytma | Agua Residual Ampolla de 2 ml diluir a 2 L | CG-ECD | Reprogramada para 2022 por ajuste de presupuesto de la organización
| LE 1273 | 2021 | C. Gaseosa | Benceno, 2-butanona, Tetracloruro de carbono, Clorobenceno, Cloroformo, 1,4 Diclorobenceno, 1,2 Dicloroetano, 1,1 Dicloroetileno,Tetracloroetileno, Tricloroetileno, Cloruro de Vinilo | ERA Cat#730 Acytma | Residuo Sólido Ampolla de 2 ml | CG-ECD-FID | Reprogramada para 2022 por ajuste de presupuesto de la organización
| LE1432 | 2021 | Fisico Quimica | Amonio como N, NKT, COT, P | ERA Cat #542 Acytma | Suelos, Ampolla x 40 g | Volumetrico, EIS, IR, EAM | Reprogramada para 2022 por ajuste de presupuesto de la organización

## LE214(2018-2021)
[18 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[11 empty] | PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD / INTERLABORATORIOS | [6 empty] | Aprobado por: | Gerente General
[11 empty] | (FAP-005-02) | [6 empty] | Fecha: | 06-07-2020
[18 empty] | N° de revisión: | 0
| Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad | [10 empty] | Periodo 2021
| Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico | [10 empty] | Total | 1
| Alcance: | LE 214 (2018-2021) | [10 empty] | Satisfactorios | 1
| Ciclo de Acreditación: | Ciclo 1 | [10 empty] | Cuestionables | 0
|  | Ciclo2 | [10 empty] | Insatisfactorios | 0
|  | Ciclo 3 | [10 empty] | %Conformidad | 100%
Ciclo 4
Año del ciclo |  | Tipo de evaluación | Analisis a | Tecnicas a |  | Programación | Fecha de recepción | Envio de | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Valor Reportado | Valor Asignado | Resultado Obtenido | Tecnicas / Ensayos
acreditación | Proveedor | Externa | realizar | realizar | Matriz | (Mes) | Mtras | resultados | Si | No |  |  |  |  | NMP | FM | Recuento en Placas | Sustrato enzimatico | P/A
2018 | ERA (Alchemex) | Ensayo de Aptitud | CT-CF-EC-RH | P/A - Placas |  |  | 2018-06-04 | 2018-07-18 | * |  | No |  |  | Satisfactorio | C.Fecales | C.Fecales | Recuento Heterotrofos | C.Totales | C.Totales
2019 | LGC (R&G) | Ensayo de Aptitud | CT-CF-EC-Sal-Ent | FM-NMP |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-02 | * |  | No |  |  | Satisfactorio | C. Totales | C. Totales | Legionella | E. Coli | C.Fecales
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | C. Totales | NMP | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | 350 MNP/100 ml | 100 NMP/ml | Satisfactorio | E.Coli | E.Coli | Hongos y levaduras |  | E. Coli
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | C. Fecales | NMP | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | 240 NMP/100 ml | 183 NM/100ml | satisfactorio | Salmonella |  | RAM
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | E. Coli | NMP | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | 130 NMP/100 ml | 219 NMP/100 ml | satisfactorio | Salmonella
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Enterococo | NMP | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | 6,8 NMP/100 ml | 5,6 NMP/100 ml | satisfactorio | Sulfito Redutores
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Pseudomona | NMP | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | 2.3802 | 3.35 | Insatisfactorio | Entero-Streptococcus
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Staphylococo | NMP | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | 1.1461 | 2.31 | Insatisfactorio | Pseudomonas
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Salmonella | FM | Agua Cruda | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-26 | * |  | No | Ausencia | Presencia | Insatisfactorio | Staphylococcus
2021 | Sigma Aldrich (Merck) | Ensayo de Aptitud | Hongos y levaduras | Placa | Agua Cruda | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 2021-05-26 | * |  | No | 190 UFC/100 ml | 346 UFC/100 ml | Satisfactorio

## LE215 (2018-2021)
[29 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[11 empty] | PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD / INTERLABORATORIOS | [17 empty] | Aprobado por: | Gerente General
[11 empty] | (FAP-005-02) | [17 empty] | Fecha: | 06-07-2020
[29 empty] | N° de revisión: | 0
| Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad | [10 empty] | Periodo 2021
| Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico | [10 empty] | Total |  | 45
| Alcance: | LE 215 (2018 - 2021) | [10 empty] | Satisfactorios |  | 43
| Ciclo de Acreditación: | Ciclo 1 | [10 empty] | Cuestionables |  | 0
|  | Ciclo2 | [10 empty] | Insatisfactorios |  | 1
|  | Ciclo 3 | [10 empty] | No Reportado |  | 1
|  | Ciclo 4 | [10 empty] | % Conformidad |  | 95.56%
Año de | Proveedor | Tipo de evaluación | Analisis a realizar | Tecnicas a realizar |  | Programación | Fecha de recepción | Envio de resultados | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Valor Reportado | Valor Asignado | Z-SCore | Resultado Obtenido | Tecnicas / Ensayos
acreditación |  | Externa |  |  | Matriz | (Mes) | Mtras |  | Si | No | [5 empty] | EAA | ICP-Optico | ICP-Masa | CG-FID | CG-ECD | CG-Masa | IC | EAM | Electrodo | Volumetria | Gravimetria | IR | Nefelometrico | Organoleptico | Otros
2018 |  | Ensayo de Aptitud | [13 empty] | Arsénico | Cromo | Cromo Total | Benceno | 4,4 DDT | PHA´s | Fluoruro | Cianuro | Amoniaco | Cloruro | SD | A&G | Turbiedad | Olor | Color Verdadero
2019 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Metales: As,Cd, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb | ICP -EAA |  |  | 2019-01-31 | 2019-03-01 | * |  | No |  |  |  | Satisfactorio | Arsénico | Cromo | Hierro | Tolueno | Lindano | PCB | Nitrito | Comp. Fenolicos | Nitrato | SSedimetables | Sulfato | COT |  | Sabor | Monocloraminas
2019 | ERA (Alchemex) | Ensayo de Aptitud | color | Comparacion Visual |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-30 | * |  | No |  |  |  | Insatisfactorio | Cadmio | Hierro | Magnesio | Xileno | Metoxicloro |  | Nitrato | Nitrito | Fluoruro | Alcalinidad | SST |  |  |  | Cloro libre residual
2019 | ERA (Alchemex) | Ensayo de Aptitud | Detergentes Anionicos | EAM |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-30 | * |  | No |  |  |  | Satisfactorio | Mercurio | Cinc | Manganeso | Etilbenceno | 2,4 D |  | Cloruro | Fosforo | pH | Carbonatos | A&G |  |  |  | Poder espumogeno
2019 | ERA (Alchemex) | Ensayo de Aptitud | PCB´s | GC-MS |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-29 | * |  | No |  |  |  | Insatisfactorio | Cobre | Cinc | Cinc | HCV | DDE+DDD |  | Sulfato | Indice fenol | DBO | Bicarbonatos | HCF |  |  |  | Dureza Total
2019 | ERA (Alchemex) | Ensayo de Aptitud | SD, SST, ST | Grav |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-29 | * |  | No |  |  |  | Insatisfactorio | Hierro | Cadmio | Cadmio |  | Pentaclorfenol |  | Bromuro | DQO | N-NH3 | Hidróxidos | Sulfato Disuelto |  |  |  | Dureza Calcica
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Aceites y grasas | IR | Aguas Residuales | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-02-27 | * |  | No | 71,6 mg/L | 124 mg/L |  | Cuestionable | Magnesio | Cadmio | Plomo |  | DBCM |  | Fosfato | Surfactantes Anionicos | Sulfuro | Acidez | ST | COT |  |  | Dureza Magnesica
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Turbiedad | Nefelometrica | Aguas Residuales | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 2020-02-27 | * |  | No | 3,94 UNT | 3,99 UNT |  | Satisfactorio | Manganeso | Plomo | Cobre |  | BDCM |  |  | Clorofila | NKT | Acidos organicos | SSF |  |  |  | Color Verdadero
2020 | Sigma Aldrich | Ensayo de Aptitud | Nitrito como NO2 | Uv-Visible | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-30 | * |  | No | 3,31 mg/L | 3,63 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Sigma Aldrich | Ensayo de Aptitud | Nitrito como N | Uv-Visible | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-30 | * |  | No | 1,01 mg/L | 1,12 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Sigma Aldrich | Ensayo de Aptitud | Ortofosfato como PO4 | IC | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-30 | * |  | No | 5,45 mg/L | 7,85 mg/L |  | Cuestionable
2020 | Sigma Aldrich | Ensayo de Aptitud | Ortofosfato como P | IC | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-30 | * |  | No | 1,78 mg/L | 2,5 mg/L |  | Cuestionable
2020 | Sigma Aldrich | Ensayo de Aptitud | Fosforo Total | Uv-Visible | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-30 | * |  | No | 3,26 mg/L | 2,59 mg/L |  | Insatisfactorio
2020 | Calculo Teorico | Ensayo de Aptitud | Nitrito + Nitrato como N | Calculo Teorico | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-03 | 2020-04-30 | * |  | No | 6,83 mg/L | 6,47 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Aluminio | ICP-Masa | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 114,6 ug/L | 108,7 ug/L |  | Satisfactorio | Plomo | Plomo | Selenio |  | TBM |  |  | DQO | Salinidad |  | SSV
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Amonio | EIS | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 0,5 mg/L | 0,47 mg/L |  | Satisfactorio | Cinc | Cobre | Arsénico |  | TCE |  |  |  | Potencial ORD |  | STF
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Antimonio | ICP-Masa | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 14,5 ug/L | 9,9 ug/L |  | Satisfactorio | Cromo | Cobre | Mercurio |  | TCM |  |  |  | Conductividad |  | STV
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Bicarbonato | Volumetria | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 52,2 mg/L | 109,9 mg/L |  | Insatisfactorio | Niquel | Boro | Aluminio | [5 empty] | DBO |  | ST
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cadmio | ICP-Masa | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 11,6 ug/L | 8,6 ug/L |  | Insatisfactorio | Cromo +6 | Antimonio | Antimonio
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Conductividad | Electrodo | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 851us/cm | 763 us/cm |  | Satisfactorio | Molibdeno | Arsénico | Bario
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Magnesio | ICP-Masa | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 24,7 mg/L | 24,4 mg/L |  | Satisfactorio |  | Bario | Berilio
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Manganeso | ICP-Masa | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 60,8 ug/L | 48,2 ug/L |  | Cuestionable |  | Berilio | Bismuto
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Nitrato | EIS | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 4,4 mg/L | 5 mg/L |  | Satisfactorio |  | Cobalto | Boro
2020 | IELAB (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sodio | ICP-Masa | Agua Potable | 2020-02-01 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | * |  | No | 81,7 mg/L | 79,7 mg/L |  | Satisfactorio |  | Estaño | Calcio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Aluminio 1 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1,92 mg/L | 1,917 mg/L |  | Satisfactorio |  | Estroncio | Cobalto
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1,88 mg/L | 1,843 mg/L |  | Satisfactorio |  | Litio | Estaño
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Bario 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 4,4 mg/L | 4,314 mg/L |  | Satisfactorio |  | Niquel | Estroncio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1,63 mg/L | 1,352 mg/L |  | Satisfactorio |  | Niquel | Litio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2,75 mg/L | 2,544 mg/L |  | Satisfactorio |  | Plata | Molibdeno
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Hierro 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 17,7 mg/L | 17,3 mg/L |  | Satisfactorio |  | Potasio | Niquel
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Manganeso 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1,45 mg/L | 1,286 mg/L |  | Satisfactorio |  | Selenio | Plata
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Molibdeno 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 4,24 mg/L | 3,815 mg/L |  | Satisfactorio |  | Silice | Potasio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 1 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,086 mg/L | 0,103 mg/L |  | Satisfactorio |  | Sodio | Silicio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Selenio 1 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,304 mg/L | 0,304 mg/L |  | Satisfactorio |  | Vanadio | Sodio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Aluminio 2 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,572 mg/L | 0.518 mg/L |  | Satisfactorio |  | Bismuto | Vanadio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 6,28 mg/L | 5,958 mg/L |  | Satisfactorio |  | Molibdeno
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Bario 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 3,52 mg/L | 3,438 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,452 mg/L | 0,381 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2,13 mg/L | 1,194 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Manganeso 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,814 mg/L | 0,739 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Molibdeno 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 3,49 mg/L | 3,122 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 2 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,36 mg/L | 0,328 mg(L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Selenio 2 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,104 mg/L | 0,062 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Aluminio 3 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2,17 mg/L | 2,171mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 4,02 mg/l | 3,78 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Bario 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 7,04 mg/L | 6,995 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1 mg/L | 0,884 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 8,01 mg/L | 8,081 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Manganeso 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,76 mg/L | 0,675 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Molibdeno 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2,99 mg/L | 2,697 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Niquel 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2 mg/L | 1,877 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 3 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,411 mg/L | 0,372 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Selenio 3 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,054 mg/L | 0,041 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Aluminio 4 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1,42 mg/L | 1,374 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,879 mg/L | 0,789 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Bario 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 1,26 mg/L | 1,297 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2,51 mg/L | 2,107 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 7,51 mg/L | 7,602 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Manganeso 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,464 mg/L | 0,413 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Molibdeno 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,798 mg/L | 0,714 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Niquel 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 2,99 mg/L | 2,87 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 4 | ICP | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,173 mg/L | 0,167 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Selenio 4 | EAA | Agua Superficial | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-04-16 | * |  | No | 0,254 mg/L | 0,271 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Absolute St (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Bromodiclorometano | CG-ECD | Agua Potable | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-25 | * |  | No | 16,3 ug/L | 15,6 ug/L |  | Satisfactorio
2020 | Absolute St (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Tribromometano | CG-ECD | Agua Potable | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-25 | * |  | No | 12 ug/L | 10,4 ug/L |  | Satisfactorio
2020 | Absolute St (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Triclorometano | CG-ECD | Agua Potable | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-25 | * |  | No | 41,4 ug/L | 38 ug/L |  | Satisfactorio
2020 | Absolute St (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Dibromoclorometano | CG-ECD | Agua Potable | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-25 | * |  | No | 46,6 ug/L | 48 ug/L |  | Satisfactorio
2020 | Absolute St (Acytma) | Ensayo de Aptitud | THM total | CG-ECD | Agua Potable | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-25 | * |  | No | 116 ug/L | 112 ug/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Alcalinidad | Volumetria | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 36,7 mg/L | 36,0 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cloruro | Volumetria | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 84,7 mg/L | 82,1 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Conductividad | Electrodo | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 393 umhos/cm | 390umhos/cm |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Fluoruro | EIS | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 2,07 mg/L | 2,08 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Potasio | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 14,3 mg/L | 14,4 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sodio | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 68,5 mg/L | 68,0 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sulfato | Gravimetria | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 16,1 mg/L | 12,1mg/L |  | Insatisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Disueltos Totales | Gravimetria | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 256 mg/L | 238 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Totales | Gravimetria | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 260 mg/L | 244mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cianuro | CFA | Aguas Residuales | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-06-29 | * |  | No | 0,680 mg/L | 0,816 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | DBO5 | EIS | Aguas Residuales | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | * |  | No | 116 mg/L | 125 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | DBO Carbonacea | EIS | Aguas Residuales | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | * |  | No | 106 mg/L | 116 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | DQO | UV-Visible | Aguas Residuales | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | * |  | No | 188 mg/L | 203 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | COT | IR | Aguas Residuales | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | * |  | No | 81,2 mg/L | 77,9 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Aluminio | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 1,628 mg/L | 1,510 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,757 mg/L | 0,700 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,043 mg/L | 0,050 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cinc | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 3,053 mg/L | 3,630 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cobre | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,059 mg/L | 0,206 mg/L |  | Insatisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 2,788 mg/L | 3,010 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Manganeso | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,449 mg/L | 0,510 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Níquel | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,258 mg/L | 0,300 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,088 mg/L | 0,100 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Selenio | ICP-Optico | Aguas Residuales | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | * |  | No | 0,051 mg/L | 0,050 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | NKT | EIS | Aguas Residuales | 2020-08-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 23,6 mg/L | 24,5 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Fosforo | UV-Visible | Aguas Residuales | 2020-08-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 4,09 mg/L | 4,60 mg/L |  | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Color | Comparacion Visual | Aguas Residuales | 2020-08-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 15 unidad | 14 unidad |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Sedimentables | Gravimentría | Aguas Residuales | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 2021-03-17 | * |  |  | 40 mL/L | 35,9 mL/L |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Disueltos Totales | Gravimentría | Aguas Residuales | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 2021-03-17 | * |  |  | 190 mg/L | 174 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Suspendidos | Gravimentría | Aguas Residuales | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 2021-03-17 | * |  |  | 56 mg/L | 70,4 mg/L |  | Insatisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Totales | Gravimentría | Aguas Residuales | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 2021-03-17 | * |  |  | 241 mg/L | 246 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,364 mg/L | 5,47 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,423 mg/L | 2,38 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 1,710 mg/L | 1,79 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Arsénico 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 0,383 mg/L | 0,38 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,337 mg/L | 5,53 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,426 mg/L | 2,42 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 1,425 mg/L | 1,49 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cadmio 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 0,196 mg/L | 0,2 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cinc 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 11,18 mg/L | 11,52 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cinc 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,101 mg/L | 5,09 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cinc 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,512 mg/L | 5,69 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cinc 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,215 mg/L | 2,28 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cobre 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,749 mg/L | 5,79 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cobre 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,750 mg/L | 2,79 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cobre 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 4,437 mg/L | 4,51 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cobre 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,334 mg/L | 2,29 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,357 mg/L | 5,46 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,420 mg/L | 2,51 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 3,995 mg/L | 4,27 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Cromo 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,073 mg/L | 2,1 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Hierro 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 28,04 mg/L | 27,29 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Hierro 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 13,27 mg/L | 12,75 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Hierro 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 35,70 mg/L | 36,57 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Hierro 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 21,19 mg/L | 21,46 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Niquel 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 5,274 mg/L | 5,56 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Niquel 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,376 mg/L | 2,45 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Niquel 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 3,972 mg/L | 4,17 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Niquel 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 1,977 mg/L | 2,06 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 1 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 2,64 mg/L | 2,8 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 2 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 1,220 mg/L | 1,27 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 3 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 1,835 mg/L | 2,06 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | Quebec (SMA) | Ensayo de Aptitud | Plomo 4 | ICP | Aguas Superficial | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 2021-04-05 | * |  | No | 0,413 mg/L | 0,42 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Acidez | Volumetria | Aguas Residuales | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2021-04-14 | * |  | No | 1629 mg/L | 1600 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sulfuro | EIS | Aguas Residuales | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2021-04-14 |  | * | No | No Reportado | No Reportado | No Reportado | No Reportado
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | SAAM | Colorimetrico | Aguas Residuales | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2021-04-14 | * |  | No | 0,364 mg/L | 0,511 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Bromuro | IC | Aguas Residuales | 2021-04-01 | 2021-05-07 | 2021-06-06 | * |  | No | 10,04 mg/L | 10,1 mg/L |  | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | SST | Gravimetría | Aguas Residuales | 2021-05-01 | 2021-06-11 | 2021-07-04 | * |  | No | 53 mg/L | 56,6 mg/L | -1.2 | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Calcio | ICP | Aguas Residuales | 2021-05-01 | 2021-06-11 | 2021-07-04 | * |  | No | 36,5 mg/L | 37,3 mg/L | -0.49 | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Magnesio | ICP | Aguas Residuales | 2021-05-01 | 2021-06-11 | 2021-07-04 | * |  | No | 33,5 mg/L | 32,8 mg/L | 0.31 | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Dureza de Ca | Teorico | Aguas Residuales | 2021-05-01 | 2021-06-11 | 2021-07-04 | * |  | No | 91,1 mg/L | 92,8 mg/L | -0.35 | Satisfactorio
2021 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Dureza total | Teorico | Aguas Residuales | 2021-05-01 | 2021-06-11 | 2021-07-04 | * |  | No | 229 mg/L | 227 mg/L | 0.24 | Satisfactorio
2021 |  | Ensayo de Aptitud
2021 |  | Ensayo de Aptitud
2021 |  | Ensayo de Aptitud

## LE1273 (2015-2019) (hidden)
PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD
(AC-061)
Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad
Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico
Alcance: | LE 1273
Ciclo de Acreditación: | Ciclo 1
Ciclo2
Ciclo 3
Ciclo 4
Tecnicas / Ensayos | [5 empty] | Año de acreditación | Fecha de recepción | Analitos contenidos | Proveedor | Tecnicas a realizar | Envio de resultados | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Resultado Obtenido
CGAS-ECD | CGAS-FID | CGAS-Masa | ICP | EAA | Otros | [6 empty] | Si | No
Cloroformo | Benceno | 1,4 Diclorbenceno | Bario | Arsénico | Corrosividad | 2016 | - | - | - | - | - |  | * |  | Sin Programacion
1,2 Dicloroetano | Clorobenceno | O-Cresol | Cadmio | Selenio | Inflamabilidad | 2017 | 2017-11-01 | Semivolatil - TCLP | Sigma Aldrich | CGAS-ECD/CGAS Masa | 2018-01-01 | * |  |  | Satisfactorio
1,1 Dicloroetileno | Metiletilcetona | m-Cresol | Cinc | Mercurio | Reactividad Cn | 2018 | - | - | - | - | - |  | * |  | Sin Programacion
Tetracloruro de Carbono |  | p-Cresol | Cobre |  | Reactividad S | 2019 | 2019-04-01 | Metales - TCLP | ERA (Alchemex) | ICP/EAA | 2019-06-01 | * |  |  | Satisfactorio
Tetracloroetileno |  | Cresol | Cromo |  | COT
Tricloroetileno |  | 2,4 Dinitrotolueno | Hierro
Cloruro de vinilo |  | Hexacloroetano | Magnesio
Clordano (cis y trans) |  | Nitrobenceno | Manganeso
Edrin |  | Piridina | Plata
Heptacloro |  | 2,4,5 Triclorofenol | Plomo
Heptacloro Epoxido |  | Hexacloro-1,3 Butadieno | Vanadio
Lindano |  | 2,4,6 Triclorofenol
Metoxicloro |  | Hexaclorobenceno
Toxafeno
2,4 D
2,4,5 TP (Silvex)
Pentaclorfenol

## LE1431 (2018-2022)
[16 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[11 empty] | PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD / INTERLABORATORIOS |  |  |  |  | Aprobado por: | Gerente General
[11 empty] | (FAP-005-02) |  |  |  |  | Fecha: | 06-07-2020
[16 empty] | N° de revisión: | 0
| Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad | [10 empty] | Periodo 2021
| Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico | [10 empty] | Total | 1
| Alcance: | LE 1431 (2019 - 2022) | [10 empty] | Satisfactorios | 1
| Ciclo de Acreditación: | Ciclo 1 | [10 empty] | Cuestionables | 0
|  | Ciclo2 | [10 empty] | Insatisfactorios | 0
|  | Ciclo 3 | [10 empty] | % Conformidad | 100%
Ciclo 4
Año del ciclo de |  | Tipo de evaluación | Analisis a realizar | Tecnicas a realizar |  | Programación | Fecha de recepción Mtras. | Envio de resultados | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Valor Reportado | Valor Asignado | Resultado Obtenido | Ensayo/Tecnica
acreditación | Proveedor | Externa |  |  | Matriz | (Mes) |  |  | Si | No |  |  |  |  | NMP | Agar semisolido | Placas
2019 | Nsi Lab Solution | Ensayo de Apitud | C Fecales | NMP/g | Lodos | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 2019-11-20 | Si |  | No | 790NMP/g | 591319 NMP/g | Insatisfactorio | C.Totales | Ovas de Helminto | Recuento de Heterotrofos
2020 | Sigma Aldrich | Ensayo de Apitud | Salmonella | NMP/g | Lodos | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Si |  | No | 128,7 NMP/g | 125 NMP/g | Satisfactorio | Salmonella
2021 | NsiLab (Acytma) | Ensayo de Apitud | C Fecales | NMP/g | Lodos | 2021-04-01 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | Si |  | No | 1,3 x 10E6 | 894500 | Satisfactorio | C. Fecales

## LE1273 (2019-2023)
[19 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[11 empty] | PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD / INTERLABORATORIOS | [7 empty] | Aprobado por: | Gerente General
[11 empty] | (FAP-005-02) | [7 empty] | Fecha: | 06-07-2020
[19 empty] | N° de revisión: | 0
| Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad | [10 empty] | Periodo 2021
| Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico | [10 empty] | Total | 2
| Alcance: | LE 1273 | [10 empty] | Satisfactorios | 2
| Ciclo de Acreditación: | Ciclo 1 | [10 empty] | Cuestionables | 0
|  | Ciclo2 | [10 empty] | Insatisfactorios | 0
|  | Ciclo 3 | [10 empty] | % Conformidad | 100%
Ciclo 4
Año de | Proveedor | Tipo de evaluación | Analisis a realizar | Tecnicas a realizar |  | Programación | Fecha de recepción | Envio de resultados | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Valor Reportado | Valor Asignado | Resultado Obtenido | Tecnicas / Ensayos
acreditación |  | Externa |  |  | Matriz | (Mes) | Mtras. |  | Si | No |  |  |  |  | CGAS-ECD | CGAS-FID | CGAS-Masa | ICP | EAA | Otros
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Inflamabilidad | Copa Cerrada | Residuo liquido | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-03 | * |  | No | 146,6°F | 141°F | Satisfactorio | Cloroformo | Benceno | 1,4 Diclorbenceno | Bario | Arsénico | Corrosividad
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | 1,4 Diclorobenceno | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,12 mg/L | Satisfactorio | 1,2 Dicloroetano | Clorobenceno | O-Cresol | Cadmio | Selenio | Inflamabilidad
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Hexacloroetano | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | - | - | No informado | 1,1 Dicloroetileno | Metiletilcetona | m-Cresol | Cinc | Mercurio | Reactividad Cn
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Nitrobenceno | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | Tetracloruro de Carbono |  | p-Cresol | Cobre |  | Reactividad S
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Piridina | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | - | - | No informado | Tetracloroetileno |  | Cresol | Cromo |  | COT
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | 2,4 Dinitrotolueno | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | Tricloroetileno |  | 2,4 Dinitrotolueno | Hierro
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Hexaclorobenceno | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | - | - | No informado | Cloruro de vinilo |  | Hexacloroetano | Magnesio
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | m Cresol | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | Clordano (cis y trans) |  | Nitrobenceno | Manganeso
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | p Cresol | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | Edrin |  | Piridina | Plata
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | o Cresol | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 4,56 mg/L | 2,69 mg/L | Insatisfactorio | Heptacloro |  | 2,4,5 Triclorofenol | Plomo
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cresol Total | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 4,56 mg/L | 2,69 mg/L | Satisfactorio | Heptacloro Epoxido |  | Hexacloro-1,3 Butadieno | Vanadio
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | 2,4,5 Triclorofenol | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 5,17 mg/L | 5,58 mg/L | Satisfactorio | Lindano |  | 2,4,6 Triclorofenol
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | 2,4,6 Triclorofenol | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | Metoxicloro |  | Hexaclorobenceno
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Pentaclorofenol | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 0,001 mg/L | <0,1 mg/L | Satisfactorio | Toxafeno
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Hexacloro 1,3 Butadieno | CG-Masa | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | < 0,50 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | 2,4 D
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Lindano | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 0,310 mg/ | 0,390 mg/L | Satisfactorio | 2,4,5 TP (Silvex)
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Clordano | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | <0.002 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio | Pentaclorfenol
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Endrin | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | <0,001 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Heptaclor | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 0,150 mg/L | 0,250 mg/L | Insatisfactorio
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Heptacloroepoxido | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | 0,347 mg/L | 0,490 mg/L | Satisfactorio
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Metixicloro | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | <0.001 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio
2020 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Toxafeno | CG-ECD | Residuo Sólido | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-04 | * |  | No | <0.030 mg/L | 0,00 mg/L | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Arsénico | EAA | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 0,207 mg/L | 0,322 mg/L | Cuestionable
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Selenio | EAA | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 0,522 mg/L | 0,670 mg/L | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Mercurio | EAA | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 2,283 mg/L | 3,79 mg/L | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Bario | ICP | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 1,482 mg/L | 2,00 mg/L | Cuestionable
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cadmio | ICP | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 1,308 mg/L | 1,72 mg/L | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cinc | ICP | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 1,235 mg/L | 1,14 mg/L | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cromo | ICP | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 1,542 mg/L | 2,36 mg/L | Cuestionable
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Plata | ICP | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 14,511 mg/L | 14,9 mg/L | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Plomo | ICP | Residuo Sólido | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | * |  | No | 4,140 mg/L | 6,41 mg/L | Cuestionable
2021 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | 2,4,5 TP | CG-ECD | Residuo Sólido | 2021-04-01 | 2020-04-21 | 2021-05-14 | * |  | No | 0,165 mg/L | 0,140 mg/L | Satisfactorio
2021 | NSI (Acytma) | Ensayo de Aptitud | 2,4 D | CG-ECD | Residuo Sólido | 2021-04-01 | 2020-04-21 | 2021-05-14 | * |  | No | 0,421 mg/L | 0,380 mg(/L | Satisfactorio
2021 |  | Ensayo de Aptitud |  |  | Residuo Sólido
2021 |  | Ensayo de Aptitud |  |  | Residuo Sólido

## LE1432 (2018-2022)
[23 empty] | Preparado por: | Resp. Calidad
[13 empty] | PROGRAMA DE ENSAYOS DE APTITUD / INTERLABORATORIOS | [9 empty] | Aprobado por: | Gerente General
[13 empty] | (FAP-005-02) | [9 empty] | Fecha: | 06-07-2020
[23 empty] | N° de revisión: | 0
| Preparado por: | Denisse Manzanares / Encargado de Control de Calidad | [10 empty] | Periodo 2021
| Revisado por: | Ximena Cuadros M. / Ejecutivo Técnico | [10 empty] | Total | 2
| Alcance: | LE 1432 | [10 empty] | Satisfactorios | 1
| Ciclo de Acreditación: | Ciclo 1 | [10 empty] | Cuestionables | 0
|  | Ciclo2 | [10 empty] | Insatisfactorios | 1
|  | Ciclo 3 | [10 empty] | % Conformidad | 50%
Ciclo 4
Año del ciclo de |  | Tipo de evaluación | Analisis a realizar | Tecnicas a realizar |  | Programación | Fecha de recepción Mtras. | Envio de resultados | Verificacion de Cumplimiento |  | Re-Programación | Valor Reportado | Valor Asignado | Z-Score | Resultado Obtenido | Ensayo / Tecnica
acreditación | Proveedor | Externa |  |  | Matriz | (Mes) |  |  | Si | No | [5 empty] | ICP | EAA | CGAS-FID | Gravimetria | IR | EAM | Volumetria | Electrodo | Granulometria
2018 | ERA (Alchemex) |  | COT-P-NKT | IR-EAM-Vol |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-23 | * |  | No |  |  |  | Insatisfactorio NKT | Aluminio | Aluminio Disp. | Benceno | A&G | COT | Cianuro | Cloruro | Conductividad
2019 | IELAB (Acytma) |  | Al, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, Cond, PT, MO | ICP-EAA-Grav-Cond-EAM |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-20 | * |  | No |  |  |  | Insatisfactorio PT y MO | Antimonio | Arsenico | HCV | HCF |  | Fosforo Disp | Nitrogeno Total | pH
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-H2O | Potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 5.7 | 5.4 | 0.2 | Satisfactorio | Bario | Mercurio | Tolueno | Humedad |  | Fosforo Total | Nitrogeno Disp | ORP
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-H2O | Potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 |  |  |  | 6 | 5.9 | 0.2 | Satisfactorio | Berilio | Selenio | Xileno | Materia Organica |  | Fosforo Total | Sulfuro
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-H2O | Potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 0.2 | Satisfactorio | Bismuto |  |  | Materia Seca
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-H2O | Potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 |  |  |  | 5.4 | 5.4 | 0.1 | Satisfactorio | Boro |  |  | MSF
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-CaCl2 | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 4.9 | 4.8 | 0.1 | Satisfactorio | Cadmio |  |  | MSV
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-CaCl2 | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 5.5 | 5.2 | 0.2 | Satisfactorio | Calcio |  |  | ST
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-CaCl2 | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 5 | 4.9 | 0.1 | Satisfactorio | Cinc |  |  | STF
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | pH-CaCl2 | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 4.9 | 4.8 | 0.1 | Satisfactorio | Cobalto |  |  | STV
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 19.6 | 17.9 | 2.9 | Satisfactorio | Cobre |  |  | Sulfato
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 17.1 | 16.7 | 2.7 | Satisfactorio | Cromo
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 19.1 | 17.5 | 2.8 | Satisfactorio | Estaño
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 20.4 | 18.2 | 3 | Satisfactorio | Estroncio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8 | 21.3 | 3.7 | Insatisfactorio | Hierro
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8 | 16.2 | 3.7 | Cuestionable | Litio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8 | 12.9 | 2.9 | Cuestionable | Magnesio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 11 | 21 | 4.2 | Cuestionable | Manganeso
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 4.1 | 4.3 | 0.5 | Satisfactorio | Molibdeno
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 7.8 | 7.2 | 1.3 | Satisfactorio | Niquel
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 4 | 4.1 | 0.5 | Satisfactorio | Plata
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 4 | 4.2 | 0.7 | Satisfactorio | Plomo
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 14 | 1.4 | 0.1 | Satisfactorio | Potasio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.7 | 0.65 | 0.09 | Satisfactorio | Potasio Disp
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.7 | 0.66 | 0.11 | Satisfactorio | Silice
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.4 | 1.41 | 0.16 | Satisfactorio | Sodio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Potasio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.58 | 0.6 | 0.07 | Satisfactorio | Sodio Disp
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Potasio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.31 | 0.3 | 0.08 | Satisfactorio | Vanadio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Potasio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.26 | 0.25 | 0.04 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Potasio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.61 | 0.6 | 0.08 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.11 | 0.12 | 0.05 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.07 | 0.12 | 0.05 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.14 | 0.12 | 0.04 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.11 | 0.12 | 0.05 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Aluminio | EAA | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.01 | 0.17 | 0.07 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Aluminio | EAA | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0 | 0.04 | 0.04 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Aluminio | EAA | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.01 | 0.12 | 0.16 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Aluminio | EAA | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.02 | 0.16 | 0.07 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | CICE | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 6.2 | 6.9 | 1.65 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | CICE | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8.8 | 8.26 | 1.36 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | CICE | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 5.1 | 5.09 | 0.76 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | CICE | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 6.1 | 6.45 | 0.82 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Saturación de Al | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.2 | 2.45 | 1.13 | Cuestionable
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Saturación de Al | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0 | 0.48 | 0.33 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Saturación de Al | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.2 | 1.74 | 1.05 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Saturación de Al | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.3 | 2.36 | 1.09 | Cuestionable
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Azufre | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 14 | 41.68 | 18.21 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Azufre | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 27 | 28.41 | 10.87 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Azufre | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 27 | 18.44 | 9.08 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Azufre | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 22 | 42.74 | 20.27 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 15 | 22.94 | 9.52 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 28 | 24.94 | 2020-10-07 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 23 | 25.6 | 8.22 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de fósforo | Colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 15 | 21.25 | 7.27 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de pH (CTpH) | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.1 | 0.99 | 0.24 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de pH (CTpH) | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.1 | 0.98 | 0.22 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de pH (CTpH) | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1 | 1.02 | 0.25 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Capacidad tampón de pH (CTpH) | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1 | 1.01 | 0.24 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Requerimiento de encalado para un pH-H2O = 5,8 | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.3 | 3.75 | 2.07 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Requerimiento de encalado para un pH-H2O = 5,8 | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0 | 0.22 | 0.52 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Requerimiento de encalado para un pH-H2O = 5,8 | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 2.8 | 3.56 | 1.03 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Acidos | Interlaboratorio | Requerimiento de encalado para un pH-H2O = 5,8 | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 3.8 | 4.3 | 1.95 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | pH-H2O | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8.8 | 8.63 | 0.19 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | pH-H2O | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 9.2 | 8.7 | 0.4 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | pH-H2O | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8.7 | 8.78 | 0.22 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | pH-H2O | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8.8 | 8.69 | 0.15 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 3.2 | 3.3 | 1.54 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.9 | 0.99 | 0.35 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 2.6 | 2.57 | 0.55 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Materia orgánica | Gravimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 3.8 | 3.37 | 1.49 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Fósforo | colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8 | 8.15 | 2.86 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Fósforo | colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 6 | 7.91 | 3.02 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Fósforo | colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8 | 12.16 | 3.64 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Fósforo | colorimetria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 4 | 7.53 | 2.15 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Conductividad eléctrica | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.3 | 1.44 | 0.44 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Conductividad eléctrica | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.7 | 5.42 | 5.5 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Conductividad eléctrica | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 7.2 | 5.47 | 2.08 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Conductividad eléctrica | potenciometria | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.8 | 1.32 | 0.4 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 2.4 | 2.09 | 0.56 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.3 | 17.41 | 14.91 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 19.7 | 9.62 | 3.77 | Cuestionable
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Calcio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 3.1 | 1.97 | 0.69 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.9 | 0.86 | 0.28 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 0.7 | 9.07 | 7.97 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 12.8 | 6.18 | 2.48 | Cuestionable
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Magnesio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 1.3 | 0.82 | 0.29 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 18 | 12.96 | 5.29 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 6 | 45.15 | 45.96 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 59 | 42.92 | 11.68 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | Sodio | ICP | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 21 | 11.91 | 3.41 | Cuestionable
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | RAS | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 14 | 10.28 | 3.55 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | RAS | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 6 | 8.78 | 4.52 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | RAS | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 14 | 15.24 | 3.22 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | RAS | Calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 15 | 10.02 | 2.96 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | PSI | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 17 | 13.14 | 13.09 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | PSI | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 8 | 12.2 | 7.07 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | PSI | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 18 | 17.93 | 3.13 | Satisfactorio
2019 | CNA - Suelos Salinos | Interlaboratorio | PSI | calculo T | Suelos | noviembre | 2019-11-13 | 2019-12-13 | * |  | No | 17 | 12.49 | 3.07 | Satisfactorio
2020 | Absolute ST (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Aceites y grasas | Gravimetria | suelos | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-05-25 | * |  | No | 9920 mg/kg | 752 mg/kg |  | Insatisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Benceno | CG-FID | suelos | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | * |  | No | 141 ug/kg | 154 ug/kg | -0.98 | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Tolueno | CG-FID | suelos | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | * |  | No | 107 ug/kg | 109 ug/kg | -0.19 | Satisfactorio
2020 | ERA (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Xileno | CG-FID | suelos | 2020-07-01 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | * |  | No | 289 ug/kg | 289 ug/kg | -0.15 | Satisfactorio
2020 | Absolute ST (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Totales | Gravimetria | suelos | 2020-08-01 | 2020-09-04 | 2020-10-05 | * |  | No | 345 mg | 348 mg |  | Satisfactorio
2020 | Absolute ST (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Volátiles | Gravimetria | suelos | 2020-08-01 | 2020-09-04 | 2020-10-05 | * |  | No | 240 mg | 241 mg |  | Satisfactorio
2020 | Absolute ST (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Sólidos Fijos | Gravimetria | suelos | 2020-08-01 | 2020-09-04 | 2020-10-05 | * |  | No | 104 mg | 106 mg |  | Satisfactorio
2021 | Absolute ST (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Cianuro | Gravimetria | suelos | 2020-12-01 | 2021-01-03 | 2021-02-01 | * |  | No | 125 mg/kg | 177 mg/kg | R=17,7-195 | Satisfactorio
2021 | Absolute ST (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Aceites y grasas | Gravimetria | suelos | 2020-12-01 | 2021-01-03 | 2021-02-01 | * |  | No | 1050 mg/kg | 544 mg/kg | R=54,4-1064 | Insatisfactorio
2021 | NsiLab (Acytma) | Ensayo de Aptitud | Aceites y grasas | Gravimetria | Suelos |  | 2021-04-21 | 2021-05-23
2021 |  | Ensayo de Aptitud | Metales | ICP | Lodos
2021 |  | Ensayo de Aptitud | HCV | CG-FID | Lodos
2021 |  | Ensayo de Aptitud | Fosforo | Colorimetria | Lodos
2021 |  | Ensayo de Aptitud | Nitrógeno | Volumetría | Lodos
2021 |  | Ensayo de Aptitud | pH | Electrodo | Lodos

## Hoja 1
Parámetro | Tecnicas |  | Valor Reportado | Valor Asignado | Rango de aceptación del proveedor | Resultado Obtenido
Matriz
Cianuro | Gravimetria | suelos | 125 mg/kg | 177 mg/kg | 17,7 - 195 mg/kg | Satisfactorio
Aceites y grasas | Gravimetria | suelos | 1080 mg/kg | 544 mg/kg | 54,4 - 1064 mg/kg | Insatisfactorio